| ICS | 13.280 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. F 73 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

放射诊疗场所辐射环境监测技术规范

Technical specification for radiation environment monitoring in radiation diagnosis and treatment places

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区辐射环境监督管理站提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区辐射环境监督管理站、广西辐卫安环保科技有限公司、广西居里安检测技术有限公司。

本文件主要起草人：许明发、彭文斌、何叶娜、常青、向辉云、林晨、贾力博、江岳、于慧君、赖晓洁、郑黄婷、林秋莲、陈晶、张巍、梁潇栩、黎润华、袁海容、张会敏、付威、黄红强。

放射诊疗场所辐射环境监测技术规范

范围

本文件规定了医疗机构放射诊疗项目场所（含兽用）辐射环境监测的原则、方法、实施及对测量结果评价的基本要求。

本文件适用于放射诊疗场所的辐射环境监测，可作为环境影响评价、环境保护验收、辐射防护工程验收及建成后常规辐射环境管理的依据和放射性污染防治的技术指南。本文件与国家法律、法规不一致时，以法律、法规规定为准。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 周围剂量当量率H*（d） ambient dose equivalent

辐射场中某点处的周围剂量当量率H*（d），在对应的扩展齐向场在ICRU球内齐向场的半径上深度d处所产生的剂量当量率。对于强贯穿辐射，推荐d=10 mm。

- 最高管电压top management voltage

允许加在X射线管两端的最高电压峰值，单位是千伏（kV）。

最大输出电流 maximum output current

X射线管在一定管电压和一定曝光时间内曝光所允许的最大电流平均值，单位是毫安（mA）。

最长曝光时间 maximum exposure time

X射线管在一定管电压和一定管电流条件下曝光所允许的最长时间，单位是秒（S）。

一般要求

任务来源

开展放射诊疗项目的医疗机构，应当按照法律法规及技术规范，对放射诊疗应用场所进行辐射环境监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级（自治区）生态环境厅认定的环境监测机构进行监测。

监测目的

通过对放射诊疗场所及周围环境开展辐射环境监测，了解场所的辐射水平，掌握评估其辐射安全防护现状，保护辐射工作人员以及公众人员的健康安全，并为我区辐射安全监管工作提供依据。

监测对象

本标准中的医疗机构放射诊疗场所辐射环境监测，监测对象为医用射线装置、密封源、非密封源工作场所。

工作步骤

前期准备：

制定监测工作方案和技术方案，明确人员配备、任务分工、进度安排、监测频次、方法依据、质量保证等内容；

收集监测场所及周围的平面布置、场所用途的图文资料；收集监测对象的各类参数信息，包括射线装置的最高管电压、最大输出电流、常见工况等；

准备各类监测数据表和信息登记表；

根据监测对象选择适当的监测仪器、工具及其他辅助设备等；

组建监测队伍。

现场监测：

- 详细记录监测时环境条件（天气、温度、湿度等）、机房所在位置、机房四周与上下相邻房间用途；

记录机房辐射防护措施，包括各类防护用具、警告标志、工作指示灯、警戒线、辐射安全规章制度的制定、辐射工作人员管理等；

根据监测方案的内容、频次、点位等布设要求，在场所周围合理布点；

监测时，记录射线装置工作状态的各项参数；

完成现场监测与资料收集。

后期工作：

- 编制监测成果文件；

提交书面报告和电子文档，并分类归档；

放射诊断类设备应用场所监测

放射诊断类设备

主要包括普通X射线摄影机、普通X射线透视机、CT、DSA、DR、牙片机、乳腺机、骨密度仪、碎石机等医用X射线诊断设备。

运行前环境辐射水平调查

监测时间与频次

运行前监测一次。

监测项目

γ辐射空气吸收剂量率，单位nGy/h。

监测方法

以拟建场址为中心，半径50 m的范围（在无实体边界的项目视具体情况而定，不低于100 m的范围）内布点，测量γ辐射空气吸收剂量率。

结果评价

根据监测结果，对拟建场所的环境辐射环境质量状况进行评价。

运行期间辐射环境监测

监测时间与频次

射线装置运行期间，1次/年。

监测项目

周围剂量当量率，nSv/h。

监测方法

对在固定场所使用的射线装置，进行如下监测：

- 在射线装置出束工作前，在机房或机房周围选择1个点位，测量10次，作为区域环境本底值；

根据额定的常用最大工作条件，调节适当的曝光物理参数；

应根据射线装置的图像采集功能，选择具有代表性的工作状态（脉冲透视、连续透视、数字点片、数字减影血管造影、拍片等），开展辐射环境监测；

对机房外围人员可达位置进行巡测；

关注机房外围的重点区域，包括：四周墙体、上下房间、控制室、防护门及门缝、观察窗及窗缝、线缆洞口、排风口及其他人员经常停留场所；

在机房的四面墙体外、上下相邻房间布设点位时，应考虑射线投照方向，点位应尽可能靠近射线装置出束位置；

射线装置工作状态下，需要人员在机房内辅助操作时，应对人员的操作位置进行监测；

机房外的监测点距墙体或防护门距离为30 cm，距离地面高度为130 cm，机房上方监测点距下楼面100 cm，机房地面下方监测点为距上楼面170 cm。

选择能量响应、量程范围合适的监测仪器，仪器的响应时间小于射线装置的连续出束时间。

监测结果以周围剂量当量率给出，nSv/h。

对无固定场所使用的射线装置，进行如下监测：

- 在射线装置出束工作前，在机房或机房周围选择1个点位，测量10次，作为区域环境本底值；

根据额定的常用最大工作条件，调节适当的曝光物理参数；

监测时应根据射线装置的采集功能，选择适当的曝光物理参数开展监测；

在普通病房或现场拍片时，尽可能疏散同室患者及周围公众人员；

对无法疏散的同室患者所在位置、病房四周墙体、上下房间、门外通道（走廊）、工作人员的曝光操作位置等布设监测点位；

对于剂量率偏高的区域，尽可能选择带有数据存储功能的监测仪器；

选择能量响应、量程范围合适的监测仪器，射线装置的连续出束时间应大于仪器的响应时间。

对车载式X射线装置进行监测时，采用以下方法：

- 选择额定的常用最大工作条件；

监测时应根据射线装置的采集功能，选择适当的曝光物理参数开展监测；

对机房各侧厢壁外表面、防护门、观察窗、操作位等布设监测点位；

选择能量响应、量程范围合适的监测仪器，射线装置的连续出束时间应大于仪器的响应时间。

放射治疗类设备应用场所监测

放射治疗类设备

主要包括医用电子直线加速器、后装治疗机、X射线治疗机、钴-60治疗机、γ刀等。

运行前的环境辐射监测

监测频次

运行前监测一次。

监测项目

γ辐射空气吸收剂量率，单位nGy/h。

监测方法

以设备拟建场址为中心，半径50 m的范围（在无实体边界的项目视具体情况而定，不低于100 m的范围）内布点，测量γ辐射空气吸收剂量率。

结果评价

评价拟建场所的环境辐射环境质量状况。

运行期间的环境辐射监测

监测频次

设备运行期间，每年一次。

监测项目

周围剂量当量率，nSv/h。

监测方法

放射性核素治疗设备：

- 在设备出束治疗前，在远离设备位置的机房周围选择1个点位，测量10次，作为区域环境本底值；

在储源状态下，关注机房内的区域：贮源器附近区域、治疗前医生操作站位；

在出源照射状态下，对机房外围人员可达位置进行巡测；

关注机房外围的重点区域：四周墙体、上下房间、地面、控制室、防护门外及缝隙处、线缆洞口、通排风口以及可能受到辐射影响的人员可达位置；

机房外的监测点距墙体或防护门距离为30 cm，距离地面高度为130 cm，机房上方监测点距下楼面100 cm，机房地面下方监测点为距上楼面170 cm；

γ辐射剂量率的监测结果以周围剂量当量率给出；含中子源的设备增加中子剂量当量率。

人工加速治疗设备：

- 在设备出束工作前，在机房周围选择1个点位，测量10次，作为区域环境本底值；

设备应设定在X射线照射状态，并处于可选的最高MeV、等中心处的最大照射野、等中心处的常用最高剂量率；

在开机正常运行时，对机房外围人员可达位置进行巡测；

在开机正常运行时，关注机房外围的重点区域：四周墙体、上下房间、地面、控制室、防护门外及缝隙处、线缆洞口、通排风口以及可能受到辐射影响的人员可达位置；

如设备的有用线束可以朝多个方向，应尽可能选择多个朝向进行监测；

机房外的监测点距墙体或防护门距离为30 cm，距离地面高度为130 cm，机房上方监测点距下楼面100 cm，机房地面下方监测点为距上楼面170 cm；

在设备停机结束治疗后，每隔5 min，关注机房内治疗后医生操作站位；

γ辐射剂量率的监测结果以周围剂量当量率给出，nSv/h；

X射线大于等于10 MeV时，应开展中子剂量当量率的监测；

射线装置的连续出束时间应大于仪器响应时间；

如监测时未能达到额定的设计条件，应在监测结果中予以说明。

结果评价

机房屏蔽体外表面30 cm外，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。

退役后的环境辐射监测

监测时间与频次

终结运行后产生放射性污染的射线装置，退役后监测一次。

监测项目

γ辐射空气吸收剂量率，单位nGy/h。

监测方法

以射线装置的退役场址为中心，半径50 m的范围（在无实体边界的项目视具体情况而定，不低于100 m的范围）内布点，测量γ辐射空气吸收剂量率。

结果评价

评价该场所的环境辐射环境质量状况。

核医学科场所监测

核医学科场所

核医学科的密封放射性同位素、非密封放射性同位素与射线装置应用场所。

运行前的环境辐射监测

监测频次

运行前监测一次。

监测项目

γ辐射空气吸收剂量率，单位nGy/h。

监测方法

以核技术利用项目的拟建场址为中心，半径50 m的范围（在无实体边界的项目视具体情况而定，不低于100 m的范围）内布点，测量γ辐射空气吸收剂量率。

结果评价

根据监测结果，评价拟建场所的环境辐射环境质量状况。

运行期间的环境辐射监测

密封放射性同位素应用场所

测量方法

贮存状态

在密封放射源贮存场所及相邻房间的区域进行监测布点，点位包括贮源箱外表面5 cm、距贮源箱外1 m、贮存室中央、贮存室门口、相邻房间内等。

正常使用

在密封放射源使用场所及相邻房间的区域进行监测布点，点位包括密封放射源表面5 cm、距密封放射源1 m、医生操作位、治疗室门口、相邻房间内等。

定期检查

对密封放射源产品，应进行表面无玷污和无泄漏的监测。使用高度吸湿性的滤纸，沾上酒精擦拭产品表面，测量擦拭材料上的放射性。

测量频次

可在核医学科实践过程中监测，每年测量一次。

测量结果的评价

贮存状态，核医学科使用的放射源应配备有专用的贮源箱。距离贮源箱表面5 cm和1 m处的辐射剂量率不得超过10 μSv/h和1 μSv/h。

非密封放射源应用场所

SPECT/CT检查项目

外照射监测

监测时段应尽可能覆盖诊断的全过程，包括放射性药物制备（淋洗）、标定、分装、转移、注射、扫描等全过程。监测点位的布设，包括淋洗分装设备、医生操作位、转移屏蔽盒、注射台（注射车）、候诊室、扫描机房、控制室及周围区域。监测结果以周围剂量当量率给出，nSv/h。

表面污染监测

监测点位应包括操作台面、地面、墙壁、工作场所的物品、医护人员手部、防护用品表面等可能受污染的区域。

PET/CT检查项目

外照射监测

监测时段应尽可能覆盖诊断的全过程，包括放射性药物制备、标定、分装、转移、注射、扫描等全过程。监测点位的布设，包括合成分装设备、医生操作位、转移屏蔽盒、注射台（注射车）、候诊室、扫描机房、控制室及周围区域。监测结果以周围剂量当量率给出，nSv/h。

表面污染监测

监测点位应包括操作台面、地面、墙壁、工作场所的物品、医护人员手部、防护用品表面等可能受污染的区域。

碘131治疗项目

外照射监测

监测时段应尽可能覆盖治疗的全过程，包括货包转移、贮存、分装、标定、服药、留观或住院等全过程。监测点位的布设，包括货包、分装设备（自动分装仪、分装柜等）周围、医生操作位、分装室、候诊室及周围区域。

表面污染监测

监测点位应包括操作台面、地面、墙壁、工作场所的物品、医护人员手部、防护用品表面等可能受污染的区域。

其他核素治疗项目

外照射监测

对于其他核素治疗项目，监测时段应尽可能覆盖诊断或治疗的全过程。

表面污染监测

监测点位应包括操作台面、地面、墙壁、工作场所的物品、医护人员手部、防护用品表面等可能受污染的区域。

监测频次

可在核医学科实践过程中监测，每年测量一次。

结果评价

通过监测结果，给出场所放射性水平的状况和趋势。

进行剂量估算，评价工作人员受照剂量。

工作场所的放射性表面污染控制水平参照表1的限值。

工作场所的放射性表面污染控制水平

单位：Bq/cm2

| 表面类型 |  | β放射性物质 | 放射性物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台、设备、墙壁、地面 | 控制区 | 40 | 4 |
|  | 监督区 | 4 | 0.4 |
| 工作服、手套、工作鞋 | 控制区 监督区 | 4 | 0.4 |
| 手、皮肤、内衣、工作袜 |  | 0.4 | 0.04 |

射线装置应用场所

测量方法

测量方法如下：

- 选择常用的最大工作条件；

对射线装置的机房外围人员可达位置进行巡测；

关注机房外围的重点区域，包括：四周墙体、上下房间、地面、防护门、观察窗、线缆洞口、控制室、医生操作位等；

监测点距机房墙体或防护门距离为30 cm，距离地面高度为130 cm，机房上方监测点距楼面为100 cm，机房地面下方监测点为170 cm；

监测结果以周围剂量当量率给出，nSv/h；

射线装置的连续出束时间应大于仪器响应时间。

测量频次

可在核医学科实践过程中监测，每年测量一次。

结果评价

机房屏蔽体外表面30 cm外，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5 μSv/h。

放射性废物监测

监测原则

对放射性废物进行监测，根据的监测结果，给出辐射工作人员工作场所的辐射水平，评估气载放射性浓度的状况和趋势，评价核医学科非密封放射性同位素使用过程中有关辐射防护设施的效能。

测量方法

非密封工作场所的液态流出物，在核医学科实践中产生的废水排入衰变池入口处、从医院污水处理系统排出且汇入市政污水管网前，进行取样监测。如液态流出物的排放管道在

非密封工作场所的气载流出物，有条件的可在总排放口的出口处、控制区内设置气溶胶采样点。如果使用了过滤器，应在过滤器前后分别设置取样点，以测量过滤器的过滤效率。

非密封工作场所的固体废弃物，对固体废物衰变桶（箱）、固体废物衰变池、暂存间及周围环境布设监测点位。

测量频次

可在核医学科实践过程中取样测量，每年测量一次。

测量结果评价

根据流出物的监测结果，检查其是否遵守了辐射防护有关规定中的限值。

- 对液态流出物的监测结果，总α活度浓度不超过1 Bq/L，总β活度浓度不超过10 Bq/L。如果液态流出物的管道需要在控制区内穿行时，管道的测值不超过10 μSv/h；如果管道需要经过公共区域，管道的测值不超过2.5 μSv/h；

通过对气载流出物进行监测，给出辐射工作人员工作场所的辐射水平，评价核医学科放射性同位素使用过程中有关辐射防护设施的效能；

对固体废物进行监测，检查其是否遵守辐射防护有关废物处理的有关规定。

数据处理与结果评价

外照射数据处理

依据检定证书选择合适的校准因子，对记录的原始数据的校准，按公式（1）、公式（2）和公式（3）进行处理：

x=1ni=1nxi    …………………………    （1）

σ=N∙1ni=1nxi-x2  …………………………    （2）

X=x∙N     …………………………    （3）

式中：

x——平均值；

xi——第i个数据；

X——结果；

N——校准因子；

σ——标准差。

数据处理分析、校核人应签字。

监测数据需说明是否扣除本底值、仪器对宇宙射线的响应值。

数据处理及计算应使用法定计量单位。

表面污染数据处理

依据检定证书选择合适的校准因子，对记录的原始数据的校准，按公式（4）和公式（5）进行处理。

…………………………    （4）

…………………………    （5）

式中：

R——表面活度响应；

As——污染源的表面活度；

——仪器探测效率；

——污染源的发射效率；

W——探测窗面积；

n——总计数；

nb——净计数。

数据处理分析、校核人应签字。

当测量面积小于监测仪器的探测窗面积时，需要对面积进行修正。

数据处理及计算应使用法定计量单位。

评价依据

年剂量管理

应对工作人员的职业照射水平进行控制，基本标准中规定了职业人员连续5年的年平均有效剂量，20 mSv；任何一年中的有效剂量不超过50 mSv。本标准取年平均有效剂量限值的1/4作为职业人员年剂量管理目标值，即5 mSv。

应对公众人员的所收到的年有效剂量加以限制，基本标准中规定了公众人员所受到的年有效剂量，1 mSv。本标准取年有效剂量限值的1/4作为职业人员年剂量管理目标值，即0.25 mSv。

场所辐射安全要求

对固定机房，各侧屏蔽体外表面30cm处周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5 μSv/h。

对车载机房，各侧厢壁外表面30cm周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5 μSv/h。

监测报告

监测机构应出具准确、清晰、明确、客观的场所辐射环境监测报告，并对监测数据的真实性、可靠性负责。场所辐射环境监测报告至少应包括以下内容：

- 标题；

监测机构的资质认定标志；

监测机构的名称、地址、联系方式；

监测报告的唯一性标识和每一页上的标识；

监测日期；

监测报告的编制、审核、签发人的签名和签发日期；

监测中使用的监测方法；

项目概况：任务由来、监测项目、监测地点、监测仪器、监测方法、监测环境等；

监测结果及分析；

监测布点图及其他图文资料，可作为监测报告附件；

对未经本机构批准，不得复制（全文复制外）报告或证书的声明。

质量保证

通用要求

辐射环境监测计划应包括质量保证计划。质保计划保证监测计划在监测过程中的正确执行，取得可信的监测结果。质量保证应贯穿场所辐射环境监测的所有阶段。

质量保证计划的内容

仪器设备

用于辐射环境监测的仪表，应保持良好的工作状态，必须按检定规程进行检定或校准，确保其满足监测的要求。

监测仪器应有唯一性标识，并定期进行维护。

为保持设备的可行度，应开展期间核查，并做好记录。

仪器出现故障或异常时，应停止使用、隔离或加贴停用标签。仪器在进行维护或修理后，需重新检定或校准，方可投入使用。

用于场所辐射环境监测的所有X-γ剂量率仪应开展仪器对宇宙射线的响应值测量，每年一次。

监测人员

对从事场所辐射环境监测的人员实行资质管理制度。监测人员必须经过培训考核取得辐射环境监测人员技术考核合格证后，方可开展相应的监测和评价工作。

现场监测时，应至少有2名监测人员在场。

监测人员应熟练掌握仪器设备使用规程和监测方法流程。

方法验证

监测机构在使用标准方法之前，应经过方法验证；使用非标准方法前，应进行方法确认。在使用非标准方法前，应先征得客户同意。

结果溯源

保持监测结果对国家标准的溯源性。

文档管理

应保持所要求的质量而需要的文档应妥善保存，包括监测的原始记录、仪器设备的检定（校准）证书、监测报告、委托书等资料。

质量控制

质量控制应用于监测和分析的所有步骤，包括：

- 监测程序；

数据处理；

测量结果的解释和评价；

报告；

记录的保存。

（资料性）
放射诊断类设备监测布点示意图

某典型DSA应用场所辐射环境监测布点示意图

见图A.1。

某典型DSA应用场所辐射环境监测布点示意图

某典型DR应用场所辐射环境监测布点示意图

见图A.2。

某典型DR应用场所辐射环境监测布点示意图

某典型车载式X射线装置辐射环境监测布点示意图

见图A.3。

某典型车载式X射线装置辐射环境监测布点示意图

（资料性）
放射治疗类设备监测布点示意图

某后装治疗机应用场所辐射环境监测布点示意图

见图B.1。

某后装治疗机应用场所辐射环境监测布点示意图

某直线加速器应用场所辐射环境监测布点示意图

见图B.2。

某直线加速器应用场所辐射环境监测布点示意图