| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 55 |

团体标准

T/GXASXXXX—XXXX

光石韦成分含量测定方法  一测多评法

Determination method of GuangshiweiGo' component content Multi-components with Single-marker

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区药品监督管理局提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区食品药品检验所。

本文件主要起草人：罗轶、朱雪妍、谷立勍、黄清泉、黄博、何颂华、林敬开、张慧、张涛、何春花、赖青鸟。

光石韦成分含量测定方法  一测多评法

范围

本文件描述了用一测多评法测定光石韦成分含量的方法原理、试剂、仪器和设备、试样制备、测定步骤、结果计算和精密度。

本文件适用于光石韦中芒果苷和异芒果苷含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

光石韦  GuangshiweiGo’

一种以水龙骨科植物光石韦（Pyrrosia calvata(Bak．)Ching）的干燥叶为原料，经除杂质、晒干制成的壮药材。

方法原理

试样中芒果苷和异芒果苷用70％甲醇提取，提取液经过滤后，采用高效液相色谱法对试样中的芒果苷和异芒果苷进行测定，以一测多评法（QMSA法）定量。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。

甲醇（CH4O）：70％。

乙腈（C2H3N）：色谱纯。

甲酸（CH2O2）。

芒果苷（化学式：C19H18O11，CAS：4773-96-0）：纯度≥95％。

异芒果苷（化学式：C19H18O11，CAS：24699-16-9）：纯度≥95％。

芒果苷对照品溶液：称取芒果苷对照品（5.5）10.0000 mg置于100 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并稀释至刻度，摇匀，即得浓度为0.1 mg/mL的芒果苷对照品溶液。

仪器设备

粉碎机。

纯水处理器

高效液相色谱仪：配备二极管阵列检测器。

色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm。

电子分析天平：感量为0.0001g和0.00001g。

超声波发生器：320 W，40 kHz。

移液器：10 μL。

容量瓶：10 mL、20 mL。

锥形瓶：50 mL。

试样制备

样品用粉碎机充分粉碎并搅拌均匀，装入玻璃容器中，密封保存。称取样品粉末0.1000 g，置于50 mL具塞锥形瓶中，加入甲醇（5.2）50 mL，称定重量，加热回流1 h，放冷，用甲醇（5.2）补足减失的重量，滤过，取续滤液。

测定步骤

色谱条件

应符合下列要求：

色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm；

固定相：十八烷基硅烷键合硅胶；

流动相：乙腈-0.1％甲酸（体积比为12:88）；

流速：1.0 mL/min；

检测波长：256 nm；

柱温：30℃；

进样量：10μL；

理论板数≥6 000。

定量测定

分别取试样溶液和芒果苷对照品溶液（5.7）10 μL，注入液相色谱仪，按8.1规定的条件进行测定，记录图谱。

空白试验

吸取空白溶剂10 μL，注入液相色谱仪，按8.1规定的条件进行测定，记录图谱（参见附录A）。

结果计算

根据芒果苷和异芒果苷的进样浓度、峰面积和保留时间，以芒果苷对照品（5.5）为内参物，按照式（1）、式（2）分别计算芒果苷、异芒果苷等待测组分的相对校正因子和相对保留时间及相对标准偏差（RSD）。

f芒果苷/异芒果苷=f芒果苷f异芒果苷=A芒果苷/C芒果苷A异芒果苷/C异芒果苷=A芒果苷×C异芒果苷A异芒果苷×C芒果苷	()

式中：

f——校正因子；

A——峰面积；

C——进样液质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）。

t相对保留时间=t待测成分t芒果苷标准品	()

式中：

t——保留时间，单位为秒（s）。

按照式（3）计算得出异芒果苷的含量。

ω=A待测成分×c×f×VA芒果苷标准品×S×1000×100%	()

式中：

ω——含量，单位为百分比（％）

S——称样量，单位为克（g）；

V——式样溶液体积，单位为毫升（mL）；

c——对照品溶液浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

f——校正因子；

A——峰面积。

结果保留3位有效数字。

精密度

在重复性条件下获得两次独立测试结果的相对标准偏差（RSD）不超过3％。

（资料性）
色谱图

空白溶剂（256 nm）、对照品溶液（256 nm）、光石韦样品色谱图见图A.1。

空白溶剂（256 nm）、对照品溶液（256 nm）、光石韦样品色谱图