| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 06 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核子仪应用场所辐射环境监测技术规范

Technical specification for radiation environmental monitoring of application site of nuclear instrument

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区辐射环境监督管理站提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区辐射环境监督管理站、广西居里安检测技术有限公司。

本文件主要起草人：

核子仪应用场所辐射环境监测技术规范

范围

本文件界定了核子仪应用场所辐射环境监测所涉及的术语和定义，给出了监测目的和监测原则，规定了监测方法、监测分析方法与仪器选择、数据处理、质量控制的要求。

本文件适用于核子仪应用场所辐射环境监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14318  辐射防护仪器  中子周围剂量当量（率）仪

HJ 61  辐射环境监测技术规范

HJ 1157  环境γ辐射剂量率测量技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

核子仪  nuclear instrument

一般由1个带屏蔽的电离辐射源和1个辐射探测器组成，射线束通过物质或者与需要分析的物质相互作用，为连续分析或过程控制提供实时数据仪器。

在工业中应用十分广泛，常见的核子仪有：厚度仪、密度计、料位计、核子秤、密度仪/水分仪、液位计、X射线荧光分析仪、静电消除器等。

源容器  radioactive source container

放置密封源，使其处于正确的几何位置，并提供足够的屏蔽防护，以使周围辐射水平低于规定值的容器。源容器上还可设置有用线束通和断的源闸以及辐射状态指示器等。

[来源：GB/Z 125－2009，3.1]

接收器  receiver

接收电离辐射源产生信号的装置。

控制区  controlled area

辐射工作场所内所划分的一种区域。该区域内需要或可能需要采取专门的防护手段或安全措施，以便在正常工作条件下控制正常照射或防止污染扩展，防止潜在照射或限制其程度。

[来源：GB 18871－2002，6.4，有修改]

监督区  supervised area

辐射工作场所内所划分的一种区域。该区域内通常不需要采取专门防护手段和安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

[来源：GB 18871－2002，6.4.2，有修改]

总则

监测目的

规范核子仪应用场所的辐射环境监测，掌握核子仪应用场所的辐射水平现状，评价核子仪对周围环境、职业人员、公众成员产生的辐射影响，为核子仪应用项目辐射安全防护提供科学依据。

监测原则

应遵循科学适用的原则，根据监测目的和监测方案内容，结合核子仪应用场所及周围环境，因地制宜布设监测点位，科学选取适用的监测方法，进行核子仪应用场所辐射环境监测。

监测方法

监测对象

核子仪运行期间开展的辐射环境监测。

辐射环境监测方案

见表1。

核子仪辐射环境监测方案

| 核子仪状态a | 监测对象 | 监测点位b | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | 源容器/接收器c | 源容器外表面5 cm、源容器外1 m；接收器外表面5 cm、接收器外1 m | γ周围剂量当量率、 中子周围剂量当量率e | 1年/次 |
|  | 传送带d（如有） | 当核子仪安装在传送带上时，在距离核子仪安装位置的传送带两侧表面5 cm、1 m、2 m、3 m等分别设置监测点位 |  |  |
|  | 周围环境d | 控制区边界、监督区边界、固定工作岗位、源容器/接收器所在楼层地面与上下层地面投影点位置（如有）d、核子仪安装（使用）场所周围公众活动区域以及其他敏感目标 |  |  |
| 关闭状态 | 源容器/接收器c | 源容器外表面5 cm、源容器外1 m；接收器外表面5 cm、接收器外1 m |  |  |
|  | 周围环境d | 控制区边界、监督区边界、核子仪安装场所（使用）周围公众活动区域以及其他敏感目标 |  |  |
| 贮存状态 | 源容器/接收器c | 源容器外表面5 cm、源容器外1 m |  |  |
|  | 周围环境d | 保险柜/贮存箱外表面（如有）、暂存库四周墙外、上下层、防护门外、通风口以及周围公众活动区域以及其他敏感目标 |  |  |
| 工作状态表示源闸在“开启”状态，核子仪正常运行；关闭状态表示源闸在“关闭”状态，核子仪处于关闭状态；贮存状态源闸在“关闭”状态，源容器被拆卸下来暂存于专用暂存库中。 监测点位包括但不限于以下内容，可结合实际情况适当调整。 使用监测仪器在源容器/接收器表面巡测，找到剂量率最高位置；以源容器/接收器为中心，沿着剂量率最高的方向，测量表面5 cm、1 m位置，测量高度与源容器/接收器在同一水平高度。 测点一般布置在离地面高度1 m处。 含中子源的核子仪需要开展中子周围剂量当量率的监测。 |  |  |  |  |

监测工况及其他要求

监测状态的选取应结合使用单位全年的核子仪的实际使用情况，尤其是季节性、周期性生产的企业。

以糖厂核子秤为例，停榨期间一般采取两种方式，第一种是关闭源闸，核子秤继续固定在蔗带上，第二种是关闭源闸，核子秤拆卸下来保存在暂存库中；在开榨期间需要对工作状态的核子秤开展监测，在停榨期间需要对关闭状态或贮存状态的核子仪开展监测。

核子仪运行状态的监测应在有待测物的条件下测量；无待测物时，应在监测结果中予以说明。

每次监测时，需要结合现场情况与监测方案，布设1～3个环境本底水平测点，可设置在核子仪安装场所周围（远离污染源项）。核子仪应用场所辐射环境监测示意图参见附件A。

每个监测点位以10 s的间隔读取/选取10个监测数据。

监测分析方法与仪器选择

监测分析方法

在选定监测分析方法时，宜选用生态环境主管部门发布的环境监测专用的环境标准；没有环境标准的，选用国家标准；没有国家或行业标准的，选用其他行业标准或适合的国际标准。

监测仪器选择

X-γ剂量率仪

X-γ剂量率仪的选用和测量方法应符合HJ 1157的相关规定，且每年应开展1次仪器对宇宙射线的响应值测量。

监测仪器的能量响应范围、量程范围等参数应与待测项目相符合。

中子周围剂量当量率仪

应符合GB/T 14318的相关规定。

数据处理与保存

数据处理

监测原始数据的处理分析应符合HJ 61的要求。

数据处理及计算过程应使用法定计量单位，数据处理分析结果应有校核人签字确认。

结果表示

监测结果应以表格形式列出，并说明是否扣除本底值、仪器对宇宙射线的响应值。宇宙射线响应值的扣除应符合HJ 61的规定。

对于异常数据，应结合监测工况、监测方法、仪器设备状态、周围环境情况等进行综合分析，提出相应的意见。

数据保存

应及时将各类监测数据进行分类整理、编码、存档。

档案内容包括但不限于：监测任务合同、原始纸质记录、监测报告、质量保证计划及期间核查等资料。

在保证安全性、完整性、可追溯性的前提下，可使用电子介质存储和记录代替纸质文档。

依据不同的监测项目要求，档案保存时间应符合HJ 61的有关规定。

质量控制

质量控制应始终贯穿于从监测计划制定到结果评价的全过程。质量控制内容包括但不限于下列要求：

监测所用仪器应与所测对象在量程、能量响应范围等方面相符合；

监测仪器定期检定或校准，并在证书的有效期内使用；仪器应定期开展期间核查和（或）稳定性检验，确保主要性能指标处于稳定状态；每次测量前均检查仪器，确保仪器处于正常工作状态。

积极参与实验室间的相互比对，包括测量方法、技术规范等；

监测人员应定期进行监测技术培训，经考核合格获得岗位合格证书；

每次现场监测应不少于2名监测人员共同开展；

应建立完整的监测文件档案。

（资料性）
核子仪应用场所辐射环境监测示意图

核子仪应用场所辐射环境监测示意图

核子秤监测示意图见图A.1。

核子秤监测示意图

厚度仪（测厚仪）监测示意图见图A.2。

厚度仪（测厚仪）监测示意图

密度仪/水分仪监测示意图见图A.3。

密度仪/水分仪监测示意图

料位计监测示意图见图A.4。

料位计监测示意图

元素分析仪监测示意图见图A.5。

元素分析仪监测示意图

参考文献

[1]  GB 18871－2002  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

[2]  GB/Z 125－2009  含密封源仪表的放射卫生防护要求