| ICS | 13.280 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. F 73 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

环境地表氡析出率监测技术规范

Technical specification for monitoring radon exhalation rate of environmental surface

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区辐射环境监督管理站提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区辐射环境监督管理站、广西居里安检测技术有限公司。

本文件主要起草人：

环境地表氡析出率监测技术规范

范围

本文件界定了环境地标氡析出率监测的术语和定义，规定了基本要求、测量原理、测量实施、结果计算、测量记录和报告、质量控制、档案管理。

本文件适用于环境地面氡析出率的监测。其他表面氡析出率的测量可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

HJ 61  辐射环境监测技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

氡浓度  radon concentration

单位体积空气中氡的放射性活度，单位为贝可每立方米（Bq/m3）。

表面氡析出率  surface radon exhalation rate

单位时间内从单位面积物质中析出的氡活度值，单位为贝可每平方米秒（Bq/（m2•s））。

集氡罩  radon collecting cover

使用不透气、不吸氡、不溶氡材料制成，扣在待测介质表面，用于收集氡的取样设备。

干燥器  dryer

内装干燥剂，用以除去含氡气体中水分的设备。

基本要求

测量目的

通过准确测定环境地表（土壤、岩石等）的氡析出率水平，掌握环境地表氡浓度的时间变化、空间分布，为环境中氡污染及治理、住房和地下工程中氡污染防治提供技术支持。

测量原则

氡析出率的测量应遵循代表性、准确性、稳定性的原则。

测量仪器与设备

测量仪器

测量仪器应包括集氡罩、氡浓度测量仪等，应符合下列要求：

不确定度≤20％；

探测下限至少可达5 Bq/m3。

辅助设备

应包括空气过滤装置、接收存储装置、打印装置（若仪器带数据存储功能可不包含）等。数据接收存储装置宜包括电脑、数据采集软件、电缆线等。空气过滤装置宜包括灰尘过滤器、干燥器、连接管线等，应符合下列要求：

空气过滤装置应具备过滤灰尘、过滤氡子体与干燥采样气体的功能；

在空气过滤装置中，连接装有空气干燥剂的干燥筒，降低采样系统内部的相对湿度（控制在10％以内）。若监测仪器本身可修正湿度对结果的影响，可无需干燥器；

监测仪器的进气口处设置1个入口过滤器。

测量原理

氡析出率的测量实际上是氡浓度的测量。将集氡罩与氡浓度测量仪、干燥器以及其他辅助设备，组成一个循环测量系统，再将集氡罩扣在被测介质（土壤、岩石等）表面，介质内的氡原子在扩散与渗流作用下，溢出介质表面进入集氡罩内积累，氡的半衰期较长（3.82 d），在数小时内氡的衰减量很少，因而在较短的时间段内，罩内氡积累量与时间成正比。通过测量一组不同时刻的集氡罩内氡浓度数据，计算得出氡析出率结果。

测量实施

点位选取

应选择具有代表性，远离公路、烟囱等污染物排放位置的点位。

应选择平坦表面作为测量点位，避开凹地和潮湿区域，不应选择地表环境被改变的位置（污垢、沥青等）。

在一定区域内的氡析出率水平调查，宜按照100 m×100 m、40 m×40 m或20 m×20 m的网格布点。

工作环境

现场测量时，应满足以下工作条件：

工作温度范围：-10 ℃～40 ℃；

相对湿度≤90％；

遇雨天，应在雨停24 h后测量。

测量步骤

应按照以下步骤进行测量：

将氡浓度测量仪与干燥器、集氡罩以及其他辅助设备按图1所示的方法连接；

环境地表氡析出率的测量系统示意图

测量前，将集氡罩开口敞开并打开抽气功能，清除循环测量系统内残留的氡；

对于土壤等疏松介质（软）表面的测量模式如下：

清理被测介质表面，使待测表面平整，保证各个测量点测量过程中罩内空间的体积不出现明显变化；

将集氡罩扣在被测介质表面，罩边缘部分与待测表面的接触应无缝隙；

集氡罩周边可用周围疏松的土壤压实密封；

使用氡浓度测量仪进行连续取样监测，测量周期设置为10 min～20 min，测量次数≥3次。

对于岩石等致密介质（硬）表面的测量模式如下：

清理被测介质表面，使待测表面平整，保证各个测量点测量过程中罩内空间的体积不出现明显变化；

将集氡罩扣在被测介质表面，罩边缘部分与待测表面的接触应无缝隙；

集氡罩周边可用形状可塑的不吸氡材质压实密封；

使用氡浓度测量仪进行连续取样监测，测量周期设置为30 min，测量次数≥3次。

全部测量结束，打印出测量结果，关机。

注意事项

注意事项包括但不限于：

在不影响测量的基础上，缩短集氡罩扣在介质表面与启动氡浓度测量仪的时间间隔；

在不影响测量的基础上，缩短系统管路；

用同一氡浓度测量仪连续进行不同点位测量时，应使用抽气功能将氡浓度测量仪中的氡抽出，净化测量仪内的残余氡气体，待测量仪氡浓度结果接近环境空气水平时，进行下一测点测量。

结果计算

氡析出率结果计算按式（1）进行。

J=ni=1ntity-i=1ntii=1ncini=1nti2-i=1nti2×VS	()

式中：

J——被测介质表面氡析出率，单位为贝可每平方米秒（Bq/（m2•s））；

ti——从测量开始到第i个测量点测量时刻之间的时间间隔，单位为秒（s）；

ci——ti时刻测得整个循环测量系统内的氡浓度，单位为贝可每立方米（Bq/m3）；

V——集氡罩与介质表面所围住的空气体积，单位为立方米（m3）；

S——集氡罩底面积，单位为平方米（m2）。

测量记录和报告

测量记录内容

现场监测人员应记录现场监测信息，并填写环境地表氡析出率测量原始记录表（参见附录A）。

现场监测人员应根据现场情况绘制监测点位布设图，标明每个监测点位的位置，对可能影响监测结果的环境条件等信息一并记录。

测量报告

测量结束后出具的监测报告，其内容应包括监测点位的信息、测量开始和结束时间、监测仪器的型号、编号和检定证书信息、监测方法依据、监测结果、报告编写人员、审核人员、签发人员签名等。

质量控制

检定与校准

监测仪器应经国家计量认证部门检定，并取得检定合格证明。

使用的仪器应在检定合格有效期内。

每次测量时，应检查仪器的工作状态。

实验室比对

应定期参加由上级技术部门及相关单位组织的仪器比对或能力验证活动。

数据处理

应清楚、详细、准确地记录测量仪器的型号、编号、布放，以及测量结果和计算，不应随意涂改。

进行数据分析前，应由校核人员逐一对原始记录进行校核，若有计算或记录错误的，应反复核算后予以改正。

应由审核人员对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

数据处理及修约规则应符合HJ 61、GB/T 8170的相关规定。、

档案管理

应建档保存监测任务合同（委托书/任务单）、测量记录和报告、质量保证计划及其核查等资料，并长期保存。在保证安全性、完整性和可追溯的前提下，可使用电子介质存储代替纸质文档归档保存。

（资料性）
环境地表氡析出率测量原始记录表

表A.1给出了环境地表氡析出率测量原始记录表的样式。

环境地表氡析出率测量原始记录表

项目名称：                                 委托单位：

监测地点：                                 监测日期：

天  气：                气  温：           湿  度：

第    页  共    页

| 序号 | 点位名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 测量时段 | 测量结果 （Bq/m3） |  |  |  |  | 测量周期（min） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

监测人员：                                                    校核人员：