团体标准《动物全自动尿液分析系统》

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

根据《关于下达2022年第六十七批团体标准制修定项目计划的通知》（桂标协〔2022〕161号）文件精神，由桂林市市场监督管理局提出，桂林优利特医疗电子有限公司、桂林优瑞生物科技有限公司、桂林联宠康宝宠物医疗服务有限公司共同起草的团体标准《动物全自动尿液分析系统》（项目编号：2022-6705）。

二、制定标准的必要性和意义

近年来，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。截止2021年8月份，全国宠物诊疗机构数量超过18000家，较2020年同期增长12.5%，未来五年还将继续保持平稳增长，中国宠物医疗行业的市场规模随着宠物数量的不断攀升宠物行业的市场细分、中国家庭的结构的转变、以及资本重仓布局等因素加速了行业发展和产业变革。动物尿液分析产品在未来的动物医疗市场中需求量巨大。2012年我国宠物（犬猫）消费市场规模仅有337亿，根据《2021年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2021年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2490亿元，比2020年增长20.58%，增速已恢复至疫情前水平。2012-2021年复合增长率为24.88%。除2020年疫情影响外，2012年至今，市场规模年增长率大部分都维持在10%以上。据不完全统计，优利特配备动物全自动尿液分析系统的动物尿产品2018年的销售量为3893台，销售额为3117.7万元；2019年的销售量为6421台，销售额为3109.1万元；2020年的销售量为3117台，销售额为2643万元；2021年受疫情影响的销售量为1766台，销售额为652.6万元；2022年至今行业回暖，销售量为1799台，销售额为301.5万元，市场占比为61%。

随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，我国宠物行业市场规模呈现稳步上升的态势，预计2022年我国宠物行业市场规模将达2693亿元。在过去几年宠物医疗机构增长速度的基础上，未来五年，宠物医院有望突破28000家，假设每所动物医院配备一台动物尿产品，那动物尿产品则需要28000台。优利特在动物尿产品中的市场占比为61%，则需要17080台动物尿产品，每台设备均配备动物全自动尿液分析系统。根据优利特尿产品销售情况，尿产品销售金额预估为135000000(一亿三千五百万元），动物尿产品市场未来将是一片蓝海。

动物尿液检验包括尿液物理检查、化学性质检测以及尿沉渣检测。主要用于泌尿系统代谢、肝功能、肾功能、酸碱平衡和尿路感染等尿路系统疾病辅助诊断与疗效辅助判断，也可作为其他疾病，如：糖尿病、黄疸等辅助诊断。动物尿液分析系统产品一次采样，即可完成尿液理学、干化学和有形成分联合检测，采用先进的CIS彩色图像扫描分析技术，深度学习人工智能技术，有形成分综合识别率≥95%。因此，制定团体标准《动物全自动尿液分析系统》，以标准为抓手，打造的高端尿液一体化分析系统十分必要。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《动物全自动尿液分析系统》项目任务下达后，桂林优利特医疗电子有限公司、桂林优瑞生物科技有限公司、桂林联宠康宝宠物医疗服务有限公司组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体由桂林优利特医疗电子有限公司、桂林优瑞生物科技有限公司、桂林联宠康宝宠物医疗服务有限公司相关人员配合。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关尿液分析仪的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对尿液分析仪的研究情况和目前企业对尿液分析仪的生产情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责标准发布后，组织相关动物全自动尿液分析系统生产企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对动物全自动尿液分析系统的产品质量进行规范和指导，保证动物全自动尿液分析系统的产品质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有尿液分析仪的相关文献资料。主要有：

YY_T 0475-2011  干化学尿液分析仪

YYT 0996-2015  尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)

Q/URO 0475380-2020  动物尿液化学分析仪

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过讨论、研究，标准的主体内容确定为术语和定义、要求、试验方法、标识、标签和使用说明书、包装、运输和贮存。

（四）调研、形成征求意见稿

在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关尿液分析仪的内容指标，并结合动物全自动尿液分析系统产品实际功能与性能要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成了团体标准《动物全自动尿液分析系统》（草案）。

2022年7月～8月，编制小组深入桂林优利特医疗电子有限公司开展调研并实地征求意见，根据意见进行多次讨论修改形成团体标准《动物全自动尿液分析系统》（征求意见稿）及编制说明。

2022年8～10月，编制工作组邀请桂林优利特医疗电子有限公司、桂林优瑞生物科技有限公司、桂林联宠康宝宠物医疗服务有限公司三方企业的代表进行座谈讨论，根据意见进行多次讨论修改形成团体标准《动物全自动尿液分析系统》（征求意见稿）和编制说明（第二次）。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析动物尿液分析仪当前现状，调研动物尿液分析仪市场情况，在现有国家、行业标准、企业标准相关尿液分析仪要求的基础上，结合动物全自动尿液分析系统实际而总结起草的，符合当前动物尿液分析仪的发展方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于提高动物全自动尿液分析系统产品质量和商品经济价值，对提高企业效益，推动动物尿液分析仪产业健康发展，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与尿液分析仪相关法律法规、有关国家标准、行业标准的协调问题。经查阅，目前国内有关尿液分析仪的相关文献资料。主要有：YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》，但YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》与YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》在要求上均没有完全体现动物全自动尿液分析系统的功能与特点。本文件在内容上与现行法律法规、有关国家标准、行业标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前动物尿液分析仪实际情况的同时，还考虑到了动物全自动尿液分析仪产业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对动物尿液分析系统产品发展的指导。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

（一）范围

本文件规定了动物全自动尿液分析系统（以下简称“分析系统”）的术语和定义、要求、试验方法、标识、标签和使用说明书、包装、运输和贮存等内容。

本文件适用于分析系统的生产和检验。

（二）规范性引用文件

依据正文中规范性采纳的标准列出规范性引用文件，排列顺序符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。

（三）术语和定义

在产品实际具备的检测功能基础上，参考相关国家、行业和地方标准的术语，从要求等方面界定了“尿液分析系统”的术语和定义，并结合代表性企业和相关专家意见，修改完善。

（四）要求

依据《动物全自动尿液分析系统》检测功能与质量要求，结合尿液分析仪相关标准YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》，确定为：外观、基本检测功能、主要技术性能、电气安全、电磁兼容、环境试验。

外观：依据分析系统产品外观实际并结合YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定。

基本检测功能：依据分析系统的检测功能与检测项目进行确定。

主要技术性能：①空白计数依据分析系统对有形成分检测空白样本的检测结果进行要求确定。②检出限依据YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定。③重复性依据分析系统实际检测功能与产品的性能并结合YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定,其中有形成分变异系数红细胞浓度为50个/μL时变异系数由≤25%降至≤15%，红细胞浓度为200个/μL时变异系数由≤15%降至≤10%，另外增加了红细胞浓度为600个/μL时以及电导率、渗透压检测结果的变异系数检测的要求。④准确度依据分析系统实际检测功能与产品的质量性能并结合YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定。⑤识别率依据分析系统产品质量品质并结合YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定，其中有形成分红细胞、白细胞、管型的检测结果符合率分别由≥70%、≥80%、≥50%提高至≥88%、≥88%、≥80%。⑥稳定性依据分析系统实际检测功能与产品的品质并结合YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定，其中有形成分检测结果的细胞计数结果的变异系数要求由≤15%降至≤10%），另外增加了对电导率、渗透压检测结果的要求。⑦携带污染率依据YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定。相关指标要求的显著提高与补充完善，充分体现了分析系统高品质、高标准与强大的检测功能与卓越的检测性能。

- 电气安全：依据分析系统的性能特点并结合YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定。

- 电磁兼容：依据YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定。

- 环境试验：依据分析系统的性能特点并结合YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》进行确定。

（五）试验方法

试验方法参考YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》方法的基础上，结合分析系统的外观、基本检测功能、主要技术性能、电气安全、电磁兼容、环境试验以及分析系统产品功能、品质与特性，分别列出相应试验方法。

（七）标识、标签和使用说明书

标识、标签和使用说明书参考YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》方法的基础上，结合分析系统的特点进行确定。

（八）包装、运输和贮存

包装、运输、贮存参考YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》的要求基础上，结合多年来分析系统生产实际和销售需求进行研讨确定，给出了具体要求。

- 国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与尿液分析仪产品相关的国家标准、行业标准和地方标准主要有：YY/T 0475-2011《干化学尿液分析仪》、YY/T 0996-2015《尿液有形成分分析仪(数字成像自动识别)》，以上标准规定的均不是针对动物全自动尿液分析系统质量要求，广西未制定有团体标准《动物全自动尿液分析系统》。

- 重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《动物全自动尿液分析系统》

标准编制工作组

2022年10月31日