团体标准《非洲猪瘟病毒、猪瘟病毒和猪非典型瘟病毒鉴别检测 多重RT-PCR和多重qRT-PCR法》编制

说明

一、项目背景、来源及目的

1、项目背景

2018年8月4日中国首例非洲猪瘟（ASF）在沈阳发生，此后陆续蔓延至全国，发病率和死亡率很高。截止2019年4月12日，全国共报告120多起疫情，因疫情扑杀100多万头，据报道受ASF影响2019年4月全国生猪存栏量下降41%，猪肉价格上涨70%，所造成的直接、间接经济损失难以估量。自从非洲猪瘟疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，2019年6月，国务院办公厅印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》(国办发〔2019〕31号)，2020年8月，农业农村部印发《非洲猪瘟防控强化措施指引》等措施。猪瘟（CSF）作为一类动物疫病，在ASF爆发之前，一直是危害我国养猪业最为严重的疫病，特别是2017年国家取消强制免疫后，疫情有所抬头。2018年，我们对广西各地694份病死猪病料进行检测，结果猪瘟病毒（CSFV）阳性率11.10%，危害严重。2016年，世界上首次确认猪非典型瘟病毒（APPV）为新生仔猪震颤的病原。2018年，我们对广西各地8个猪场23份疑似病料进行检测，结果阳性率为78.26%。当前，ASFV、CSFV、APPV已成为严重危害我国养猪业的重要疫病，必须高度重视。

ASF和CSF发病急，病程短，发病率和病死率高，且在临床症状、病理变化上极为相似，肉眼难以区分。CSF和APP在仔猪所表现的临床症状、病理变化上也很相似，肉眼难以区分。因而给疫病的鉴别、诊断带来了很大困难，需要借助实验室的鉴别检测。当前，ASF在国内爆发、迅速蔓延，危害巨大，加上CSF仍然普遍存在，而APP则呈蔓延之势。为了做好ASFV、CSFV、APPV的鉴别检测、诊断和疫情的及时、果断处置，迫切需要建立能同时检测并区分ASFV、CSFV、APPV的快速鉴别检测方法。

迄今，在国家标准、行业标准、地方标准中，均未见关于鉴别检测ASFV、CSFV、APPV的多重RT-PCR和多重qRT-PCR方法。2016年以来，全区全部104个省级、市级、县级兽医实验室通过了严格考核，取得了农业农村部颁发的兽医实验室合格证，这就要求各级兽医实验室开展检测活动必须依据检测技术标准，才能出具合格的检验检测报告，作为生猪销售、运输、流通以及疫病诊断、处置、防控的依据。鉴于此，亟需制定鉴别检测ASFV、CSFV、APPV多重RT-PCR和多重qRT-PCR的地方标准，作为我区各级兽医实验室的检测依据。

2、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第二十四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕68号），广西标准化协会将团体标准《A型塞尼卡病毒与O型、A型、亚洲I型口蹄疫病毒鉴别检测  多重RT-PCR和多重qRT-PCR法》的制定下达给广西壮族自治区动物疫病预防控制中心、广西桂垦西江牧业有限公司、广西中科基因科技有限公司和广西民生中检联检测有限公司（项目编号2022-2403），由施开创研究员主持。3、项目目的

迄今为止，未有能够同时检测并区分非洲猪瘟病毒、猪瘟病毒、猪非典型瘟病毒多重RT-PCR和多重qRT-PCR检测的团体标准、地方标准、行业标准或国家标准。国内外迄今亦未见相关论文发表。迫切需要制定相应的检测标准，应对新形势下猪群新发疾病。

本单位根据我区动物疫病预防和控制的迫切需要，研发了ASFV、CSFV和APPV多重RT-PCR和qRT-PCR快速鉴别检测方法，具有特异性强、敏感性高、快速高效的特点，已在实验室反复验证和临床实际应用，效果显著。本标准具有针对性、适用性、可操作性和先进性。

二、工作概况

本标准技术是施开创研究员主持的广西科技重大专项《畜禽重大病害生态综合防控技术创新示范》（桂科AA17204057）子课题的部分科技成果。课题组在ASFV、CSFV和APPV的诊断、检测和防控措施等方面开展了大量研究和临床推广应用。同时，开展了相关资料的收集整理工作，确定标准编写目标和依据，同时起草制订广西地方标准项目建议书，积极开展标准的申报。2022年5月接到广西标准化协会下达的团体标准项目计划的通知后，迅速成立标准编制课题组，确定标准起草编写方案及时间进度表，并积极组织实施。2022年6月9日已完成标准初稿编写，并按规定向相关部门单位专家征求意见建议，将根据专家修改意见建议形成标准送审稿。然后根据广西标准化协会时间安排参加标准制订的审定会，再根据审定会专家审改意见进行修改完善，最后形成标准报批稿，经审批由广西兽医协会发布。

本标准编制课题组人员包括：施开创、屈素洁、林昌华、冯淑萍、黄海愉、龙凤、文金华、尹彦文、苏丽娟、文俞、宋靖萱、蒋家霞、陆文俊、谢守玉、黄美芝、李军。各成员均具备多年专业知识，并且有丰富的实验室检测、临床诊治工作经验和地方标准编写经验，能保障制定本标准起草任务。具体分工如下：

施开创：组长。负责标准的提出、起草、审定。

冯淑萍：负责标准的起草、审核。

屈素洁：负责标准的校正、外联。

林昌华：负责标准方法的建立、验证。

龙凤：负责标准验证。

文金华：负责标准验证。

文俞：负责标准验证。

尹彦文：负责标准验证

苏丽娟：负责标准验证。

黄海愉：负责标准验证。

蒋家霞：负责标准验证。

陆文俊：负责盲样检测。

谢守玉：负责盲样检测。

黄美芝：负责比对试验

李  军：负责组织标准的校正、审核。

三、标准编制原则

1、政策性原则：本标准编写过程遵循国家相关法律、法规和国家标准。

2、先进性原则：以国内外相关文献资料为参考，力求反映最新的科技成果；以国内同类标准的编写方法为基础，对本标准进行规范、充实和创新，使之具有先进性。

3、经济性原则：本标准编制过程，从获取信息、起草、实验室试验、临床验证到形成征求意见稿的每一个环节，在确保质量的前提下均力行节约，利用有限的经费圆满完成各阶段编写任务。

4、适用性原则：本标准借鉴国内外猪ASFV、CSFV和APPV诊断的成功经验，并经本项目组的实验室和临床验证，完全按照要求编写，内容全面，形式规范，可操作性和实用性强。

5、协调统一性原则：本标准参照国内相关标准的编写形式和表达方法，力求与国内相关标准协调统一。本标准通过持续查新，确保内容不与已有的国家、农业行业和地方标准相重复或矛盾。

6、规范化原则：本标准是严格按照GB/T 1.1—2020的要求来编写的。

四、标准主要内容及依据

本标准是动物疫病防控推荐性地方标准，编写重点是疫病的诊断。标准的主要依据是借鉴国内先进标准和技术内容，参考国内外有关文献资料，结合我国国情以及广西猪疫病防控实际，进行实践研究，并通过实验室试验和临床验证后提出。

标准编写主要内容包括缩略语、试剂、主要仪器设备、操作步骤及结果判定等技术要求，适合于ASFV、CSFV和APPV的鉴别检测。

标准的建立主要涉及以下两个试验：

（一）ASFV、CSFV和APPV多重RT-PCR检测方法的建立

1、材料与方法

1.1主要试剂

MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit Ver. 5.0病毒核酸提取试剂盒、PrimeScript Ⅱ 1st strand cDNA Synthesis Kit cDNA合成试剂盒、Tks GflexTM DNA Polymerase高保真扩增酶、MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver. 4.0胶回收试剂盒、pMD18-T载体、E. coli DH5α感受态细胞、Mini Plasmid Kit 质粒抽提试剂盒、EcoR I及Hind Ⅲ内切酶均购自宝生物工程（大连）有限公司。

1.2引物设计

根据ASFV、CSFV和APPV的高度保守区域设计了三对引物，具体引物信息见表1。ASFV、CSFV和APPV的RT-PCR扩增片段分别为828 bp、529 bp和275 bp。引物由Invitrogen有限公司(中国上海)合成。

表1  ASFV、CSFV、APPV引物序列

| 引物 | 序列 (5′→3′) | 目的基因 | 产物/bp |
| --- | --- | --- | --- |
| ASFVF ASFVR | AGGGGTTTGAGGTCCATTA CCCGAACCCACTTTGAGTC | ASFV P72 | 828 |
| CSFVF | TGCGGGGATGATGGTTTC | CSFV NS5B | 530 |
| CSFVR | ACCCCGAGTGTGGACATA |  |  |
| APPVF | TGGGGGAAAGGGGTTAACCAG | APPV Erns | 275 |

1.3 病毒株与临床病料样品

ASFV(临床阳性样本)、CSFV疫苗株（C株）、APPV(临床阳性样本)、PCV1(临床阳性样本)、PCV2疫苗株（SX07株）、PCV3(临床阳性样本)、PRRSV疫苗株（TJM-F92株）、FMDV O型疫苗株 (O/Mya98/XJ/2010)、PRV 疫苗株（Bartha-K61株）、PPV疫苗株（N株）、PEDV疫苗株 (CV777株)、TGEV 疫苗株(H株)、PRoV疫苗株 (NX株)、 PDCoV (临床阳性样本)、BVDV-1(临床阳性样本)、BVDV-2(临床阳性样本)均保存在本实验室，用于本研究的特异性检测。

384份病死猪脑、肺、肝、脾、淋巴结等组织样本采自2018年10月至2019年12月间广西部分养猪场和无害化处理厂。

1.3重组质粒标准品的制备

用引物扩增ASFV、CSFV和APPV片段(表1)，根据MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit Ver. 4.0 试剂盒使用说明书提取总RNA，应用PrimeScriptTM Ⅱ 1st Strand cDNA Synthesis Kit反转录试剂盒进行反转录获得cDNA。以此为模板，应用设计的4对引物进行PCR扩增。回收、纯化PCR产物，连接至pMD18-T载体、转化DH5α感受态细胞，涂板，筛选阳性克隆并增菌培养，提取质粒，进行PCR、酶切及测序鉴定。质粒命名为p-ASFV、p-CSFV和p-APPV，以质粒为模板进行PCR反应条件的优化。

1.4 特异性试验

取ASFV、CSFV、APPV、PCV2、PRV、PRRSV、FMDV、PPV、PEDV、TGEV、PRoV、PDCoV、BVDV-1和BVDV-2病毒液，采用试剂盒抽提总RNA或DNA，RNA反转录为cDNA；分别以上述cDNA和DNA为模板，以3种重组质粒标准品混合物为阳性对照、灭菌双蒸水为阴性对照，按照已优化的反应条件进行PCR扩增，进行该方法的特异性试验。

1.5  敏感性试验

分别将重组质粒标准品p-ASFV、p-CSFV和p-APPV 10倍倍比稀释成终浓度为2.52×108~2.52×100拷贝/µL，按照已优化的反应条件进行单重qPCR和多重qPCR扩增，检验该方法的敏感性。

1.6  重复性试验

取3种重组质粒标准品2.52×107拷贝/µL、2.52×105拷贝/µL、2.52×103拷贝/µL混合物，按照已优化的反应条件PCR扩增，进行重复性试验。批内试验，每个试验重复5次；批间试验进行5次，每次间隔1周。

1.7  多重RT-PCR方法的临床应用

取384份临床疑似样品，用灭菌剪刀将临床组织样品剪至小块状，放入含有适量pH 7.2 PBS溶液的灭菌离心管中，反复冻融3次，放入组织自动研磨仪内研磨至糜状，12 000×g离心3 min，取200 µL上清抽提DNA或RNA，按试剂盒说明书反转录为cDNA作为模板。应用所建立的多重RT-PCR方法检测ASFV、CSFV和APPV。

2  结果

2.1  重组质粒标准品的制备

提取ASFV , CSFV和 APPV样品的总RNA，反转录成cDNA后作为模板，应用特异性引物进行PCR扩增，获得目的基因片段，纯化并克隆到pMD18-T载体中，将构建的质粒转化大肠杆菌DH5α感受态细胞，挑选阳性菌落扩大培养后抽提质粒，经PCR、酶切及测序鉴定正确后，获得的重组质粒分别命名为p-ASFV、p-CSFV和p-APPV。使用NanoDrop分光光度计在OD260 nm和OD280 nm紫外吸收光谱中测定其浓度并换算成拷贝数。

2.2  反应条件的优化及确定

通过对多重RT-PCR退火温度、引物浓度以及循环次数等的优化，确定多重RT-PCR的反转录体系和PCR扩增体系。20μL反转录体系：5×PrimeScriptII Buffer 4μL，dNTP Mixture（10 mmol/μL）1μL，随机引物6聚体（50μmol/μL）1μL、总RNA模板 8 μL，RNA酶抑制剂（40 U/μL）0.5μL，PrimeScriptII反转录酶（200 U/μL）1μL，灭菌双蒸水4.5μL。反转录程序：30℃10 min，48℃60 min，95℃5 min。25μL PCR反应体系：2×Taq PCR Master Mix 12.5μL，ASFV上、下游引物（25 pmol/μL）0.2μL，CSFV和APPV上、下游引物（25 pmol/μL）0.3μL，cDNA 1.2μL，灭菌双蒸水9.7μL。PCR扩增程序：95℃预变性2 min；94℃变性30 s，57℃退火30 s，72℃延50 s，35个循环；72℃再延伸10 min。扩增产物在1.2%琼脂糖凝胶上电泳，用凝胶成像系统观察结果。

2.3  特异性试验

以ASFV、CSFV、APPV、PCV1、PCV2、PCV3、PRRSV、FMDV、PRV、PPV、PEDV、TGEV、PRV、PDCoV、BVDV-1和BVDV-2的DNA或cDNA为模板，灭菌双蒸水作为阴性对照，进行多重RT-PCR反应。结果，只有ASFV、CSFV和APPV扩增出与目的片段大小符合的条带，而其他猪病原体没有产生扩增条带，证明所建立的RT-PCR方法具有高度特异性(图1)。对扩增产物进行纯化、克隆和测序，证实为ASFV、CSFV和APPV基因片段。

M: DNA分子质量标准; 1: 重组质粒标准品混合物; 2：ASFV；3：CSFV；4：APPV； 5-17分别为：ASFV、CSFV、APPV、PCV2、PRRSV、FMDV、PRV、PPV、PEDV、TGEV、PRV、PDCoV、BVDV-1、BVDV-2;

13: 阴性对照

图1  多重RT-PCR特异性试验

2.4  敏感性试验

分别将p-ASFV、p-CSFV和p-APPV重组质粒10倍系列稀释成终浓度为6.34×109~6.34×100拷贝/μL，进行单重RT-PCR。结果，p-ASFV的检出下限为6.34×102拷贝/μL，p-CSFV和 p-APPV的检出下限均为6.34×101拷贝/μL（见图2）。

M：DNA分子质量标准；1~9：重组质粒浓度分别为6.34×109~6.34×100拷贝/μL 10: 阴性对照

图 2 单重RT-PCR方法敏感性试验

分别将p-ASFV、p-CSFV和p-APPV重组质粒等比例混合后，10倍系列稀释，使4种重组质粒的终浓度均为6.34×109~6.34×100拷贝/μL，进行多重RT-PCR。结果，p-ASFV的检出下限为6.34×102拷贝/μL，p-CSFV和p-APPV的检出下限均为6.34×101拷贝/μL（见图3）

M：DNA分子质量标准；1~9：重组质粒浓度分别为6.34×109~6.34×100拷贝/μL 10: 阴性对照

图 3 多重RT-PCR方法敏感性试验

2.5  重复性试验

选取终浓度均为6.34×104拷贝/μL的3种重组质粒标准品混合物作为模板，以相同的条件进行多重PCR的批内和批间重复性试验，每个试验重复5次。结果显示，批内和批间重复性试验均能扩增出均匀一致的目的条带（图4），表明该方法重复性较好。

M：DNA分子质量标准；1~5：相同条件下的5次重复试验；6：阴性对照

图4  多重RT-PCR重复性试验

2.5  多重RT-PCR方法的临床应用结果

应用所建立的多重RT-PCR方法对广西384份临床标本进行检测。结果，ASFV、CSFV和APPV的阳性率分别为43.75%(168/384)、13.28%(51/384)和4.17%(16/384)。ASFV/CSFV、ASFV/APPV和CSFV/APPV混合感染率分别为5.47%(21/384)、1.82%(7/384)和1.30%(5/384)。部分临床样品的mRT-PCR检测结果如图5所示，384份临床样品的检测结果如表2所示，扩增片段经测序证实与GenBank发表的序列同源性高达99%。

M: DL1 500 DNA Marker; 1: 阳性对照; 2: 阴性对照; 3-18: 临床样品

图5  部分临床样品的检测结果

表2  384份临床样品的检测结果

| 时间 | 样品 | 数量 | 阳性率(%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ASFV | CSFV | APPV | ASFV+CSFV | ASFV+APPV | CSFV+APPV |
| 2018.10 | 组织 | 18 | 0 (0) | 2 (11.11) | 1 (5.56) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2018.11 | 组织 | 40 | 0 (0) | 9 (22.50) | 4 (10.00) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2.50) |
| 2018.12 | 组织 | 30 | 5 (16.67) | 6 (20.00) | 1 (3.33) | 3 (10.00) | 0 (0) | 1 (3.33) |
| 2019.1 | 组织 | 38 | 5 (13.16) | 4 (10.53) | 0 (0) | 1 (2.63) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2019.2 | 组织 | 67 | 18 (26.87) | 6 (8.96) | 3 (4.48) | 3 (4.48) | 2 (2.99) | 1 (1.49) |
| 2019.3 | 组织 | 36 | 10 (27.78) | 7 (19.44) | 0 (0) | 4 (11.11) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2019.4 | 组织 | 19 | 12 (63.16) | 3 (15.79) | 1 (5.26) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2019.5 | 组织 | 16 | 16 (100.00) | 0 (0) | 2 (12.50) | 0 (0) | 1 (6.25) | 0 (0) |
| 2019. | 组织 | 13 | 13 (100.00) | 2 (15.38) | 1 (7.69) | 0 (0) | 1 (7.69) | 0 (0) |
| 2019.7 | 组织 | 24 | 21 (87.50) | 5 (20.83) | 3 (12.50) | 5 (20.83) | 3 (12.50) | 2 (8.33) |
| 2019.8 | 组织 | 28 | 20 (71.43) | 2 (7.14) | 0 (0) | 2 (7.14) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2019.9 | 组织 | 15 | 15 (100.00) | 2 (13.33) | 0 (0) | 2 (13.33) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2019.10 | 组织 | 20 | 20 (100.00) | 1 (5.00) | 0 (0) | 1 (5.00) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2019.11 | 组织 | 10 | 7 (70.00) | 1 (10.00) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2019.12 | 组织 | 10 | 6 (60.00) | 1 (10.00) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合计 |  | 384 | 168 (43.75) | 51 (13.28) | 16 (4.17) | 21 (5.47) | 7 (1.82) | 5 (1.30) |

（二）ASFV、CSFV和APPV多重qRT-PCR检测方法的建立

1.1主要试剂和设备

Mini Plasmid Kit 质粒抽提试剂盒、通用型DNA纯化回收试剂盒、E. coli DH5α感受态细胞购自天根生化科技（北京）有限公司；MiniBEST Viral RNA/DNA Extraction Kit Ver. 5.0 病毒核酸提取试剂盒、PrimeScript Ⅱ 1st Strand cDNA Synthesis Kit cDNA合成试剂盒、pMD18-T载体、EcoR I内切酶及Hind Ⅲ内切酶、Premix Ex TaqTM （Probe qPCR）购自宝生物工程（大连）有限公司。

1.2引物和探针序列

表3 本研究所用引物及探针

| 引物 | 序列（5'→3'） | 长度/bp |
| --- | --- | --- |
| APPV-Fq | GGCGTGCCCAAAGAGAAAT | 90 |
| APPV-Rq | GGCACTCTATCAAGCAGTAAGGTCTA |  |
| APPV-P | FAM-TCGGGTCCACCATGCCCCTTT-BHQ1 |  |
| CSFV-Fq | CCTGAGTACAGGACAGTCGTCAGT | 72 |
| CSFV-Rq | CCCTCGTCCACATAGCATCTC |  |
| CSFV-P | JOE-TTCGACGTGAGCAGAAGCCCACC-BHQ1 |  |
| ASFV-Fq | GGCGTATAAAAAGTCCAGGAAATTC | 79 |
| ASFV-Rq | TTCGGCGAGCGCTTTATC |  |
| ASFV-P | Texas Red-TCACCAAATCCTTTTGCGATGCAAGCT-BHQ2 |  |

1.3样品来源

ASFV(临床阳性样本)、CSFV疫苗株（C株）、APPV(临床阳性样本)、PCV2疫苗株（SX07株）、PRRSV疫苗株（TJM-F92株）、FMDV O型疫苗株 (O/Mya98/XJ/2010)、PRV 疫苗株（Bartha-K61株）、PPV 疫苗株（N株）、PEDV疫苗株 (CV777株)、TGEV 疫苗株(H株)、PRoV疫苗株 (NX株)、 PDCoV (临床阳性样本)、BVDV-1(临床阳性样本)、BVDV-2(临床阳性样本)和BDV (临床阳性样本)均保存在本实验室，用于本研究的特异性检测。

509份病死猪脑、肺、肝、脾、淋巴结等组织样本采自2018年10月至2020年12月间广西部分养猪场和无害化处理厂。

1.4重组质粒标准品的制备

用引物扩增ASFV、CSFV和APPV片段(表3)，将扩增产物纯化并克隆到pMD18-T载体，转化至DH5α感受态细胞，筛选阳性菌落并扩大培养，抽提质粒，进行PCR、酶切及测序鉴定。鉴定正确的重组质粒分别命名为p-APPV、p-CSFV和p-ASFV作为阳性标准品，用紫外分光光度仪测定3种重组质粒标准品的浓度。

1.5反应条件的优化及标准曲线的建立

将3种重组质粒标准品p-APPV、p-CSFV和p-ASFV作为模板，应用3对特异性引物和TaqMan探针，在同一体系中进行TaqMan荧光定量PCR扩增，采用矩阵法分别对退火温度（54℃~61℃）、引物浓度（终浓度分别为0.2~0.8 pmol/µL）及探针浓度（终浓度分别为0.2~0.8pmol/µL）进行优化，获得TaqMan荧光定量PCR最佳反应条件。

将3种重组质粒标准品混合后10倍系列稀释为2.52×108拷贝/µL~2.52×101拷贝/µL，作为模板，按照优化的TaqMan荧光定量PCR条件进行扩增，绘制扩增曲线和标准曲线。

1.6特异性试验

取ASFV、CSFV、APPV、PCV2、PRV、PRRSV、FMDV、PPV、PEDV、TGEV、PRoV、PDCoV、BVDV-1、BVDV-2和BDV病毒液，采用试剂盒抽提总RNA或DNA，RNA反转录为cDNA；将上述cDNA和DNA作为模板，以3种重组质粒标准品混合物为阳性对照、灭菌双蒸水为阴性对照，应用所建立的多重TaqMan荧光定量RT-PCR进行扩增，验证该方法的特异性。

1.7 敏感性试验

将3种重组质粒标准品p-APPV、p-CSFV和p-ASFV混合后10倍系列稀释，取终浓度为2.52×108拷贝/µL ~2.52×100拷贝/µL的质粒混合物作为模板，应用所建立的qRT-PCR进行扩增，验证该方法的敏感性。

1.8 重复性试验

将3种重组质粒标准品p-APPV、p-CSFV和p-ASFV混合后10倍系列稀释，取3个浓度梯度（终浓度分别为2.52×107拷贝/µL、2.52×105拷贝/µL、2.52×103拷贝/µL）混合物作为模板，应用所建立的qPCR进行扩增，验证该方法的重复性。组内重复性试验时，重复5次反应；组间重复性试验时，重复5次反应，间隔1周进行。

1.9 多重TaqMan荧光定量RT-PC方法的应用

取509份临床疑似样品，用灭菌剪刀将临床组织样品剪至小块状，放入含有适量pH 7.2 PBS溶液的灭菌离心管中，反复冻融3次，放入组织自动研磨仪内研磨至糜状，12 000×g离心3 min，取200 µL上清抽提DNA或RNA，按试剂盒说明书反转录为cDNA作为模板。应用所建立的多重qRT-PCR方法检测ASFV、CSFV和APPV。

2  结果

2.1 重组质粒标准品的制备

从APPV和CSFV阳性样品中提取核酸，将RNA反转录为cDNA，从ASFV阳性样品中提取DNA，利用设计的引物进行PCR扩增，其中APPV 5´UTR为90 bp，CSFV 5´UTR为72 bp，ASFV P72基因为79 bp，将目的基因纯化后连接到pMD-18T载体上，转化大肠杆菌DH5α感受态细胞。对阳性克隆进行培养，提取质粒，经PCR、酶切及测序鉴定正确后，分别命名为p-APPV、p-CSFV和p-ASFV(图6)。经测定质粒浓度并换算成拷贝数，结果，p-ASFV、p-CSFV和p-APPV三种标准质粒的初始浓度分别为2.65×1010拷贝/µL、2.52×1010拷贝/µL和3.02×1010拷贝/µL，并以此作为多重qRT-PCR的阳性标准质粒进行了优化和灵敏度检测。

图6  重组质粒p-APPV (A)、p-CSFV (B)、p-ASFV (C)鉴定

M：DNA分子质量标准；1：PCR产物；2：Hind Ⅲ + EcoR Ⅰ酶切产物

2.2最佳反应条件的确定

以携带目的片段的标准质粒为模板，通过对退火温度、引物浓度、探针浓度和模板量的反复试验和优化，确定最佳反应条件。经优化后，获得多重qRT-PCR最佳反应体系（20 µL）：2×One Step RT-PCR Buffer III(宝生物，大连) 10μl，Ex Taq HS(5U/µL)(宝生物，大连) 0.4μl，PrimeScript RT Enzyme Mix II(RNA/DNA)(宝生物，大连) 0.4μL，APPV、CSFV、ASFV特异性上、下游引物（20 pmol/µL）各为0.4 µL，APPV探针（20 pmol/µL）0.3 µL，CSFV探针（20 pmol/µL）0.4 µL，ASFV探针（20 pmol/µL）0.5 µL，重组质粒模板1.2 µL，补充灭菌双蒸水至总体积20 µL。扩增程序为42℃反转录5min；95℃ 预变性10 s；95℃变性 5 s，59℃退火34 s，40个循环，同时收集荧光信号。

2.3标准曲线的建立

将3种重组质粒标准品混合后10倍系列稀释成浓度为2.52×108拷贝/µL~2.52×101拷贝/µL，作为模板，进行多重荧光定量PCR，获得qRT-PCR扩增曲线及标准曲线。ASFV、CSFV和APPV的相关系数均为R2=0.999，各重组质粒的扩增曲线与Ct值呈良好的线性关系(图7)。Ct值之间呈现良好的线性关系。

图7  多重TaqMan荧光定量RT-PCR标准曲线

2.4 特异性试验

为评估该方法的特异性，以ASFV、CSFV、APPV、PCV2、PRV、PRRSV、FMDV、PPV、PEDV、TGEV、PRoV、PDCoV、BVDV-1、BVDV-2 和 BDV的DNA或cDNA为模板，以无RNase水为阴性对照，用本研究建立的多重qRT-PCR进行检测。结果显示，ASFV、CSFV和APPV均呈特异性扩增曲线，而其他12种病毒均未显示任何荧光信号和扩增曲线，可见，建立的qRT-PCR方法具有特异性(图8)。

图8  特异性试验

2.5 敏感性试验

将3种重组质粒标准品混合后10倍系列稀释，从2.52×108稀释到2.52×100拷贝/µL，用于qRT-PCR的敏感性试验。结果，多重qRT-PCR对ASFV、CSFV和APPV的检出下限均为2.52×100拷贝/µL(图9)，表明，该方法敏感性较高。

1-8：标准质粒浓度2.52×107~2.52×100拷贝/μL

图9敏感性试验

2.6 重复性试验

取3种重组质粒标准品2.52×107拷贝/µL、2.52×105拷贝/µL、2.52×103拷贝/µL混合物，用于qPCR的重复性试验。结果，组内与组间重复性试验Ct值的变异系数均小于2%（表4）。表明该方法重复性良好。

表4多重qPCR的重复性分析

| 质粒 | 浓度 (copies/μL) | 组内 Ct 值 |  |  | 组间 Ct 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SD | CV% |  | SD | CV% |
| p-ASFV | 2.52×103 | 27.847 | 0.370 | 1.329 | 27.942 | 0.379 | 1.356 |
|  | 2.52×105 | 20.738 | 0.168 | 0.810 | 20.747 | 0.207 | 0.998 |
|  | 2.52×107 | 13.845 | 0.166 | 1.199 | 13.725 | 0.124 | 0.903 |
| p-CSFV | 2.52×103 | 28.001 | 0.153 | 0.546 | 27.946 | 0.186 | 0.666 |
|  | 2.52×105 | 20.359 | 0.200 | 0.982 | 20.457 | 0.239 | 1.168 |
|  | 2.52×107 | 13.109 | 0.156 | 1.190 | 13.076 | 0.088 | 0.673 |
| p-APPV | 2.52×103 | 27.328 | 0.152 | 0.556 | 27.314 | 0.137 | 0.502 |
|  | 2.52×105 | 19.125 | 0.267 | 1.396 | 19.128 | 0.207 | 1.082 |
|  | 2.52×107 | 12.348 | 0.145 | 1.174 | 12.302 | 0.157 | 1.276 |

2.7 多重TaqMan荧光定量RT-PCR方法的临床应用

用建立的方法对2018年10月至2020年12月从广西各地采集的509份样品进行检测，结果：ASFV、CSFV和APPV的阳性率分别为45.58 % (232/509)、12.57 % (64/509)和3.54 % (18/509)，而ASFV和CSFV、ASFV和APPV、CSFV和APPV的混合感染率分别为4.91 % (25/509)、1.38 % (7/509)、0.98 % (5/509)(表5)。

表5  临床样品检测结果

| 时间 | 数量 | ASFV(%) | CSFV(%) | APPV(%) | ASFV+ CSFV (%) | ASFV+ APPV (%) | CSFV+ APPV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.10 | 18 | 0（0） | 2（11.11） | 1（5.56） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2018.11 | 40 | 0（0） | 9（22.5） | 4（10） | 0（0） | 0（0） | 1（2.50） |
| 2018.12 | 30 | 5（16.67） | 6（20） | 1（3.33） | 3（10） | 0（0） | 1（3.33） |
| 2019.1 | 38 | 5（13.16） | 4（10.53） | 0（0） | 1（2.63） | 0（0） | 0（0） |
| 2019.2 | 57 | 15（26.32） | 5（8.77） | 3（5.26） | 3（5.26） | 2（3.51） | 1（1.75） |
| 2019.3 | 36 | 10（27.78） | 7（19.44） | 0（0） | 4（11.11） | 0（0） | 0（0） |
| 2019.4 | 19 | 12（63.16） | 3（15.79） | 1（5.26） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2019.5 | 16 | 16（100） | 0（0） | 2（12.50） | 0（0） | 1（6.25） | 0（0） |
| 2019.6 | 11 | 4（36.36） | 1（9.09） | 1（9.09） | 0（0） | 1（9.09） | 0（0） |
| 2019.7 | 12 | 12（100） | 2（16.67） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2019.8 | 28 | 20（71.43） | 2（7.14） | 0（0） | 2（7.14） | 0（0） | 0（0） |
| 2019.9 | 15 | 15（100） | 2（13.33） | 0（0） | 2（13.33） | 0（0） | 0（0） |
| 2019.10 | 20 | 20（100） | 1（5.00） | 0（0） | 1（5.00） | 0（0） | 0（0） |
| 2019.11 | 24 | 21（87.50） | 5（20.83） | 3（12.50） | 5（20.83） | 3（12.50） | 2（8.33） |
| 2019.12 | 10 | 6（60） | 1（10） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.1 | 10 | 10（100） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.2 | 10 | 7（70） | 1（10） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.6 | 4 | 0（0） | 4（100） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.8 | 10 | 8（80） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.9 | 26 | 14（53.85） | 2（7.69） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.10 | 20 | 13（65） | 6（30） | 0（0） | 4（20） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.11 | 32 | 15（46.88） | 1（3.13） | 0（0） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 2020.12 | 23 | 4（17.39） | 0（0） | 2（8.70） | 0（0） | 0（0） | 0（0） |
| 合计 | 509 | 232（45.58） | 64（12.57） | 18（3.54） | 25（4.91） | 7（1.38） | 5（0.98） |

五、与现行法律、法规和有关标准的关系

目前，目前未发现国内外有集成制定ASFV、CSFV和APPV病毒鉴别检测的国家标准、行业标准或地方标准及团体标准。

本标准制订的条款没有与现行的法律、法规以及有关的国家标准、行业标准、地方标准及团体标准中任何条款相矛盾。

六、采用国际标准或国外先进标准的情况

本标准未采用国际标准的内容。本标准以国内同类标准的编写方法为基础，对本标准进行规范、充实和创新，使之具有先进性。

七、作为强制性团体标准或推荐性团体标准的建议

本标准结合广西猪场临床实践的验证，可作为推荐性团体标准，用于猪场ASFV、CSFV和APPV的鉴别检测。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

《非洲猪瘟病毒、猪瘟病毒和猪非典型瘟病毒鉴别检测 多重RT-PCR和多重qRT-PCR法》编制小组

2022年6月9日