团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定  液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2023年第三十五批团体标准制修定项目计划的通知》（桂标协〔2023〕128号）文件精神，由广西壮族自治区禁毒委员会办公室提出，由广西警察学院、中国药科大学、广西金桂司法鉴定中心、广东金域司法鉴定所、南宁市公安局禁毒支队毒品检验技术鉴定科、梧州市公安局物证鉴定所、贺州市公安局物证鉴定所、广西公安厅禁毒情报技术中心、广州市公安局禁毒支队五大队、南宁市公安局物证鉴定所、柳州市公安局物证鉴定所、珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司、未名环境分子诊断（广东）有限公司、广西匡品电子科技有限公司等单位共同起草的团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定  液相色谱-串联质谱法》（项目编号：2023-3501）获批立项。

二、项目背景及目的意义

2020年6月，习近平对禁毒工作作出重要指示强调，习近平强调，当前，境内和境外毒品问题、传统和新型毒品危害、网上和网下毒品犯罪相互交织，对群众生命安全和身体健康、对社会稳定带来严重危害，必须一如既往、坚决彻底把禁毒工作深入进行下去。各级党委和政府要坚持以人民为中心的发展思想，以对国家、对民族、对人民、对历史高度负责的态度，坚持厉行禁毒方针，打好禁毒人民战争，完善毒品治理体系，深化禁毒国际合作，推动禁毒工作不断取得新成效，为维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业作出新的更大贡献。

《2021年中国毒情形势报告》中指出，滥用品种更加多样。受毒品供应和流通数量“双降”影响，国内主流毒品价格居高且普遍掺假，毒品买不到、吸不起、纯度低成为普遍现象，部分吸毒人员减量降频，或寻求麻精药品和非列管物质进行替代，或交叉滥用非惯用毒品以满足毒瘾。氟胺酮和合成大麻素年内列管后，查处滥用人数呈先升后降态势。部分地区还发现吸食含依托咪酯、美托咪酯的“烟粉”和“烟油”、含天然阿片类物质的“卡痛叶”等替代物质。

依托咪酯属于含麻醉作用的新型神经刺激药物，其危害性不容小觑。依托咪酯之所以成为毒品替代品,是由于其本身的麻醉作用，以及毒品难获得的现实情况。而由此事带来的最大的风险是本身非吸毒人员，在依托咪酯不是毒品的表象下忽视了其中的危害,在自主或被人怂恿的情况下为了贪图一时的“上头”,而去吸食。不法分子将依托咪酯用作毒品替代品进行销售，一些吸毒人员滥用依托咪酯影响社会秩序和身体健康。一些人滥用毒品替代物质后，出现狂躁症状甚至诱发精神障碍或心血管疾病，存在引发肇事肇祸风险。一些不法分子利用具有镇静、催眠、麻醉作用的精神药品制成“迷奸水”“听话水”，实施强奸、猥亵等犯罪活动，对社会的危害性极大。

与传统的生物检材如尿液，血液等比较，毛发有其独特的优势。发收集方便而且几乎无侵犯性，容易监督防止作假；检测时限可长至几周，几个月甚至几年；毛发检材非常稳定，易于保存。毛发中毒(药)物的分析已广泛地应用于法庭科学领域，如判别是否长期滥用，区分制毒者和吸毒者，寻找死亡原因，兴奋剂控制等。通过对毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的液相色谱-串联质谱检测技术的创新与提高，能够弥补依托咪酯、依托咪酯酸检测的缺陷，提高司法鉴定行业整体技术水平。

目前，广西有57家司法鉴定机构，但是因为没有与依托咪酯检测的相关国家标准、行业、地方标准、团体标准，司法鉴定机构没有开展此项检验。在刑事案件中，部分公安机关检验机构使用自制方法检验体内检材中依托咪酯（没有通过资质认定或实验室认可），法院根据案情采信。司法鉴定机构在民事案件及交通事故案件检验没有检验标准可使用，无法开展此项工作。

由于广西没有规范的依托咪酯、依托咪酯酸检测方法，更没有依托咪酯犯罪的判定标准，导致许多违法犯罪分子得以逃脱法律的制裁。所以急需制定出依托咪酯、依托咪酯酸的检测方法，通过定性分析来准确判定依托咪酯、依托咪酯酸，从而解决目前广西依托咪酯、依托咪酯酸检测无技术依据的问题现状。依托咪酯在广西、广东地区滥用现象比较严重，依托咪酯检测技术问题直接影响到执法部门办案，如没有具体的检测、判定标准，将无法对违法犯罪者进行具体的处罚。

因此，通过制定团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定  液相色谱-串联质谱法》，以标准为抓手，统一规范毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的检测技术，为相关行政执法部门及司法鉴定机构提供技术依据具有重要意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定  液相色谱-串联质谱法》项目任务下达后，广西警察学院牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体由广西警察学院、中国药科大学、广西金桂司法鉴定中心、广西公安厅禁毒情报技术中心、广东金域司法鉴定所、广州市公安局禁毒支队五大队、南宁市公安局禁毒支队毒品检验技术鉴定科、南宁市公安局物证鉴定所、柳州市公安局物证鉴定所、珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司、未名环境分子诊断（广东）有限公司、广西匡品电子科技有限公司相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关依托咪酯、依托咪酯酸的测定的相关技术文献资料。主要有：

SF/T 0065-2020  毛发中二甲基色胺等16种色胺类新精神活性物质及其代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法

SF/T 0093-2021  血液中卡西酮等37种卡西酮类新精神活性物质及其代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法

SF/T 0094-2021  毛发中5F-MDMB-PICA等7种合成大麻素类新精神活性物质的液相色谱-串联质谱检验方法

SF/Z JD0107019-2018  法医毒物有机质谱定性分析通则

SF/Z JD0107025-2018  毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法

SF/T 0063-2020  法医毒物分析方法验证通则

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定的原理、试剂和材料、仪器设备、操作方法、分析结果评价。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2023年7月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关依托咪酯、依托咪酯酸测定的要求，并结合依托咪酯、依托咪酯酸测定实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定  液相色谱-串联质谱法》（草案）。

2023年8月，标准编制工作组对前期的研究和数据进了整理并结合前期技术咨询会、征求意见会的内容针对依托咪酯、依托咪酯酸的测定进行多次讨论、研究，最终形成团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定  液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析依托咪酯、依托咪酯酸的测定当前现状，调研依托咪酯、依托咪酯酸的分析方法情况，在现有国家、行业标准相关毒物测定方法要求的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前使用液相色谱-串联质谱法测定依托咪酯、依托咪酯酸的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与依托咪酯、依托咪酯酸的测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内采用液相色谱-串联质谱法测定依托咪酯、依托咪酯酸现实检验情况的同时，还考虑到了依托咪酯、依托咪酯酸的测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对依托咪酯、依托咪酯酸的测定的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定  液相色谱-串联质谱法》主要内容包括原理、试剂和材料、仪器设备、操作方法、分析结果评价。广西警察学院师资队伍结构完整，具备扎实的理论基础及丰富的实践经验，专业技术能力强。南宁市公安局禁毒支队毒品检验技术鉴定科、南宁市公安局物证鉴定所、柳州市公安局物证鉴定所等单位长期开展刑事化验工作，在毒物、毒品检验领域有经验丰富的专家、配套的检验设备进行多方面的检验验证，是广西区内公安机关理化检验的权威机构。广西金桂司法鉴定中心、广东金域司法鉴定所有基础技术设备，制订标准的装备齐全；技术人员众多，有较多的实践案例。经过起草单位的前期合作，探索制定出采用液相色谱-串联质谱法测定毛发中依托咪酯、依托咪酯酸，该方法灵敏度高，重现性好；操作便捷，便于实际检验。南宁市公安局禁毒支队毒品检验技术鉴定科、广西金桂司法鉴定中心、广东金域司法鉴定所使用该方法在多起案件中检出依托咪酯。

- 原理

主要依据司法部行业标准SF/Z JD0107025-2018《毛发中15种毒品及其代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》。毛发样品经清洗和冷冻研磨后，以甲醇超声法提取，采用液相色谱-串联质谱法进行检测，经与平行操作的空白样品和添加样品作对照，以保留时间、质谱特征离子对和离子对丰度比进行定性分析。依托咪酯、依托咪酯酸基本信息见下表1。

表1 依托咪酯、依托咪酯酸基本信息表

| - 化合物 | - 化学式 | - 结构式 | - CAS编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依托咪酯 (Etomidate) | - C14H16N2O2 |  | - 33125-97-2 |
| - 依托咪酯酸 - (Etomidate acid) | - C12H12N2O2 |  | - 56649-48-0 |

- 试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。用到的试剂有：

甲醇：HPLC级；50%甲酸溶液；HPLC级；乙酸铵：HPLC级；丙酮；甲氧那明（内标物）。

含0.1％甲酸的5 mmol/L乙酸铵水溶液（以配制500 mL为例）：称取0.1925 g乙酸铵（5.3），加水溶解后，再加入0.5 mL甲酸（5.2），用水稀释至500 mL，混匀。

100μg/mL依托咪酯、依托咪酯酸标准液：市售依托咪酯、依托咪酯酸标准物质溶液。密封，置于冰箱中冷冻保存，保存时间12个月。

100 ng/mL依托咪酯、依托咪酯酸混合标准物质工作溶液：移取100 μg/mL依托咪酯、依托咪酯酸标准液（5.7）各10 µL置于10 mL容量瓶中，加入适量甲醇溶解并定容至刻度，配制成100 ng/mL依托咪酯、依托咪酯酸混合标准物质工作溶液。密封，置于冰箱中冷藏保存，保存时间3个月。

1.0 mg/mL甲氧那明标准储备溶液：称取甲氧那明（5.5）10 mg于10 mL容量瓶中，加入适量甲醇溶解并定容至刻度，配制成1.0 mg/mL甲氧那明标准储备溶液。密封，置于冰箱中冷冻保存，保存时间12个月。

1.0 µg/mL甲氧那明标准工作溶液：移取1.0 mg/mL甲氧那明标准储备溶液（5.9）10 µL置于10 mL容量瓶中，加入适量甲醇溶解并定容至刻度，配制成1.0 µg/mL甲氧那明标准工作溶液。密封，置于冰箱中冷藏保存，保存时间3个月。

2.0 ng/mL甲氧那明标准工作溶液：移取1.0 µg/mL甲氧那明标准工作溶液（5.10）100 µL置于50 mL容量瓶中，加入甲醇定容至刻度，配制成2.0 ng/mL甲氧那明标准工作溶液。密封，置于冰箱中冷藏保存，保存时间3个月。

材料有具盖离心管、具盖研磨管。

- 仪器设备

液相色谱-串联质谱仪(LC-MS/MS)：配有电喷雾离子源(ESI)、电子天平（感量0.1 mg）、离心机、超声波清洗仪、冷冻研磨仪、恒温水浴锅、微量移液器：200μL、移液管或移液器：1.0 mL。

- 操作方法

样品前处理

毛发清洗。毛发样品依次用适量（以泡过样品为宜）的水和丙酮（5.4）各振荡洗涤两次，晾干后剪成约1mm段，置于冷冻研磨仪中粉碎4 min，呈粉末状。

案件样品。称取毛发粉末20 mg，加入1.0mL内标甲氧那明标准工作液（5.11），超声30 min，10 000 r/min下离心5 min，移取上清液供仪器分析。若样品未检出，可移取上清液于60 ℃水浴空气流下吹干后，残留物用200 μL甲醇复溶，供仪器分析。

空白样品。空白毛发样品按7.1.1的要求处理后，取20 mg按7.1.2的要求与案件样品平行提取操作。

添加样品。空白毛发样品按7.1.1的要求处理后，取20 mg加入10 µL依托咪酯、依托咪酯酸混合标准物质工作溶液（5.8），按7.1.2的要求，与案件样品平行提取操作。

仪器检测包括仪器条件、进样、记录、定性判断依据。

仪器条件：

液相色谱条件，以下为参考条件，可根据不同仪器实际进行调整：色谱柱：ZORBAX Eclipse Plus C18(2.1 cm×50 mm，1.8 μm),或其他等效柱；流动相：A为5 mmol/L乙酸铵和0.1％甲酸缓冲液，B为甲醇，流动相洗脱梯度见表2；

色谱柱的选择：

1.根据SF/Z JD0107025-2018 《毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》中6.2.1.1 液相色谱条件中色谱柱的选择：Restek Allure PFP Propyl液相色谱柱（或其它等效柱），实验室采用了等效柱ZORBAX Eclipse Plus C18 (2.1*50mm，1.8-Micron)，用依托咪酯、依托咪酯酸及内标甲氧那明的混合标准品重复测试后，各组分色谱峰完全分开，保留时间短，各个组分的保留时间经多次测定误差非常小。说明柱子稳定好，满足依托咪酯、依托咪酯酸的测定要求。

2.流动相的选择

表2  SF/Z JD0107025-2018中流动相梯度洗脱程序

流动相：A为乙腈，B为20mmol/L乙酸铵和0.1%甲酸缓冲液。

| 时间（min） | 流速(mL/min) | 流动相A% | 流动相B% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.35 | 80 | 20 |
| 1.00 | 0.35 | 80 | 20 |
| 4.00 | 0.35 | 95 | 5 |
| 8.00 | 0.35 | 95 | 5 |
| 8.10 | 0.35 | 80 | 20 |
| 14.00 | 0.35 | 80 | 20 |

表3  实验室的流动相梯度洗脱程序

流动相：A为5 mmol/L乙酸铵和0.1％甲酸缓冲液，B为甲醇

| 时间(min) | 流速(mL/min) | 流动相A(％) | 流动相B(％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.3 | 95 | 5 |
| 0.50 | 0.3 | 70 | 30 |
| 3.50 | 0.3 | 70 | 30 |
| 5.00 | 0.3 | 30 | 70 |
| 6.00 | 0.3 | 30 | 70 |
| 6.50 | 0.3 | 5 | 95 |
| 8.00 | 0.3 | 5 | 95 |
| 8.10 | 0.3 | 95 | 5 |
| 10.00 | 0.3 | 95 | 5 |

经依托咪酯、依托咪酯酸及内标甲氧那明的混合标准品反复测试后，用本实验室的流动相能很好地得到分离结果，色谱峰形状好，基线不漂移。

质谱条件。

根据SF/Z JD0107025-2018中6.2.1.2中的质谱条件，根据实际情况，对实验室的仪器进行了调整，实验室的仪器：QSight LX50 UHPLC液相色谱仪；通过实验找到最佳的质谱条件。

以下条件作为参考，可根据不同仪器实际情况进行调整：离子源：电喷雾电离-正离子模式(ESI+)；检测方式：多反应监测(MRM)；离子源电压(IS)：4800V；碰撞气(CAD)、气帘气(CUR)、雾化气(GS1)、辅助气(GS2)均为高纯氮气，使用前调节各气流流量以使质谱灵敏度达到检测要求；喷雾电压(IS)、去簇电压(DP)、碰撞能量(CE)等电压值应优化至最佳灵敏度。

称取空白粉末毛发20mg 6份，分别添加10ng、4ng、2ng、1ng、0.4ng、和0.2 ng的依托咪酯、依托咪酯酸混合标准溶液到20mg的空白毛发中，用含内标甲氧那明的甲醇（2ng/mL）进行提取后进行仪器分析。通过标准曲线法[根据仪器自动计算选定色谱峰的信噪比（S/N），以S/N≥3时且符合定性要求的添加样品最低浓度]为检出限。通过分析，得出空白毛发样品添加1ng依托咪酯、依托咪酯酸符合作为检出限的相关要求。

在以上色谱、质谱条件下，依托咪酯、依托咪酯酸和内标物的定性离子对和保留时间见表3。依托咪酯、依托咪酯酸、内标物的MRM色谱图见图1、图2、图3。

表4  依托咪酯、依托咪酯酸和内标物的定性离子对和保留时间

| 化合物 | 母离子 (m/z) | 子离子 (m/z) | 去簇电压 (V) | 碰撞能量 (eV) | 保留时间(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依托咪酯(Etomidate) | 244.9 | 141.10 | 5 | 15 | 5.70 |
|  |  | 95.00 | 6 | 34 |  |
| 依托咪酯酸 (Etomidate acid) | 217.1 | 113.20 | 5 | 14 | 1.57 |
|  |  | 95.00 | 5 | 39 |  |
| 甲氧那明 (Orthoxine) | 180.2 | 121.08 | 10 | 24 | 1.95 |
|  |  | 148.80 | 10 | 16 |  |

图1 依托咪酯的MRM色谱图

图2 依托咪酯酸的MRM色谱图

图3 甲氧那明的MRM色谱图

进样。分别吸取案件样品、空白样品和添加样品提取液，按7.2.1的条件进样分析。

记录。记录案件样品、空白样品和添加样品中依托咪酯和依托咪酯酸可疑色谱峰的保留时间、特征离子和离子对丰度比。

定性判断依据。以保留时间作为参考，以质谱特征碎片离子峰和离子对相对丰度比作为定性判断依据。如果案件样品中出现依托咪酯和依托咪酯酸的两对定性离子对的特征色谱峰，保留时间与添加样品中相应标准物质的色谱峰保留时间一致（相对误差在±2.5％内），且定性离子对丰度比与浓度相近添加样品的离子对丰度比之相对误差不超过表3规定的范围，则可判断案件样品中存在该种目标物。

表5　相对离子对丰度比的最大允许误差范围

| 相对离子对丰度比/（％） | 50 | 20＜X≤50 | 10＜X≤20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许的相对误差/（％） | 20 | 25 | 30 | 50 |

（五）分析结果评价。

阴性结果评价：如果案件样品中仅检出内标甲氧那明，未检出依托咪酯和依托咪酯酸，则阴性结果可靠。如果案件样品中未检出内标甲氧那明，则阴性结果不可靠。

阳性结果评价：如果案件样品中检出依托咪酯或依托咪酯酸并检出内标甲氧那明，且空白样品无干扰，则阳性结果可靠。如果案件样品中检出依托咪酯或依托咪酯酸但未检出内标甲氧那明，则阳性结果不可靠。如果空白样品中检出依托咪酯或依托咪酯酸，则阳性结果不可靠。

- 检出限

检出限按司法部行标《SF/T 0063-2020  法医毒物分析方法验证通则》的规定进行验证，称取空白粉末毛发20mg 6份，分别添加10ng、4ng、2ng、1ng、0.4ng、和0.2ng的依托咪酯、依托咪酯酸混合标准溶液到20mg的空白毛发中，用含内标甲氧那明的甲醇（2ng/mL）进行提取后进行仪器分析。通过标准曲线法[根据仪器自动计算选定色谱峰的信噪比（S/N），以S/N≥3时且符合定性要求的添加样品最低浓度]为检出限。通过分析，得出空白毛发样品添加1ng依托咪酯、依托咪酯酸符合作为检出限的相关要求。依托咪酯的方法检出限为0.05ng/mg，依托咪酯酸的方法检出限为0.05 ng/mg。如下表所示：

| 化合物名称 | 定性离子对(m/z)和CE（eV） | 保留时间 （min） | 检出限 （ng/mg） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 依托咪酯 - (Etomidate) | 244.9/141.0(15) | 5.70 | 0.05 |
|  | 244.9/95.0(34) |  |  |
| - 依托咪酯酸 - (Etomidate acid) | 217.1/113.2（14） | 1.57 | 0.05 |
|  | 217.1/95.0（39） |  |  |
| - 甲氧那明 - (Orthoxine) | 180.2/121.08（24） | 1.95 | — |
|  | 180.2/148.8（16） | 1.95 | — |

（七）精密度

定性分析的精密度通常表现为假阳性或假阴性。依据液相色谱-串联质谱法进行测定，判断案件样品的测定结果为阴性或阳性。

| 样品 | 甲氧那明 （是否检出） | 依托咪酯 （是否检出） | 依托咪酯酸 （是否检出） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1（空白样品） | 是 | 否 | 否 | 依托咪酯、依托咪酯酸均为阴性 |
| 1-2（案件样品） | 是 | 否 | 否 |  |
| 1-3（加标样品） | 是 | 是 | 是 |  |
| 2-1（空白样品） | 是 | 否 | 否 | 依托咪酯、依托咪酯酸均为阳性 |
| 2-2（案件样品） | 是 | 是 | 是 |  |
| 2-3（加标样品） | 是 | 是 | 是 |  |
| 3-1（空白样品） | 是 | 否 | 否 | 依托咪酯、依托咪酯酸均为阴性 |
| 3-2（案件样品） | 是 | 否 | 否 |  |
| 3-3（加标样品） | 是 | 是 | 是 |  |
| 4-1（空白样品） | 是 | 否 | 否 | 依托咪酯为阳性、依托咪酯酸为阴性 |
| 4-2（案件样品） | 是 | 是 | 否 |  |
| 4-3（加标样品） | 是 | 是 | 是 |  |
| 5-1（空白样品） | 是 | 否 | 否 | 依托咪酯、依托咪酯酸均为阴性 |
| 5-2（案件样品） | 是 | 否 | 否 |  |
| 5-3（加标样品） | 是 | 是 | 是 |  |
| 6-1（空白样品） | 是 | 否 | 否 | 依托咪酯为阴性、依托咪酯酸为阳性 |
| 6-2（案件样品） | 是 | 否 | 是 |  |
| 6-3（加标样品） | 是 | 是 | 是 |  |
| 7-1（空白样品） | 是 | 否 | 否 | 依托咪酯为阳性、依托咪酯酸为阴性 |
| 7-2（案件样品） | 是 | 否 | 否 |  |
| 7-3（加标样品） | 是 | 是 | 是 |  |

（八）实验室间方法确认

根据方法标准验证要求，选择6家实验室进行实验室间方法确认，确认方法的“选择性”、“检出限”和“精密度”。

1、确定6家实验室参加。分别是广西金桂司法鉴定中心、广东金域司法鉴定所、南宁市公安局禁毒支队毒品检验技术鉴定科、贺州市公安局物证鉴定所、梧州市公安局物证鉴定所、中国药科大学。

2、实验室方法确认的样本毛发共7份（每家实验室的检材相同），检材编号为DM-01至DM-07，每份检材毛发重量大于等于80毫克。

3、通过6家实验室的数据比对（原始记录和结果详见附页），7份毛发样本中：其中两份判定结果为依托咪酯、依托咪酯酸阳性，其余判定结果为阴性。6家实验室的结果一致。

通过以上实验数据，6家实验室都对方法的“选择性”、“检出限”、“精密度”都进行了确认，说明团标《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定 液相色谱-串联质谱法》的可行性和稳定性，满足毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内尚未制定与依托咪酯、依托咪酯酸检测有关的标准。本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

十、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《毛发中依托咪酯、依托咪酯酸的测定

液相色谱-串联质谱法》标准编制工作组

2023年8月21日

附件1

实验室间比对记录

广西金桂司法鉴定中心

广东金域司法鉴定所

广东金域司法鉴定所

南宁市公安局物证鉴定所

贺州市公安局物证鉴定所

梧州市公安局物证鉴定所

中国药科大学