| ICS | 75.160.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 11 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法

Water quality—determination of 2 lincosamides and 4 macrolides by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西环境科学学会提出、归口并宣贯。

本文件主要起草单位：广西壮族自治区生态环境监测中心、广电计量检测（南宁）有限公司、广西绿保环境监测有限公司、广西新桂环保科技集团有限公司、广西润测检测技术有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心。

本文件主要起草人：。

水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法

警示：实验操作过程使用的有机溶剂具有较强的挥发性，分析人员在溶液配制和样品预处理过程时应在通风橱内进行操作。

范围

本文件描述了高效液相色谱-串联质谱法测定水中2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的原理、试剂和材料、仪器和设备、样品制备、实验步骤、结果计算、精密度。

本文件适用于地表水和废水中林可霉素（Lincomycin）、克林霉素（Clindamycin）、竹桃霉素（Oleandomycin）、泰乐霉素（Tylosin）、吉他霉素（Leucomycin A5）和交沙霉素（Josamycin）共2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定，其他林可酰胺类和大环内酯类化合物经适用性验证可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

HJ/T 92  水污染物排放总量监测技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

水中的林可酰胺类和大环内酯类抗生素采用固相萃取柱富集，用液相色谱—三重四极杆串联质谱仪（LC-MS/MS）进行检测。根据保留时间和特征离子峰定性，外标法定量。

试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。

乙腈（CH3CN）：色谱纯。

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

甲酸（HCOOH）：ρ（HCOOH）=1.22 g/mL。

硫酸（H2SO4）：ρ（H2SO4）=1.84 g/mL。

氢氧化钠（NaOH）。

乙二胺四乙酸二钠(EDTA)。

氢氧化钠溶液：ρ（NaOH）=0.4 g/mL。称取40 g氢氧化钠（5.6）溶于水中，定容至100 mL。

甲酸溶液：1+2 000。取1 mL甲酸（5.4）加入2 000 mL水中。

甲酸/甲醇混合溶液：1+1 000。取1 mL甲酸（5.4）加入1 000  mL甲醇（5.3）中。

林可酰胺类和大环内酯类抗生素标准贮备液：ρ=100 μg/mL（甲醇介质）。可直接购买有证标准溶液，也可用固体标准物质制备，组分包括林可霉素、克林霉素、竹桃霉素、泰乐霉素、吉他霉素和交沙霉素。贮备液在-20 ℃以下避光保存或参照制造商的产品说明。使用时应恢复至室温，并摇匀。

林可酰胺类和大环内酯类抗生素标准使用液：ρ=1.0 μg/mL（参考浓度）。将林可酰胺类和大环内酯类抗生素标准贮备液（5.11）按需要用甲醇（5.3）稀释。标准使用液现配现用。

滤膜：13 mm，0.22 μm，有机相。

氮气：纯度≥99.99％。

仪器和设备

液相色谱-串联质谱仪：配有电喷雾电离源（ESI）。

色谱柱：填料为3.5 µm ODS，柱长10 cm，内径2.1 mm的反相色谱柱或其他等效C18反相液相色谱柱。

固相萃取装置：自动或手动，流速可调节。

固相萃取柱：填料为二乙烯苯和N-乙烯基吡咯烷酮共聚物或等效萃取柱，规格为6 mL/200 mg。

浓缩装置：旋转蒸发装置或氮吹浓缩仪等性能相当的设备。

pH计：精度为0.01个pH单位，具有温度补偿功能。

微量注射器或移液枪：10 μL、50 μL、100 μL、250 μL、1 000 μL。

采样瓶：250 mL或500 mL具磨口塞的棕色玻璃瓶。

样品制备

样品采集

按照HJ/T 91和HJ/T 92的相关规定采集样品。

用预先洗涤干净并干燥的磨口棕色玻璃瓶（6.8）采集水样，采样前不应用水样预洗采样瓶，采样瓶应完全注满不留气泡。

样品保存

水样4 ℃以下冷藏，避光保存，3 d内萃取完毕。

试样制备

直接进样法

取适量水样经0.22 μm滤膜（5.13）过滤，置于进样瓶中，等待进样。

固相萃取法

分别用10 mL甲醇（5.3）和10 mL水活化固相萃取柱（6.4），在活化过程中应确保小柱中填料表面不露出液面。量取200 mL水样，加入0.5 g EDTA（5.7），使用硫酸（5.5）或氢氧化钠溶液（5.8）调节水样的pH值至3.0±0.1，水样以约5 mL/min的流速通过固相萃取柱。再用10 mL水淋洗小柱，去除杂质。之后用氮气（5.14）吹干小柱。用3 mL甲酸/甲醇混合溶液（5.10）洗脱富集后的小柱，再用3 mL甲酸/甲醇混合溶液（5.10）浸泡小柱5 min，用6 mL甲酸/甲醇混合溶液（5.10）以1 mL/min的速度洗脱样品，收集全部洗脱液。用浓缩装置（6.5）将上述洗脱液浓缩至1.0 mL以下，用甲醇（5.3）定容至1.0 mL，混匀后过0.22 μm滤膜（5.13），置于进样瓶中，待测。

空白试样的制备

实验室空白

以水代替样品，按照水样处理（7.3.1）相同操作步骤，制备直接进样法空白试样。

以水代替样品，按照水样处理（7.3.2）相同操作步骤，制备固相萃取法空白试样。

全程序空白

采样前按照样品采集（7.1）和样品保存（7.2）方法，用水代替样品，在采样现场制备全程序空白样品。

实验步骤

仪器条件

液相色谱条件：

流动相：流动相A 甲酸溶液1+2 000（5.9）,流动相B 乙腈（5.2）,梯度洗脱程序见表1；

流速：0.5 mL/min；

柱温：25 ℃；

进样体积：5.0 μL。

液相色谱流动相梯度洗脱程序

| 时间 min | 流动相A % | 流动相B % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 7.0 | 75 | 25 |
| 7.1 | 35 | 65 |
| 12.0 | 20 | 80 |
| 12.1 | 90 | 10 |
| 14.0 | 90 | 10 |

质谱条件：

电喷雾离子源（ESI），正离子模式；

毛细管电压：4.0 kv；

干燥气温度：350 ℃；

干燥气流速：11 L/min；

雾化气气压：25 psi；

多离子反应监测方式（MRM）,条件见表2。

目标化合物的多离子反应监测条件

| 化合物 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 驻留时间 s | 碎裂电压 V | 碰撞能 eV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林可霉素 | 407.0 | 126.0* | 0.1 | 140 | 30 |
|  |  | 359.0 |  | 140 | 15 |
| 克林霉素 | 425.0 | 126.0* | 0.1 | 140 | 30 |
|  |  | 377.0 |  | 140 | 15 |
| 竹桃霉素 | 688.3 | 158.0* | 0.1 | 150 | 30 |
|  |  | 544.2 |  | 150 | 15 |
| 泰乐霉素 | 916.8 | 174.3* | 0.1 | 230 | 40 |
|  |  | 772.8 |  | 230 | 30 |
| 吉他霉素 | 772.7 | 173.9* | 0.1 | 200 | 30 |
|  |  | 109.2 |  | 200 | 40 |
| 交沙霉素 | 828.8 | 174.1* | 0.1 | 210 | 35 |
|  |  | 109.1 |  | 210 | 50 |
| 带*的为定量离子。 |  |  |  |  |  |

校准

初始校准

在初次使用仪器，或在仪器维修、更换色谱柱或连续校准不合格时需要进行初始校准。即建立标准曲线，校准曲线的相关系数≥0.995，否则重新绘制校准曲线。

连续校准

用分析校准曲线的中间浓度点进行连续校准，每20个样品或每批次（少于20个样品/批）分析1次连续校准。CC与校准点Ci的相对偏差（D）按公式（2）进行计算：

D=CC-CiCi×100%	()

式中：

D ——Cc与校准点Ci的相对偏差，％；

Ci ——校准点的质量浓度的数值，单位为微克每升(μg/L)；

Cc ——测定的该校准点的质量浓度的数值，单位为微克每升(μg/L)。

如果D≤20％，则初始标准曲线仍能继续使用；如果任何一个化合物的D＞20％，应重新绘制新的标准曲线。

校准曲线的绘制

取一定量林可酰胺类和大环内酯类抗生素标准使用液（5.11），制备至少5个浓度点的标准系列，林可酰胺类和大环内酯类抗生素的质量浓度分别为2.0 μg/L、5.0 μg/L、10.0 μg/L、20.0 μg/L、40.0 μg/L、60.0 μg/L、80.0 μg/L和100 μg/L，贮存在棕色进样小瓶中，校准曲线需临用现配。

在仪器最佳工作条件下，对标准系列溶液进样，以目标组分的峰面积为纵坐标，标准系列溶液的浓度为横坐标绘制标准曲线。

样品测定

取待测试样（7.3），按照与绘制校准曲线相同的仪器分析条件进行测定。

空白试验

按与试样测定相同的条件（8.1）进行空白试样（7.4）的测定。

结果计算及表示

目标化合物的定性分析

在相同的实验条件下，样品中待测物质的保留时间与标准溶液的保留时间偏差在±2.5％之内；每种化合物的质谱定性离子至少应包括一个母离子和两个子离子，且样品中各组分定性离子的相对丰度与浓度接近的混合标准溶液中对应的定性离子的相对丰度进行比较，偏差不超过表3规定的范围，则可判定为样品中存在对应的待测物。

定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度K | K＞50 | 20＜K≤50 | 10＜K≤20 | K≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大偏差 | 20％ | 25％ | 30％ | 50％ |

目标化合物的定量分析

按条件分析，得到目标化合物的MRM色谱图，参见附录A。目标化合物经定性鉴别后，根据定量离子的峰面积，用外标法计算。样品中林可酰胺类和大环内酯类化合物的质量浓度按公式（1）进行计算：

ρi=ρxi×V1V×1000	()

式中：

ρi  ——样品中组分i的质量浓度的数值，单位为纳克每升（ng/L）；

ρxi ——从标准曲线中查得组分i的质量浓度的数值，单位为微克每升（μg/L）；

V1  ——萃取液浓缩定容后的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V  ——水样体积的数值，单位为毫升（mL）。

结果显示

当直接进样法的测定结果大于10.0 μg/L时，数据保留三位有效数字，当结果小于10.0 μg/L，保留至小数点后一位。当固相萃取法的测定结果大于10.0 ng/L时，数据保留三位有效数字，当结果小于10.0 ng/L，保留至小数点后一位。

精密度

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算数平均值的15％。

检出限和定量限

见表4。

方法的检出限和定量限

| 序号 | 化合物名称 | 英文 名称 | CAS号 | 直接进样法 |  | 固相萃取法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检出限 μg/L | 定量限 μg/L | 检出限 ng/L | 定量限 ng/L |
| 1 | 林可霉素 | Lincomycin | 859-18-7 | 1.8 | 7.2 | 8.1 | 32.4 |
| 2 | 克林霉素 | Clindamycin | 21462-39-5 | 1.5 | 6.0 | 5.6 | 22.4 |
| 3 | 竹桃霉素 | Oleandomycin | 7060-74-4 | 0.5 | 2.0 | 9.7 | 38.8 |
| 4 | 泰乐霉素 | Tylosin | 1401-69-0 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 9.6 |
| 5 | 吉他霉素 | Leucomycin A5 | 18361-45-0 | 1.4 | 5.6 | 2.9 | 11.6 |
| 6 | 交沙霉素 | Josamycin | 16846-24-5 | 1.3 | 5.2 | 2.8 | 11.2 |

（资料性）
林可酰胺类和大环内酯类抗生素的MRM色谱图

图A.1给出了林可酰胺类和大环内酯类抗生素的MRM色谱图。

林可酰胺类和大环内酯类抗生素的MRM色谱图