团体标准

《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）

编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第四十六批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕99号）文件精神，由广西环境科学学会提出，广西壮族自治区生态环境监测中心、广电计量检测（南宁）有限公司、广西绿保环境监测有限公司、广西新桂环保科技集团有限公司、广西润测检测技术有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心共同起草的团体标准《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》（项目编号：2022-4601）。

二、项目背景及目的意义

林可霉素为林可酰胺类抗生素，常与大观霉素配伍，在畜牧业中广泛使用。因此，不可避免地引起动物组织或其产品中药物的滞留或蓄积，影响了动物性产品的生产加工。而且畜禽粪便用作肥料施入农田, 其中的药物活性化合物在土壤表层积累或随径流进入地表水或渗入地下污染地下水, 对人体健康和环境造成影响。所以自然水体中抗生素含量的监控对于人类的健康具有非常重要的意义。

大环内酯类抗生素是由链霉菌产生的一类弱碱性抗生素，其中包括一般大环内酯、多烯大环内酯、蒽莎大环内酯与酯肽等，具有14-16元大环内酯环的基本化学结构。不同类型大环内酯类抗菌药的生物活性存在较大的差异，十六元环的大环内酯类抗菌药生物活性最强，具有亲脂性，易溶于甲醇、乙腈、乙酸乙酯等有机溶剂，不易溶于水；因其是弱碱性，在酸性环境下不稳定，具有水解性；溶解性、稳定性与pH 有关，大部分大环内酯类抗菌药的溶解度随着溶剂极性的增加而增加，随着温度升高而降低。泰乐菌素在酸、碱性环境中不稳定，中性条件(pH=7)下相对稳定；在pH = 6-8 水溶液中，红霉素稳定性较差，pH值小于6时，形成脱水红霉素，抗菌活性降低，pH值小于2.3时，红霉素稳定性急剧下降。酸性环境中，罗红霉素比红霉素更加稳定；克拉霉素和阿奇霉素生物利用效率较其它大环内酯类抗生素高。

大环内酯类和林可酰胺类抗生素因药效好，而广泛运用于医院临床和畜牧养殖业。我国是抗生素生产和使用大国，由于缺乏有效的法规和标准，我国抗生素滥用十分普遍。

大环内酯类和林可酰胺类抗生素经动物或者人体摄入后，并不会被生物体完全吸收，一部分在生物体内代谢，一部分以原形或代谢产物（共轭态、氧化产物、水解产物等）形式随市政污水进入污水处理厂，然而污水厂仅去除部分抗生素。医用废水、制药工业废水、污水厂出水、畜牧业场泥浆、粪便及尿液等都可以将大环内酯引入水体环境，通过地表径流和地下渗透等方式污染地表水和地下水。

抗生素可能对非目标细菌存在毒性，长期暴露于低浓度抗生素的微生物会逐渐形成一定的耐药机制，优胜劣汰选择后，耐药性强的微生物生存和繁衍，微生物种群的组成改变，对生态系统和人类健康造成不可预知的危害。林可酰胺类抗生素残留可引起肾功能障碍和革兰氏阳性菌的耐药性增加；大环内酯类抗生素残留的主要问题是引起过敏反应和导致携带耐药因子的菌株扩散。

目前，我国仅在发酵类制药工业的水污染物中规定了相关大环内酯类抗生素的排放标准。而欧美等国家的环境质量标准与污染物排放（控制）标准的污染物项目监测要求对大环内酯类和林可酰胺类抗生素尚无相应的浓度限值和排放标准。但许多国家或国际组织对动物和食品中使用大环内酯类和林可酰胺类抗生素残留进行了严格的监控。我国现行污染物分析方法标准仍存在局限性，国内环境标准中针对水质中大环内酯类与林可酰胺类抗生素的测定目前仍是空白。随着科技的不断发展，高效液相色谱已成为抗生素类药物残留量检测的首选技术，包括高效液相色谱-荧光法(HPLC-FLD)、高效液相色谱-紫外检测法(HPLC-UV) 和高效液相色谱-串联质谱法 (HPLC-MS/MS)等。但是，大部分大环内酯缺少合适的发色团，对某些没有特征紫外吸收的大环内酯类抗菌药如红霉素及其半合成衍生的内酯环上无共轭双键，难以实现高灵敏度的分析而液相色谱-串联质谱技术分离度高、选择性强、灵敏度高，是分析水质中大环内酯类抗菌药的主要手段。

通过制定团体标准《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》，用标准化和规范化指导林可酰胺类和大环内酯类抗生素的测定，确保测定数据科学、精确，对水质污染检测和环境保护具有重要的意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》项目任务下达后，广西壮族自治区生态环境监测中心等单位成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区生态环境监测中心、广电计量检测（南宁）有限公司、广西绿保环境监测有限公司、广西新桂环保科技集团有限公司、广西润测检测技术有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心等起草单位组成标准编制工作组，编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关水质中林可酰胺类和大环内酯类抗生素的测定、高效液相色谱-串联质谱法的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对水质-林可酰胺类和大环内酯类抗生素的测定-高效液相色谱-串联质谱法研究情况和进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》团体标准发布后，组织科研院所、相关企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对水质中林可酰胺类和大环内酯类抗生素的测定进行规范化操作，保证方法的准确性，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）查询标准及文献资料

标准编制工作组收集了国内有关林可酰胺类和大环内酯类抗生素检测相关文献资料。主要有：

DB37/T 3738-2019《水质  磺胺类、喹诺酮类和大环内酯类抗生素的测定固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法》

GB/T 23408-2009《蜂蜜中大环内酯类药物残留量测定 液相色谱-质谱/质谱法》

GB 31660.1-2019《食品安全国家标准 水产品中大环内酯类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》

NY/T 3787-2020《土壤中四环素类、氟喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类和氯霉素类抗生素含量同步检测方法 高效液相色谱法》

SN/T 1777.2-2007《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第2部分:高效液相色谱串联质谱法》

SN/T 2218-2008《进出口动物源性食品中林可酰胺类药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》

SN/T 2576-2010《进出口蜂王浆中林可酰胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》

HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为原理、试剂和材料、仪器和设备、样品制备、实验步骤、结果计算及表示、精密度、检出限和定量限、质量保证和控制。

（四）形成草案、征求意见稿

2016-2017年标准编制组经过大量文献调研和基础实验，建立了高效液相色谱-串联质谱法测定水中2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的方法，2017年10月，组织了三家有资质的实验室进行方法验证，于2019年10月收回了全部的验证报告，在此基础上进行了数据的汇总和分析整理工作。

2022年5月～2022年6月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关检测方法，并结合前期实验的实验结果，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》（草案）。

2022年7月，标准编制工作组对前期的研究和数据进了整理并结合前期技术咨询会、征求意见会、技术审查会的内容针对该检测方法多次讨论、研究，最终形成团体标准《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析林可酰胺类和环内酯类抗生素的测定方法当前现状，调研林可酰胺类和环内酯类抗生素的测定方法情况，在现有国家、行业标准相关林可酰胺类和环内酯类抗生素的测定基础上，结合多年经验而总结起草的。其方法的检出限和测定范围满足相关环保标准和环保工作的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与林可酰胺类和环内酯类抗生素测定方法相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前林可酰胺类和环内酯类抗生素测定方法现实情况的同时，还考虑到了林可酰胺类和环内酯类抗生素测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为分析检测的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》主要内容包括原理、试剂和材料、仪器和设备、样品制备、实验步骤、结果计算及表示、方法验证、精密度、检出限和定量限、质量保证和控制。

- 原理

水中的大环内酯类和林可酰胺类抗生素采用固相萃取法富集，当水样通过固相萃取柱，目标化合物和干扰物质被小柱中的填料吸附，用弱洗脱能力的溶剂将保留较弱的干扰物质淋洗下来并弃之，再采用合适极性的溶剂将目标化合物洗脱下来并收集，经浓缩后过滤膜，采用高效液相色谱-三重四极杆串联质谱（LC-MS/MS）法进行检测。根据保留时间和特征离子峰定性，外标法定量。

如果样品浓度较高，可将水样过膜后直接进样分析。

- 试剂和材料

1.大环内酯类和林可酰胺类的选择

根据《广西标准化协会关于下达2022年第四十六批团体标准制修订项目计划，编制《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》的项目计划(编号：2022-4601)，拟定的目标化合物包括：林可霉素（Lincomycin）、克林霉素（Clindamycin）、竹桃霉素（Oleandomycin）、泰乐霉素（Tylosin）、吉他霉素（Leucomycin A5）和交沙霉素（Josamycin）。

2. 实验用水为超纯水。

3. 试剂为符合国家标准的液相色谱纯化学试剂，在使用前均进行试剂空白实验，满足方法要求才可使用。

4. 标准物质等均为购置市售有证标准品。大环内酯类和林可酰胺类抗生素混合标准样品，可使用纯物质配制成标准溶液使用。

5. 本方法借鉴EPA 1694方法，使用市售商品化固相萃取柱，规定了固相萃取材质的选择及使用条件：HLB柱，填料为亲脂性二乙烯苯和亲水性N-乙烯基吡咯烷酮两种单体按一定比例聚合成的大孔共聚物，通用于非极性到极性化合物。

- 仪器和设备

目前大环内酯类和林可酰胺类抗生素的检测方法主要包括微生物法、液相色谱法和毛细管电泳法等。对于环境样品，这两类抗生素的检测方法主要是采用液相色谱法，但是液相色谱-紫外法对于某些没有特征紫外吸收的大环内酯类抗生素很难实现高灵敏度的分析；液相色谱-荧光法虽然灵敏度高，但测定过程中需要进行衍生，步骤繁琐且重现性较差；LC-MS/MS可提供待测物的结构信息，具有较高的灵敏度和选择性，是同时检测多种抗生素的理想方法。

本标准制定组通过调研国内外文献及试验摸索，发现液质联用技术十分适合测定抗生素，既免去了繁琐的衍生化前处理过程，只需萃取富集，又具备较高的灵敏度，仪器检出限可达到1ppb。

- 样品制备

1.采样器皿的洗涤

对所有与样品直接接触的器皿，均应采取措施保证其洁净度，避免造成污染或干扰。

2.采样步骤

水样采集参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）的相关规定，制定样品采集方法及质控措施，用预先洗涤干净并烘干的磨口棕色玻璃瓶采集水样。水样满瓶采集。

3.样品的保存

采集的样品应尽快分析，确需保存时，应4℃冷藏、避光保存，并在3天内萃取完毕。

课题组选择两种加标浓度的样品10µg/L、50µg/L三天测试的数据如下，结果表明采集的样品4℃冷藏、避光保存条件下，样品浓度µg/L级别水平没有多少损失。

- 实验步骤

本方法拟采用固相萃取法处理水样，高效液相色谱-串联质谱法测定水中大环内酯类和林可酰胺类抗生素。方法包括样品采集、样品提取、净化、仪器分析、数据处理和质量管理等方面的内容。

1.固相萃取条件的选择

(1)不同固相萃取柱和水样pH值的比较

由于大环内酯类和林可酰胺类化合物具有亲酯性，而HLB柱填料为亲水亲酯型聚合物，C18柱填料是键合硅胶材料，C18和HLB 柱具有较好的稳定性和 pH 适用性，操作性稳定，广泛用于大环内酯类抗生素及其代谢物的检测。

比较了在水样pH值为3时，C18柱和HLB柱对大环内酯类和林可酰胺类抗生素的萃取效果，结果表明HLB柱对4种大环内酯类和2种林可酰胺类抗生素均有较好的萃取效果，而采用C18柱进行萃取，林可霉素回收率低于50%。将水样pH值调整为7后进行上样分析，结果表明，林可霉素的回收率有了显著提高，但吉他霉素和交沙霉素的回收率却明显下降，低于50%。因此采用C18柱萃取时，无法使得4种大环内酯类和2种林可酰胺类抗生素均获得较高回收率。

采用HLB柱萃取，将水样pH分别调节为2、3、7、9上样相比，在pH值为2时，所有组分回收率显著下降，部分组分在中性和碱性条件下回收率下降明显。根据上述多个条件的实验结果，最终我们选择HLB柱，水样pH为3上样。下图1为实验条件数据结果。

图1 不同固相萃取柱和水样pH值对目标化合物萃取回收率的影响（n=6）

（2）不同乙二胺四乙酸二钠（EDTA）加入量的比较

当样品基质复杂，如含腐殖酸和金属离子，大环内酯类和林可酰胺类化合物会与二、三价阳离子( Ca2+ 、Mg2+ 、Al3+ 等) 结合，降低萃取效率。EDTA具有广泛的配位性能， 几乎能与所有金属离子形成配合物，预处理时常加入EDTA。

比较了在200 ml地表水和废水中加入不同量的EDTA对萃取回收率的影响。结果表明当在200ml地表水和废水中加入500 mg EDTA时，大环内酯类和林可酰胺类化合物的回收率比较好，当加入800 mg EDTA时，地表水中各组分的回收率没有明显变化。下图2为不同EDTA加入量对目标化合物萃取回收率的影响结果。

图2 不同EDTA加入量对目标化合物萃取回收率的影响（n=6）

（3）洗脱液的选择

实验还考察了不同洗脱液对目标化合物回收率水平的影响。结果表明，使用甲醇溶液作为洗脱液时，大环内酯类和林可酰胺的回收率偏低。最终选择0.1%甲酸-甲醇溶液作为杂质洗脱液。

2.仪器分析方法条件优化

（1）液相色谱条件

实验考察了乙腈-不同浓度甲酸水溶液（0%，0.05%，0.1%，0.2%和0.3 %）等流动相对目标化合物保留行为的影响，结果表明当采用纯水作为流动相时，泰乐霉素、吉他霉素和交沙霉素峰形较宽并带有拖尾现象；当水相中添加了甲酸后，目标化合物的色谱峰峰形有了极大改善。但随着甲酸浓度的提高，对样品的质谱响应抑制也相应增大，故最终使用乙腈-0.05 %甲酸水溶液作为流动相。

同时我们还对流动相梯度洗脱程序进行了优化，由于竹桃霉素和泰乐霉素的极性十分接近，未能使它们的色谱峰达到完全分离，其他组分均能达到基线分离。考虑到我们使用的是质谱检测器，采用的是多离子反应监测模式，对未达到基本分离的目标化合物也能进行准确的定性定量分析，不影响分析结果。

（2）质谱条件优化

采用电喷雾电离源（ESI）在正离子模式下对4种大环内酯类和2种林可酰胺类化合物的质谱条件进行优化。4种大环内酯类和2种林可酰胺类化合物在正离子模式下均有较好的响应。图3为大环内酯类和林可酰胺类化合物在ESI+离子模式下的一级质谱扫描图，从图中可以看到准分子离子均为[M+H]+。

选定[M+H]+为母离子，进行选择性离子扫描（SIM），以确定源内碎裂电压，再进行二级质谱扫描，以不同的碰撞能量将待测物的准分子离子打碎，寻找子离子碎片，图4为二级质谱扫描图。采用MRM模式，以子离子响应最强时的参数来确定碰撞能量, 表1为目标化合物的多离子反应监测条件 。

图3  大环内酯类和林可酰胺类抗生素在ESI+模式下的一级质谱图

图4  大环内酯类和林可酰胺类抗生素在ESI+模式下的二级质谱图

表1 大环内酯类和林可酰胺类抗生素的多离子反应监测条件

| 化合物 | 母离子 (m/z) | 子离子(m/z) | 驻留时间/s | 碎裂电压/V | 碰撞能 /eV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林可霉素 | 407.0 | 126.0* | 0.1 | 140 | 30 |
|  |  | 359.0 |  | 140 | 15 |
| 克林霉素 | 425.0 | 126.0* | 0.1 | 140 | 30 |
|  |  | 377.0 |  | 140 | 15 |
| 竹桃霉素 | 688.3 | 158.0* | 0.1 | 150 | 30 |
|  |  | 544.2 |  | 150 | 15 |
| 泰乐霉素 | 916.8 | 174.3* | 0.1 | 230 | 40 |
|  |  | 772.8 |  | 230 | 30 |
| 吉他霉素 | 772.7 | 173.9* | 0.1 | 200 | 30 |
|  |  | 109.2 |  | 200 | 40 |
| 交沙霉素 | 828.8 | 174.1* | 0.1 | 210 | 35 |
|  |  | 109.1 |  | 210 | 50 |
| 注：带*的为定量离子，对于不同质谱仪器，参数可能存在差异，测定前应将质谱参数优化到最佳 |  |  |  |  |  |

3.标准曲线

配制浓度依次为5 μg/L、10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、80 μg/L、100 μg/L、150 μg/L和200 μg/L的大环内酯类和林可酰胺类抗生素标准工作液系列（此为参考浓度序列）。在该浓度范围内各组分的相关系数均大于0.995。

图5  大环内酯类和林可酰胺类抗生素总离子流色谱图（浓度：50 μg/L）

4.实验室内检出限

（1）直接进样实验室内检出限确定

根据仪器灵敏度情况，选择5.0µg/L作为检出限的测定浓度，配制7份浓度为5.0µg/L的水样，过滤膜后直接进样分析，数据结果见表2。检出限的确定方法及结果满足HJ/T 168-2010要求。

表2 直接进样方法检出限计算结果（n=7）

| 化合物 | 测定值（µg /L) |  |  |  |  |  |  | 平均值 (µg/L) | 标准偏差(µg/L) | 检出限 (µg/L) | 测定下限 (µg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 林可霉素 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 5.1 | 0.6 | 1.8 | 7.2 |
| 克林霉素 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
| 竹桃霉素 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
| 泰乐霉素 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
| 吉他霉素 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 0.4 | 1.4 | 5.6 |
| 交沙霉素 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |

（2）固相萃取检出限确定

根据HJ/T 168-2010空白实验中未检出目标物质的检出限测定方法，本实验以25 ng/L的水样浓度作为检出限测定的浓度，配制7份平行水样，经全过程分析，数据结果见表3。

表3 添加浓度(25 ng/L)—方法检出限计算结果（取样体积200 ml，n=7）

| 化合物 | 测定值（ng/L) |  |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准偏差(ng/L) | 检出限 (ng/L) | 测定下限(ng/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 林可霉素 | 29.2 | 30.1 | 27.3 | 28.2 | 27.4 | 23.2 | 24.0 | 27.1 | 2.6 | 8.1 | 32.4 |
| 克林霉素 | 24.2 | 24.2 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 25.1 | 28.6 | 24.7 | 1.8 | 5.6 | 22.4 |
| 竹桃霉素 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.1 | 19.0 | 19.6 | 22.2 | 3.1 | 9.7 | 38.8 |
| 泰乐霉素 | 20.2 | 21.2 | 20.2 | 21.3 | 22.2 | 21.8 | 21.0 | 21.1 | 0.8 | 2.4 | 9.6 |
| 吉他霉素 | 18.8 | 21.3 | 20.9 | 21.5 | 21.0 | 21.1 | 20.0 | 20.7 | 0.9 | 2.9 | 11.6 |
| 交沙霉素 | 13.1 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 14.8 | 15.8 | 13.8 | 14.1 | 0.9 | 2.8 | 11.2 |

5.方法的精密度

（1）直接进样法方法精密度

直接进样法没有前处理步骤，其精密度实际上是考察仪器精密度，精密度是对三个浓度水平分别为10.0 µg/L、20.0 µg/L、50.0 µg/L大环内酯类和林可酰胺类抗生素空白加标水样进行了精密度测试（见表4到表6），每个浓度水平配制6份平行样品。从表中可以看出，不同浓度的空白加标水样，测试的相对标准偏差为0.9%~5.5%，说明方法的精密度良好。

表4 添加浓度(10.0 g/L)—低浓度空白基体加标测定精密度数据

| 化合物 | 测定值（µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值 (µg/L) | 标准偏差 (µg/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 0.3 | 2.9 |
| 克林霉素 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 0.2 | 2.5 |
| 竹桃霉素 | 10.6 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 0.3 | 3.2 |
| 泰乐霉素 | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 0.3 | 3.2 |
| 吉他霉素 | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 3.8 |
| 交沙霉素 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 4.6 |

表5 添加浓度(20.0 g/L)—中浓度空白基体加标测定精密度数据

| 化合物 | 测定值（µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值 (µg/L) | 标准偏差(µg/L) | 相对标准偏差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 20.8 | 21.9 | 20.9 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 0.5 | 2.4 |
| 克林霉素 | 20.1 | 20.6 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 0.5 | 2.4 |
| 竹桃霉素 | 15.6 | 16.4 | 14.1 | 15.7 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 0.9 | 5.5 |
| 泰乐霉素 | 14.1 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 13.9 | 14.6 | 0.6 | 4.0 |
| 吉他霉素 | 19.6 | 20.1 | 18.2 | 19.4 | 19.8 | 18.9 | 19.3 | 0.7 | 3.5 |
| 交沙霉素 | 17.7 | 18.1 | 16.8 | 17.9 | 18.1 | 17.0 | 17.6 | 0.6 | 3.3 |

表6 添加浓度(50.0 g/L)—高浓度空白基体加标测定精密度数据

| 化合物 | 测定值（µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值 (µg/L) | 标准偏差(µg/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 53.6 | 52.7 | 52.9 | 53.1 | 52.6 | 52.3 | 52.9 | 0.5 | 0.9 |
| 克林霉素 | 52.1 | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 50.5 | 50.0 | 50.6 | 0.7 | 1.5 |
| 竹桃霉素 | 49.4 | 47.9 | 48.5 | 47.3 | 48.0 | 45.6 | 47.8 | 1.3 | 2.7 |
| 泰乐霉素 | 48.4 | 47.9 | 48.1 | 45.5 | 47.8 | 47.0 | 47.5 | 1.1 | 2.3 |
| 吉他霉素 | 46.9 | 46.5 | 45.5 | 44.3 | 47.5 | 47.4 | 46.4 | 1.2 | 2.7 |
| 交沙霉素 | 49.2 | 47.5 | 47.6 | 44.6 | 49.4 | 47.3 | 47.6 | 1.7 | 3.6 |

（2）固相萃取法方法精密度

固相萃取的精密度是对三个浓度水平分别为50 ng/L、100 ng/L、250 ng/L大环内酯类和林可酰胺类抗生素空白加标水样进行了精密度测试（见表7到表9），每个浓度水平配制6份平行样品。从表中可以看出，不同浓度的空白加标水样，测试的相对标准偏差为1.5%~9.4%，说明方法的精密度良好。

表7 添加浓度(50 ng/L)—低浓度空白基体加标测定精密度数据（取样体积200 ml，n=6）

| 化合物 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准偏差(ng/L) | 相对标准偏差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 53.5 | 60.0 | 59.1 | 57.3 | 58.3 | 57.4 | 57.6 | 2.3 | 3.9 |
| 克林霉素 | 54.1 | 55.1 | 53.2 | 52.9 | 53.4 | 52.9 | 53.6 | 0.9 | 1.6 |
| 竹桃霉素 | 46.6 | 50.9 | 50.3 | 49.3 | 50.6 | 50.3 | 49.7 | 1.6 | 3.3 |
| 泰乐霉素 | 35.7 | 37.2 | 36.4 | 38.2 | 38.5 | 40.3 | 37.7 | 1.6 | 4.4 |
| 吉他霉素 | 33.1 | 37.1 | 39.5 | 39.4 | 41.0 | 43.9 | 39.0 | 3.7 | 9.4 |
| 交沙霉素 | 27.4 | 31.5 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 32.6 | 30.1 | 1.8 | 6.0 |

表8 添加浓度(100 ng/L)—中浓度空白基体加标测定精密度数据（取样体积200 ml，n=6）

| 化合物 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准偏差(ng/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 105 | 116 | 110 | 116 | 124 | 117 | 115 | 6.5 | 5.7 |
| 克林霉素 | 101 | 105 | 104 | 102 | 104 | 102 | 103 | 1.5 | 1.5 |
| 竹桃霉素 | 96.0 | 103 | 97.9 | 95.5 | 96.4 | 94.9 | 97.3 | 3.0 | 3.1 |
| 泰乐霉素 | 70.3 | 75.6 | 68.6 | 76.4 | 78.3 | 75.3 | 74.1 | 3.7 | 5.1 |
| 吉他霉素 | 81.1 | 86.9 | 83.4 | 87.2 | 89.2 | 85.0 | 85.5 | 2.9 | 3.4 |
| 交沙霉素 | 70.0 | 76.8 | 66.1 | 74.9 | 75.1 | 76.2 | 73.2 | 4.2 | 5.7 |

表9添加浓度(250 ng/L)—高浓度空白基体加标测定精密度数据（取样体积200 ml，n=6）

| 化合物 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准偏差(ng/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 256 | 243 | 234 | 236 | 246 | 260 | 246 | 10.5 | 4.3 |
| 克林霉素 | 229 | 219 | 215 | 215 | 220 | 228 | 221 | 6.2 | 2.8 |
| 竹桃霉素 | 216 | 217 | 207 | 209 | 212 | 223 | 214 | 5.9 | 2.7 |
| 泰乐霉素 | 155 | 150 | 153 | 153 | 171 | 178 | 160 | 11.6 | 7.2 |
| 吉他霉素 | 173 | 163 | 169 | 165 | 186 | 187 | 174 | 10.4 | 6.0 |
| 交沙霉素 | 166 | 147 | 158 | 156 | 178 | 182 | 165 | 13.5 | 8.2 |

6.方法的准确度

（1）直接进样法方法准确度

直接进样法的准确度是对三个浓度水平分别为10.0 µg/L、20.0 µg/L、50.0 µg/L大环内酯类和林可酰胺类抗生素空白加标水样进行了准确度测试（见表10到表12），每个浓度水平配制6份平行样品。从表中可以看出，不同浓度的空白加标水样，测试的加标回收率为73.0%~108%，说明方法的准确度良好。

表10 添加浓度(10.0 g/L)—低浓度空白基体加标测定准确度数据

| 化合物 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准值(µg/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 99.0 |
| 克林霉素 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 99.0 |
| 竹桃霉素 | 10.6 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 102 |
| 泰乐霉素 | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 92.0 |
| 吉他霉素 | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 10.0 | 74.0 |
| 交沙霉素 | 7.9 | 73 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 10.0 | 73.0 |

表11 添加浓度(20.0 g/L)—低浓度空白基体加标测定准确度数据

| 化合物 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准值(µg/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 20.8 | 21.9 | 20.9 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 20.0 | 104 |
| 克林霉素 | 20.1 | 20.6 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 99.0 |
| 竹桃霉素 | 15.6 | 16.4 | 14.1 | 15.7 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 20.0 | 78.5 |
| 泰乐霉素 | 14.1 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 13.9 | 14.6 | 20.0 | 73.0 |
| 吉他霉素 | 19.6 | 20.1 | 18.2 | 19.4 | 19.8 | 18.9 | 19.3 | 20.0 | 96.5 |
| 交沙霉素 | 17.7 | 18.1 | 16.8 | 17.9 | 18.1 | 17.0 | 17.6 | 20.0 | 88.0 |

表12 添加浓度(50.0 g/L)—低浓度空白基体加标测定准确度数据

| 化合物 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准值(µg/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 53.6 | 52.7 | 52.9 | 53.1 | 52.6 | 52.3 | 52.9 | 50.0 | 108 |
| 克林霉素 | 52.1 | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 50.5 | 50.0 | 50.6 | 50.0 | 101 |
| 竹桃霉素 | 49.4 | 47.9 | 48.5 | 47.3 | 48.0 | 45.6 | 47.8 | 50.0 | 95.6 |
| 泰乐霉素 | 48.4 | 47.9 | 48.1 | 45.5 | 47.8 | 47.0 | 47.5 | 50.0 | 95.0 |
| 吉他霉素 | 46.9 | 46.5 | 45.5 | 44.3 | 47.5 | 47.4 | 46.4 | 50.0 | 92.8 |
| 交沙霉素 | 49.2 | 47.5 | 47.6 | 44.6 | 49.4 | 47.3 | 47.6 | 50.0 | 95.2 |

（2）固相萃取法方法准确度

固相萃取法的准确度是对三个浓度水平分别为50.0 ng/L、100 ng/L、250 ng/L大环内酯类和林可酰胺类抗生素空白加标水样进行了准确度测试（见表13到表15），每个浓度水平配制6份平行样品。从表中可以看出，不同浓度的空白加标水样，测试的相对误差为60.2%~115%，说明方法的准确度良好。

表13 添加浓度(50.0 ng/L)—低浓度空白基体加标测定准确度数据（取样体积200ml，n=6）

| 化合物 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准值(ng/L) | 回收率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 53.5 | 60.0 | 59.1 | 57.3 | 58.3 | 57.4 | 57.6 | 50.0 | 115 |
| 克林霉素 | 54.1 | 55.1 | 53.2 | 52.9 | 53.4 | 52.9 | 53.6 | 50.0 | 107 |
| 竹桃霉素 | 46.6 | 50.9 | 50.3 | 49.3 | 50.6 | 50.3 | 49.7 | 50.0 | 99.4 |
| 泰乐霉素 | 35.7 | 37.2 | 36.4 | 38.2 | 38.5 | 40.3 | 37.7 | 50.0 | 75.4 |
| 吉他霉素 | 33.1 | 37.1 | 39.5 | 39.4 | 41.0 | 43.9 | 39.0 | 50.0 | 78.0 |
| 交沙霉素 | 27.4 | 31.5 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 32.6 | 30.1 | 50.0 | 60.2 |

表14 添加浓度(100 ng/L)—中浓度空白基体加标测定准确度数据（取样体积200ml，n=6）

| 化合物 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准值(ng/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 105 | 116 | 110 | 116 | 124 | 117 | 115 | 100 | 115 |
| 克林霉素 | 101 | 105 | 104 | 102 | 104 | 102 | 103 | 100 | 103 |
| 竹桃霉素 | 96.0 | 103 | 97.9 | 95.5 | 96.4 | 94.9 | 97.3 | 100 | 97.3 |
| 泰乐霉素 | 70.3 | 75.6 | 68.6 | 76.4 | 78.3 | 75.3 | 74.1 | 100 | 74.1 |
| 吉他霉素 | 81.1 | 86.9 | 83.4 | 87.2 | 89.2 | 85.0 | 85.5 | 100 | 85.5 |
| 交沙霉素 | 70.0 | 76.8 | 66.1 | 74.9 | 75.1 | 76.2 | 73.2 | 100 | 73.2 |

表15 添加浓度(250 ng/L)—高浓度空白基体加标测定准确度数据（取样体积200ml，n=6）

| 化合物 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准值(ng/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 林可霉素 | 256 | 243 | 234 | 236 | 246 | 260 | 246 | 250 | 98.6 |
| 克林霉素 | 229 | 219 | 215 | 215 | 220 | 228 | 221 | 250 | 88.4 |
| 竹桃霉素 | 216 | 217 | 207 | 209 | 212 | 223 | 214 | 250 | 85.6 |
| 泰乐霉素 | 155 | 150 | 153 | 153 | 171 | 178 | 160 | 250 | 64.0 |
| 吉他霉素 | 173 | 163 | 169 | 165 | 186 | 187 | 174 | 250 | 69.6 |
| 交沙霉素 | 166 | 147 | 158 | 156 | 178 | 182 | 165 | 250 | 66.0 |

- 结果及计算表示

1.定性分析

在相同的实验条件下，样品中待测物质的保留时间与标准溶液的保留时间偏差在±2.5%之内；每种化合物的质谱定性离子至少应包括一个母离子和两个子离子，且样品中各组分定性离子的相对丰度与浓度接近的混合标准溶液中对应的定性离子的相对丰度进行比较，偏差不超过表16规定的范围，则可判定为样品中存在对应的待测物。

表16 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度K | K＞50 | 20＜K＜50 | 10＜K＜20 | K≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大偏差 | 20% | 25% | 30% | 50% |

2.定量分析

目标化合物经定性鉴别后，根据定量离子的峰面积，用外标法计算。按公式（1）计算样品中大环内酯类化合物的质量浓度

ρi=ρxi×V1V                             （1）

式中：

ρi——样品中组分i的质量浓度的数值，单位为微克每升（μg/L）；

ρxi——从标准曲线中查得组分i的质量浓度的数值，单位为微克每升（μg/L）；

V1——萃取液浓缩后的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V——水样的体积的数值，单位为毫升（mL）。

3.结果表示

当直接进样法的测定结果大于10.0 μg/L时，数据保留三位有效数字；当结果小于10.0 μg/L，保留至小数点后一位；当固相萃取法的测定结果大于10.0 ng/L时，数据保留三位有效数字；当结果小于10.0 ng/L，保留至小数点后一位。

- 方法验证

1.方法验证方案

（1）直接进样法

方法检出限测定：配制浓度为5.0 μg/L空白水加标样7份，过滤膜后直接进样分析，对上述测定结果后将各自的7 次测定结果计算其标准偏差S，此时检出限MDL＝S×3.143。

方法的测定下限：参照HJ168，以4倍方法检出限确定为本方法目标物的测定下限。

方法精密度测定：配制浓度为10 μg/L、20.0 μg/L和50.0 μg/L的空白水加标样品，每个浓度水平各6份平行样，过滤膜后直接进样分析，对上述测定结果后将各自6次的结果计算平均值，标准偏差，相对标准偏差等。

加标回收率：选取1个地表水样品和1个废水样品，每一个样品平行测定6次取其平均值。再将实际样品中加入标准溶液其浓度分别为10.0 μg/L和50.0 μg/L，平行配制6份，直接进样分析测定，后将6次测定结果，分别计算平均值、标准偏差、相对标准偏差、加标回收率等。

（2）固相萃取法

方法检出限测定：配制浓度为5.0 ng/L空白水加标样7份进行全过程分析测定，对上述测定结果后将各自的7次测定结果计算其标准偏差S，此时检出限MDL＝S×3.143。

方法的测定下限：参照HJ168，以4倍方法检出限确定为本方法目标物的测定下限。

方法精密度测定：配制浓度为50.0 ng/L、100 ng/L和250 ng/L的空白水加标样品，每个浓度水平各6份平行样进行全过程分析，对上述测定结果后将各自6次的结果计算平均值，标准偏差，相对标准偏差等。

加标回收率：选取1个地表水样品和1个废水样品，每一个样品经全过程分析平行测定6 次取其平均值，在地表水和废水样品加入标准溶液浓度分别为50.0 ng/L和250 ng/L，平行配制6份，经全过程分析测定，后将6次测定结果，分别计算平均值、标准偏差、相对标准偏差、加标回收率等。

2.方法验证过程

（1）通过筛选确定有资质方法验证单位。按照方法验证方案准备实验用品，与验证单位确定验证时间。在方法验证前，确保参加验证的操作人员应熟悉和掌握方法原理、操作步骤及流程。方法验证过程中所用的试剂和材料、仪器和设备及分析步骤应符合方法相关要求。

（2）《方法验证报告》见附件一。

3.方法验证及数据取舍

（1）检出限：由于不同品牌、不同型号液相色谱-串联质谱仪灵敏度可能会有差异，本标准在进行方法验证时，尽可能选择了覆盖市场的不同品牌液质联用仪，包括Agilent、Waters、Thermo, 获得的数据能够全面反映各种品牌型号仪器的检出限水平。

（2）以本方法确定的4倍检出限为目标物的测定下限。

（3）本课题组在进行方法验证报告数据统计时，所有数据全部采用，未进行取舍。

（4）方法精密度和准确度统计结果能满足方法特性指标要求。

- 精密度

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算数平均值的15％。

- 检出限和定量限

见表17。

表17  方法的检出限和定量限

| 序号 | 化合物名称 | 英文 名称 | CAS号 | 直接进样法 |  | 固相萃取法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检出限 μg/L | 定量限 μg/L | 检出限 ng/L | 定量限 ng/L |
| 1 | 林可霉素 | Lincomycin | 859-18-7 | 1.8 | 7.2 | 8.1 | 32.4 |
| 2 | 克林霉素 | Clindamycin | 21462-39-5 | 1.5 | 6.0 | 5.6 | 22.4 |
| 3 | 竹桃霉素 | Oleandomycin | 7060-74-4 | 0.5 | 2.0 | 9.7 | 38.8 |
| 4 | 泰乐霉素 | Tylosin | 1401-69-0 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 9.6 |
| 5 | 吉他霉素 | Leucomycin A5 | 18361-45-0 | 1.4 | 5.6 | 2.9 | 11.6 |
| 6 | 交沙霉素 | Josamycin | 16846-24-5 | 1.3 | 5.2 | 2.8 | 11.2 |

- 质量保证和控制

1.空白分析

每20个样品或每批次（少于20个样品/批）至少分析1个实验室空白。

每批次至少分析1个全程序空白。前处理条件或试剂变化时均应重新做全程序空白，各类空白中检出每个目标化合物的浓度不应超过方法的检出限。

2.平行样测定

每20个样品或每批次（少于20个样品/批）至少分析1个平行样，平行样相对偏差≤30％。

3.基体加标

每20个样品或每批次（少于20个样品/批）至少分析1个基体加标样。直接进样法的加标回收率应在50％～130％，固相萃取法的加标回收率应在30％～150％。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，目前与水中2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素测定的相关国家标准、行业标准、地方标准和团体标准有：DB37/T 3738-2019《水质  磺胺类、喹诺酮类和大环内酯类抗生素的测定固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法》、GB/T 23408-2009《蜂蜜中大环内酯类药物残留量测定 液相色谱-质谱/质谱法》、GB 31660.1-2019《食品安全国家标准 水产品中大环内酯类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 3787-2020《土壤中四环素类、氟喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类和氯霉素类抗生素含量同步检测方法 高效液相色谱法》、SN/T 1777.2-2007《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第2部分:高效液相色谱串联质谱法》、SN/T 2218-2008《进出口动物源性食品中林可酰胺类药物残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》、SN/T 2576-2010《进出口蜂王浆中林可酰胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》、HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》。以上标准中DB37/T 3738-2019给出了液质法测定水质中大环内酯类抗生素的方法，但并未同时涉及林可酰胺类抗生素的检测，而且该标准仅固相萃取法，无直接进样法，直接进样法对突发环境污染事件应急监测快速响应意义重大，近年，多地生态环境监测系统开展了抗生素调查试点监测的业务化探索，亟需尽快推出相关的标准规范；其他标准均存在基质差异的问题，前处理和仪器参数有较大不同，与本标准制定的内容不一致。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

附件：《方法验证报告》

团体标准《水质 2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定 高效 液相色谱-串联质谱法》

标准编制工作组

2022年7月13日

附件一 方法验证报告

方法验证报告

方法名称：水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液

相色谱-串联质谱法

项目主编单位： 广西壮族自治区环境监测中心站

验证单位：桂林市环境监测中心站、百色市环境监测站、广西壮族自治区分析测试研究中心

项目负责人及职称：田艳 （教授级高工）

通讯地址：南宁市青秀区佛子岭路16号       电话：  0771-5773975

报告编写人及职称：    黄宁（高工） 王锦（工程师）

报告日期：   2018  年   7  月   30  日

1 原始测试数据

本方法的3家验证实验室依次为：1-桂林市环境监测中心站、2-百色市环境监测站、3-广西壮族自治区分析测试研究中心。对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》进行方法验证的结果进行汇总及统计分析，其结果如下：

1.1 实验室基本情况

表1-1 参加验证的人员情况登记表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 参加分析工作年份 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭靖恺 | 男 | 35 | 科员/工程师 | 化学 | 12 | 桂林市环境监测中心站 |
| 唐丽嵘 | 女 | 31 | 科员 | 环境科学 | 5 | 桂林市环境监测中心站 |
| 张志朋 | 男 | 36 | 副主任/工程师 | 分析化学 | 8 | 桂林市环境监测中心站 |
| 孙英云 | 女 | 36 | 中级 | 化学工艺 | 8 | 百色市环境监测站 |
| 李仁焕 | 女 | 32 | 中级 | 应用化学 | 4 | 百色市环境监测站 |
| 杨 远 | 男 | 32 | 初级 | 生物工程 | 8 | 百色市环境监测站 |
| 潘艳坤 | 女 | 40 | 高级工程师 | 应用化学 | 15 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
| 张思敏 | 男 | 32 | 工程师 | 应用化学 | 6 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
| 江 燕 | 女 | 34 | 工程师 | 应用化学 | 8 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |

表1-2 参加验证单位仪器情况登记表

| 仪器名称 | 规格型号 | 仪器编号 | 性能状况 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | Agilent 1260/6460 | SG11257110 | 良好 | 桂林市环境监测中心站 |
| 液质联用仪 | Waters XEvo TQD | QCA1109 | 良好 | 百色市环境监测站 |
| 固相萃取仪 | VisipREp24TMDL | / | 良好 | 百色市环境监测站 |
| 氮吹仪 | TurbouapII | 103192104 | 良好 | 百色市环境监测站 |
| 液相色谱-串联质谱 | Thermo TSQ Quantum Access Max | / | 良好 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |

表1-3 参加验证单位试剂及溶剂情况登记表

| 名称 | 厂家、规格 | 纯化处理方法 | 备注 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙腈 | MREDA 色谱纯 4L | 未纯化 | / | 桂林市环境监测中心站 |
| 甲酸 | 安捷伦 试剂级 5mL（G2453-85060） | 未纯化 | / | 桂林市环境监测中心站 |
| 甲醇 | TEDIA 色谱纯 4L | 未纯化 | / | 桂林市环境监测中心站 |
| 乙腈 | MREDA Technology.In. 色谱纯 | 无 | / | 百色市环境监测站 |
| 甲醇 | MREDA Technology.In. 色谱纯 | 无 | / | 百色市环境监测站 |
| 乙二胺四乙酸乙钠（二水） | 成都科龙试剂厂 分析纯 | 无 | / | 百色市环境监测站 |
| 硫酸 | 廉江市爱廉化试剂有限公司 分析纯 | 无 | / | 百色市环境监测站 |
| 乙腈 | 上海安谱科技有限公司色谱纯 | / | / | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |
| 甲醇 | 上海安谱科技有限公司色谱纯 | 未纯化 | / | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |

1.2 方法检出限、测定下限测试数据

1.2.1直接进样法的方法检出限、测定下限测试原始数据

表1-4为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中目标化合物检出限的原始测试数据。

表1-4 方法检出限、测定下限测试数据表

| 化合物 名称 | 实验室号 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准 偏差 (µg/L) | t 值 | 检出限 (µg/L) | 测定 下限(µg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |  |  |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.143 | 0.8 | 3.2 |
|  | 2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.11 | 3.143 | 0.3 | 1.2 |
|  | 3 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 3.143 | 0.8 | 3.2 |
| 克林霉素 | 1 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.143 | 0.8 | 3.2 |
|  | 2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 0.08 | 3.143 | 0.2 | 0.8 |
|  | 3 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.143 | 0.9 | 3.6 |
| 竹桃霉素 | 1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 3.143 | 0.8 | 3.2 |
|  | 2 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 0.17 | 3.143 | 0.5 | 2.0 |
|  | 3 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 0.5 | 3.143 | 1.7 | 6.8 |
| 泰乐霉素 | 1 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 3.143 | 1.1 | 4.4 |
|  | 2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 0.09 | 3.143 | 0.2 | 0.8 |
|  | 3 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 3.9 | 0.7 | 3.143 | 2.1 | 8.4 |
| 吉他霉素 | 1 | 5.2 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 0.4 | 3.143 | 1.3 | 5.2 |
|  | 2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 0.13 | 3.143 | 0.3 | 1.2 |
|  | 3 | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 5.6 | 0.5 | 3.143 | 1.4 | 5.6 |
| 交沙霉素 | 1 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 3.143 | 2.0 | 8 |
|  | 2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.13 | 3.143 | 0.3 | 1.2 |
|  | 3 | 4.1 | 3.6 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 3.143 | 3.0 | 12.0 |

1.2.2固相萃取法的方法检出限、测定下限测试原始数据

表1-5为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中目标化合物检出限的原始测试数据。

表1-5 方法检出限测试原始数据表

| 化合物 名称 | 实验室号 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准 偏差 (ng/L) | t 值 | 检出限 (ng/L) | 测定 下限(ng/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |  |  |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 29.5 | 28.0 | 29.0 | 28.6 | 30.1 | 27.4 | 30.7 | 29.0 | 1.2 | 3.143 | 3.7 | 14.8 |
|  | 2 | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 37.8 | 39.0 | 38.3 | 0.38 | 3.143 | 1.2 | 4.8 |
|  | 3 | 33.1 | 32.2 | 33.0 | 31.1 | 31.2 | 38.2 | 36.0 | 33.5 | 2.6 | 3.143 | 8.3 | 33.2 |
| 克林霉素 | 1 | 23.2 | 21.4 | 23.4 | 21.6 | 25.0 | 21.8 | 24.6 | 23.0 | 1.5 | 3.143 | 4.6 | 18.4 |
|  | 2 | 44.0 | 43.9 | 44.5 | 44.6 | 44.1 | 44.1 | 43.9 | 44.2 | 0.28 | 3.143 | 0.9 | 3.6 |
|  | 3 | 55.2 | 55.9 | 54.4 | 53.0 | 52.1 | 51.2 | 51.9 | 53.4 | 1.8 | 3.143 | 5.7 | 22.8 |
| 竹桃霉素 | 1 | 27.1 | 24.8 | 27.5 | 26.7 | 29.0 | 25.7 | 30.1 | 27.3 | 1.8 | 3.143 | 5.8 | 23.2 |
|  | 2 | 44.4 | 44.3 | 44.9 | 43.4 | 44.6 | 44.8 | 43.0 | 44.2 | 0.72 | 3.143 | 2.3 | 9.2 |
|  | 3 | 46.0 | 60.1 | 45.2 | 56.0 | 46.4 | 52.1 | 53.9 | 51.4 | 5.7 | 3.143 | 18.0 | 72.0 |
| 泰乐霉素 | 1 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.2 | 23.1 | 19.3 | 21.8 | 21.0 | 1.2 | 3.143 | 3.8 | 15.2 |
|  | 2 | 25.2 | 25.0 | 25.6 | 24.7 | 24.3 | 23.6 | 23.8 | 24.6 | 0.74 | 3.143 | 2.3 | 9.2 |
|  | 3 | 49.1 | 52.3 | 61.0 | 57.7 | 56.3 | 62.9 | 61.0 | 57.2 | 5.0 | 3.143 | 15.8 | 63.2 |
| 吉他霉素 | 1 | 19.4 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 20.0 | 20.3 | 22.4 | 20.5 | 1.0 | 3.143 | 3.0 | 12.0 |
|  | 2 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 30.2 | 31.9 | 30.9 | 30.4 | 31.1 | 0.61 | 3.143 | 1.9 | 7.6 |
|  | 3 | 57.2 | 60.2 | 56.3 | 49.2 | 60.4 | 52.8 | 48.2 | 54.9 | 5.0 | 3.143 | 15.6 | 62.4 |
| 交沙霉素 | 1 | 20.7 | 19.9 | 20.9 | 19.4 | 22.4 | 19.2 | 23.4 | 20.8 | 1.6 | 3.143 | 4.9 | 19.6 |
|  | 2 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 0.22 | 3.143 | 0.7 | 2.8 |
|  | 3 | 55.0 | 58.1 | 52.2 | 50.2 | 49.0 | 59.9 | 58.0 | 54.6 | 4.3 | 3.143 | 13.4 | 53.6 |

1.3 方法精密度测试数据

1.3.1直接进样法的方法精密度测试数据

表1-6为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中低浓度标准溶液的目标化合物直接进样进行测定的精密度原始测试数据。

表1-6 低浓度标准溶液的精密度测试数据

| 化合物名称 | 实验室号 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准偏差(µg/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 0.1 | 1.4 |
|  | 2 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.08 | 0.8 |
|  | 3 | 8.6 | 6.3 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 0.8 | 10.1 |
| 克林霉素 | 1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 0.1 | 0.8 |
|  | 2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.11 | 1.3 |
|  | 3 | 9.4 | 9.7 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 1.1 | 10.2 |
| 竹桃霉素 | 1 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 0.3 | 2.7 |
|  | 2 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 0.16 | 1.6 |
|  | 3 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.0 | 9.5 | 10.5 | 0.8 | 7.6 |
| 泰乐霉素 | 1 | 9.8 | 9.4 | 8.3 | 10.1 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 0.7 | 7.5 |
|  | 2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 0.10 | 1.2 |
|  | 3 | 8.5 | 8.9 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 10.0 | 1.4 | 13.6 |
| 吉他霉素 | 1 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | 9.4 | 0.6 | 6.5 |
|  | 2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 0.16 | 1.8 |
|  | 3 | 8.6 | 7.7 | 9.8 | 10.0 | 11.5 | 12.6 | 9.7 | 1.8 | 18.2 |
| 交沙霉素 | 1 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 0.5 | 5.2 |
|  | 2 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 0.22 | 2.4 |
|  | 3 | 7.1 | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 7.6 | 1.3 | 13.9 |

表1-7为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中中等浓度标准溶液的目标化合物直接进样进行测定的精密度原始测试数据。

表1-7 中等浓度标准溶液的精密度测试数据

| 化合物名称 | 实验室号 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准偏差(µg/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 19.7 | 20.0 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 0.1 | 0.7 |
|  | 2 | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 0.15 | 0.7 |
|  | 3 | 19.4 | 17.0 | 18.7 | 20.6 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 1.2 | 6.0 |
| 克林霉素 | 1 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 20.2 | 20.0 | 19.6 | 19.9 | 0.2 | 1.2 |
|  | 2 | 21.1 | 20.7 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 20.5 | 21.2 | 0.51 | 2.4 |
|  | 3 | 22.9 | 23.1 | 23.0 | 23.1 | 20.0 | 19.4 | 21.9 | 1.7 | 7.9 |
| 竹桃霉素 | 1 | 18.3 | 19.0 | 18.8 | 18.4 | 18.3 | 19.2 | 18.7 | 0.4 | 2.1 |
|  | 2 | 21.7 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 0.26 | 1.2 |
|  | 3 | 22.8 | 23.8 | 23.1 | 21.8 | 19.5 | 18.3 | 21.5 | 2.2 | 10.1 |
| 泰乐霉素 | 1 | 18.7 | 17.6 | 20.6 | 20.0 | 18.5 | 20.4 | 20.0 | 1.2 | 6.1 |
|  | 2 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 20.1 | 19.1 | 18.9 | 0.67 | 3.6 |
|  | 3 | 23.6 | 22.2 | 24.5 | 22.3 | 21.3 | 21.3 | 22.5 | 1.3 | 5.7 |
| 吉他霉素 | 1 | 18.5 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 19.9 | 18.0 | 18.3 | 0.8 | 4.6 |
|  | 2 | 19.3 | 19.5 | 20.0 | 19.9 | 20.4 | 21.0 | 20.0 | 0.62 | 3.1 |
|  | 3 | 21.8 | 21.7 | 19.7 | 20.5 | 18.7 | 16.3 | 19.8 | 2.1 | 10.5 |
| 交沙霉素 | 1 | 19.7 | 18.5 | 18.7 | 17.3 | 20.6 | 17.7 | 18.8 | 1.2 | 6.6 |
|  | 2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 18.6 | 19.9 | 18.3 | 19.6 | 0.93 | 4.7 |
|  | 3 | 20.8 | 20.9 | 22.5 | 19.9 | 20.5 | 19.5 | 20.7 | 1.0 | 5.0 |

表1-8为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中高浓度标准溶液的目标化合物直接进样进行测定的精密度原始测试数据。

表1-8  高浓度标准溶液的精密度测试数据

| 化合物名称 | 实验室号 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准偏差(µg/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 50.5 | 50.3 | 49.9 | 49.9 | 50.7 | 50.2 | 50.3 | 0.3 | 0.6 |
|  | 2 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 49.6 | 49.9 | 50.2 | 0.42 | 0.8 |
|  | 3 | 47.4 | 42.9 | 42.6 | 46.7 | 43.9 | 41.5 | 44.2 | 2.4 | 5.0 |
| 克林霉素 | 1 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.8 | 50.0 | 50.3 | 50.0 | 0.2 | 0.3 |
|  | 2 | 50.9 | 50.5 | 50.6 | 50.1 | 49.0 | 49.5 | 50.1 | 0.72 | 1.4 |
|  | 3 | 43.6 | 42.2 | 40.6 | 46.1 | 43.6 | 41.6 | 43.0 | 1.9 | 4.5 |
| 竹桃霉素 | 1 | 49.7 | 49.4 | 48.9 | 51.1 | 48.0 | 47.6 | 49.1 | 1.3 | 2.6 |
|  | 2 | 51.4 | 52.1 | 52.8 | 52.5 | 53.6 | 53.7 | 52.7 | 0.88 | 1.7 |
|  | 3 | 45.0 | 43.2 | 40.9 | 49.0 | 45.9 | 40.9 | 44.2 | 3.2 | 7.2 |
| 泰乐霉素 | 1 | 51.8 | 51.6 | 47.7 | 52.2 | 48.4 | 49.3 | 50.2 | 1.9 | 3.9 |
|  | 2 | 50.0 | 50.3 | 49.8 | 49.7 | 51.8 | 52.6 | 50.7 | 1.21 | 2.4 |
|  | 3 | 51.8 | 46.4 | 46.3 | 51.1 | 47.3 | 43.5 | 47.7 | 3.1 | 6.6 |
| 吉他霉素 | 1 | 48.0 | 50.3 | 50.3 | 49.6 | 51.5 | 50.5 | 50.0 | 1.2 | 2.3 |
|  | 2 | 50.2 | 51.0 | 51.9 | 51.8 | 51.3 | 51.7 | 51.3 | 0.64 | 1.3 |
|  | 3 | 55.9 | 47.3 | 44.7 | 55.9 | 52.8 | 51.7 | 51.4 | 4.6 | 8.9 |
| 交沙霉素 | 1 | 50.0 | 49.4 | 48.0 | 51.3 | 50.2 | 51.6 | 50.1 | 1.3 | 2.6 |
|  | 2 | 51.8 | 52.5 | 50.2 | 50.4 | 53.8 | 53.2 | 52.0 | 1.47 | 2.8 |
|  | 3 | 47.5 | 41.7 | 41.1 | 49.1 | 45.3 | 42.6 | 44.6 | 3.3 | 7.3 |

1.3.2固相萃取法的方法精密度测试数据

表1-9为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中低浓度样品固相萃取富集200倍进行测定的精密度原始测试数据。

表1-9 低浓度样品的精密度测试数据

| 化合物名称 | 实验室号 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准偏差(ng/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 57.3 | 55.5 | 55.3 | 56.4 | 56.2 | 54.6 | 55.9 | 0.9 | 1.7 |
|  | 2 | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 37.8 | 38.3 | 0.27 | 0.7 |
|  | 3 | 33.1 | 32.2 | 33.0 | 31.1 | 31.2 | 38.2 | 33.1 | 2.6 | 8.3 |
| 克林霉素 | 1 | 44.9 | 44.1 | 44.2 | 44.1 | 44.7 | 42.8 | 44.1 | 0.8 | 1.7 |
|  | 2 | 44.0 | 43.9 | 44.5 | 44.6 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 0.28 | 0.6 |
|  | 3 | 55.2 | 55.9 | 54.4 | 53.0 | 52.1 | 51.2 | 53.6 | 1.8 | 3.6 |
| 竹桃霉素 | 1 | 50.7 | 47.9 | 47.4 | 49.2 | 49.1 | 47.3 | 48.6 | 1.3 | 2.7 |
|  | 2 | 44.4 | 44.3 | 44.9 | 43.4 | 44.6 | 44.8 | 44.2 | 0.54 | 1.2 |
|  | 3 | 46.0 | 60.1 | 45.2 | 56.0 | 46.4 | 52.1 | 51.0 | 6.1 | 12.7 |
| 泰乐霉素 | 1 | 55.0 | 54.0 | 50.2 | 50.2 | 52.9 | 47.9 | 51.7 | 2.7 | 5.2 |
|  | 2 | 25.2 | 25.0 | 25.6 | 24.7 | 24.3 | 23.6 | 24.6 | 0.71 | 2.9 |
|  | 3 | 49.1 | 52.3 | 61.0 | 57.7 | 56.3 | 62.9 | 56.6 | 5.2 | 9.4 |
| 吉他霉素 | 1 | 53.5 | 50.5 | 53.3 | 47.2 | 48.1 | 46.0 | 49.7 | 3.2 | 6.4 |
|  | 2 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 30.2 | 31.9 | 30.9 | 31.1 | 0.58 | 1.9 |
|  | 3 | 57.2 | 60.2 | 56.3 | 49.2 | 60.4 | 52.8 | 56.0 | 4.4 | 7.3 |
| 交沙霉素 | 1 | 51.1 | 50.5 | 50.7 | 50.2 | 49.9 | 45.5 | 49.6 | 2.1 | 4.2 |
|  | 2 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 0.20 | 0.7 |
|  | 3 | 55.0 | 58.1 | 52.2 | 50.2 | 49.0 | 59.9 | 54.1 | 4.4 | 7.5 |

表1-10为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中中浓度样品固相萃取富集200倍进行测定的精密度原始测试数据。

表1-10 中浓度样品的精密度测试数据

| 化合物名称 | 实验室号 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准偏差(ng/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 101 | 106 | 94.8 | 97.2 | 98.2 | 100 | 99.4 | 3.7 | 3.8 |
|  | 2 | 56 | 56.1 | 56.2 | 56.5 | 55.8 | 55.7 | 56.1 | 0.29 | 0.5 |
|  | 3 | 89.1 | 87.3 | 90.2 | 94.0 | 92.7 | 91.0 | 90.7 | 2.4 | 2.7 |
| 克林霉素 | 1 | 78.5 | 86.7 | 75.5 | 73.0 | 75.1 | 76.7 | 77.6 | 4.8 | 6.2 |
|  | 2 | 95.2 | 95.6 | 95.4 | 96.7 | 96.1 | 98.1 | 96.2 | 1.08 | 1.1 |
|  | 3 | 116 | 116 | 109 | 112 | 108 | 114 | 113 | 3.4 | 3.1 |
| 竹桃霉素 | 1 | 95.2 | 94.0 | 91.5 | 95.4 | 96.0 | 95.8 | 94.6 | 1.7 | 1.8 |
|  | 2 | 91.7 | 92.4 | 92.8 | 92 | 92.7 | 92.1 | 92.3 | 0.43 | 0.5 |
|  | 3 | 60.2 | 67.2 | 60.4 | 66.0 | 58.8 | 67.9 | 63.4 | 4.0 | 6.4 |
| 泰乐霉素 | 1 | 71.3 | 80.3 | 71.3 | 67.1 | 75.5 | 70.2 | 72.6 | 4.6 | 6.4 |
|  | 2 | 55.1 | 55.8 | 56.3 | 56.9 | 56.8 | 55.3 | 56 | 0.76 | 1.4 |
|  | 3 | 68.0 | 83.4 | 76.0 | 70.5 | 92.0 | 60.7 | 75.1 | 11.3 | 15.0 |
| 吉他霉素 | 1 | 81.9 | 86.8 | 82.2 | 81.3 | 80.6 | 73.0 | 80.9 | 4.5 | 5.5 |
|  | 2 | 69.1 | 69.5 | 69.6 | 70.2 | 69.5 | 68.7 | 69.4 | 0.50 | 0.7 |
|  | 3 | 64.2 | 63.1 | 66.2 | 77.4 | 70.1 | 63.8 | 67.5 | 5.5 | 8.1 |
| 交沙霉素 | 1 | 75.3 | 82.4 | 78.3 | 72.9 | 81.1 | 75.5 | 77.6 | 3.7 | 4.7 |
|  | 2 | 68.3 | 68.6 | 69.5 | 68.2 | 67.6 | 66.1 | 68 | 1.14 | 1.7 |
|  | 3 | 72.5 | 68.9 | 75.1 | 74.1 | 75.2 | 73.8 | 73.3 | 2.4 | 3.2 |

表1-11为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中高浓度样品固相萃取富集200倍进行测定的精密度原始测试数据。

表1-11 高浓度样品的精密度测试数据

| 化合物名称 | 实验室号 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准偏差(ng/L) | 相对标准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 261 | 274 | 258 | 247 | 239 | 253 | 256 | 12.2 | 4.8 |
|  | 2 | 171 | 170 | 174 | 171 | 172 | 172 | 172 | 1.37 | 0.8 |
|  | 3 | 212 | 215 | 189 | 175 | 203 | 195 | 198 | 15.0 | 7.6 |
| 克林霉素 | 1 | 193 | 213 | 195 | 190 | 182 | 192 | 194 | 10.3 | 5.3 |
|  | 2 | 250 | 253 | 254 | 251 | 249 | 248 | 251 | 2.32 | 0.9 |
|  | 3 | 188 | 180 | 198 | 158 | 176 | 169 | 178 | 14.1 | 7.9 |
| 竹桃霉素 | 1 | 225 | 226 | 219 | 216 | 206 | 221 | 219 | 7.5 | 3.4 |
|  | 2 | 242 | 242 | 242 | 242 | 243 | 243 | 242 | 0.52 | 0.2 |
|  | 3 | 182 | 170 | 201 | 182 | 169 | 178 | 180 | 11.6 | 6.4 |
| 泰乐霉素 | 1 | 157 | 157 | 151 | 147 | 138 | 150 | 150 | 7.4 | 4.9 |
|  | 2 | 159 | 160 | 159 | 160 | 160 | 162 | 160 | 1.10 | 0.7 |
|  | 3 | 177 | 194 | 196 | 196 | 185 | 186 | 189 | 7.6 | 4.0 |
| 吉他霉素 | 1 | 177 | 175 | 163 | 166 | 149 | 155 | 164 | 10.9 | 6.7 |
|  | 2 | 186 | 188 | 186 | 188 | 189 | 189 | 188 | 1.37 | 0.7 |
|  | 3 | 189 | 198 | 200 | 195 | 176 | 185 | 191 | 9.0 | 4.8 |
| 交沙霉素 | 1 | 161 | 160 | 154 | 147 | 139 | 153 | 152 | 8.3 | 5.4 |
|  | 2 | 168 | 168 | 168 | 167 | 168 | 167 | 167 | 0.52 | 0.3 |
|  | 3 | 171 | 198 | 187 | 200 | 178 | 177 | 185 | 11.9 | 6.4 |

1.4 方法准确度测试数据

1.4.1 直接进样法方法准确度测试数据

表1-12为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中地表水样品加标低浓度标样直接进样测定的原始测试数据。

表1-12 地表水加标低浓度标样的准确度原始测试数据（直接进样）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准物质浓度(µg/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 100 |
|  |  | 加标样品 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.0 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 93.8 |
|  |  | 加标样品 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.4 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 76.5 |
|  |  | 加标样品 | 8.6 | 6.3 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.6 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 99.3 |
|  |  | 加标样品 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 9.9 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 93.0 |
|  |  | 加标样品 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 109 |
|  |  | 加标样品 | 9.4 | 9.7 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 10.9 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 91.6 |
|  |  | 加标样品 | 9.5 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.2 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10.0 | 88.5 |
|  |  | 加标样品 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 11.5 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 100 |
|  |  | 加标样品 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.0 | 9.5 | 10 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 93.0 |
|  |  | 加标样品 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 8.3 | 10.1 | 10.3 | 9.3 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 10.0 | 92.0 |
|  |  | 加标样品 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.0 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 105 |
|  |  | 加标样品 | 8.5 | 8.9 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 10.5 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 93.3 |
|  |  | 加标样品 | 8.4 | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 10.5 | 9.3 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 10.0 | 77.0 |
|  |  | 加标样品 | 11.4 | 12.4 | 12.9 | 13.0 | 11.7 | 11.5 | 12.1 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 100 |
|  |  | 加标样品 | 8.6 | 7.7 | 9.8 | 10.0 | 11.5 | 12.6 | 10.0 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 97.2 |
|  |  | 加标样品 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 9.7 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 10.0 | 84.0 |
|  |  | 加标样品 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.2 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 96.6 |
|  |  | 加标样品 | 7.1 | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 9.7 |  |  |

表1-13为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中地表水样品加标高浓度标样直接进样测定的原始测试数据。

表1-13 地表水加标高浓度标样的准确度原始测试数据（直接进样）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准物质浓度(µg/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 101 |
|  |  | 加标样品 | 50.3 | 49.9 | 49.9 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 50.6 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 102 |
|  |  | 加标样品 | 50.6 | 50.4 | 51.9 | 51.6 | 51.3 | 51.4 | 51.2 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 88.3 |
|  |  | 加标样品 | 47.4 | 42.9 | 42.6 | 46.7 | 43.9 | 41.5 | 44.2 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 101 |
|  |  | 加标样品 | 49.9 | 49.8 | 50.0 | 50.7 | 51.7 | 51.9 | 50.7 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 103 |
|  |  | 加标样品 | 51.2 | 51.7 | 51.2 | 51.3 | 51.7 | 52.1 | 51.5 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 85.9 |
|  |  | 加标样品 | 43.6 | 42.2 | 40.6 | 46.1 | 43.6 | 41.6 | 43.0 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 97 |
|  |  | 加标样品 | 49.7 | 48.9 | 51.1 | 46.7 | 48.0 | 47.6 | 48.7 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 50.0 | 105 |
|  |  | 加标样品 | 56.8 | 54.4 | 56.1 | 54.0 | 55.0 | 54.5 | 55.1 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 88.3 |
|  |  | 加标样品 | 45.0 | 43.2 | 40.9 | 49 | 45.9 | 40.9 | 44.2 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 101 |
|  |  | 加标样品 | 51.6 | 52.2 | 48.4 | 49.3 | 56.7 | 45.1 | 50.6 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 50.0 | 128 |
|  |  | 加标样品 | 69.4 | 69.3 | 70.2 | 70.8 | 70.3 | 70.3 | 70.0 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 95.5 |
|  |  | 加标样品 | 51.8 | 46.4 | 46.3 | 51.1 | 47.3 | 43.5 | 47.7 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 99 |
|  |  | 加标样品 | 48.0 | 49.6 | 47.3 | 50.5 | 55.8 | 45.9 | 49.5 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 50.0 | 125 |
|  |  | 加标样品 | 66.3 | 66.1 | 67.2 | 67.5 | 67.0 | 68.5 | 67.1 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 103 |
|  |  | 加标样品 | 55.9 | 47.3 | 44.7 | 55.9 | 52.8 | 51.7 | 51.4 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 100 |
|  |  | 加标样品 | 49.4 | 48.0 | 51.3 | 46.1 | 50.2 | 54.7 | 50.0 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 50.0 | 117 |
|  |  | 加标样品 | 64.6 | 64.2 | 62.1 | 62.9 | 61.8 | 65.3 | 63.5 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 89.1 |
|  |  | 加标样品 | 47.5 | 41.7 | 41.1 | 49.1 | 45.3 | 42.6 | 44.6 |  |  |

表1-14为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中废水样品加标低浓度标样直接进样测定的原始测试数据。

表1-14 废水加标低浓度标样测定的准确度原始测试数据（直接进样）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准物质浓度(µg/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 103 |
|  |  | 加标样品 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.3 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 97.0 |
|  |  | 加标样品 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.7 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 83.1 |
|  |  | 加标样品 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 8.9 | 8.3 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 105 |
|  |  | 加标样品 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 94.0 |
|  |  | 加标样品 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 9.4 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 76.4 |
|  |  | 加标样品 | 7.5 | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 8.7 | 6.9 | 7.6 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 123 |
|  |  | 加标样品 | 12.4 | 12.0 | 12.8 | 12.9 | 12.0 | 11.9 | 12.3 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10.0 | 93.0 |
|  |  | 加标样品 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 12.0 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 79.7 |
|  |  | 加标样品 | 8.3 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 8.4 | 8.0 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 127 |
|  |  | 加标样品 | 11.4 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.0 | 12.7 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 10.0 | 102 |
|  |  | 加标样品 | 15.5 | 16.4 | 15.3 | 16.4 | 15.7 | 15.7 | 15.8 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 85.4 |
|  |  | 加标样品 | 8.0 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | 8.5 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 115 |
|  |  | 加标样品 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | 11.5 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 10.0 | 101 |
|  |  | 加标样品 | 13.1 | 12.6 | 13.1 | 12.6 | 13.0 | 12.1 | 14.5 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 85.7 |
|  |  | 加标样品 | 9.6 | 8.8 | 8.3 | 7.2 | 8.4 | 9.2 | 8.6 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 120 |
|  |  | 加标样品 | 11.6 | 11.3 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 10.2 | 12.0 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 10.0 | 109 |
|  |  | 加标样品 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 15.8 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.0 | 88.1 |
|  |  | 加标样品 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 8.8 |  |  |

表1-15为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中废水样品加标高浓度标样直接进样测定的原始测试数据。

表1-15 废水加标高浓度标样测定的准确度原始测试数据（直接进样）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(µg/L) |  |  |  |  |  | 平均值(µg/L) | 标准物质浓度(µg/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 106 |
|  |  | 加标样品 | 53.1 | 52.1 | 53.6 | 53.0 | 53.1 | 53.6 | 53.1 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 97.0 |
|  |  | 加标样品 | 49.2 | 48.7 | 48.7 | 49.3 | 48.5 | 47.8 | 48.7 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 95.1 |
|  |  | 加标样品 | 51.2 | 43.6 | 48.9 | 50.3 | 45.3 | 46.0 | 47.6 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 104 |
|  |  | 加标样品 | 51.6 | 51.8 | 51.9 | 51.7 | 52.0 | 52.5 | 51.9 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 101 |
|  |  | 加标样品 | 50.8 | 50.7 | 50.2 | 50.1 | 50.6 | 51.1 | 50.6 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 98.0 |
|  |  | 加标样品 | 50.6 | 51.3 | 47.2 | 46.9 | 51.1 | 47.0 | 49.0 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 119 |
|  |  | 加标样品 | 59.2 | 58.9 | 60.0 | 59.1 | 59.1 | 61.0 | 59.6 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 50.0 | 100 |
|  |  | 加标样品 | 53.0 | 52.7 | 52.5 | 52.2 | 52.4 | 52.9 | 52.6 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 97.5 |
|  |  | 加标样品 | 48.7 | 43.9 | 52.1 | 50.1 | 47.3 | 50.4 | 48.8 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 123 |
|  |  | 加标样品 | 60.9 | 60.5 | 61.2 | 60.9 | 61.5 | 62.5 | 61.3 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 50.0 | 124 |
|  |  | 加标样品 | 68.0 | 67.5 | 67.9 | 67.6 | 68.2 | 68.3 | 67.9 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 101 |
|  |  | 加标样品 | 49.3 | 51.3 | 50.9 | 51.6 | 47.3 | 53.0 | 50.6 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 118 |
|  |  | 加标样品 | 60.5 | 56.7 | 59.5 | 56.9 | 58.5 | 60.9 | 58.8 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 50.0 | 126 |
|  |  | 加标样品 | 66.5 | 67.7 | 66.9 | 66.0 | 68.0 | 68.2 | 67.2 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 98.7 |
|  |  | 加标样品 | 46.9 | 51.0 | 50.7 | 52.0 | 48.2 | 47.3 | 49.4 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 120 |
|  |  | 加标样品 | 61.9 | 57.7 | 61.2 | 56.6 | 58.2 | 63.4 | 59.8 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 50.0 | 117 |
|  |  | 加标样品 | 63.5 | 64.5 | 63.3 | 63.2 | 63.7 | 63.5 | 63.6 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 99.8 |
|  |  | 加标样品 | 51.0 | 47.6 | 53.2 | 51.2 | 47.0 | 50.5 | 50.1 |  |  |

1.4.2 固相萃取法方法准确度测试数据

表1-16为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中地表水样品加标低浓度标样固相萃取测定的原始测试数据。

表1-16 地表水加标低浓度标样的准确度原始测试数据（固相萃取，200mL）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准物质浓度(ng/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 50.0 | 119 |
|  |  | 加标样品 | 104 | 107 | 107 | 108 | 106 | 110 | 107 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 110 |
|  |  | 加标样品 | 54.2 | 54.3 | 54.3 | 54.9 | 55.9 | 56.6 | 55.0 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 90.7 |
|  |  | 加标样品 | 89.1 | 87.3 | 90.2 | 94.0 | 92.7 | 91.0 | 90.7 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 50.0 | 59.2 |
|  |  | 加标样品 | 52.6 | 55.0 | 53.4 | 55.6 | 54.5 | 55.7 | 54.5 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 117 |
|  |  | 加标样品 | 58.5 | 59 | 58.4 | 58.5 | 58.7 | 58 | 58.5 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 113 |
|  |  | 加标样品 | 116 | 116 | 109 | 112 | 108 | 114 | 113 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 51.4 |
|  |  | 加标样品 | 25.1 | 27.3 | 25.7 | 24.7 | 26.0 | 25.6 | 25.7 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 50.0 | 97.2 |
|  |  | 加标样品 | 55.4 | 55.2 | 54.9 | 54.4 | 55.2 | 55.1 | 55 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 66.4 |
|  |  | 加标样品 | 60.2 | 67.2 | 68.4 | 66.0 | 68.8 | 67.9 | 66.4 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 42.9 |
|  |  | 加标样品 | 22.6 | 21.9 | 20.5 | 21.1 | 19.6 | 23.1 | 21.5 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 67.0 |
|  |  | 加标样品 | 33.4 | 33.6 | 32.9 | 34.1 | 32.5 | 34.5 | 33.5 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 75.1 |
|  |  | 加标样品 | 68.0 | 83.4 | 76.0 | 70.5 | 92.0 | 60.7 | 75.1 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 50.0 | 66.5 |
|  |  | 加标样品 | 39.5 | 40.1 | 39.0 | 44.8 | 42.4 | 43.9 | 41.6 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 75.2 |
|  |  | 加标样品 | 36.8 | 39.1 | 37.8 | 37.5 | 37.5 | 36.8 | 37.6 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 67.5 |
|  |  | 加标样品 | 64.2 | 63.1 | 66.2 | 77.4 | 70.1 | 63.8 | 67.5 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 50.0 | 63.1 |
|  |  | 加标样品 | 42.5 | 42.3 | 41.3 | 42.7 | 41.4 | 43.9 | 42.3 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 63.4 |
|  |  | 加标样品 | 31.9 | 32.2 | 32.6 | 32.1 | 31.3 | 30.3 | 31.7 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 73.3 |
|  |  | 加标样品 | 72.5 | 68.9 | 75.1 | 74.1 | 75.2 | 73.8 | 73.3 |  |  |

表1-17为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中地表水样品加标高浓度标样固相萃取测定的原始测试数据。

表1-17 地表水加标高浓度标样的准确度原始测试数据（固相萃取，200mL）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准物质浓度(ng/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 250 | 121 |
|  |  | 加标样品 | 340 | 352 | 353 | 352 | 359 | 349 | 351 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 98.0 |
|  |  | 加标样品 | 245 | 243 | 249 | 241 | 244 | 240 | 244 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 79.3 |
|  |  | 加标样品 | 212 | 215 | 0.189 | 175 | 203 | 195 | 198 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 250 | 57.4 |
|  |  | 加标样品 | 165 | 167 | 168 | 170 | 171 | 169 | 168 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 101 |
|  |  | 加标样品 | 249 | 251 | 254 | 253 | 255 | 256 | 253 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 71.3 |
|  |  | 加标样品 | 188 | 180 | 198 | 158 | 176 | 169 | 178 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 49.1 |
|  |  | 加标样品 | 121 | 123 | 125 | 120 | 123 | 124 | 123 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 250 | 85.0 |
|  |  | 加标样品 | 218 | 218 | 220 | 217 | 219 | 221 | 219 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 72.1 |
|  |  | 加标样品 | 182 | 170 | 201 | 182 | 169 | 178 | 180 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 48.3 |
|  |  | 加标样品 | 118 | 119 | 123 | 122 | 123 | 120 | 121 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 61.2 |
|  |  | 加标样品 | 153 | 154 | 155 | 151 | 151 | 151 | 153 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 75.5 |
|  |  | 加标样品 | 177 | 194 | 196 | 196 | 185 | 186 | 189 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 250 | 82.7 |
|  |  | 加标样品 | 208 | 215 | 224 | 218 | 219 | 206 | 215 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 64.4 |
|  |  | 加标样品 | 161 | 163 | 162 | 163 | 160 | 159 | 161 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 76.2 |
|  |  | 加标样品 | 189 | 198 | 200 | 195 | 176 | 185 | 191 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 250 | 76.2 |
|  |  | 加标样品 | 190 | 201 | 202 | 207 | 206 | 201 | 201 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 57.2 |
|  |  | 加标样品 | 142 | 144 | 143 | 145 | 144 | 142 | 143 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 74.1 |
|  |  | 加标样品 | 171 | 198 | 187 | 200 | 178 | 177 | 185 |  |  |

表1-18为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中废水样品加标低浓度标样固相萃取测定的原始测试数据。

表1-18 废水加标低浓度标样测定的准确度原始测试数据（固相萃取，200mL）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准物质浓度(ng/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 131 |
|  |  | 加标样品 | 67.2 | 62.7 | 61.9 | 64.0 | 68.4 | 68.3 | 65.4 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 89.4 |
|  |  | 加标样品 | 45.9 | 44.7 | 44.5 | 43.8 | 47.5 | 42.1 | 44.7 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 90.6 |
|  |  | 加标样品 | 88.9 | 86.6 | 90.0 | 93.9 | 93.4 | 90.9 | 90.6 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 42.0 |
|  |  | 加标样品 | 21.9 | 20.4 | 20.0 | 20.2 | 21.4 | 22.1 | 21.0 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 109 |
|  |  | 加标样品 | 53.6 | 54.5 | 54.9 | 52.8 | 55.9 | 55.0 | 54.5 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 83.7 |
|  |  | 加标样品 | 78.9 | 75.8 | 82.5 | 81.7 | 91.0 | 92.2 | 83.7 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 37.4 |
|  |  | 加标样品 | 18.5 | 17.2 | 18.5 | 18.0 | 19.5 | 20.5 | 18.7 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 50.0 | 74.4 |
|  |  | 加标样品 | 45.1 | 43.1 | 44.1 | 43.0 | 43.4 | 44.1 | 43.8 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 82.3 |
|  |  | 加标样品 | 82.1 | 85.5 | 75.4 | 78.8 | 89.8 | 82.1 | 82.3 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 30.4 |
|  |  | 加标样品 | 14.4 | 14.5 | 13.3 | 15.8 | 15.7 | 17.8 | 15.2 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 49.8 |
|  |  | 加标样品 | 25.3 | 24.7 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 24.5 | 24.9 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 87.6 |
|  |  | 加标样品 | 92.2 | 78.8 | 93.6 | 91.7 | 82.5 | 86.9 | 87.6 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 50.0 | 76.6 |
|  |  | 加标样品 | 45.0 | 41.6 | 41.6 | 39.1 | 41.3 | 39.6 | 41.3 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 56.0 |
|  |  | 加标样品 | 28.0 | 28.4 | 28.5 | 27.6 | 27.4 | 27.9 | 28.0 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 72.6 |
|  |  | 加标样品 | 77.1 | 71.2 | 82.3 | 69.8 | 62.9 | 72.5 | 72.6 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 79.9 |
|  |  | 加标样品 | 45.2 | 40.8 | 37.2 | 37.7 | 40.1 | 38.9 | 39.9 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 50.0 | 46.0 |
|  |  | 加标样品 | 22.8 | 23.3 | 23.1 | 22.7 | 23.2 | 23.1 | 23.0 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 100 | 83.3 |
|  |  | 加标样品 | 89.2 | 71.5 | 82.0 | 92.3 | 79.6 | 85.1 | 83.3 |  |  |

表1-19为3家实验室对《水质  2种林可酰胺类和4种大环内酯类抗生素的测定  高效液相色谱-串联质谱法》中废水样品加标高浓度标样固相萃取测定的原始测试数据。

表1-19 废水加标高浓度标样测定的准确度原始测试数据（固相萃取，200mL）

| 化合物 名称 | 实验室号 | 样品 | 测定值(ng/L) |  |  |  |  |  | 平均值(ng/L) | 标准物质浓度(ng/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |  |  |  |
| 林可霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 134 |
|  |  | 加标样品 | 335 | 337 | 339 | 331 | 329 | 332 | 334 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 138 |
|  |  | 加标样品 | 337 | 333 | 350 | 350 | 355 | 342 | 345 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 79.3 |
|  |  | 加标样品 | 212 | 215 | 189 | 175 | 203 | 195 | 198 |  |  |
| 克林霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 42.6 |
|  |  | 加标样品 | 110 | 113 | 105 | 104 | 104 | 103 | 107 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 123 |
|  |  | 加标样品 | 293 | 307 | 309 | 310 | 321 | 302 | 307 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 71.3 |
|  |  | 加标样品 | 188 | 180 | 198 | 158 | 176 | 169 | 178 |  |  |
| 竹桃霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 37.6 |
|  |  | 加标样品 | 96.1 | 95.7 | 94.1 | 92.1 | 92.2 | 93.6 | 93.9 |  |  |
|  | 2 | 样品 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 250 | 92.2 |
|  |  | 加标样品 | 234 | 241 | 241 | 234 | 237 | 234 | 237 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 72.1 |
|  |  | 加标样品 | 182 | 170 | 201 | 182 | 169 | 178 | 180 |  |  |
| 泰乐霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 37.8 |
|  |  | 加标样品 | 83.7 | 91.2 | 93.2 | 94 | 106 | 100 | 94.6 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 60.4 |
|  |  | 加标样品 | 155 | 152 | 153 | 149 | 151 | 146 | 151 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 75.5 |
|  |  | 加标样品 | 177 | 194 | 196 | 196 | 185 | 186 | 189 |  |  |
| 吉他霉素 | 1 | 样品 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 250 | 81.8 |
|  |  | 加标样品 | 215 | 215 | 215 | 213 | 202 | 187 | 208 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 70.4 |
|  |  | 加标样品 | 175 | 179 | 176 | 173 | 177 | 180 | 176 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 76.2 |
|  |  | 加标样品 | 189 | 198 | 200 | 195 | 176 | 185 | 191 |  |  |
| 交沙霉素 | 1 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 76.3 |
|  |  | 加标样品 | 209 | 199 | 186 | 186 | 184 | 181 | 191 |  |  |
|  | 2 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 67.2 |
|  |  | 加标样品 | 172 | 166 | 167 | 168 | 166 | 169 | 168 |  |  |
|  | 3 | 样品 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 74.1 |
|  |  | 加标样品 | 171 | 198 | 187 | 200 | 178 | 177 | 185 |  |  |

2 方法验证数据汇总

2.1 方法检出限、测定下限、精密度数据汇总

2.1.1 直接进样法方法检出限、测定下限、精密度数据汇总

表2-1为对3家实验室直接进样法方法验证结果中检出限、测定下限及精密度的统计分析，其结果如下：

表2-1  检出限和精密度测试数据汇总表（直接进样）

| 化合物名称 | 检出限(μg/L) | 测定下限(μg/L) | 精密度统计结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加标水平 | 总均值（μg/L） | 实验室内相对标准偏差（%） | 实验室间相对标准偏差（%） | 重复性限r（μg/L） | 再现性限R（μg/L） |
| 林可霉素 | 0.6 | 2.5 | 1 | 9.1 | 1.4-10.1 | 14.2 | 1.3 | 3.8 |
|  |  |  | 2 | 20.2 | 0.7-6.0 | 7.9 | 2.0 | 4.8 |
|  |  |  | 3 | 48.2 | 0.6-5.0 | 7.2 | 4.0 | 10.4 |
| 克林霉素 | 0.6 | 2.5 | 1 | 9.6 | 0.8-10.2 | 7.8 | 1.8 | 2.7 |
|  |  |  | 2 | 21.0 | 1.2-7.9 | 4.8 | 2.9 | 3.9 |
|  |  |  | 3 | 47.7 | 0.3-4.5 | 8.5 | 3.3 | 11.8 |
| 竹桃霉素 | 1.0 | 4.0 | 1 | 9.9 | 1.6-7.6 | 5.6 | 1.4 | 2.0 |
|  |  |  | 2 | 20.6 | 1.2-10.1 | 8.1 | 3.6 | 5.8 |
|  |  |  | 3 | 48.7 | 1.7-7.2 | 8.8 | 5.8 | 13.1 |
| 泰乐霉素 | 1.1 | 4.5 | 1 | 9.4 | 1.2-13.6 | 7.1 | 2.5 | 3.0 |
|  |  |  | 2 | 20.5 | 3.6-5.7 | 9.0 | 3.1 | 5.9 |
|  |  |  | 3 | 49.5 | 2.4-6.6 | 3.2 | 6.2 | 7.2 |
| 吉他霉素 | 1.0 | 4.0 | 1 | 9.4 | 1.8-18.2 | 2.7 | 3.1 | 1.0 |
|  |  |  | 2 | 19.4 | 3.1-10.5 | 4.8 | 3.8 | 4.3 |
|  |  |  | 3 | 50.9 | 1.3-8.9 | 1.5 | 7.7 | 8.1 |
| 交沙霉素 | 1.8 | 7.2 | 1 | 9.0 | 2.4-13.9 | 14.2 | 2.3 | 4.1 |
|  |  |  | 2 | 19.7 | 5.0-6.6 | 4.8 | 2.9 | 3.8 |
|  |  |  | 3 | 48.9 | 2.6-7.3 | 7.9 | 6.2 | 12.2 |

结论：从表中可以看出，直接进样法目标化合物的方法检出限为0.6 μg/L -1.8 μg/L，测定下限为2.5 μg/L-7.2 μg/L。方法具有较好的重复性和再现性，实验室间重复性限为：1.3 µg/L-7.7 µg/L；再现性限为：1.0 µg/L-13.1 µg/L。

2.1.2 固相萃取法方法检出限、测定下限、精密度数据汇总

表2-2为对3家实验室固相萃取法方法验证结果中检出限、测定下限及精密度的统计分析，其结果如下：

表2-2  检出限和精密度测试数据汇总表（固相萃取）

| 化合物名称 | 检出限(ng/L) | 测定下限(ng/L) | 精密度统计结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加标水平 | 总均值（ng/L） | 实验室内相对标准偏差（%） | 实验室间相对标准偏差（%） | 重复性限r（ng/L） | 再现性限R（ng/L） |
| 林可霉素 | 4.4 | 17.6 | 1 | 42.4 | 0.7-8.3 | 28.2 | 4.5 | 33.7 |
|  |  |  | 2 | 82.1 | 0.5-3.8 | 27.9 | 7.1 | 64.5 |
|  |  |  | 3 | 209 | 0.8-7.6 | 20.6 | 31.3 | 124 |
| 克林霉素 | 3.7 | 14.9 | 1 | 47.3 | 0.6-3.6 | 11.5 | 3.2 | 15.6 |
|  |  |  | 2 | 95.6 | 1.1-6.2 | 18.5 | 9.7 | 50.4 |
|  |  |  | 3 | 208 | 0.9-7.9 | 18.5 | 28.5 | 111 |
| 竹桃霉素 | 8.7 | 34.8 | 1 | 47.9 | 1.2-12.7 | 7.2 | 10.1 | 13.4 |
|  |  |  | 2 | 83.4 | 0.5-6.4 | 20.8 | 7.1 | 49.1 |
|  |  |  | 3 | 214 | 0.2-6.4 | 14.7 | 22.3 | 90.1 |
| 泰乐霉素 | 7.3 | 29.2 | 1 | 44.3 | 2.9-9.4 | 38.9 | 9.5 | 49.0 |
|  |  |  | 2 | 67.9 | 1.4-15.0 | 15.3 | 19.8 | 34.2 |
|  |  |  | 3 | 166 | 0.7-4.9 | 12.2 | 17.2 | 58.9 |
| 吉他霉素 | 6.8 | 27.3 | 1 | 45.6 | 1.9-7.3 | 28.4 | 8.8 | 37.1 |
|  |  |  | 2 | 72.6 | 0.7-8.1 | 10.0 | 11.5 | 22.9 |
|  |  |  | 3 | 181 | 0.7-6.7 | 8.2 | 23.0 | 46.4 |
| 交沙霉素 | 6.3 | 25.3 | 1 | 43.8 | 0.7-7.5 | 32.2 | 7.9 | 40.2 |
|  |  |  | 2 | 73.0 | 1.7-4.7 | 6.6 | 7.3 | 15.0 |
|  |  |  | 3 | 168 | 0.3-6.4 | 9.8 | 23.5 | 51.0 |

结论：从表中可以看出，固相萃取法目标化合物的方法检出限为3.7 ng/L-8.7 ng/L，测定下限为14.9 ng/L-34.8 ng/L。方法具有较好的重复性和再现性，实验室间重复性限为：3.2 ng/L-31.3 ng/L；再现性限为：13.4 ng/L-124 ng/L。

2.2 方法准确度数据汇总

表2-3为对3家实验室直接进样方法验证结果中的两种实际水样两种加标浓度回收率进行统计分析，其结果如下：

表2-3  实际样品加标准确度测试数据汇总表（直接进样）

| 化合物名称 | 样品类型 | 加标水平 | 实验室间平均加标回收率P（%） | 实验室间加标回收率的标准偏差Sp | P±2Sp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林可霉素 | 废水 | 4 | 94.4 | 10.2 | 94.4±20.4 |
|  |  | 5 | 99.4 | 5.8 | 99.4±11.6 |
|  | 地表水 | 4 | 90.1 | 12.2 | 90.1±24.4 |
|  |  | 5 | 97.1 | 7.6 | 97.1±15.3 |
| 克林霉素 | 废水 | 4 | 91.8 | 14.4 | 91.8±28.9 |
|  |  | 5 | 101 | 3.0 | 101±6.0 |
|  | 地表水 | 4 | 100 | 8.1 | 100±16.1 |
|  |  | 5 | 96.6 | 9.3 | 96.6±18.7 |
| 竹桃霉素 | 废水 | 4 | 98.6 | 22.2 | 98.6±44.4 |
|  |  | 5 | 106 | 11.8 | 106±23.5 |
|  | 地表水 | 4 | 93.4 | 6.0 | 93.4±11.9 |
|  |  | 5 | 96.8 | 8.4 | 96.8±16.7 |
| 泰乐霉素 | 废水 | 4 | 105 | 20.9 | 105±41.9 |
|  |  | 5 | 116 | 13.0 | 116±26.0 |
|  | 地表水 | 4 | 96.7 | 7.2 | 96.7±14.5 |
|  |  | 5 | 108 | 17.4 | 108±34.8 |
| 吉他霉素 | 废水 | 4 | 101 | 14.7 | 101±29.3 |
|  |  | 5 | 114 | 14.0 | 114±28.1 |
|  | 地表水 | 4 | 90.1 | 11.8 | 90.1±23.7 |
|  |  | 5 | 109 | 14.0 | 109±28.0 |
| 交沙霉素 | 废水 | 4 | 106 | 16.2 | 106±32.4 |
|  |  | 5 | 112 | 10.9 | 112±21.8 |
|  | 地表水 | 4 | 92.6 | 7.5 | 92.6±14.9 |
|  |  | 5 | 102 | 14.1 | 102±28.1 |

结论：从表中可以看出，直接进样法对不同浓度不同基质水样进行加标测定，其加标回收率最终值为90.1±23.7%～114±28.1%。

表2-4为对6家实验室固相萃取法方法验证结果中的两种实际水样两种加标浓度回收率进行统计分析，其结果如下：

表2-4  实际样品加标准确度测试数据汇总表（固相萃取）

| 化合物名称 | 样品类型 | 加标水平 | 实验室间平均加标回收率P（%） | 实验室间加标回收率的标准偏差Sp | P±2Sp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林可霉素 | 废水 | 4 | 104 | 23.7 | 104±47.4 |
|  |  | 5 | 117 | 32.8 | 117±65.6 |
|  | 地表水 | 4 | 107 | 14.5 | 107±28.9 |
|  |  | 5 | 99.4 | 20.9 | 99.4±41.8 |
| 克林霉素 | 废水 | 4 | 78.2 | 33.8 | 78.2±67.7 |
|  |  | 5 | 79.0 | 40.7 | 79.0±81.5 |
|  | 地表水 | 4 | 96.4 | 32.3 | 96.4±64.6 |
|  |  | 5 | 76.6 | 22.3 | 76.6±44.5 |
| 竹桃霉素 | 废水 | 4 | 64.7 | 24.0 | 64.7±47.9 |
|  |  | 5 | 67.3 | 27.6 | 67.3±55.2 |
|  | 地表水 | 4 | 71.7 | 23.3 | 71.7±46.7 |
|  |  | 5 | 68.7 | 18.2 | 68.7±36.4 |
| 泰乐霉素 | 废水 | 4 | 55.9 | 29.1 | 55.9±58.2 |
|  |  | 5 | 57.9 | 19.0 | 57.9±37.9 |
|  | 地表水 | 4 | 61.7 | 16.7 | 61.7±33.5 |
|  |  | 5 | 61.7 | 13.6 | 61.7±27.3 |
| 吉他霉素 | 废水 | 4 | 68.4 | 10.9 | 68.4±21.8 |
|  |  | 5 | 76.1 | 5.7 | 76.1±11.4 |
|  | 地表水 | 4 | 69.7 | 4.8 | 69.7±9.5 |
|  |  | 5 | 74.4 | 9.3 | 74.4±18.6 |
| 交沙霉素 | 废水 | 4 | 69.7 | 20.6 | 69.7±41.2 |
|  |  | 5 | 72.5 | 4.7 | 72.5±9.5 |
|  | 地表水 | 4 | 66.6 | 5.8 | 66.8±11.6 |
|  |  | 5 | 69.2 | 10.4 | 69.2±20.8 |

结论：从表中可以看出，对不同浓度不同基质水样进行加标测定，其加标回收率最终值为55.9±58.2%～117±65.6%。

2.3 方法特性指标汇总表

表2-5为对3家实验室直接进样法方法验证结果的方法特性指标，其结果如下：

表2-5   方法特性指标汇总表(直接进样)

| 化合物名称 | 检出限（μg/L） | 加标 水平 | 重复性限r（μg/L） | 再现性限R（μg/L） | 地表水 加标回收率 | 废水 加标回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林可霉素 |  | 1 | 1.3 | 3.8 | — | — |
|  |  | 2 | 2.0 | 4.8 | — | — |
|  |  | 3 | 4.0 | 10.4 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 90.1±24.4 | 94.4±20.4 |
|  |  | 5 | — | — | 97.1±15.3 | 99.4±11.6 |
| 克林霉素 |  | 1 | 1.8 | 2.7 | — | — |
|  |  | 2 | 2.9 | 3.9 | — | — |
|  |  | 3 | 3.3 | 11.8 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 100±16.1 | 91.8±28.9 |
|  |  | 5 | — | — | 96.6±18.7 | 101±6.0 |
| 竹桃霉素 |  | 1 | 1.4 | 2.0 | — | — |
|  |  | 2 | 3.6 | 5.8 | — | — |
|  |  | 3 | 5.8 | 13.1 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 93.4±11.9 | 98.6±44.4 |
|  |  | 5 | — | — | 96.8±16.7 | 106±23.5 |
| 泰乐霉素 |  | 1 | 2.5 | 3.0 | — | — |
|  |  | 2 | 3.1 | 5.9 | — | — |
|  |  | 3 | 6.2 | 7.2 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 96.7±14.5 | 105±41.9 |
|  |  | 5 | — | — | 108±34.8 | 116±26.0 |
| 吉他霉素 |  | 1 | 3.1 | 1.0 | — | — |
|  |  | 2 | 3.8 | 4.3 | — | — |
|  |  | 3 | 7.7 | 8.1 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 90.1±23.7 | 101±29.3 |
|  |  | 5 | — | — | 109±28.0 | 114±28.1 |
| 交沙霉素 |  | 1 | 2.3 | 4.1 | — | — |
|  |  | 2 | 2.9 | 3.8 | — | — |
|  |  | 3 | 6.2 | 12.2 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 92.6±14.9 | 106±32.4 |
|  |  | 5 | — | — | 102±28.1 | 112±21.8 |

表2-6为对3家实验室固相萃取法方法验证结果的方法特性指标，其结果如下：

表2-6   方法特性指标汇总表(固相萃取)

| 化合物名称 | 检出限（ng/L） | 加标 水平 | 重复性限r（ng/L） | 再现性限R（ng/L） | 地表水 加标回收率 | 废水 加标回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林可霉素 |  | 1 | 4.5 | 33.7 | — | — |
|  |  | 2 | 7.1 | 64.5 | — | — |
|  |  | 3 | 31.3 | 124 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 107±28.9 | 104±47.4 |
|  |  | 5 | — | — | 99.4±41.8 | 117±65.6 |
| 克林霉素 |  | 1 | 3.2 | 15.6 | — | — |
|  |  | 2 | 9.7 | 50.4 | — | — |
|  |  | 3 | 28.5 | 111 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 96.4±64.6 | 78.2±67.7 |
|  |  | 5 | — | — | 76.6±44.5 | 79.0±81.5 |
| 竹桃霉素 |  | 1 | 10.1 | 13.4 | — | — |
|  |  | 2 | 7.1 | 49.1 | — | — |
|  |  | 3 | 22.3 | 90.1 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 71.7±46.7 | 64.7±47.9 |
|  |  | 5 | — | — | 68.7±36.4 | 67.3±55.2 |
| 泰乐霉素 |  | 1 | 9.5 | 49.0 | — | — |
|  |  | 2 | 19.8 | 34.2 | — | — |
|  |  | 3 | 17.2 | 58.9 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 61.7±33.5 | 55.9±58.2 |
|  |  | 5 | — | — | 61.7±27.3 | 57.9±37.9 |
| 吉他霉素 |  | 1 | 8.8 | 37.1 | — | — |
|  |  | 2 | 11.5 | 22.9 | — | — |
|  |  | 3 | 23.0 | 46.4 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 69.7±9.5 | 68.4±21.8 |
|  |  | 5 | — | — | 74.4±18.6 | 76.1±11.4 |
| 交沙霉素 |  | 1 | 7.9 | 40.2 | — | — |
|  |  | 2 | 7.3 | 15.0 | — | — |
|  |  | 3 | 23.5 | 51.0 | — | — |
|  |  | 4 | — | — | 66.8±11.6 | 69.7±41.2 |
|  |  | 5 | — | — | 69.2±20.8 | 72.5±9.5 |

3 方法验证结论

（1）本课题组在进行方法验证报告数据统计时，所有数据全部采用，未进行取舍。

（2）3家实验室验证结果表明，从表中可以看出，直接进样法目标化合物的方法检出限为0.6 μg/L -1.8 μg/L，测定下限为2.5 μg/L-7.2 μg/L。方法具有较好的重复性和再现性，实验室间重复性限为：1.3 µg/L-7.7 µg/L；再现性限为：1.0 µg/L-13.1 µg/L。对不同浓度不同基质水样进行加标测定，其加标回收率最终值为90.1±23.7%～114±28.1%。固相萃取法目标化合物的方法检出限为3.7 ng/L-8.7 ng/L，测定下限为14.9 ng/L-34.8 ng/L。方法具有较好的重复性和再现性，实验室间重复性限为：3.2 ng/L-31.3 ng/L；再现性限为：13.4 ng/L-124 ng/L。对不同浓度不同基质水样进行加标测定，其加标回收率最终值为55.9±58.2%～117±65.6%。