| ICS | 13.060.50 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 16 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

水质  7种青霉素的测定  高效液相色谱-串联质谱法

Water quality—determination of 7 penicillins by high performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西环境科学学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区生态环境监测中心、广电计量检测（南宁）有限公司、广西绿保环境监测有限公司、广西新桂环保科技集团有限公司、广西润测检测技术有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心。

本文件主要起草人：

水质  7种青霉素的测定  高效液相色谱-串联质谱法

- 警示：实验操作过程使用的有机溶剂具有较强的挥发性和毒性，试剂配制和样品前处理过程应在通风橱内进行操作；操作时应按要求佩戴防护器具。

范围

本文件描述了高效液相色谱-串联质谱法测定水中7种青霉素的原理、试剂和材料、仪器和设备、样品制备、实验步骤、结果计算、精密度、检出限和定量限。

本文件适用于地表水和废水中青霉素G（Penicillin G）、甲氧西林（Meticillin）、阿洛西林（Azlocillin）、哌拉西林（Piperacillin）、青霉素V（Penicillin V）、氯唑西林（Cloxacillin）和双氯西林（Dicloxacillin）7种青霉素的测定，其他青霉素类化合物经适用性验证可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

HJ/T 92  水污染物排放总量监测技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

样品经过滤后直接进样或经固相萃取柱富集和净化后进样，用液相色谱—三重四极杆质谱（LC-MS/MS）仪进行检测。根据保留时间和特征离子峰定性，外标法定量。

干扰和消除

当样品中存在基质干扰时，可通过优化色谱条件、稀释样品、减少进样体积以及对样品进行预处理等方式降低或消除，采用固相萃取法时，还可以通过减少取样体积或增加试样的稀释倍数降低基质干扰。

当样品中存在同分异构体干扰测定时，可通过改变色谱条件提高分离度或选择不同的二级质谱子离子消除干扰。

试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。

乙腈（CH3CN）：色谱纯。

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

甲酸（HCOOH）：ρ（HCOOH）=1.22 g/mL。

硫酸（H2SO4）：ρ（H2SO4）=1.84 g/mL。

氢氧化钠（NaOH）。

乙二胺四乙酸二钠(EDTA)。

氢氧化钠溶液：ρ（NaOH）=0.4 g/mL。称取40 g氢氧化钠（6.6）溶于水中，定容至100 mL。

甲酸溶液：1+2 000。取1 mL甲酸（6.4）加入2 000 mL水中。

甲酸/甲醇混合溶液：1+1 000。取1 mL甲酸（6.4）加入1 000 mL甲醇（6.3）中。

青霉素类抗生素标准贮备液：ρ=100 μg/mL。可用标准物质配制，组分包括青霉素G、甲氧西林、阿洛西林、哌拉西林、青霉素V、氯唑西林和双氯西林，贮备液在-18 ℃以下避光保存，可保存5 d。也可直接购买有证标准溶液，参照制造商的产品说明进行保存。使用时应恢复至室温，并摇匀。

青霉素类抗生素标准使用液：ρ=1.0 μg/mL（参考浓度）。将青霉素类抗生素标准贮备液（6.11）按需要用甲醇（6.3）稀释。标准使用液现配现用。

滤膜：0.22 μm，水相。

滤膜：0.22 μm，有机相。

氮气：纯度≥99.99％。

仪器和设备

液相色谱—串联质谱仪：三重四级杆质谱，配有电喷雾离子源（ESI），具备多反应监测功能。

色谱柱：填料为3.5 µm ODS，柱长10 cm，内径2.1 mm的反相色谱柱或其他等效C18反相液相色谱柱。

固相萃取装置：自动或手动，流速可调节。

固相萃取柱：填料为二乙烯苯和N-乙烯基吡咯烷酮共聚物或等效萃取柱，规格为6 mL/200 mg。

浓缩装置：旋转蒸发装置或氮吹浓缩仪等性能相当的设备。

pH计：精度为0.01个pH单位，具有温度补偿功能。

微量注射器或移液枪：10 μL、50 μL、100 μL、250 μL、1 000 μL。

采样瓶：250 mL或500 mL具磨口塞的棕色玻璃瓶。

样品制备

样品采集

按照HJ/T 91和HJ/T 92的相关规定采集样品。

用预先洗涤干净并干燥的磨口棕色玻璃瓶（7.8）采集水样。采样前不应用水样预洗采样瓶，采样瓶应完全注满不留气泡。

样品保存

水样4 ℃以下冷藏、避光保存，3 d内完成分析或萃取。

试样制备

直接进样法

取适量水样经滤膜（6.13）过滤，置于进样瓶中，等待进样。

固相萃取法

分别用10 mL甲醇（6.3）和10 mL水活化固相萃取柱（7.4），在活化过程中应确保小柱中填料表面不露出液面。量取200 mL水样，加入0.5 g EDTA（6.7），使用硫酸（6.5）或氢氧化钠溶液（6.8）调节水样的pH值至3.0±0.1，水样以约5 mL/min的流速通过固相萃取柱。再用10 mL水淋洗小柱，去除杂质。之后用氮气（6.15）吹干小柱。用3 mL甲酸/甲醇混合溶液（6.10）洗脱富集后的小柱，再用3 mL甲酸/甲醇混合溶液（6.10）浸泡小柱5 min，用6 mL甲酸/甲醇混合溶液（6.10）以1 mL/min的速度洗脱样品，收集全部洗脱液。用浓缩装置（7.5）将上述洗脱液浓缩至1.0 mL以下，用甲醇（6.3）定容至1.0 mL，混匀后过滤膜（6.14），置于进样瓶中，待测。

空白试样的制备

实验室空白

以水代替样品，按照水样处理（8.3.1）相同操作步骤，制备直接进样法空白试样。

以水代替样品，按照水样处理（8.3.2）相同操作步骤，制备固相萃取法空白试样。

全程序空白

采样前按照样品采集（8.1）和样品保存（8.2）方法，用水代替样品，在采样现场制备全程序空白样品。

实验步骤

仪器条件

液相色谱条件：

流动相：流动相A 甲酸溶液（6.9），流动相B 乙腈（6.2），梯度洗脱程序见表1；

流速：0.5 mL/min；

柱温：25 ℃；

进样体积：5.0 μL。

液相色谱流动相梯度洗脱程序

| 时间 min | 流动相A ％ | 流动相B ％ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 7.0 | 75 | 25 |
| 7.1 | 35 | 65 |
| 12.0 | 20 | 80 |
| 12.1 | 90 | 10 |
| 14.0 | 90 | 10 |

质谱条件：

电喷雾离子源（ESI），正离子模式；

毛细管电压：4.0 kV；

干燥气温度：350 ℃；

干燥气流速：11 L/min；

雾化气气压：1.72×105 Pa（25 psi）；

多离子反应监测方式（MRM），条件见表2。

目标化合物的多离子反应监测条件

| 化合物 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 驻留时间 s | 碎裂电压 V | 碰撞能 eV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青霉素 G | 335.0 | 289.0 | 0.05 | 160 | 23 |
|  |  | 91.0* |  | 160 | 50 |
| 甲氧西林 | 381.0 | 222.0* | 0.05 | 150 | 25 |
|  |  | 205.0 |  | 150 | 25 |
| 阿洛西林 | 462.0 | 217.9* | 0.05 | 130 | 20 |
|  |  | 174.9 |  | 130 | 40 |
| 哌拉西林 | 518.0 | 160.1 | 0.05 | 110 | 10 |
|  |  | 142.9* |  | 110 | 20 |
| 青霉素 V | 351.0 | 256.8 | 0.05 | 170 | 8 |
|  |  | 228.9* |  | 170 | 10 |
| 氯唑西林 | 435.9 | 220.1 | 0.05 | 190 | 15 |
|  |  | 177.9* |  | 190 | 25 |
| 双氯西林 | 470.0 | 451.9 | 0.05 | 190 | 15 |
|  |  | 211.8* |  | 190 | 25 |
| 带*的为定量离子。 |  |  |  |  |  |

校准

初始校准

在初次使用仪器，或在仪器维修、更换色谱柱或连续校准不合格时需要进行初始校准。即建立标准曲线，标准曲线的相关系数≥0.995，否则重新绘制校准曲线。

连续校准

每20个样品或每批次（少于20个样品/批）应测定一个标准曲线中间浓度点标准溶液，其测定结果与该点浓度的相对误差应在±20％之内。

校准曲线的绘制

取一定量青霉素类抗生素标准使用液（6.12），制备至少5个浓度点的标准系列，青霉素类抗生素的质量浓度分别为2.0 μg/L、5.0 μg/L、10.0 μg/L、20.0 μg/L、40.0 μg/L、60.0 μg/L、80.0 μg/L和100 μg/L，贮存在棕色进样小瓶中，校准曲线需临用现配。

在仪器最佳工作条件下，对标准系列溶液进样，以目标组分的峰面积为纵坐标，标准系列溶液的浓度为横坐标绘制标准曲线。

样品测定

取待测试样（8.3），按照与绘制校准曲线相同的仪器分析条件进行测定。

空白试验

按与试样测定相同的条件（9.1）进行空白试样（8.4）的测定。

结果计算与表示

目标化合物的定性

在相同的实验条件下，样品中待测物质的保留时间与标准溶液的保留时间偏差在±2.5％之内；每种化合物的质谱定性离子至少应包括一个母离子和两个子离子，且样品中各组分定性离子的相对丰度与浓度接近的混合标准溶液中对应的定性离子的相对丰度进行比较，偏差不超过表3规定的范围，则可判定为样品中存在对应的待测物。

定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度K | K＞50 | 50≥K＞20 | 20≥K＞10 | K≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大偏差 | ±20％ | ±25％ | ±30％ | ±50％ |

目标化合物的定量分析

按条件分析，得到目标化合物的MRM色谱图，参见附录A。目标化合物经定性鉴别后，根据定量离子的峰面积，用外标法计算。按式（1）计算样品中青霉素类化合物的质量浓度：

ρi=ρxi×V1V×1000	()

式中：

ρi——样品中组分i的质量浓度，单位为纳克每升(ng/L)；

ρxi——从标准曲线中查得组分i的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V1——萃取液浓缩定容后的体积，单位为毫升（mL）；

V——水样体积的数值，单位为毫升（mL）。

结果表示

当直接进样法的测定结果大于10.0 μg/L时，数据保留三位有效数字，当结果小于10.0 μg/L，保留至小数点后一位。当固相萃取法的测定结果大于10.0 ng/L时，数据保留三位有效数字，当结果小于10.0 ng/L，保留至小数点后一位。

精密度

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算数平均值的15％。

检出限和定量限

见表4。

方法的检出限和测定下限

| 序号 | 化合物名称 | 英文名称 | CAS号 | 直接进样法 |  | 固相萃取法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检出限 μg/L | 定量限 μg/L | 检出限 μg/L | 定量限 μg/L |
| 1 | 青霉素G | Penicillin G | 69-57-8 | 1.0 | 4.0 | 9.3 | 37.2 |
| 2 | 甲氧西林 | Meticillin | 61-32-5 | 1.5 | 6.0 | 11.0 | 44.0 |
| 3 | 阿洛西林 | Azlocillin | 37091-66-0 | 1.5 | 6.0 | 7.1 | 28.4 |
| 4 | 哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | 1.2 | 4.8 | 6.4 | 25.6 |
| 5 | 青霉素V | Penicillin V | 87-08-1 | 1.7 | 6.8 | 6.1 | 24.4 |
| 6 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 7081-44-9 | 1.3 | 5.2 | 2.7 | 10.8 |
| 7 | 双氯西林 | Dicloxacillin | 13412-64-1 | 1.2 | 4.8 | 3.2 | 12.8 |

（资料性）
青霉素类抗生素的MRM提取色谱图

图A.1给出了青霉素类抗生素的MRM提取色谱图。

青霉素类抗生素的MRM提取色谱图