# 团体标准《交流试送仪技术条件》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位

根据广西标准化协会和广西电力行业协会《关于印发<2023年团体标准制修订立项指南>的通知》（桂标协〔2023〕41号）文件精神，由广西电力行业协会提出，广西电网有限责任公司柳州供电局、广西电网有限责任公司贵港供电局、广西电网有限责任公司电力科学研究院、深圳龙岗供电局、广西大学电气工程学院、广西电友科技发展有限公司、深圳金伊尔科技有限公司、西安飞杭电子科技有限公司等共同起草团体标准《交流试送仪技术条件》（项目编号：2023-2702）。

二、制定标准的必要性和意义

从2020年开始，交流试送仪已经在10kV配电线路故障中大量应用，减少了故障查找时间，降低了因停电造成的损失，提高供电可靠率，具有良好的经济和社会效益。2020年以来，柳州供电局，南宁供电局，北海供电局，防城港供电局，深圳供电局，六盘水供电局等开始使用，反映非常好，现在已经是一线操作人员必备的配电线路抢修维护工具，目前南网范围内使用交流试送仪约20套，其用量需求在不断增加。交流试送仪在电网故障排查中，不仅可以查接地故障，还可以查相间短路故障，减少故障查询时间，利于快速处理故障提高电网故障排查效率，对电网的故障排除有重要作用。良好的使用效果使交流试送仪现在已经是一线操作人员使用较多的配电线路抢修维护工具，其用量需求也在不断增加。

广西各地级市城区电力输配网年均发生约20起埋地电缆故障，约250起架空电缆故障。截止到2023年3月，在南网范围内使用交流试送仪排查配电线路故障约200余次，共节约排查时间约600小时，在降低不良社会影响的同时，创造了比较大的经济效益，提升了电力设备制造自主创新的核心竞争力。

本文件的制定和实施,将进一步提升电力设备制造自主创新的核心竞争力，做到技术先进、合法合规，为建设壮美广西贡献力量，促进交流试送仪的推广和发展。

三、主要起草过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《交流试送仪技术条件》项目任务下达后，以广西电友科技发展有限公司为主要起草单位成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，拟定工作技术路线。确定由广西电网有限责任公司柳州供电局、广西电网有限责任公司贵港供电局、广西电网有限责任公司电力科学研究院、深圳龙岗供电局、广西大学电气工程学院、广西电友科技发展有限公司、深圳金伊尔科技有限公司、西安飞杭电子科技有限公司成立了以黄梁英为组长，黄梁英、赵法强、海涛、吴敏、杨三泉、段玉杰、张镱议、黎玉庭、刘秀雄、何达秋、陈振华、张笛、王倩等组成标准起草小组，及时布置制定工作方案，进行小组分工及起草工作时间安排，全面启动该地方标准的编制工作。编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关交流试送仪技术条件的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对交流试送仪技术条件的研究情况和目前的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《交流试送仪技术条件》标准发布后，组织相关部门开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，掌握交流试送仪技术条件的内容和要求，从而保证交流试送仪生产企业提高技术水平，促进交流试送仪高质量高速发展。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关交流试送仪技术的相关技术文献资料，本文件起草主要依据文件有：GB 191  包装储运图示标志；GB 4793.1  测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求；GB/T 6587  电子测量仪器通用规范；GB 11463  电子测量仪器可靠性试验；GB/T 12706  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件；GB 50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；DL/T 596  电力设备预防性试验规程

- （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为技术特征、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等方面。

- （四）调研、形成草案、征求意见稿

在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有交流试送仪技术条件的要求，并结合交流试送仪技术的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《交流试送仪技术条件》（草案）。

- 2023年3月～4月，标准编制工作组对交流试送仪的使用及效果开展调查研究，编制人员前往柳州供电局、贵港供电局等多个项目地以及广西电友科技发展有限公司生产车间开展现场调研工作，查阅了大量的国内外文献资料及标准，对交流试送仪技术条件进行了系统总结，形成了标准的基本框架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排，同时申报立项。

- 2023年5月～6月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关交流试送仪技术条件要求，并结合广西大多数交流试送仪实际生产情况的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《交流试送仪技术条件》（草案）。

- 2023年6月，标准起草工作组到广西电友科技发展有限公司召开标准研讨会，收集了大量反馈意见，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《交流试送仪技术条件》（征求意见稿初稿）和（征求意见稿初稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- （一）编制原则

- 1、实用性原则

标本文件是在充分收集相关资料和文献，分析当前现状，调研的实际情况，在现有国家、行业标准中相关交流试送仪的基础上，结合多年经验总结和起草的。符合当前交流试送仪技术方向和需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

- 协调性原则

- 本文件编写过程中注意了与交流试送仪技术条件相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- 3、规范性原则

本标准参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内交流试送仪技术条件现实情况的同时，还考虑了交流试送仪生产企业发展的需要，在标准中体现了个别前瞻性和先进性的条款，作为对生产交流试送仪技术条件的指导文件。

- （二）编制依据

主要依据文件有GB 191包装储运图示标志、GB/T 6587电子测量仪器通用规范、GB 11463  电子测量仪器可靠性试验、GB/T 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件、GB 50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、DL/T 596电力设备预防性试验规程、GB 4793.1测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求等有关标准文件。

- （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

该标准的内容符合国家相关法律法规，技术要求不低于强制性国家标准的相关技术要求，与相关的国家、行业标准协调一致，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

经查阅，目前暂无与“试送仪”“交流试送”相关的国家、行业、地方标准，与交流试送技术相关的标准主要有：GB/T 35708-2017 《高原型配电网故障定位系统检验方法》、T/CEC《10kV配电网单相接地故障真型试验技术规范》、DLT1157-2012《配电线路故障指示器技术条件》。

《高原型配电网故障定位系统检验方法》适用于特定地区电网故障定位的检验方法的规范，本文件适用于以产品规范为目的的技术条件。中国电力企业联合会T/CEC《10kV配电网单相接地故障真型试验技术规范》规范10kV配电网单相接地故障真型试验条件、故障设置要求、测控要求、试验方法等内容，为考察各类接地故障处理装置的性能提供依据。本文件主要规定了交流试送仪的技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。电力行业规范DLT1157-2012《配电线路故障指示器技术条件》适用于配电线路出现接地故障后的指示，交流试送仪的技术要求范围不仅具有测试指示功能，而且还具有试送功能，范围更广。

本文件产品针对直流试送仪在电网故障排查中，无法查相间短路故障，使用时须要拉开带接地的PT和高计设备，增加故障查询时间，不利于快速处理故障。交流试送仪在电网故障排查中，不需要拉开带有接地的PT和高计设备，而且可以查相间短路故障，提高电网故障排查效率，节省排查时间，对电网的故障排除有重要作用。本文件根据国家、行业标准技术要求，提出交流试送仪技术条件要求。

五、主要条款的说明

- 1、范围

- 本文件界定了交流试送仪涉及的术语和定义，规定了交流试送仪的技术特征、技术要求的要求，描述了相应的试验方法、检验规则，规定了标志、包装、运输、贮存的要求。

- 本文件适用于广西壮族自治区行政区交流试送仪的生产、检验、销售。

- 2、规范性文件引用

- 本文件起草主要依据文件有GB 191包装储运图示标志、GB/T 6587电子测量仪器通用规范、GB 11463电子测量仪器可靠性试验、GB 4793.1测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求。

- 3、术语和定义

明确交流试送仪技术条件相关定义，根据交流试送仪工作原理和工作方式，依据电气设备通行做法确定“试送”、“交流试送仪”的定义，根据输配电线路故障原因及本产品排除故障的线路电压范围，确定“接地故障”的定义。

- 4 技术要求

- 交流试送仪采用自耦变压器输出端与升压变压器输入端连接,升压变压器输出端分别与可调节电抗器,分压器并联,可调节电抗器为圆柱形结构,该圆柱形结构中心可活动地设置有铁芯,电抗器设置有多个抽头,抽头与接线端子连接,分压器为电容串联分压结构,分压器的分压输出端与电压指示模块连接的技术方案。通过使用“微差双向补偿耐压”技术，解决10kV架空线投运送电前，直流耐压试验时需要拆除带接地的PT和高计设备以及其他交流试验装置功率大且笨重不便操作的技术问题。能有效进行短时交流耐压试验。

- 5 工作条件

5.1环境条件

广西空气湿度大，常年温度-5 ℃～35 ℃，年平均环境湿度70％。交流试送仪工作环境条件-10 ℃～＋40 ℃满足使用环境条件。

5.2环境条件

交流试送仪通常使用交流输入，因为交流电可以很容易地通过变压器转换成所需的交流电。电源电压：AC 220 V±10％，电源频率：50 Hz±5 Hz为我国居民额定电压标准，易于获得作为交流试送仪电源，并且，使用动力电池和逆变装置的成熟技术，也可以轻易获得满足直流试送仪使用要求的电源。

5.3 外观

交流试送仪用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能，正常、便捷、安全的使用是交流试送仪的基本要求。根据使用体验，仪器设备表面平整、无污垢、面膜平整是设备完好的视觉检验；试送仪开关操作灵活，电源插座可靠是正常使用的前提，试送仪配套的高压测试线颜色均匀一致、锁紧插头及测试夹灵活可靠，配套的地线插头及测试夹接触灵活可靠是便捷、安全使用的条件。

5.4 环境适应性

交流试送仪环境适应性根据GB 4793.1-2007要求确定。

5.5 可靠性

本文件交流试送仪设计使用寿命10年，根据年均使用300小时计算，要求无故障时间不小于3 000小时。

5.6 安全性

本文件交流试送仪输出交流电压最大为6kV，高压输出线选用规格为直流耐压30kV的线。根据每次使用交流试送仪经验，实际输出到5.8kV也就一两秒时间。为保证交流试送仪的使用安全性和耐用性，规定主机在高压输出交流耐压6 kV持续10 min不被击穿，高压输出线在直流电压30kV下，持续1min不被击穿。

5.7 准确度

根据DL/T 596《电力设备预防性试验规程》要求高压准确度达到3％即可，如果越高则越可靠。本文件规定准确度优于2％，达到高压试验规程要求。

5.8 接地故障检测功能

根据交流试送仪使用场合和使用经验，为更全面的测检出不同种类的接地故障，待测线路任一相接地故障是小于1000Ω的低阻故障、大于1000Ω的高阻故障或者3mm以下间隙的闪络故障时，仪器都可以准确播报。

5.9 相间故障检测功能

为避免交流试送仪因发生相间故障导致仪器损坏，规定交流试送仪任两相短路试验，仪器可以准确播报。

5.10 接地功能保护要求

交流试送仪有高压输出，为保证操作安全，仪器在测量过程中必须接地，仪器在状态提示说明情况，切勿触碰输出线金属部分及被测试品，以免被电击伤。如地线位置的告警灯亮则表示接地有问题，禁止启动高压。

- ６ 试验方法

长期以来，相关企业进行产品检测，检测结果汇总见表1～表3。

表1 产品出厂检验1

| 检测项目 | 出厂编号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 出厂编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10230203 |  |  | 10230104 |  |  | 10230102 |  |  |
| 主机、附件外观检测 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 应急电源充电及输出检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机或应急电源不接地线进行升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“试送测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“短路测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“耐压测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ABC三相分别输出接地后升压，仪器播报 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ABC三相任意2相输出短路后升压，仪器播报 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 任意一相输出对地小于3mm有间隙测试，结果应正常 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 分别耐压1分钟、5分钟升压测试，结果应正常 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 输出相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 |
| 输出相交流电压示值（KV) | 5.92 | 5.98 | 5.99 | 6.02 | 5.97 | 5.96 | 5.87 | 5.91 | 5.89 |
| 输出相交流电压实际值（KV) | 5.9 | 5.91 | 5.91 | 5.96 | 5.96 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 5.86 |
| 误差（％） | +0.3 | +1.1 | +1.3 | +0.9 | +0.9 | +0.9 | +0.3 | +1.0 | +0.5 |

表2 产品出厂检验2

| 检测项目 | 出厂编号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 出厂编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10230203 |  |  | 10230104 |  |  | 10230102 |  |  |
| 主机、附件外观检测 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 应急电源充电及输出检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机或应急电源不接地线进行升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“试送测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“短路测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“耐压测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ABC三相分别输出接地后升压，仪器播报 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ABC三相任意2相输出短路后升压，仪器播报 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 任意一相输出对地小于3mm有间隙测试，结果应正常 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 分别耐压1分钟、5分钟升压测试，结果应正常 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 输出相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 |
| 输出相交流电压示值（KV) | 5.90 | 5.91 | 5.87 | 5.93 | 5.94 | 5.92 | 5.98 | 6.02 | 6.03 |
| 输出相交流电压实际值（KV) | 5.92 | 5.93 | 5.92 | 5.87 | 5.88 | 5.87 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| 误差（％） | -0.3 | -0.3 | -0.8 | +1.0 | +1.0 | +0.8 | +0.9 | +0.9 | +0.9 |

表3 产品出厂检验3

| 检测项目 | 出厂编号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 出厂编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10230203 |  |  | 10230104 |  |  | 10230102 |  |  |
| 主机、附件外观检测 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 应急电源充电及输出检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机或应急电源不接地线进行升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“试送测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“短路测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 主机“耐压测试”自检升压检查 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ABC三相分别输出接地后升压，仪器播报 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| ABC三相任意2相输出短路后升压，仪器播报 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 任意一相输出对地小于3mm有间隙测试，结果应正常 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 分别耐压1分钟、5分钟升压测试，结果应正常 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 输出相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 |
| 输出相交流电压示值（KV) | 6.02 | 6.03 | 5.99 | 5.86 | 5.86 | 5.83 | 5.85 | 5.87 | 5.86 |
| 输出相交流电压实际值（KV) | 5.97 | 5.97 | 5.96 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 5.88 | 5.89 | 5.89 |
| 误差（％） | +0.8 | +0.9 | +0.5 | +0.1 | +0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.5 |

６.1环境条件

将设备放置环境温度、湿度调节到本文件5.1.1中上下限值，要求仪器正常工作。

6.2电源条件

接通电压源，将电压调节到本文件5.2中上下限值，要求仪器正常工作。

６.3 外观

图1

交流试送仪见图1，设备轻便、自动化程度高，使用户外彩色液晶显示屏替代指针表及指示灯，并带有语音播报功能。通过目视及手感综合检查的方法满足外观检查的各项要求。

6.4 环境适应性

根据GB/T 6587-2012中Ⅱ组的要求组织交流试送仪工作和贮存环境试验，确定交流试送仪达到GB 4793.1-2007要求。

6.5 可靠性

根据GB/T 11463-1989中定时定数截尾中1-1号方案组织交流试送仪可靠性试验，确定无故障时间不小于3 000小时。

6.6 安全性

6.6.1高压输出端耐压试验接线图,2所示：

图2

图2

①仪器主机及智能应急电源可靠接地；

②将仪器主机输出悬空不接；打开智能应急电源开关，待输出AC220V正常后，再打开主机电源开关，仪器主机出现选择界面后，手指按压选择“试送测试”后，再按“启动”按钮开始试验；

③约3分钟后显示屏显示测试结束，显示屏显示试送检测功能正常。

④用手指按压选择屏幕上的“耐压测试”，选择5分钟选项，再按“启动”按钮开始试验；

⑤用手指按压选择屏幕上的“耐压测试”，再次选择5分钟选项，再按“启动”按钮开始试验；

⑥显示耐压试验结束则高压输出端耐压试验完成。

6.6.2 高压输出线耐压检查

对仪器连接的35米高压单芯输出线进行直流耐压试验，安全性试验接线图如图3所示：

图3

试验设备：直流高压发生器

接线：直流高压发生器的高压输出接被测试线的芯线，距离芯线金属裸露部分30 cm以外用裸露地线缠绕。

要求：试验30kV时耐压1min不击穿。

6.7 准确度

准确度试验接线图如图4所示，使用高等级交流高压分压器进行A相输出准确度试验：

图4

①仪器主机及智能应急电源可靠接地；

②将仪器主机任意一相接分压器（图中为A相输出接分压器）；打开智能应急电源开关，待输出AC220V正常后，再打开主机电源开关，仪器主机出现选择界面后，手指按压选择“试送测试”后，再按“启动”按钮开始试验；

③约3分钟后显示屏显示测试结束，显示屏显示试送检测功能正常。

④用手指按压选择屏幕上的“耐压测试”，选择1分钟选项，再按“启动”按钮开始试验；

⑤当分压器有数值显示时，并且仪器显示屏正在计时时，读取显示屏的电压读数与分压器的显示读数进行记录。

根据DL/T 596《电力设备预防性试验规程》要求高压准确度达到3％即可，如果越高则越可靠。本文件规定准确度优于2.0％，达到高压试验规程要求。

显示屏提示试验结束后，按上图示将B相输出接分压器后按以上步骤进行测试。

同样，显示屏提示试验结束后，按上图示将C相输出接分压器后按以上步骤进行测试。

6.8 接地故障检测功能

接地故障检测接线图如图5所示：

图5                      图6

①将仪器主机及智能应急电源可靠接地；

②将仪器主机任意一相接地（图中为C相接地）；打开智能应急电源开关，待输出AC220V正常后，再打开主机电源开关，仪器主机出现选择界面后，手指按压选择“试送测试”后，再按“启动”按钮；

③约半分钟后显示屏显示测试结束，显示屏显示图6并语音播报“C相有接地现象”，表示仪器接地检测功能正常。

6.9 相间故障检测功能

相间故障检测接线图如图7所示。

图7                            图8

①将仪器主机及智能应急电源可靠接地；将仪器主机任意两相短路（图中为BC相短路）；

②打开智能应急电源开关，待输出AC220V正常后，再打开主机电源开关，仪器主机出现选择界面后，手指按压选择“相间测试”后，再按“启动”按钮。

③约1分钟后显示屏显示测试结束，显示屏显示图8并语音播报“BC相短路”，表示仪器接地检测功能正常。

6.10 接地保护功能

接地保护功能试验接线图如图9所示：

图9

①上图示接入电源线，不接主机或者电源箱的地线；

②打开电源开关，仪器显示屏的“接地告警”指示灯会亮，此时按“启动”按钮无效，即不能合闸、高压指示灯不亮、输出端无高压输出。

7、检验规则艺

7.1 组批

以同一班次、同一生产线生产的产品为一组批符合生产类产品组批定义。

7.2 抽样

随机抽样，抽样数量满足组批次试验要求，符合抽样定义要求。

7.3出厂试验

根据交流试送仪技术要求确定出厂试验项目。

8 标志、包装、运输、贮存

根据《中华人民共和国产品质量法》要求，规定交流试送仪标志和包装内容。根据交流试送仪电气产品防水、防机械损坏和防腐蚀的要求，规定交流试送仪运输和贮存要求。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查新，截至目前，暂无与“试送仪”“交流试送”相关的国家标准、行业标准和地方标准。

本文件技术内容主要依据国家法律法规、地方法规和相关行业标准等有关标准文件，界定了交流试送仪技术条件涉及的术语和定义，规定了交流试送仪的技术特征、技术要求的要求，描述了相应的试验方法、检验规则，规定了标志、包装、运输、贮存的要求。为交流试送仪的生产、检验、销售提供技术条件，保障了交流试送仪技术水平。同时，广西也未制定有地方标准《交流试送仪技术条件》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 七、实施标准的措施

- （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以黄梁英、赵法强、海涛、吴敏、杨三泉、段玉杰、张镱议、黎玉庭、刘秀雄、何达秋、陈振华、张笛、王倩等主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

- （二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术说明书，并按标准宣贯培训计划深入广西各个交流试送仪生产企业组织相关人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让企业人员掌握标准核心，助力标准实施落地，推动交流试送仪规范化发展。

- （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入广西交流试送仪生产企业组织相关人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

- （四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

- 八、其他应当说明的事项

无。

- 自我承诺

- 本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准要求。

团体标准《交流试送仪技术条件》

编制工作组

- 2023年6月20日