广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于下达2023年广西地方标准制修订项目计划的通知》（桂市监函〔2023〕2257号）文件精神，由广西壮族自治区卫生健康委员会提出，广西壮族自治区妇幼保健院起草的广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》（2023-1314）获批立项。

主要分工如下：

| 姓名 | 职称 | 专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韦秋芬 | 副院长 | 新生儿 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 统筹主持标准编制工作 |
| 蒙丹华 | 主任医师 | 新生儿神经亚专科 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 李燕 | 主任医师 | 新生儿 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 阮毅燕 | 主任医师 | 神经科 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 姚丽平 | 副主任医师 | 新生儿神经亚专科 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 冯军坛 | 主任医师 | 神经电生理 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 邱玉芬 | 副主任医师 | 新生儿神经亚专科 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 徐业燕 | 副主任医师 | 新生儿神经亚专科 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 陈瑜毅 | 副主任医师 | 神经科 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |

二、项目背景及目的意义

2021年国家卫健委发布的《健康儿童行动提升计划》（2021-2025年）明确提出健康儿童的七个重点行动；同年《中共中央关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》颁布，体现了国家对儿童健康的高度重视。 “十四五”规划中，提出要完善儿童健康服务体系，预防和控制儿童疾病，减少儿童死亡和严重出生缺陷发生。“十四五”国家重点研发计划“生育健康及妇女儿童健康保障”重点专项项目中，儿童健康首次被列入国家重点科技研发计划，把儿科纳入国家重大发展战略中。2022年，广西壮族自治区卫生健康委印发了《广西健康儿童行动提升计划实施方案（2021-2025年）》，进一步提出坚持儿童优先，共建共享的基本原则。制定了具体目标，新生儿死亡率、婴儿死亡率控制在3.1‰和5.0‰以下的要求。

近十年来，新生儿重症监护和治疗技术的飞速发展，危重新生儿和极/超早产儿存活率显著增高，随之新生儿神经损伤的发生率呈上升趋势。这些患儿中 5％～15％ 发生脑性瘫痪（简称脑瘫），25％～50％发生认知或学习障碍。最近的研究中纳入了 10293 名极低出生体重儿/极早早产儿，根据胎龄和出生体重评估神经发育预后，28-32周胎龄认知发育迟缓发生率14.3%（中重度认知发育迟缓 5.8%），运动发育迟缓的发生率为16.4%（中重度运动发育迟缓 6.3%），脑瘫发生率4.5%，胎龄更小的极早早产儿（胎龄 26-27 周）其神经发育损害的发生率更高，分别是 29.4%、44.5%和 10%；从出生体重来看，极低出生体重儿上述指标分别为14.1%、13.3%、4.2%，而超低出生体重儿上述指标分别为 22.4%，34.4%，8.4%。因受地域、经济发达程度、医疗技术水平的影响，发达国家认知发育迟缓、运动发育迟缓、脑瘫的发生率分别为 13.8%、17.4%和 7.0%，发展中国家 47%、33.4%和 4.9%。国外文献报道，每年治疗脑瘫的费用就高达350亿美元，而目前尚无有效防治或减少新生儿神经损伤的治疗措施。这不仅增加了患儿家庭的经济和精神双重负担，也带来了巨大的社会问题。解决新生儿脑损伤给社会带来的问题迫在眉睫。早期预防、早期发现和早期治疗新生儿脑损伤是亟待解决的问题。

经编制组前期调研调查显示，广西对早产儿的救治与国内救治技术领先的地区在存活率等方面存在差异，早产儿发生率近6%，远高于全国3.2%的水平，低出生体重发生率5.88%亦远高于全国3.1%的水平，对早产儿的救治与国内救治技术领先的地区差距较为显著，2020年广西户籍5岁以下儿童死亡前三位早产或低出生体重、肺炎、出生窒息。相应的这些疾病导致的脑损伤发生率较高，对广西10家医疗机构的超低出生体重早产儿进行流行病学调查发现，脑损伤发生率35.9%。目前我国三胎政策开放，每年新生儿数量也在逐年增长，实施的脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术临床应用已趋近成熟。

通过制定广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》，以标准为抓手，统一规范脑损伤高危新生儿连续脑电监测涉及的术语和定义、监测设备要求、监测人员要求、监测时机与模式、监测方法、监测内容及要求、脑电图描述和诊断等要求，用标准化和规范化将更好的指导脑损伤高危新生儿连续脑电监测工作，对促进医疗机构工作职能社会化、精细化、效益化发展，有助于完善医疗机构脑损伤高危新生儿连续脑电监测标准化体系，尽快建立统一完善的脑损伤高危新生儿连续脑电监测操作体系，对促进脑损伤高危新生儿连续脑电监测操作专业化具有重要意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》项目任务下达后，广西壮族自治区妇幼保健院成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关脑损伤高危新生儿连续脑电监测的相关技术文献资料。主要有：

（1）蒙丹华，韦秋芬，李燕等，足月新生儿缺氧缺血性脑病早期脑功能分析[J].中国妇幼保健，2015，（30）17：2768-2770

（2）蒙丹华，潘新年，新生儿急性胆红素脑病早期诊断的研究进展[J].中国小儿急救医学，2015，（22）5：344-347

（3）邹林霞，蒙丹华，陈维华等，新生儿脑损伤相关因素的分析[J].中国妇幼保健，2016，（31）22：3763-3765

（4）蒙丹华，潘新年，赵丹等，新生儿急性胆红素脑病早期诊断探讨[J].中华新生儿科杂志，2017，（32）9:346-350

（5）赵丹，蒙丹华，韦秋芬等，ROC曲线评价血清胆红素、振幅整合脑电图和脑干听觉诱发电位对新生儿急性胆红素脑病的早期诊断价值[J].中国小儿急救医学，2017，（24）9:686-690

（6）姚丽平，蒙丹华，潘新年等，中、高危新生儿高胆红素血症脑功能分析[J].中华妇幼临床医学杂志，2017，（13）3:342-348

（7）李燕，韦秋芬，蒙丹华等.超低出生体重儿神经行为发育影响因素分析[J]，中华妇幼临床医学杂志， 2017，13(06)：681-686

（8）新生儿神经重症监护单元建设专家共识工作组,中华医学会儿科学分会新生儿学组，新生儿神经重症监护单元建设专家共识[J]，中国循证儿科杂志，2018,13（4）：241-247

（9）姚丽平，早期神经发展计划对早产儿神经发育影响的前瞻性研究[J]，中华妇幼临床医学杂志2020.16（5）：590-596

（10）陆月合，振幅整合脑电图在新生儿化脓性脑膜炎早期诊断及病情评估中的应用价值[J]，广西医学杂志，2020，42（19）:2509-2513

（11）陆月合，高晓燕，新生儿感染性脑损伤的早期诊断[J]，中华妇幼临床医学杂志[J]， 2021，17(04)：380-386

(12) 中华医学会儿科学分会新生儿学组 中国当代儿科杂志编辑委员会 新生儿脑电生理监测分级管理专家共识[J].中国当代儿科杂志，2022，24（2）：115-123

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容为界定了脑损伤高危新生儿连续脑电监测涉及的术语和定义，规定了脑损伤高危新生儿连续脑电监测的监测设备要求、监测人员要求、监测时机与模式、监测方法、监测内容及要求、脑电图描述和诊断等要求。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

编制组前期对广西开展有脑电连续监测技术的47家医院进行调研，结果显示约80%不能做到结合更多趋势图综合评估，对于视频脑电图vEEG的认识较为匮乏，在脑电报告诊断上特别是新生儿惊厥诊断上容易出现误判。与此同时，业内尚无统一、规范的脑损伤管理标准及规范。因重度脑损伤危害大、病因复杂，我区基层医院受技术与设备的限制，往往很难在第一时间对患儿进行早期识别及实施有效救治，在一定程度上也存在着延误病情的风险，降低了患儿功能改善甚至康复的可能性，降低了广西出生人口素质，增加了家庭压力及社会压力。

2023年1月～3月，标准编制工作组进行了标准编制准备工作，查阅了大量的国内外有关脑损伤高危新生儿连续脑电监测的文献资料，并针对目前脑损伤高危新生儿连续脑电监测到区内相关医疗机构进行实地考察调研。调研的同时召集多家有关单位开展了标准研讨会，对脑损伤高危新生儿连续脑电监测相关资料进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2023年3月-8月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关脑损伤高危新生儿连续脑电监测的要求，并结合赴相关医院实地考察调研以及标准研讨会上意见整合的基础上，按照简化、统一等原则编制完成广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》（草案）。

2023年8月-10月，标准编制工作组再次召开标准研讨会，收集反馈了大量意见和建议，明确了脑损伤高危新生儿连续脑电监测多方面的要求。通过再次前往脑损伤高危新生儿连续脑电监测有关的医院实地座谈调研、多次召开讨论会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

1.实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析当前现状，调研脑损伤高危新生儿连续脑电监测的实际情况，在现有国家、行业标准中相关脑损伤高危新生儿连续脑电监测的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前脑损伤高危新生儿工作的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与脑损伤高危新生儿连续脑电监测相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3.规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4.前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内脑损伤高危新生儿连续脑电监测现实情况的同时，还考虑到了脑损伤高危新生儿产业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对开展脑损伤高危新生儿连续脑电监测工作的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容在借鉴国内相关标准的基础上，结合广西壮族自治区妇幼保健院等单位实际要求，并征求相关专家意见后起草制定，经实践验证，具有科学性、实用性和可操作性，适用于规范广西脑损伤高危新生儿连续脑电监测工作。通过制定广西地方标准，规定了脑损伤高危新生儿连续脑电监测的监测设备要求、监测人员要求、监测时机与模式、监测方法、监测内容及要求、脑电图描述和诊断等要求，新生儿脑电监测主要用于对新生儿发作的诊断和鉴别诊断，以及对新生儿脑发育和脑损伤的功能评估。新生儿脑电监测记录有不同于其他年龄段的特殊要求，新生儿脑电监测不仅需遵循常规脑电图和视频脑电图操作的基本要求，同时也要建立符合新生儿特点的脑电图技术标准。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

经查阅，目前暂无与“脑损伤高危新生儿”“连续脑电监测”“脑损伤新生儿”“脑电监护”已纳入制（修订）计划的相关或相似的国家、行业、地方标准

# 五、主要条款的说明

广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》主要内容包括规定了监测设备要求、监测人员要求、监测时机与模式、监测方法、监测内容及要求、脑电图描述和诊断等要求。在借鉴国内相关标准的基础上，结合广西壮族自治区妇幼保健院等单位实际要求，并征求相关专家意见后起草制定，经实践验证，具有科学性、实用性和可操作性，适用于规范广西脑损伤高危新生儿连续脑电监测人员的工作。通过制定广西地方标准，旨在规范脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术。该标准主要内容及依据来源说明如下：

（一）监测设备要求

新生儿脑电监测主要用于对新生儿发作的诊断和鉴别诊断，以及对新生儿脑发育和脑损伤的功能评估。新生儿脑电监测记录有不同于其他年龄段的特殊要求，新生儿脑电监测不仅需遵循常规脑电图和视频脑电图操作的基本要求，同时也要建立符合新生儿特点的脑电图技术标准。推荐对高危新生儿均进行常规脑电图和振幅整合脑电图同步监测，根据新生儿脑电图记录的特点，另有如下特殊要求。

硬件要求：推荐脑电图主机和摄像机均为可移动式，便于进行床旁记录。需要配备适用于新生儿的多导生理记录传感器，用于同步记录呼吸、血氧饱和度等参数。专用于新生儿的脑电图仪不需要配备闪光刺激器。软件要求：除视频脑电图记录和分析系统外，要求有同步 qEEG（包括 aEEG、功率谱、时频图及暴发-抑制定量分析等项目）处理和分析软件。网络系统：推荐接入脑电图局域网的中央服务器系统，以便实现大容量数据存储和多个终端的远程访问。如床旁移动式设备无法进行有线网络连接，可使用无线连接。推荐新生儿病房或 NICU的 VEEG数据与院内脑电图室进行远程连接，以实现数据共享和方便双方及时沟通合作。此外，广西壮族自治区妇幼保健院神经内科具丰富的脑电监测经验，开展视频脑电图监测约3600人次/年，常规脑电图监测约4000人次/年，动态脑电图监测约1500人次/年，长程脑电图约1000人次/年，脑损伤高危儿振幅脑功能监测约2500人次/年，盖塞尔评估约2200人次/年，GMS1600约人次/年。新生儿科联合小儿神经内科、儿童康复科对高危新生儿均进行NBNA评估及全身运动质量评估（GMS）等早期评估干预治疗，多学科合作开展对早产等高危儿出院后的个性化随访，早产儿脑瘫发生率5%。

（二）监测人员要求

新生儿脑电图团队应包括具有脑电图专业基础的脑电图医师、新生儿科医师、脑电图技师和新生儿科护士。团队人员的工作职责可根据各医院情况有所调整，但强调脑电图医技人员与新生儿科医护人员之间应建立密切的沟通合作通道和规范化的工作流程。

脑电图医师：要求具有执业医师资格，经过系统的脑电图和癫痫专业培训，能独立进行长程 VEEG和新生儿脑电图的操作、阅图和症状学分析，具有对新生儿相关脑电图和神经电生理检测的诊断能力，具有对新生儿发作的诊断和鉴别诊断能力，通过脑电图中级或以上水平考试。脑电图医师的职责是对新生儿脑电图的所有记录结果进行阅图分析和书写签发报告。新生儿科医师：新生儿科或 NICU病房内负责新生儿脑电图的医师，应为中级或以上技术职称，具有新生儿临床工作经验，经过系统的脑电图专业培训，并具有至少 3个月的 aEEG学习经历，具备对定量脑电图（qEEG）的实时分析能力和对原始脑电图的初步阅图能力，通过脑电图初级或以上水平考试，负责确定新生儿脑电图监测适应证，决定监测过程中的医疗干预，负责与脑电图医师的及时沟通、以及对新生儿脑电图所有记录结果的临床解读。脑电图技师：要求具有医学教育背景，经过系统的脑电图和癫痫专业培训，通过脑电图初级或以上水平考试，或通过神经电生理（脑电图）技术职称考试。能熟练掌握脑电图仪器的调试、电极安放、参数调整等操作，能及时识别和排除 NICU环境中的各种伪差，掌握新生儿的脑电图特征，能识别新生儿发作间期脑电图和发作期放电模式及症状学特征，具备对 qEEG的实时分析能力。脑电图技师的职责：①负责新生儿脑电图监测中的各种技术性操作，包括患者准备、设备调试和记录全过程；②在脑电图医师的指导下进行初步阅图分析和进行标注；③发现新生儿脑电图记录中的特殊情况（如癫痫发作、周期性波、低电压或电静息），并及时向脑电图医师或新生儿医师报告；④发现电极伪差等技术问题，并及时与新生儿病房护士沟通进行电极维护。⑤书写初步的脑电图报告；⑥脑电图数据整理，包括截图、打印、数据剪辑、存储归档和数据库管理等。新生儿科护士：要求具有新生儿的护理工作经验，经过初步的 aEEG专业培训，基本掌握脑电图仪器的调试、电极安放、参数调整等操作，能及时识别和排除记录中的明显伪差。新生儿护士的职责：①负责或协助脑电图技师进行脑电图监测中的各种技术性操作，包括患者准备，设备调试，电极安放、维护和拆卸等；②在记录过程中随时观察脑电图记录质量，及时排除伪差；③负责在记录全过程中对患儿的观察和护理工作，及时发现病情变化及 aEEG的变化，并及时与医技人员联系，协助医技人员进行相关处置。

（三）监测时机与模式（核对连续脑电不同阶段监测时机是如何确定的？有何依据？或者说基于什么考虑？）

监测时机主要参考2011年美国临床神经生理学协会发布的《新生儿连续脑电监测》及WHO关于新生儿惊厥管理指南的要求，连续脑电监测在新生儿脑发育、脑损伤、惊厥规范化管理及远期神经系统预后评估等方面发挥了重要作用，如何在NICU中进行早期、规范的监测时机选择尤为重要。早产儿是脑损伤和惊厥的高危人群睡眠周期与胎龄有关，胎龄28周以前无睡眠周期，后逐渐出现，多数胎龄32周的早产儿出现可以识别的睡眠周期，胎龄37周睡眠周期成熟，清晰可辨。新生儿脑损伤时可能出现睡眠周期成熟度落后于胎龄。背景活动、睡眠周期随胎龄变化，随胎龄的增加上边界振幅逐渐减低，下边界振幅逐渐升高，脑电图形逐渐由不连续图形过渡到交替图形最后变为连续图形，睡眠周期也从最早的无法辨认到出现成熟的正弦样变化，可通过aEEG图形变化定性评价早产儿的脑发育。 新生儿惊厥和可疑惊厥发作监测，明确单通道或双通道aEEG结合同期EEG共同判读用于新生儿惊厥的筛查。单通道aEEG检测惊厥敏感度较低，为12%~45%，结合同期记录到的原始脑电图形，即采用aEEG/EEG模式进行结果判读，诊断惊厥的敏感度可达76%~100%。双通道aEEG可使惊厥检测敏感度提高18%。在新生儿惊厥患儿中，如aEEG表现为背景活动重度异常、暴发间期超过30 s、aEEG检测过程中检测到频繁发作（发作>7次）及睡眠周期消失提示患儿预后不良。

监测模式：临床常用的脑电监测模式包括两种，即常规脑电图和振幅整合脑电图（Amplitude-integrated electroencephalogram，aEEG）。常规脑电图又分为短程脑电图和长程连续（视频）脑电图（continuous video electroencephalogram，cVEEG）。其中，短程常规脑电图（时程短于1h）因监测时间短，不能正确反映睡眠觉醒周期及惊厥发作情况，并不推荐用于新生儿。aEEG和cVEEG均是监测新生儿脑电活动的良好方法，各有优缺点（见表1）。目前已有脑电监测记录仪将这两种监测模式整合，并可同步显示和对照，互为补充。新生儿医师可根据临床需求、设备及技术水平对脑电模式进行合理选择，建议联合使用。

表1不同脑电监测模式比较

|  | aEEG | cEEG/vEEG |
| --- | --- | --- |
| 优势 | 1.简便易行 | 1.空间分辨率高 可定位惊厥发作起始部位及明确发作类型 可分析背景波形特征 |
|  | 2.直观评价整体脑电背景及成熟度 | 2.可识别图形具体特点如波形、频率、分布等 |
|  | 3.快速初步判断惊厥发作 | 3.可识别伪差，排除“假”发作 |
| 不足 | 1.空间分辨率低： 难以判断发作起源及扩散过程 可能遗漏短暂发作或局灶发作 | 1.电极安放及护理需求高 |
|  | 2.不能分析具体波形特点 | 2.图形解读需要新生儿神经电生理医师参与 |
|  | 3.伪差可造成惊厥诊断假阳性 |  |

aEEG与常规脑电图比较，在评估损伤后急性期脑电背景改变及预测远期预后方面具有相似的敏感性和特异性。aEEG虽具有操作和解读简便易行的优点，但其有限的导联设置使aEEG监测的脑电信息空间分辨率低，可能遗漏短暂发作或局灶发作，且易受伪差的影响可能造成结果判读的假阳性。研究发现，aEEG仅可识别33.7%的经视频脑电图证实的惊厥发作，且存在高达50%的误诊率。经压缩处理后的趋势图亦无法评估对脑发育和损伤具有重要意义的脑电图形特征，如发育相关的δ刷、损伤后异常的短暂节律性放电（Brief rhythmic discharges，BRD）、周期性放电（Periodic discharges，PDs）、异常尖波等，而上述波形的出现可能与惊厥发作、损伤分期及预测远期结局相关。因此，在条件允许的情况下，特别是早产儿发育成熟度评价、惊厥规范化管理、脑损伤慢性期随访情况下，推荐优先使用cVEEG。

（三）监测方法

了解临床资料及重要信息：胎龄（gestational age，GA）：末次月经第一天至胎儿出生的时间。经后龄（postmenstrual age，PMA），即GA+出生后日龄（day of life，DOL）。受孕龄（conceptional age，CA）：受孕之日至生后某日的时间。CA比PMA晚2w左右。记录时应用的神经活性药物（例如镇静剂、催眠药、全身麻醉或抗癫痫药物等）的药量及时间。亚低温等特殊治疗情况。临床症状、体征及必要的实验室检查。

电极安放：新生儿头围小，可适当减少记录电极数目，美国临床神经生理学会指南建议最低技术标准：在国际10-20系统基础上对新生儿头皮电极位置进行适当调整，应至少包括9个记录电极Fp1，Fp2，C3，C4，T3，T4，O1，O2，Cz。其中 Fp1/Fp2也可改为 Fp3/Fp4（位于 Fp1/Fp2和 F3/F4中间的位置）。11个记录电极是在上述 9个电极的基础上增加 Fz和 Pz。参考电极位于 A1和 A2。因新生儿耳垂小，也可用乳突（M1和 M2）部位代替。地线（G）位于前额中线或乳突。安放电极时应尽量避开颅骨未闭合部位（如前囟或后囟）、头皮水肿、血肿或头皮破损处，但要注意左右对称并在记录中注明电极位置的调整。条件允许时，可以常规放置心电和呼吸通道，必要时可添加眼动及表面肌电导联。记录人员应采取严格的无菌预防措施，与孩子接触的所有设备必须是一次性的或无菌的。

头皮护理：新生儿皮肤娇嫩，如进行长时间脑电技术监测，电极很容易压迫损伤局部头皮。护理人员应每 12 h左右暂时中断记录，将全部电极取下并适当清理头皮，间隔 2 h后再重新放置电极继续记录，以防止皮肤压伤。如发生皮肤破损应给予适当处理，必要时终止脑电图检查。建议每班有相对固定的护士负责。

导联方式：新生儿脑电图推荐以同侧耳电极为参考进行记录，以双极导联为主进行脑电图回放分析。耳电极参考在新生儿记录中非常容易被心电伪差活化，电极数量少且背景电压波动大则容易导致平均参考活化，因此仅在必要时使用参考导联分析。本标准中所列的导联组合方式基本涵盖了新生儿脑电图分析的基本需求，推荐各脑电图室将所有这些导联方式均编排在所使用的仪器内，这样既可以根据所分析的脑电图特点灵活选用适当的导联方式，又方便在不同脑电图室之间相互交流。对比左右脑区时建议选择双极导联 1；评估半球间同步性、对称性及判断发作起始侧别时建议选择双极导联 2或双极导联 3。

（四）监测内容及要求

短程 VEEG监测：记录时间不超过 4 h，但不应短于 2 h，应至少包括一个完整的清醒-活动睡眠-安静睡眠周期。短程 VEEG适用于对高危新生儿脑电图背景的评估。如背景活动为重度异常，或监测到惊厥发作（包括电发作），应延长 VEEG监测时间（即进行长程 VEEG 监测），或在短期内进行系列的短程 VEEG复查，以评估病情变化及转归。

长程 VEEG监测：记录时间≥ 4 h。推荐用于新生儿发作的诊断和鉴别诊断，以及高危新生儿重度脑电图异常的持续监测。癫痫发作患儿应持续监测到发作消失后 12～24 h；脑电图进行性恶化的患儿应监测到临床和脑电图状态稳定后 12～24 h，包括改善后的稳定，或稳定在低电压-电静息状态 12～24 h。监测结束时间由 NICU医生和脑电图医生根据病情和脑电图情况决定。

VEEG监测中的床旁观察和操作：

（1）床旁观察：新生儿 VEEG记录中的视频录像难以记录到临床行为的微小变化，因此需要新生儿科护士或脑电图技师在床旁随时观察并实时标记于脑电图记录中，包括患儿的体位变化、肢体运动、面部运动、睁闭眼、护理和治疗操作、喂奶及可疑发作等事件，并记录各种相关治疗干预的时间和对治疗的反应。（2）床旁操作：监测中尽可能减少护理操作或相对集中进行必要的医疗护理操作，以减少对脑电图记录的干扰。新生儿科护士及脑电图技师应及时发现和排除各种伪差。监测期间应在患儿平稳睡眠时（一般是在记录结束前）给予声音或触觉刺激，标注刺激时间，观察脑电图对刺激的反应。

振幅整合脑电图（amplitude integrated EEG，aEEG）记录方法：应在 VEEG监测的基础上同步显示 aEEG模式，以便根据原始脑电图对 aEEG出现的可疑图形进行更准确的解读，不建议单独进行 aEEG监测。理论上，所有电极位点都可在原始脑电图基础上转化为 aEEG显示出来，推荐采用 C3-Cz和 C4-Cz导联显示左右侧的 aEEG，必要时可显示更多导联，但显示全部导联的 aEEG并不能增加更多信息。 aEEG的实时分析：在 VEEG-aEEG监测期间，新生儿病房的医生和护士应随时关注 aEEG的变化趋势，一旦发现 aEEG的下界降至 5 μV以下，或出现可疑发作期模式，应与脑电图室医技人员联系，及时回看原始脑电记录，以便发现问题及时处置。表9-2为新生儿aEEG的主要背景模式，其中 3、4、5项为重度异常，需要及时发现和进行必要的处理。

aEEG的背景评估标准： 1.根据脑电背景活动对脑功能进行评价：即根据aEEG 上、下边界振幅和连续性对新生儿脑电活动进行分类，目前普遍采用Hellström-Westas 等［21］提出的五分类方法 ：

（1）连续正常电压（continuous normal voltage，CNV）：在aEEG 上表现为下边界振幅波动于 5~7 或 10μV 之间，上边界振幅波动于10~25μV，最高不超过 50 μV。

（2）不连续正常电压（discontinuous normal voltage, DNV）：背景活动不连续，下边界振幅波动，但不超过5μV，上边界振幅大于10μV。

（3）暴发⁃抑制（burst suppression，BS）：不连续的背景活动，下边界振幅波动于0~2μV 之间，暴发时的振幅超过25μV。暴发次数≥100 次/h 称为 BS+，<100 次/h 称为 BS-。

（4）持续低电压（continuous low voltage，CLV）：背景活动连续，振幅显著降低，上边界振幅小于 10 μV ，下边界振幅小于 5μV 或在 5μV 上下波动。

（5）电静止、平坦波（inactive，flat trace，FT）：振幅小于5μV并接近于0 的极低电压，相当于电静息。

其中（1）为正常，（2）为轻度异常，（3）（4）为中 -重度异常，（5）为重度 异常。（3）（4）（5）预示患儿预后不良 。

（五）脑电图描述和诊断

新生儿脑电图报告与儿童和成人脑电图报告一样，由患儿基本信息、脑电图描述和脑电图诊断三个部分组成，但报告内容有较大不同。在大数据时代，规范化的脑电图描述和诊断术语及脑电图报告的模块化结构是数据库检索、统计和大数据分析的基础，也是脑电图质量控制和数据评价标准统一的指标。因此推荐使用规范化的新生儿脑电图电子报告系统。临床诊断信息可参考脑电图申请单或病历信息，尽可能使用标准化的疾病诊断名称，以便于统计分析。重症新生儿诊断项目较多，电子报告数据库提供了大多数常见疾病，可选择与脑电图检查目的相关的诊断项目填写。脑电图描述：　　对新生儿脑电图记录的描述应反映患儿的基本脑功能状态。应尽可能使用数据库提供的标准化新生儿脑电图术语，同时对特殊脑电图现象也需要做出个体化的描述。

新生儿脑电图诊断是基于患儿的精确年龄和脑电图特征得出的结论。脑电图诊断应简单明了、主次分明，重点突出。脑电图诊断应遵循以下原则：①新生儿脑电图分为正常和轻度、中度或重度异常。在异常新生儿脑电图之下应列出主要异常特征。如“轻度异常新生儿脑电图，背景成熟轻度延迟”，或“重度异常新生儿脑电图，周期性波，暴发-抑制”；②新生儿脑电图诊断原则上不涉及临床诊断，如“中度背景异常，过度不连续图形”，不应同时做出“符合 HIE改变”的诊断；③视频脑电图如监测到癫痫发作，可以根据发作症状学和发作期脑电图，做出发作类型诊断，如“局部阵挛发作”、“癫痫性痉挛发作”等。对于发作期脑电图没有特殊变化的临床事件，在诊断中可据实描述“发作性事件不伴脑电图改变”。除非有特别明确的证据，诊断“非癫痫性发作”应当特别慎重；④脑电图报告中不对脑电图诊断进行临床解读，脑电图医生也不宜向患儿家长解读脑电图诊断的临床意义。必要时由脑电图医生与临床医生沟通，结合全面临床信息解读脑电图结果。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、贯彻标准的措施和建议

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入广西各个城市组织医护人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让医护人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动医疗产业高质量发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入广西各个医院组织医护人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

广西地方标准《脑损伤高危新生儿连续脑电监测技术规范》

标准编制工作组

2023年10月13日