| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2024

体外反搏治疗操作技术规范

Specification for the operation of extracorporeal counterpulsation therapy

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西医科大学第一附属医院提出、宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西医科大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、玉林市第一人民医院、广西医科大学第二附属医院、上海市同济医院、中山大学附属第一医院广西医院、广西医科大学附属武鸣医院、柳州市人民医院、百色市人民医院、南宁市第一人民医院、南宁市第二人民医院、桂林市人民医院、广西壮族自治区民族医院、河池市人民医院、崇左市人民医院。

本文件主要起草人：曾志羽、韦恒、吴孝军、谢文超、黄锋、何燕、龙曼云、黄巧娟、车琳、甘剑超、黄流强、刘艳丽、黄照河、刘杰、张景昌、潘迪光、苏晓琳、杨德志、黄斌、李高叶、罗海彬、郑静、路华、郑梅。

体外反搏治疗操作技术规范

范围

本文件界定了体外反搏的术语和定义，规定了适应症和禁忌症、操作要求、注意事项等内容，描述了体外反搏患者伴随疾病的处理。

本文件适用于体外反搏治疗操作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

体外反搏  Extracorporeal counterpulsation，ECP

通过包裹在四肢和臀部的气囊，在心脏舒张期对气囊充气加压，促使肢体动脉的血液驱返至主动脉，使舒张压明显增高，为心脏增加血流，降低心脏后负荷；在心脏收缩期气囊迅速排气，压力解除，促使主动脉内收缩压下降，最大限度减轻心脏射血期阻力，血液加速流向远端，从而达到反搏效应的一种辅助循环方法。

适应症和禁忌症

适应症

缺血性心血管疾病

稳定型/不稳定型心绞痛；无症状性心肌缺血；陈旧性心肌梗死伴心肌缺血；心内直视手术后低心排量综合征；冠脉支架植入/冠脉搭桥术后；经皮腔内动脉成形术（PTCA）术后；慢性充血性心力衰竭（NYHA分级Ⅰ～Ⅲ级）；高血压病等。

缺血性脑血管疾病

脑动脉硬化；短暂性脑缺血发作（TIA）；脑血栓形成（动脉硬化性脑梗塞）；脑梗死（包括腔隙性梗死）；椎-基底动脉供血不足（包括椎动脉型颈椎病）；老年性痴呆；血管性痴呆；眩晕综合症（脑源性和颈源性）；血管性头痛等。

缺血性眼病

视网膜中央动脉栓塞（早期）；缺血性视神经病变；中心性浆液性视网膜脉络膜病变。

其他疾病

突发性耳聋；血管性阳痿；动脉硬化性血管闭塞；血管闭塞性脉管炎；末梢循环障碍；缺血性肾脏疾病等。

康复、保健、消除疲劳

有高血压、糖尿病、高脂血症、肥胖等心血管危险因素者防治心脑血管疾病；预防疲劳；亚健康人群和老年人的保健。

禁忌症

中重度主动脉瓣关闭不全的患者。

夹层动脉瘤，胸腹主动脉瘤，脑动脉瘤的患者。

中重度肺动脉高压和（或）右心功能不全的患者。

各种出血性疾病，口服抗凝药物伴出血风险的患者。

活动性静脉炎，静脉血栓形成的患者。

需包裹囊套的部位有感染灶或中重度水肿者。

未控制的高血压（＞170/110 mmHg，1mmHg=0.133 kPa）患者。

有可能干扰EECP心电门控功能的心律失常的患者。

心力衰竭急性发作期的患者。

下肢动脉支架置入的患者。

妊娠。

操作方法

操作前准备

评估

对患者进行适应症及禁忌症评估，包括现病史、既往病史、生命体征等。患者有明确的适应症，无禁忌症。

辅助检查

实验室检查

    - 血常规、肝肾功能、电解质、心肌酶学标志物、凝血功能、D-二聚体、BNP、血糖、血脂等。

器械检查

    - 心电图、心脏超声、双下肢动静脉血管超声，根据情况，必要时经食管超声心动图、冠脉CTA或造影、胸腹主动CTA或造影等。

设备准备

根据患者的具体情况选择合适的压力袖，并将其连接到控制系统上。在确保设备正常工作之后，调整设备参数，包括压力强度和节律等，以适应患者的病情和治疗需求。

引导患者准备

对于初次接受ECP治疗的患者要进行充分的宣教，安抚患者紧张情绪，取得患者的理解及主动配合。

患者接受ECP治疗前不应摄入茶、烟、酒、咖啡等易致兴奋的食物；并排尿，避免反搏过程因排尿导致治疗中断。

操作要点及要求

上机

按顺序开机，摆好囊套位置，要求患者尾骨对准囊套的中心点，然后平躺于治疗床上。

贴电极

清洁皮肤，负极贴在左侧锁骨下附近，正极贴在V3～V6之间的任何位置，第三个电极贴在右侧乳房下任意位置。如安装有心脏起搏器患者电极应远离起搏器位置。

包扎气囊

气囊尽量往躯干方向包扎，包扎顺序尽量先大腿后小腿再臀部，要求气囊稍紧勿松（以仅能放进一只手指为宜），囊套表面无褶皱，气囊连接管无扭曲。男性患者勿将阴茎及阴囊包扎至气囊内。

指脉氧监测

宜选择食指、中指或无名指放进指脉氧监测夹中，注意保持指甲面朝上。避免使用涂有指甲油、美甲的手指。

充、排气时间点

充气时间点

囊套包扎好后，选取心电信号，建议将充气信号置于心电图T波的顶峰（T波自立时）或T波波谷（T波倒置时），如T波双向则置于双向波的中点。

排气时间点

排气信号置于心电图P波顶峰或P波之前。

压力调节

将压力调至0.03 MPa，然后开启电磁阀及气泵，待患者适应反搏压力后再逐渐加大压力。常规反搏压力为0.03 MPa～0.045 MPa。

观察指标

充气压力

治疗过程中，可通过压力调整使增压波达到有效范围。初始压力宜从上肢收缩压值30 mmHg～50 mmHg起始，然后逐步增加至患者能耐受的合适治疗压力。在保持有效增压波的原则下，选用最小治疗压力。压力可根据患者病情、年龄、体型、耐受程度等酌情调整。

充、排气时间

治疗过程中，要求增压波D和收缩波S的比值（D/S比值）＞1.2。D/S比值未达到1.2时，先调节充排气起始时间点，必要时检查设备气路是否漏气、气囊包裹是否紧贴等因素；D/S比值仍未达到1.2，继续治疗仍可获益，部分患者随着治疗进程D/S比值也会逐步增高。

保压时间

根据患者心率快慢和患者耐受情况，在保持有效增压波情况下，调整保压时间（充、排气之间的时间）。

治疗疗程

      - 每天治疗1 h，一疗程总治疗时长为35 h～36 h；如患者耐受性差，可适当减少每次治疗时长，每天治疗1～2次；每周治疗天数和治疗疗程数可根据患者实际情况适当调整。

治疗有效指标

D／S＞1.2

要求治疗过程中舒张期增压波（D）和收缩波（S）的比值（D／S）＞1.2。

左室功能增加

静脉回心血量明显增加，同时左心室射血阻力下降，将导致心排血量增加，体现为为每搏输出量、心脏指数增加。

冠脉内血流增加

冠状动脉内压力和冠状动脉内多普勒血流速度提高。

注意事项

反博前注意事项

ECP治疗室应备有急救药品和急救设备，工作人员应具备急救技能。

了解基本情况及病史，做好解释工作。

指导患者提前15 min到治疗室，稍作休息、必要时测量血压、排尿后开始反搏。

治疗前不应摄入茶、烟、酒、咖啡等易引起兴奋的食物。

着紧身、富有弹性的长衣长裤，包扎的过程中保证裤子平整没有皱褶。

反搏治疗时应坚持服药。

嘱病人排空大小便、少量喝水，以防治疗中尿急需暂停反博。

指导病人取舒适自然的体位。

指导病人不宜在反博进行中吃东西，防止窒息。

反搏中注意事项

治疗过程中应加强巡视，询问病人有无不适，注意观察心率、节律、呼吸等变化及疗效，如患者出现心绞痛、心律失常、心力衰竭急性发作、血氧饱和度逐渐下降且＜90％等应及时停止并做相应处理。

密切观察设备工作状态，有无气囊变松、大腿囊下移、D/S下降、局部不适、压力过大/过小等情况，随时调整至最佳状态。如设备出现异常情况，应立即停止ECP治疗并寻找原因，待重新评估治疗安全性后，再考虑是否继续治疗。

反搏后注意事项

治疗结束后建议患者缓慢坐起、下床。

治疗结束后建议患者休息10 min，无不适后方可离开。

体外反搏患者伴随疾病的处理

心动过速

控制静息心率在100次/ min以下再考虑行体外反搏治疗。

心房颤动

经超声心动图或经食管超声心动图明确心腔内和左心耳无血栓形成，且能够耐受治疗压力高低波动和治疗节律的不规整，可试行体外反搏治疗。

室壁瘤

宜选用较小的初始反搏压力，治疗过程中密切关注患者的生命体征。

起搏器植入

气囊充排气过程中产生的躯体运动可能导致频率应答触发心动过速，从而影响体外反搏治疗的疗效。

体内埋藏式除颤仪(ICD或CRT-D)

参考起搏电生理专家建议后决定是否进行体外反搏治疗，或在病情允许的前提下在治疗前调整起搏器参数。

高血压病

将血压控制在正常范围内再考虑体外反搏治疗。

糖尿病

应密切观察下肢皮肤是否有治疗引起的磨损等，一旦发现应终止治疗，待皮肤完全愈合后，再评估是否继续治疗。在治疗过程中应注意防止低血糖反应。

缺血性脑血管病

急性缺血性脑血管病患者，在脑水肿减退后再加用体外反搏治疗；慢性缺血性脑血管病患者，启动体外反搏治疗可增加脑血流量，改善脑代谢，但治疗前均应注意排除脑动脉瘤和出血性脑病。

下肢动脉疾病

在治疗过程中应密切观察下肢动脉搏动、皮肤温度以及是否存在缺血情况等。