| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 30 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

基因编辑C57BL6J小鼠雄原核注射显微

操作技术规程

Technical code of practice for pronuclear microinjection in

genome editing C57BL/6J mice

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  技术流程	1

6  技术操作	1

6.1  材料与试剂	1

6.2  仪器设备	2

6.3  注射盘制备	2

6.4  显微固定针调整	2

6.5  显微注射针上样	2

6.6  显微注射针安装	2

6.7  注射仪设置	2

6.8  RNA注射	2

7  操作记录	2

附录A（资料性）  小鼠雄原核注射显微操作记录表	3

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西医科大学提出和宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西医科大学、右江民族医学院、广西卓强科技有限公司、广西华仁济瀛生物科技有限公司。

本文件主要起草人：何敏、欧阳轶强、张俊、孙俊铭、杨丽超、潘斌、段增强、曾勇。

基因编辑C57BL6J小鼠雄原核注射显微

操作技术规程

范围

本文件确立了C57BL6J小鼠雄原核注射显微操作技术流程，规定了基本要求及技术操作阶段的指示，描述了操作过程信息的追溯方法。

本文件适用于基因编辑C57BL/6J小鼠雄原核注射的显微操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35823  实验动物  动物实验通用要求

YY/T 1434  人类体外辅助生殖技术用医疗器械  体外鼠胚试验

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

操作过程的试剂、仪器设备、操作人员等符合GB/T 35823、YY/T 1434的规定。

技术流程

小鼠雄原核注射显微操作技术流程见图1。

小鼠雄原核注射显微操作技术流程

技术操作

材料与试剂

准备以下材料和试剂：

注射针：外径0.8 μm～1 μm；

固定针：外径30 μm、内径15 μm；

细胞培养皿：60 mm；

移液枪:容量0.2 μL和1 mL。

M2胚胎操作液；

KSOM胚胎培养液；

胰酶蛋白酶；

组织培养矿物油。

仪器设备

准备以下仪器设备：

显微操作系统；

微量自动注射仪：FemtoJet 4i；

体式显微镜；

超净工作台；

CO2培养箱。

注射盘制备

准备2个消毒后的60 mm细胞培养皿，在每个培养皿中心滴入6滴（每滴为30 μL）M2液体，并覆盖上6～8 mL矿物油，制作成M2注射盘，其中一个作为备用。

将制作的注射盘，放入温度为37.5 ℃、CO2浓度为5%、饱和湿度的培养箱平衡1小时以上。

显微固定针调整

将固定针安装至左侧持针仪夹紧，缓慢调整气泵压力，直到固定针尖位置的空气液流左右稳定摆动。

在操作平台上放置装有胰蛋白酶液滴的培养皿，将固定针降低到胰蛋白酶液滴中清洗后，调整固定针针口位于显微镜视野中央。

显微注射针上样

将保存的RNA混合液提前解冻，常温下完全融化，用移液枪混合均匀后，小心并迅速移入下灭菌后的注射针中。

显微注射针安装

将装好RNA混合液的注射针安装至右侧持针仪夹紧，连接FemtoJet 4i注射仪，同步调整注射针与固定针的水平倾斜角度到30°～45°，固定针开口和注射针针尖距离200 μm且水平对齐。

注射仪设置

注射前打开FemtoJet 4i注射仪，进行自动操作程序，待仪器稳定后，设置仪器注射压力为500 hPa、脉冲时间为3 μs、补偿压力为10 hPa。

RNA注射

将注射盘的液滴调整到显微镜视野中央位置，吸取准备好的受精卵并移入注射盘液滴中，分别将固定针和注射针降低到靠近受精卵的高度。

反向旋转固定针气泵，吸取并固定单个受精卵，用注射针拨动受精卵以调整方位，将雄原核置于显微镜视野中央。

保持注射针与固定针的水平倾斜角度在30°～45°，注射针针尖刚好扎到受精卵球体的横切面，使雄原核与注射针针尖的距离最小。

轻柔的将注射针推入受精卵中，刺破透明带、质膜和雄原核核膜，时间控制在1～2秒内。若无法穿透质膜，需将质膜连同雄原核核膜推注到固定针口。

将RNA注射入雄原核中，雄原核体积膨胀1倍时，迅速拔出注射针，直至完全离开受精卵。

操作记录

对操作过程信息进行记录，记录表见附录A，资料归档并保存不少于3年。

（资料性）
小鼠雄原核注射显微操作记录表

小鼠雄原核注射显微操作记录信息见表A.1。

| 日期 | 注射数量 | 注射成功数量 | 设备参数 | 操作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |