ICS

CCS

团

13.020.10Z04

体

GXAS

标        准

T/GXAS—2025

工业园区温室气体连续监测技术规范

Technical Specification for Continuous Monitoring of Green house Gases in Industrial Parks

（征求意见稿）

2025-XX-XX     发布                                             2025-XX-XX实施

广西标准化协会

广西绿色低碳产业技术协会

发布

目录

前言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4  基本要求	5

4.1 制度要求	5

4.2 人员要求	6

4.3 设备运行要求	6

5 测量方法及观测系统	6

5.1 测量方法	6

5.2 观测系统	6

6 监测点位布设​	7

6.1 布设原则​	7

6.2 点位类型及设置​	8

6.3 点位确定流程​	8

7 安装要求	9

7.1 站址选择	9

7.2 工作环境	9

7.3 样气采集及处理单元	9

7.4 样气选择单元	9

7.5 主机单元	10

7.6 标气单元	10

7.7 数据采集单元	10

8 检漏与测试要求	10

8.1检漏	10

8.2测试	10

9 监测站运行维护	11

9. 1 监测站及附属设备维护	11

9.2 采样和预处理设备维护	11

9.3 分析设备和校准设备的维护	12

9.4 数据采集设备维护	12

10 中心计算机室、质量保证实验室及系统支持实验室维护	13

11 数据维护	13

11.1 数据审核维护	13

11. 2 数据补录（遗）	14

11. 3 数据获取率	14

12 故障响应要求	14

参 考 文 献	15

# 前言

本文件参照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文本的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西绿色低碳产业技术协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西大学、广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、广西钢铁集团有限公司、浙江灵析精仪科技发展有限公司。

本文件主要起草人：刘慧琳、王英辉、鄢世阳、李锐龙、彭小玉、陈雪梅、李宏姣、李泉、廖卉、李昊、曾骁、王文欢、韦江泉、吴文乾、王博文、黄殿贵、冯靖航、么欣、艾天熊、李维城。

工业园区温室气体连续监测技术规范

# 1 范围

本文件规定了工业园区温室气体连续监测系统的术语和定义、监测系统技术要求、监测点位布设、监测方法、质量保证与质量控制、数据处理、运行维护、监督管理等技术要求。

本文件适用于工业园区内二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）等温室气体的连续自动监测，为园区温室气体排放监管、碳排放核算、减排效果评估提供技术支撑。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QX/T174大气成分选址要求

GB 3095 环境空气质量标准

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

HJ 75 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 212 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ 664 环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ 818 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

温室气体 green house gas

大气中能够吸收红外辐射的气体成分。

注：主要包括水汽（H2O）、二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟氯碳化物类（HFCs，CFCs，HCFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）和臭氧（O3）等。

[来源：QX/T125—2011，3.1，有修]

3.2

光腔衰荡光谱法 cavity ring-down spectroscopy

基于单波长激光光束进入光腔在腔镜之间来回反射振荡，切断光源后其能量随时间而衰减、衰减的速度与光腔自身的损耗（包括透射、散射）和腔内被测组分（介质）吸收相关的原理，特定光腔自身的损耗为常量，光能量的衰减与被测组分的含量成比例，以此定量被测组分含量的方法。

[来源：GB/T 34415—2017，2.1]

3.3

标气 standardgas

以干洁空气为底气、目标物质浓度已知的混合气。

[来源：GB/T 34286—2017，2.1]

3.4

工作标气 working standard gas

用于对样品中目标物质浓度进行定量测量的标气。

[来源：GB/T 34286—2017，2.2]

3.5

目标标气 target standard gas

用于检查和评估测量系统运行状况而被当作样品进行定期和重复测量的标气。

[来源：GB/T 34286—2017，2.3]

3.6

样气 sample gas

包含待测组分，其浓度已知或未知的气体样品。

[来源：GB/T 34415—2017，2.6]

3.7

采样和预处理设备 sampling and preprocessing equipment

具有采样、除水、除尘以及逻辑控制等功能的处理设备，包括过滤器、采样控制器、样品采集输送管线、采样真空泵等。

3.8

高精度仪器 High-precision instrument

温室气体自动监测相邻两次内部校准间CO2\CH4\N2O漂移分别不超过±0.2ppm、±5ppb、±5ppb的分析仪器，以下简称高精度。

3.9

中精度仪器 medium-precision instrument

温室气体自动监测相邻两次内部校准间CO2\CH4\N2O漂移分别不超过±1ppm、±50ppb、±100ppb的分析仪器，以下简称中精度。

3.10

采样控制设备 Sampling control device

为实现气密性检测、全系统校准等功能的专用逻辑控制器。

3.11

标准气体 standard gas

经过可靠量值溯源程序认可的气体标准物质。标准气体按照用途可分为校准用途的工作气（高、低浓度两种）和质控用途的目标气（中浓度）。

# 4  基本要求

## 4.1 制度要求

4.1.1  应制定维护工序，明确定期巡检、维护保养、故障维修、事故处理等具体要求。

4.1.2  应制定维护计划，内容包括维护时间、维护人员、维护内容等。

4.1.3  制定档案管理制度，应每半年将工作报告和各类记录档案归档到最终用户处保存。

4.1.4  应按附录 A的规定建立监测系统维护记录，主要包括：

a)  监测子站基本情况表；

b)  监测子站仪器关键参数记录表；

c)  监测子站远程巡视记录表；

d)  易耗品和备品备件更换记录表；

e)  监测子站耗材更换记录表；

f)  监测仪器内部校准记录表；

g)  监测仪器检修记录表。

## 4.2 人员要求

4.2.1  运行维护人员应具有相关的专业知识，能独立完成监测子站的维护工作，经培训合格后上岗。

4.2.2  每名运行维护人员运行维护监测子站数量不得超过 3 个。

4.2.3  数据复审人员不应从事所审核数据相关仪器的日常操作和维护。

## 4.3 设备运行要求

4.3.1  监测系统采样和预处理设备、分析设备、内部校准设备等运行时的技术参数应与仪器说明书要 求和系统安装验收时的设置值保持一致。

4.3.2  监测系统运行过程中，应做好采样和预处理设备、分析设备、校准设备的质控维护：

a)  高精度每7 d用高、低浓度工作气检查一次；每12 h用目标气检查一次，若超过偏差，则进 行内部校准；

注1：形成监测历史数据后，高浓度工作气浓度宜为年小时浓度的 90％，低浓度工作气浓度为年小时浓度的 10％。

b)  中精度利用动态校准设备，配制出工作气（高、低两种浓度标准气体）每 7 d 检查一次，配制 出目标气（中浓度标准气体）每7 d校准一次。

注2：形成监测历史数据后，目标气浓度宜为年小时浓度的 50％。

c)  采样和预处理设备的采样真空泵流量和分析设备进气流量应每月检查一次，流量检查频次应 符合表 1 的规定。

表1   流量检查频次

| 序号 | 流量检查内容 | 高精度检查要求 | 中精度检查要求 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样和预处理设备的真空泵样品采集流量 | 真空泵抽气流量不低于10L/min | — | 每月 |
| 2 | 分析仪器进气流量 | 仪器进气实测值超过设置值的±10％时，进行重置 |  | 每月 |

4.3.3  监测系统外部辅助工具应每年定期委托第三方技术机构做好计量检定或溯源。

注：辅助工具包括流量计、温度计、湿度计、压力计。

# 5 测量方法及观测系统

## 5.1 测量方法

采样泵将样气由采样管线抽入系统，经温度平衡、压力控制、除水干燥等处理后，由样气选择单元按要求将样气导入主机单元光腔。

测量特定波长激光在光腔内经样气吸收后光强衰减至其1/e倍（e是自然常数）的时间，利用衰减时长与样气内温室气体浓度之间的对应关系，即可定量测定样气内温室气体浓度。

## 5.2 观测系统

5.2.1 样气采集及处理单元

主要包括进气过滤器、采样管线、采样泵、压力控制器、温度平衡装置和样气除湿装置等。

主要功能：采集环境大气样气，并进行温度平衡、压力控制和除水干燥。

5.2.2 样气选择单元

主要包括质量流量控制器、气流控制开关、样气选择模块（多口阀、电磁阀等）。

主要功能：用于设定和选择进入测量单元的进气的流量、种类、分析顺序和分析时长。

5.2.3 主机单元

主要包括光腔、激光发生器、信号接收处理模块、系统温度压力控制模块等。

主要功能：对样气内温室气体进行分析，并通过仪器内置程序转换成响应信号和浓度。

5.2.4 标气单元

主要包括工作标气、目标标气、气瓶、减压阀等。

主要功能：提供已知浓度的标气，进行系统稳定性和准确性检验校准。

5.2.5 数据采集及处理单元

主要包括具有控制及数据记录功能的终端，如计算机、数据采集器等，基于所获数据可进行浓度计算。

主要功能：采集系统输出信号及仪器参数等相关信息，并存贮和转换运算。

5.2.6 观测系统性能指标

高精度和中精度观测系统的主要性能指标见表1及表2。

表1 高精度观测系统主要性能指标

| 性能指标名称 | 性能指标参数 |
| --- | --- |
| 必测指标 | 二氧化碳（CO2）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N2O） |
| 选测指标 | 一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）等 |
| 测量精度（5min平均） | CO₂ ≤ 0.1 ppm；CH₄ ≤ 2 ppb；N₂O ≤ 0.3 ppb |
| 24h最大漂移（1h平均） | CO₂ ≤ 0.3 ppm；CH₄ ≤ 3 ppb；N₂O ≤ 0.5 ppb |
| 测量浓度范围 | CO₂: 300–1000 ppm；CH₄: 100–5000 ppb；N₂O: 0–1000 ppb（有效精度范围内） |
| 数据获取率 | ≥95% |
| 响应时间 | ≤3 min（从采样到输出稳定数据） |

表2 中精度观测系统主要性能指标

| 性能指标名称 | 性能指标参数 |
| --- | --- |
| 必测指标 | 二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O） |
| 选测指标 | 一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）等 |
| 策略精度（5min平均） | CO2 ≤ 0.5 ppm；CH4 ≤ 10 ppb；N2O ≤ 5 ppb |
| 24h最大漂移（1h平均） | CO2 ≤ 1.0 ppm；CH4 ≤ 20 ppb；N2O ≤ 10 ppb |
| 测量浓度范围 | CO2: 300–2000 ppm；CH4: 100–10000 ppb；N2O: 0–2000 ppb（有效精度范围内） |
| 数据获取率 | ≥90% |
| 响应时间 | ≤5 min（从采样到输出稳定数据） |

# 6 监测点位布设​

## 6.1 布设原则​

6.1.1 代表性​

监测点位应能代表工业园区内不同功能区域、不同排放源类型的温室气体排放特征和浓度水平，以及园区整体的温室气体本底浓度和变化趋势。​

6.1.2 可比性​

同类型监测点位的设置条件应尽可能一致，包括但不限于监测仪器设备、采样方法、采样频率、数据处理方法等，以确保不同点位获取的数据具有可比性，便于进行综合分析和评估。​

6.1.3 整体性​

综合考虑工业园区的地形地貌、气象条件、产业布局、能源结构等因素，进行整体规划和布局，使监测点位能够全面反映园区内温室气体的产生、传输、扩散和转化过程。​

6.1.4 前瞻性​

结合工业园区的发展规划和未来发展趋势，预留一定数量的监测点位，以适应园区未来可能的产业结构调整、规模扩张等带来的温室气体排放变化。​

6.1.5 可操作性​

监测点位的选择应充分考虑实际建设和运行维护的可行性，包括点位的可达性、电力供应、通信条件、安全保障等。优先选择交通便利、易于安装和维护监测设备的地点，且确保监测设备运行过程中的安全稳定。​

## 6.2 点位类型及设置​

6.2.1 园区本底点位​

设置在工业园区主导风向上风向，距离园区边界至少5km的区域，以监测不受园区排放影响的区域大气本底温室气体浓度水平和变化趋势。该点位应具有较大区域尺度代表性，周边土地利用类型相对稳定，无明显的本地温室气体排放源。​

6.2.2 园区排放点位​

根据工业园区内不同产业功能区、主要排放源分布情况，设置多个排放监测点位。在大型工业企业集中区域，每1平方公里至少设置1个点位；对于单个大型排放源，应在其厂界周边上风侧和下风侧分别设置监测点位，上风侧点位距离厂界不小于200m，以准确监测排放源对周边环境的温室气体浓度影响。​

6.2.3 园区边界点位​

在工业园区边界四周，按照一定间隔设置边界监测点位，间隔距离根据园区周长和地形复杂程度确定，一般为1 km - 3km。点位应设置在园区边界向外一定距离处（50m - 100m），且位于开阔地带，无明显障碍物阻挡气流，以监测园区与外界之间的温室气体交换情况，反映园区排放对周边区域的影响范围和程度。​

## 6.3 点位确定流程​

6.3.1 资料收集​

收集工业园区及周边区域的基础资料，包括但不限于：​

a）气象数据，近 5 年 - 10 年的风向、风速、气温、气压、降水等常规气象资料，以及特殊气象事件（如强风、暴雨等）记录，用于分析园区内的气象条件对温室气体传输扩散的影响。​

b）地理信息和土地利用资料，包括高精度地形图、土地利用现状图、植被覆盖图等，以了解园区地形地貌特征和土地利用类型分布。​

c）温室气体排放源资料，详细调查园区内各企业的生产工艺、产品产量、能源消耗情况，核算其温室气体排放量和排放强度，绘制排放源分布图。​

d）现有监测数据，收集园区内及周边已有的环境空气质量监测、温室气体监测数据，了解区域内温室气体浓度的历史变化情况。​

e）园区发展规划资料，包括未来的产业发展规划、土地开发利用规划等，为点位布设的前瞻性提供依据。​

6.3.2 点位初选​

基于收集的资料，采用地理信息系统技术，综合考虑气象条件、地形地貌、排放源分布、土地利用类型等因素，在园区及周边区域进行图上选址。初步筛选出若干个备选监测点位，数量应不少于最终确定点位数量的 2 倍。对于园区本底点位，重点考虑主导风向上风向的开阔、无污染区域；对于排放点位，优先选择在排放源集中区域且气流较为稳定的位置；边界点位则沿着园区边界均匀分布。​

6.3.3 点位优化​

采用数值模拟和统计分析相结合的方法，对初选点位进行优化。利用气象模式和大气扩散模式，模拟不同气象条件下温室气体在园区内的传输扩散过程，分析各初选点位对园区主要排放源的敏感性。同时，运用统计分析方法，如聚类分析、主成分分析等，对初选点位的潜在监测数据进行模拟分析，评估各点位数据的代表性和互补性。通过综合评估，从初选点位中筛选出对园区温室气体排放特征和变化趋势具有最佳监测效果的点位。​

6.3.4 点位确认​

对优化后的点位进行实地勘查，检查点位的实际环境条件是否符合监测要求。主要检查内容包括：​

a）点位的可达性，确保监测设备的安装、维护和校准人员能够方便到达点位。​

b）电力供应和通信条件，保证监测设备能够稳定运行并实时传输数据，优先选择附近有稳定电力供应和良好通信信号覆盖的区域。​

c）周边环境，监测点位周围应无明显的干扰源，如高大建筑物、强电磁辐射源、道路扬尘等。对于排放点位，要检查与排放源之间的距离和地形是否符合要求；对于本底点位和边界点位，需确认周边无新增的潜在排放源。​

d）安全条件，确保点位设置在安全区域，避免受到自然灾害（如洪水、滑坡等）和人为破坏的影响。​

在实地勘查过程中，若发现某个点位不满足要求，应及时进行调整或重新选择替代点位，并再次进行模拟分析和实地勘查，直至所有监测点位均满足要求，最终确定工业园区的温室气体连续监测点位布局。

# 7 安装要求

## 7.1 站址选择

应符合QX/T174大气成分站或环境气象站选址要求的规定。

## 7.2 工作环境

应符合以下要求：

a）应干燥、清洁、无震动，避免强电磁干扰和阳光直射，设备应远离热源、腐蚀性气体及粉尘污染源；

b）电源应配备过压、过载和漏电保护装置，接地电阻小于4Ω，电压波动范围不超过±5%，频率稳定在（50±3）Hz，建议配置稳压电源或不间断电源，确保断电后系统持续运行≥1小时;

c）室内温度应控制在（25±2）℃，24小时内波动不超过±2℃，相对湿度≤60%（无冷凝），空调出风口不得直吹设备或采样管线。；

d）站房应具备防雷设施，并定期检测接地性能，保持通风良好，避免局部气体浓度积聚影响测量。；

e）设备四周预留≥10cm散热空间，主机单元与标气瓶距离≥50cm，采样管线应固定牢固，避免弯折或盘绕，减少气流阻力。。

## 7.3 样气采集及处理单元

应符合以下要求：

a）采样口应安装在合适的支撑体上（如铁塔），高出下垫面冠层顶30m以上，四周开阔，气流畅通；

b）采样管应保持完整，中间尽量减少接头，避免漏气，符合防雷要求，采样管路置于保护槽（管）内并固定，保护槽（管）可架空或通过地下管道引入主机单元内，管路应避免U形回弯和盘管；

c）采样管应在同一高度至少配备一根备份采样管，不使用时应对备份采样两端进行封闭处理；

d）主备采样管走向一致，保持平行，路径长度应无明显差别；

e）采样口应安装颗粒物过滤装置，并有防水、防虫、防腐等处理；

f）空气从采样口进入主机的驻留时间应小于2min；

g）空气进入主机进气口前，应经过除湿处理。

## 7.4 样气选择单元

应符合以下要求：

a）采样管线对CO2和CH4无污染、吸附作用；

b）在不同管路之间切换时密封性要好，不漏气，无交叉污染，并可编程控制；

c）质量流量控制器在流量为0mL·min-1~300mL·min-1、压力小于0.2MPa时，流量分辨率优于全量程的1.5%FS。

## 7.5 主机单元

应符合以下要求：

a）平稳放置，四周应有不小于10cm的散热空间，远离气体发热体、强磁体和腐蚀物；

b）在主机进气口前应连接1μm~2μm孔径的颗粒物过滤装置；

c）样气进入主机之前应进行温度和压力平衡。

## 7.6 标气单元

应符合以下要求：

a）使用至少2瓶工作标气（高浓度标气、低浓度标气），工作标气浓度跨度涵盖观测地点大气CO2和CH4变化范围，通常选择第95%和第5%分位浓度值为高、低浓度工作标气的浓度值；

b）使用至少1瓶目标标气，目标标气浓度接近观测地点大气CO2和CH4浓度变化范围的中位数，通过分析系统定量结果与标称值相比较来判别系统性能；

c）应设置标气瓶的固定装置，水平置于通风散热良好且无阳光直射处；

d）标气瓶安装有减压阀、压力传感器时，应便于读数，避免碰撞，标气瓶压力应不小于3.5 MPa。

## 7.7 数据采集单元

应符合7.2工作环境的要求。

# 8 检漏与测试要求

## 8.1检漏

观测系统完成安装后，应对样气流经的各部件、管线、连接部位及气瓶进行漏气检查，无漏气。

## 8.2观测系统性能测试

8.2.1 高精度系统测试

a) 流量测试

利用流量计对观测系统的标气、空气等的流量进行测试和调节，使样气流通稳定，流量波动不超过±5%。

b) 线性测试应符合下列规定，使用至少5种不同浓度标气，交替测量各3次，每次≥5min；拟合优度≥99.99%，残差要求为CO₂ < 0.1×10⁻⁶mol/mol，CH₄ < 1×10⁻⁹mol/mol，N₂O < 0.3×10⁻⁹mol/mol.

c) 精度测试应符合同一浓度标气连续测量≥120min，24组5min平均浓度的标准偏差，CO₂ < 0.025×10⁻⁶mol/mol，CH₄ < 0.22×10⁻⁹mol/mol，N₂O < 0.04×10⁻⁹mol/mol.

d) 漂移测试应符合同一浓度标气连续测量≥24h，24组1h平均浓度的最大偏差为CO₂ < 0.1×10⁻⁶mol/mol，CH₄ < 1×10⁻⁹mol/mol，N₂O < 0.1×10⁻⁹mol/mol.

8.2.2 中精度系统测试

a) 流量测试要求同高精度要求，允许流量波动范围放宽至±15%。

b) 线性测试使用至少3种浓度标气，各测量3次；拟合优度≥99.5%，残差要求：CO₂ < 0.5×₂ < 0.5×10⁻⁶mol/mol，CH₄ < 10×10⁻⁹mol/mol，N₂O < 5×10⁻⁹mol/mol.

c) 精度测试应符合连续测量≥60min；12组5min平均浓度的标准偏差：CO₂ < 0.5×10⁻⁶mol/mol，CH₄ < 10×10⁻⁹mol/mol，N₂O < 5×10⁻⁹mol/mol.

d) 漂移测试应符合连续测量≥12h；12组1h平均浓度的最大偏差：CO₂ < 1.0×10⁻⁶mol/mol，CH₄ < 20×10⁻⁹mol/mol，N₂O < 10×10⁻⁹mol/mol.

# 9 监测站运行维护

## 9. 1 监测站及附属设备维护

监测子站及附属设备应每周至少巡检 1 次，巡检和维护要求应符合表3 的规定。

表3  监测子站及附属设备维护

| 序号 | 巡检对象 |  | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点环境 |  | 站房应无漏水；楼顶无杂草和积水，隔离栅栏完好；周边道路、电力、通信通畅；周 边树木不影响视频监控 |
| 2 | 室内环境 |  | 室内温度25℃±5℃, 24h变化不超过±2℃,相对湿度 ≤ 80％；无异常气味 |
| 3 | 附属 设备 | 排风装置 | 风扇正常转动，无明显污染 |
| 4 |  | 稳压电源 | 输出电压220VAC±11V，运行状况正常 |
| 5 |  | 不间断电源(UPS) | UPS至少满足停电期间 1h 的工作时长或配备功率为实际功率的2倍 |
| 6 |  | 电源插头、线板 | 插头无脱落，运行状况正常 |
| 7 |  | 消防设施 | 灭火器选用七氟丙烷灭火剂，每个站房至少配备 1个，灭火器在有效期内且指针应在 绿色指示区域 |
| 8 |  | 视频门禁系统（若有） | 视频、指纹等应识别正常 |
| 9 |  | 空调 | 应一用一备，来电自动启动，功能正常，过滤网应每月清洁一次 |
| 10 |  | 避雷设施 | 正常，接地电阻 ＜4 Ω |

## 9.2 采样和预处理设备维护

采样和预处理设备应每周至少运行维护 1 次，维护应符合表4 的规定。

表4  采样和预处理设备的巡检和维护

| 序号 | 巡检内容 | 高精度维护要求 | 中精度维护要求 | 检查/更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样管线 | 采样高塔塔顶端应安装颗粒物过滤器 PTFE 材质，孔径 ＜ 10 μm |  | 每半年更换 |
| 2 |  | 分析仪器样品气入口采样膜使用 PTFE 材质，孔径 ＜ 5 μm |  | 每月更换 |
| 3 | 采样真空泵 | 进气、排气正常，采样真空泵工作正常；采样真空泵抽气 流量≥ 10 L/min；2 μm 颗粒过滤器工作正常 | 适用时，按高精度维护要 求执行 | 每季度检查 |
| 4 | 采样控制设备 | 采样控制设备内部温度 25℃±5℃, 气密性检查时测试负 压表显示 -20psi 以下 |  | 每季度检查 |
| 5 | 初级除水 | 除水温度应在 1℃~5℃ 之间 |  | 每周检查 |
| 6 | 干燥除水 | 使用干燥剂除水，当仪器监测到水汽值大于 0.05％时，更 换干燥剂 |  | 每周检查 |
|  |  | 使用渗透膜(纳分管)设备除水，1年～2 年更换一次渗透膜 |  | 每月检查 |
| 7 | 低温除水 | 除水温度 -65℃~-75℃ | 不适用 | 每周检查 |
| 注：巡检情况可根据各厂家要求形成记录表格。 |  |  |  |  |

## 9.3 分析设备和校准设备的维护

分析设备及校准设备的维护项目、频次及要求应符合表5 和 HJ 818—2018 中 5.2.2 的规定。

表5  分析设备和校准设备维护

| 序号 | 维护对象 | 高精度维护要求 | 中精度维护要求 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备工作 状态 | 设备的关键参数（如温室、压力、流量等）符合厂家说明书的要求 |  | 每日 |
|  |  | 水汽值＜0.05％，且无明显增加 | — |  |
| 2 | 分析设备 时钟 | 分析设备使用自带时区，即时时钟偏差应 ≤ 30 s | 分析设备使用北京时区 | 每周 |
| 3 | 室内管线 气密性 | 若人员进入站房，分析仪监测到室内环境空气 CO2 浓 度值出现突变，并波动 ＞ 10 ppm，则应检查系统负压 部分的漏气情况 | 堵住样品入口，观察仪器流量和压力参 数，达到仪器手册上规定目标即为不漏 气 |  |
| 4 | 标气瓶及 减压阀 | 标气瓶不漏气，减压阀一级压力值＞ 500 psi；二级分压范围 15 psi ～ 20 psi |  |  |
| 5 | 尾气排空 | 尾气排空的浮子流量计应保持有 50 mL 以上气体流量 | — |  |
| 6 | 空气净化 设备 | — | CO2 去除装置是否正常工作；检查加热温 度等关键参数 | 每季度 |
| 7 | 动态校准 设备 | — | 动态校准设备内质量流量计校准，精度 单点误差要求±2% | 每年 |
| 注：关键参数等点检情况可根据各厂家要求形成仪器的记录表 |  |  |  |  |

## 9.4 数据采集设备维护

数据采集设备的维护项目、频次及要求应符合表6 和 HJ 818—2018 中 4.3.3.2 的规定。

表6  数据采集设备维护

| 序号 | 维护对象 | 要求 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集软件 | 远程查看软件工作正常，数据上传应连续 | 每日 |
| 2 | 数据采集设备时钟 | 使用北京时区 | 每日 |
| 3 | 数据采集工控机 | 工控机通讯指示灯正常，并清洁滤网 | 每周 |
| 4 | 数据一致性 | 数据采集软件上原始数据与上传到平台端的数据一致 |  |
| 5 | 数据备份 | 站点原始数据备份 | 每月 |
| 6 | 通讯装置 | 通讯指示灯工作正常 |  |
| 注：数据异常等关键情况可根据实际要求形成记录表。 |  |  |  |

# 10 中心计算机室、质量保证实验室及系统支持实验室维护

应按 HJ 818—2018 中 5.2.3、5.2.4、5.2.5 的要求执行。

# 11 数据维护

### 11.1 数据审核维护

应对数据的完整性、空间一致性、历史一致性、数值异常/离群等进行审核：

a)  完整性审核：主要审核小时数据、日数据、月数据和年数据的完整性；

b)  空间一致性审核：对比多个站点相同污染物浓度的时间序列，判断数据有效性；

c)  历史一致性审核：主要涉及数据界限值审核、数据相关性审核、数据合理性审核；

d)  异常数据审核与处理：异常数据处理方法见表7。审核数据的结果一般为有效数据、存疑数据 和无效数据三种。

数据处理流程图见图1。

正常

数据审核

监测数据

异常

查找原因，缺失数据补录，再审核

图1  数据处理流程图

表7  异常数据审核与处理

| 序号 | 异常数据 |  | 核查确认 | 处理 | 高精度 | 中精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零值 | 某时刻某个因子显示零值或者频繁 零值 | 核查仪器故障，数据传输情况 | 人工审核判定无 效/有效数据 | √ | √ |
| 2 | 突变值 | 单个因子出现浓度突高或突低，即小 时浓度环比变化偏差超过3倍 | 核查原始数据、分析设备、通讯 设备、周边环境、气象条件等 | 人工审核判定无 效/存疑/有效数 据 | √ | √ |
| 3 | 水汽值 | 水汽值超过0.05% | 核查采样和预处理设备状态 | 人工审核判定无 效数据 | √ | — |
| 4 | CH4异常数值 | 日均数值 ≤1700 ppb 或 ≥ 3000 ppb | 核查仪器状态及周围环境 | 人工审核判定无 效/有效数据 | √ | √ |
| 5 | CO2异常数值 | 日均数值 ≤350 ppm 或 ≥ 600 ppm | 核查仪器状态及周围环境 |  | √ | √ |
| 6 | N2O异常数值 | 日均数值 ≤50 ppb 或 ≥ 500 ppb | 核查仪器状态及周围环境 |  | √ | √ |
| 7 | 质控数据 | 监测数据持续低值或浓度过高变化 | 存在质控过程未打标志位 | 人工审核判定无 效数据 | √ | √ |
|  |  | N2O、CO2 、CH4 任何一个指标目标气质 控检查不合格 | 检查相对应仪器的状态；对应仪 器不合格的监测值判定无效数 据 |  | √ | √ |
| 注1：因数据修约（如保留小数点后1位或2位）导致数值稳定不变除外。 注2：审核规则应细化到分钟数据。 |  |  |  |  |  |  |

### 11. 2 数据补录（遗）

11.2.1  因气象因素变化等导致数据丢失的，经现场判定数据采集软件有原始数据的，应通过软件进行 补录。

11.2.2  因通讯等连接问题导致平台端数据缺失的，应对缺失时段数据进行补遗。

### 11. 3 数据获取率

监测系统数据获取率应 ≥ 90％；若采用同一台仪器分层采样的，数据获取率应≥85％。

数据获取率按公式(1)计算。

C =  × 100% ······································································ (1)

式中：

C  —— 数据获取率(%) ;

T  —— 系统运行总小时数，单位为小时（h）。

Tw —— 系统故障小时数，单位为小时（h）。

# 12 故障响应要求

12.1.1  故障维修应在 24 h 内响应，宜在 7 d 内完成。

12.1.2  常见故障处理可根据难易程度，确定维修时间：

a)  简单故障：1 d 内现场处理，如电源、软件设置、数采采集问题等；

b)  一般故障：现场结合远程咨询指导方式处理，在 3 d 内完成，如软件兼容性、数据通讯上传、 内部校准和采样流量等问题；

c)  复杂故障：上报厂家处理，在 7 d 内完成，如仪器核心部件、系统软件不可修复性故障等问题。

# 参 考 文 献

［1］  GB/T 5832.3—2011    气体中微量水分的测定    第 3 部分：光腔衰荡光谱法

［2］  GB/T 2887—2011    计算机场地通用规范

［3］  GB/T 33672—2017    大气甲烷光腔衰荡光谱观测系统

［4］  GB/T 34286—2017    温室气体    二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法

［5］  GB/T 34415—2017    大气二氧化碳（CO2）光腔衰荡光谱观测系统

［6］  QX/T 125—2011    温室气体本底观测术语

［7］  QX/T 429—2018    温室气体    二氧化碳和甲烷观测规范    离轴积分腔输出光谱法

［8］  中国气象局 . 大气成分观测业务规范（试行）[M].北京：气象出版社，2012.

［9］  中国气象局综合观测司 . 大气成分观测业务技术手册（第一分册：温室气体及相关微量成分） [M].北京：气象出版社，2014.

［10］  臧昆鹏，周凌晞，方双喜，等 . 新型 CO2 和 CH4 混合标气标校流程及方法[J].环境化学，2011，30 （2）：511-516 .

［11］  高精度温室气体二氧化碳浓度自动观测系统建设指南（气测函〔2023〕20 号）

［12］  GAW Report No . 292 Twenty -first WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide，Other Green- house Gases and Related Measurement Techniques（GGMT-2022），2024 .

［13］  DB32/T 4928—2024    温室气体　二氧化碳和甲烷观测规范 光腔衰荡光谱法

［14］  DB15/T 4038—2025    环境空气温室气体（CO2、CH4、N2O）自动监测系统质量保证和质量控制技术规范

［15］  DB3302/T 1172—2024    温室气体连续自动监测系统运行维护规范