团体标准

《工业园区温室气体连续监测技术规范》

编制说明

标准起草组

2025年9月

目  录

一、任务来源	1

二、制定标准的必要性	3

三、制定标准的意义及目的	4

四、主要起草过程	6

五、标准制定原则	9

六、主要内容及依据来源说明	9

七、国内外标准修订情况	38

八、重大分歧意见的处理经过和依据	40

九、实施标准的措施	40

十、自我承诺	42

十一、贯彻标准的要求和措施建议	42

# 一、任务来源

根据《关于下达 2025 年第二批绿色低碳领域团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕134号 桂低碳协〔2025]9号）文件精神，由广西绿色低碳产业技术协会提出，广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西大学、广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、广西钢铁集团有限公司、浙江灵析精仪科技发展有限公司共同起草的团体标准《工业园区温室气体连续监测技术规范》（项目编号2025-0201）获批立项。

为高质量编制团体标准《工业园区温室气体连续监测技术规范》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘慧琳 | 正高级工程师 | 大气污染治理与温室气体排放协同管控 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 统筹主持标准编制工作 |
| 王英辉 | 教授 | 碳排放管理研究 | 广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 鄢世阳 | 工程师 | 公众低碳行为研究 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 李锐龙 | 副教授 | 温室气体监测 | 广西大学 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 彭小玉 | 高级工程师 | 城市温室气体碳减排管控 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 陈雪梅 | 高级工程师 | 工业领域减污降碳治理 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 李宏姣 | 高级工程师 | 碳减排量化监测 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 李泉 | 高级工程师 | 温室气体监测 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 廖卉 | 工程师 | 温室气体排放清单研究 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 李昊 | 工程师 | 适应气候变化研究 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 曾骁 | 工程师 | 钢铁碳排放研究 | 广西钢铁集团有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 王文欢 | 工程师 | 碳排放管理 | 广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 韦江泉 | 高级工程师 | 碳排放管理 | 广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 吴文乾 | 工程师 | 碳排放管理 | 广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 王博文 | 工程师 | 钢铁领域碳排放管理 | 广西钢铁集团有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 黄殿贵 | 高级工程师 | 碳排放管理 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 冯靖航 | 技术员 | 碳排放管理 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 么欣 | 工程师 | 环境科学 | 浙江灵析精仪科技发展有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 艾天熊 | 工程师 | 软件工程 | 浙江灵析精仪科技发展有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 李维城 | 助理工程师 | 大数据信息治理 | 广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |

# 二、制定标准的必要性

“碳达峰、碳中和”战略目标推进过程中，工业园区作为工业经济核心载体与温室气体排放主要源头，其排放监管的科学性、精准性直接影响区域“双碳”任务落地成效。当前我国现行标准体系中，温室气体监测相关标准多聚焦于大气本底观测或固定污染源单一污染物监测，缺乏针对工业园区复杂场景的温室气体连续监测专项技术规范。现有标准难以覆盖园区全维度监测需求，导致园区碳排放核算数据来源不统一、监测方法不规范，无法为减排效果评估、监管决策提供精准支撑。本标准专门针对工业园区场景构建系统化监测技术框架，可填补该领域标准空白。

当前工业园区温室气体监测存在多方面核心痛点，一是点位布设随意性大，数据代表性不足；二是设备选型与运维不统一，数据准确性难以保障；三是数据管理缺失规范，无法支撑长期排放趋势分析。本标准通过明确点位布设原则、设备性能指标、运维频次及数据审核规则，可系统性解决上述痛点，实现监测全流程标准化，确保各环节操作有章可循，提升监测工作的规范性与可操作性。

工业园区温室气体排放监管需以可测量、可报告、可核查为核心前提，高质量监测数据是该体系的基础。当前因缺乏统一标准，不同园区监测数据可比性差，部分园区数据偏差大、存在漂移或断链无效问题，严重影响碳排放评价、减排项目审定等工作的科学性。本标准通过设定分级监测要求、严格质量控制措施、明确数据获取率底线，可确保监测数据的准确性、连续性与可比性，为园区碳排放核算提供可靠数据，同时为减排措施效果评估提供量化依据，助力园区从粗放式减排向精准式减排转型。

本标准起草单位充分考虑目前我区产业布局特点，在点位布设、设备安装、运维等内容设计上，均针对区域实际需求，可有效解决园区监测的特殊难题。标准实施后，能推动工业园区建立统一的温室气体监测体系，为碳市场建设、跨区域减排协同提供技术支撑，助力地方实现绿色低碳发展目标。

# 三、制定标准的意义及目的

（一）制定标准的意义

1.完善温室气体监测标准体系

当前针对工业园区温室气体连续监测的专项技术规范存在空白，本标准聚焦工业园区这一关键排放载体，围绕监测全流程构建技术框架，与现有大气本底观测、固定污染源监测相关标准形成互补，填补园区级温室气体连续监测的标准短板，进一步完善我国温室气体监测标准体系，为后续同类标准制定提供参考依据。

2.规范园区监测行为，提升行业监测水平

此前工业园区温室气体监测存在点位布设随意、设备运维不统一、数据管理不规范等问题，导致监测工作缺乏统一指引。本标准明确监测系统技术要求、点位布设原则、运行维护流程等核心内容，为园区监测提供标准化技术依据，推动行业从分散化、经验化监测向规范化、专业化监测转型，整体提升工业园区温室气体监测行业水平。

3.支撑双碳目标落地，强化园区排放监管

工业园区作为工业领域温室气体排放的主要来源，其监测数据的科学性直接影响双碳目标推进成效。本标准通过规范监测流程、保障数据质量，为园区碳排放核算、减排效果评估提供可靠数据支撑，帮助监管部门精准掌握园区排放状况，为制定差异化减排政策、开展排放监管提供技术保障，助力双碳战略在园区层面有效落地。

（二）制定标准的目的

1.统一监测技术要求，确保数据可比可用

通过明确监测系统的性能指标、测量方法、质量控制措施等内容，统一园区温室气体监测的技术口径，解决不同园区因监测方法、设备选型差异导致的数据不可比问题，确保监测数据具备准确性、连续性与可比性，满足碳排放核算、监管决策等多场景应用需求。

2.明确全流程操作指引，降低监测实施难度

本标准围绕监测点位布设、设备安装、运行维护、数据管理、故障响应等全流程环节，制定清晰、可操作的技术指引，帮助园区监测实施单位明确各环节工作要求，降低监测工作的技术门槛与实施难度，保障监测系统稳定运行。

3.适配区域发展需求，服务地方低碳转型

本标准充分结合西南地区工业园区的地形地貌、气象条件及产业布局特点，在点位布设、设备运维等内容设计上兼顾区域特殊性，可有效解决地方园区监测的实际难题。通过标准实施，推动广西及周边省份工业园区建立统一的温室气体监测体系，为地方碳市场建设、跨区域减排协同提供数据支撑，助力地方实现产业绿色低碳转型与高质量发展的双重目标。

# 四、主要起草过程

## （一）前期研究情况

## （一）前期调研与筹备阶段（2025年3月—4月）

起草团队聚焦广西及周边地区典型工业园区，通过实地走访、座谈交流等方式，系统调研钢铁、化工、装备制造等不同类型园区的产业布局、温室气体排放源分布特征，详细梳理现有监测设备配置（如采样预处理单元、分析仪器类型）、运行维护模式及数据应用痛点——包括点位覆盖不全导致排放特征反映不完整、设备校准频次不统一影响数据准确性、数据异常判定无明确标准等问题，累计调研园区20余家，形成《工业园区温室气体监测现状调研报告》，明确标准需重点解决的实践问题。

收集国内外相关标准与技术文献，重点分析QX/T174《大气成分选址要求》、HJ818《环境空气气态污染物连续自动监测系统技术要求及检测方法》等现行标准在工业园区场景的适配性，同时参考GAW《温室气体及相关测量技术会议报告》、中国气象局《大气成分观测业务规范（试行）》等资料，研究光腔衰荡光谱法在复杂工况下的应用参数，整理形成《温室气体监测技术资料汇编》，为标准技术指标设定提供依据。

由广西绿色低碳产业技术协会牵头，联合广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西大学、广西产研院绿色低碳技术研究所有限公司、广西钢铁集团有限公司、浙江灵析精仪科技发展有限公司等单位，组建涵盖科研机构、高校、企业的起草工作组，明确各单位职责，制定工作计划，确定各阶段时间节点与交付成果，保障工作有序推进。

## （二）标准草案起草阶段（2025年5月—6月）

框架设计与内容初拟：基于前期调研成果，结合工业园区温室气体连续监测全流程，确定标准范围、术语和定义、基本要求、测量方法及观测系统、监测点位布设、安装要求、检漏与测试要求、监测站运行维护、数据维护、故障响应要求的完整框架。各起草单位按分工开展内容编写，其中广西大学负责“测量方法及观测系统”章节，明确光腔衰荡光谱法的样气处理流程与系统各单元的组成及功能，广西壮族自治区环境保护科学研究院负责“监测点位布设”章节，提出本底、排放、边界三类点位的设置原则与确定流程。

针对关键技术指标开展专项论证，其中“高精度仪器”与“中精度仪器”的漂移限值是参考浙江灵析精仪科技发展有限公司提供的设备实测数据，结合广西钢铁集团有限公司园区监测需求，最终确定高精度仪器相邻两次内部校准间CO2漂移不超过±0.2ppm、CH4不超过±5ppb、N2O不超过±5ppb，中精度仪器对应漂移分别不超过±1ppm、±50ppb、±100ppb；同时针对数据获取率，综合园区设备故障记录与监管需求，设定监测系统数据获取率≥90%、分层采样≥85%的指标要求。

起草工作组每月召开2次内部研讨会，逐章逐节审查内容，重点讨论“安装要求”中采样口高度、“运行维护”中不同精度仪器的校准频次等细节，解决术语表述不一致、技术要求不明确等问题。经3轮修改完善，于2025年6月底形成《工业园区温室气体连续监测技术规范》第一版。

## （三）征求意见与修改完善阶段（2025年7月—8月）

2025年7月上旬，将《工业园区温室气体连续监测技术规范》分发至各起草单位，征求技术骨干与一线监测人员意见，共收集意见18条，涉及“数据维护”中异常数据处理、“标气单元”中气瓶压力要求等方面。起草工作组逐一核实，采纳合理意见15条，部分采纳2条，形成初稿第二版。

2025年9月中旬—10月上旬，向多家单位发送征求意见函，同步在广西标准化协会官网公示标准草案，公开征求社会意见。起草工作组召开专题会议论证未采纳意见，形成《征求意见汇总处理表》，并据此修改形成《工业园区温室气体连续监测技术规范》征求意见修改版。

# 五、标准制定原则

## （一）科学性原则

标准制定严格依托成熟监测技术与科学理论，以光腔衰荡光谱法为核心测量方法，明确样气采集、预处理、分析全流程的技术逻辑，通过温度平衡、压力控制、除水干燥等预处理环节，保障温室气体浓度测量的准确性。针对高精度仪器、中精度仪器的性能指标，结合设备实测数据与园区监测需求，经多轮技术论证后量化设定，确保各项技术要求符合监测原理与实际应用规律，避免主观随意性。

## （二）实用性原则

标准内容紧密围绕工业园区温室气体连续监测的实操需求，采用条款+表格的表述形式，将复杂技术要求转化为清晰可操作的指引。在监测站运行维护章节，通过表格明确不同设备的巡检对象、维护要求与检查频次；在点位布设章节，细化本底、排放、边界三类点位的设置位置与具体要求，降低监测实施单位的操作难度。同时，充分考虑西南地区地形、气象特点，适配山地园区气流监测需求，确保标准在实际场景中能用、好用。

## （三）协调性原则

标准严格与现行国家标准、行业标准保持衔接，引用大气成分选址要求、环境空气质量标准、环境空气气态污染物连续自动监测系统技术要求及检测方法等文件中的核心技术要求，避免与现有标准冲突。同时，针对现有标准未覆盖的工业园区专项需求，补充细化相关内容，与现有标准形成互补，共同完善温室气体监测标准体系。

## （四）分级分类原则

考虑不同规模、不同监测需求的工业园区差异，标准采用分级分类的技术框架：按仪器精度分为高精度、中精度两类，分别设定性能指标、校准频次与维护要求；按监测目标分为本底点位、排放点位、边界点位三类，明确各类点位的布设原则与功能定位。这种设计既满足大型重化工园区高精度监测需求，也适配中小型园区基础监测需求，兼顾通用性与针对性。

## （五）前瞻性原则

标准在立足当前监测技术水平的同时，预留未来发展空间。在观测系统性能指标中，除必测的温室气体外，增设选测指标，适配后续园区多污染物协同监测需求；在点位布设章节提出前瞻性原则，要求结合园区发展规划预留监测点位，适应未来产业结构调整与排放变化。同时，将数据获取率、故障响应时限等要求纳入标准，为后续园区监测数据的长期应用奠定基础，确保标准能适应双碳目标推进过程中的监测需求变化。

# 六、主要内容及依据来源说明

## （一）标准结构设计依据

本标准结构严格遵循GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，采用范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、实施保障的逻辑框架，共设12章及参考文献，覆盖工业园区温室气体连续监测从前期准备到后期运维的全流程，确保章节排布连贯、内容无遗漏，符合团体标准编制的通用规范。

## （二）核心章节主要内容及依据来源

1.范围

主要内容为规定标准涵盖的技术要求（术语和定义、监测系统技术要求、监测点位布设、监测方法、质量保证与质量控制、数据处理、运行维护、监督管理），明确适用于工业园区内二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体的连续自动监测，为园区温室气体排放监管、碳排放核算、减排效果评估提供技术支撑。

依据来源为结合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》中对工业领域污染物监测的法定要求，参考HJ75《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》对适用范围的界定方式，聚焦工业园区这一核心排放载体的专项监测需求，避免与现有标准在适用场景上重叠或遗漏。

2.规范性引用文件

主要内容为列出8项关键引用文件，包括QX/T174《大气成分选址要求》、GB3095《环境空气质量标准》、GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》、GB/T27025《检测和校准实验室能力的通用要求》、HJ75《固定污染源烟气（SO2、NOₓ、颗粒物）排放连续监测技术规范》、HJ212《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》、HJ664《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》、HJ818《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》。

依据来源为引用文件均为温室气体监测领域的现行有效标准，其中QX/T174用于指导监测站址选择的技术参数，HJ818为监测系统性能指标设定提供参考，HJ664支撑监测点位布设原则的制定，HJ212规范数据传输格式，确保本标准技术要求与国家、行业现行标准体系保持一致，避免技术冲突。

3.术语和定义

主要内容为界定11个核心术语，包括温室气体（明确主要成分）、光腔衰荡光谱法（阐述原理）、标气（以干洁空气为底气的已知浓度混合气）、工作标气（用于定量测量的标气）、目标标气（用于系统状态评估的标气）、样气（含待测组分的气体样品）、采样和预处理设备（含过滤器、采样泵等组件）、高精度仪器（相邻两次内部校准间CO2、CH4、N2O漂移分别不超过±0.2ppm、±5ppb、±5ppb）、中精度仪器（相邻两次内部校准间CO2、CH4、N2O漂移分别不超过±1ppm、±50ppb、±100ppb）、采样控制设备（实现气密性检测等功能的控制器）、标准气体（经量值溯源的气体标准物质，分工作气与目标气）。

依据来源为温室气体、光腔衰荡光谱法、标气、工作标气、目标标气、样气等术语，分别引自QX/T125—2011《温室气体本底观测术语》、GB/T34415—2017《大气二氧化碳（CO2）光腔衰荡光谱观测系统》、GB/T34286—2017《温室气体二氧化碳测量离轴积分腔输出光谱法》；高精度与中精度仪器的漂移限值，结合国内主流监测设备厂商（如浙江灵析精仪科技发展有限公司）提供的设备实测数据，及广西钢铁集团有限公司等园区的实际监测需求，经3轮技术论证后量化确定；标准气体定义补充量值溯源要求，参考GB/T27025对标准物质的管理规范。

4.基本要求

4.1制度要求

主要内容为明确需制定维护工序（含定期巡检、维护保养、故障维修、事故处理）、维护计划（含维护时间、人员、内容）、档案管理制度（每半年归档至用户，含电子档与纸质档，保存期不少于设备使用年限+5年），按附录A建立7类维护记录（监测子站基本情况表、仪器关键参数记录表等）。

依据来源为档案管理与维护记录要求参考GB/T27025中“记录控制”条款，确保监测过程可追溯；维护计划与工序内容，结合工业园区监测设备全生命周期管理需求设定，避免因制度缺失导致运维混乱。

来源：《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019

4.2人员要求

主要内容为运维人员需具备相关专业知识，经理论与实操考核合格上岗，每年培训不少于24学时；每名运维人员负责子站不超过3个（距离超50公里时每增50公里减1个）；数据复审人员需中级及以上职称，不参与相关仪器操作，审核记录签字归档。

依据来源为人员资质与培训要求参考HJ 818-2018对监测人员的能力规定，结合工业园区子站分布较散、维护难度大的特点，调整子站负责数量，确保运维质量。

来源：《环境空气气态污染物 (SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818—2018）

来源：《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB∕T 27025-2019）

4.3设备运行要求

主要内容：设备参数需与说明书及验收值一致，变更需审批；高精度每7天用高、低浓度工作气检查，每12小时用目标气检查（超偏差则校准），中精度每7天用工作气检查、目标气校准；每月检查采样泵与分析仪器流量（真空泵流量≥10L/min，波动±5%，仪器进气超±10%需重置）；外部辅助工具（流量计、温度计等）每年第三方检定，自带校准功能设备每半年自校准验证。

依据来源：设备校准频次与流量要求参考HJ818的质控逻辑，结合光腔衰荡光谱法仪器高灵敏度特性，细化高精度仪器的目标气检查频次；辅助工具检定要求引自GB/T27025“测量溯源性”条款，确保量值准确。

来源：《环境空气气态污染物 (SO2、NO2、O3、CO) 连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818—2018）

案例一：广西环科院大气观测站

该实验室为南宁市区提供监测技术支持，2024年6月在维护某园区高精度监测站时，按标准要求每12小时用目标气（CO2浓度450ppm、CH4浓度1900ppb、N2O浓度320ppb）检查，发现第5天CO2测量值与目标气标称值偏差达±0.25ppm（超标准限值±0.2ppm），立即启动内部校准（用高浓度600ppm、低浓度350ppm工作气修正），校准后偏差降至±0.12ppm。同时，每月检查采样泵流量时，发现1台泵流量仅-9.2L/min（低于10L/min-标准），且波动达±7%，拆解后发现过滤器堵塞，更换后流量恢复至10.5L/min，波动控制在±3%。通过严格执行标准运维要求，该监测站数据有效率从88%提升至96%，验证了设备运行条款对数据质量的保障作用。

5.测量方法及观测系统

5.1测量方法

主要内容为采样泵抽入样气，经温度平衡（波动±0.5℃）、压力控制（波动±0.1kPa）、除水干燥（水汽浓度<40×10-6mol/mol）后，导入主机光腔；测量激光光强衰减至1/e倍的时间，结合衰减时长与浓度的对应关系定量，实时记录温压参数用于修正。

依据来源为光腔衰荡光谱法原理引自GB/T34415—2017，温压控制与除水要求结合工业园区高湿度、气流不稳定的工况设定，确保测量不受环境干扰。

来源：《大气二氧化碳（CO2）光腔衰荡光谱观测系统》 （GB/T 34415—2017）

5.2观测系统

主要内容为拆分系统为5个单元，样气采集及处理单元（含PTFE材质过滤器、惰性采样管等，抽气流量≥10L/min）、样气选择单元（质量流量控制器精度±1.5%FS，密封性<1×10-9Pa・m³/s）、主机单元（光腔反射率≥99.99%，激光波长稳定性±0.01nm）、标气单元（工作标气量值溯源至国家基准，目标气不确定度<2%，气瓶压力≥10MPa）、数据采集单元（存储容量≥1TB，采集频率≥1次/分钟，数据符合HJ212）；通过表格明确高、中精度系统性能指标（精度、24h漂移、测量范围、除湿性能）。

依据来源为系统单元组成参考中国气象局《大气成分观测业务规范（试行）》，各单元设备参数结合浙江灵析精仪科技的采样管材质要求等设备厂商技术手册（如）与园区监测精度需求设定；性能指标中，高精度参数参考GB/T33672—2017，中精度参数结合中小型园区成本与基础监测需求调整，实现分级适配。

来源：《大气甲烷光腔衰荡光谱观测系统》（GB/T 33672—2017）

在测量方法上，创新性地采用光腔衰荡光谱法，并结合工业园区实际工况对样气预处理环节进行深度优化。明确规定样气需经严格的温度平衡、压力控制、除水干燥预处理后导入主机光腔，有效克服工业园区高湿度、气流不稳定等复杂环境对测量的干扰，相比传统测量方法，显著提高测量精度与稳定性。在观测系统构建方面，将系统创新性地拆分为5个单元，每个单元都有明确且严苛的设备参数要求。样气采集单元采用PTFE材质过滤器、惰性采样管等，确保样气采集的纯净与稳定。主机单元光腔反射率≥99.99%，激光波长稳定性±0.01nm，极大提升系统对温室气体的检测灵敏度与准确性，对观测系统的精细化拆分与高标准要求，在同类型监测标准中具有显著创新性与领先性。

案例二：杭州某化工园区夏季监测系统运行

该园区夏季日均温-32℃、湿度85%，此前未做严格预处理时，监测数据常出现CO2浓度跳变问题（偏差超2ppm）。2023年7月起，按标准要求升级观测系统，在样气采集单元加装半导体除湿装置（将水汽浓度控制在35×10-6mol/mol以下），主机单元采用恒温舱（温度波动±0.3℃）、高精度压力传感器（波动±0.08kPa）。升级后，连续1个月监测数据显示，CO25min平均精度稳定在≤0.08ppm，CH4≤0.2ppb，N2O≤0.05ppb，完全符合标准高精度系统要求；即使在台风“泰利”影响期间（湿度骤升至2%），数据漂移仍控制在±0.15ppm，远低于标准限值，证实了标准测量方法与观测系统设计对复杂气候条件的适应性。

6.监测点位布设

6.1布设原则

主要内容为提出代表性（覆盖不同功能区与排放源，避开局部污染源）、可比性（同类型点位条件一致）、整体性（结合地形、气象等整体规划）、前瞻性（预留点位适配发展）、可操作性（考虑可达性、电力通信）5项原则。

依据来源为参考HJ664的点位布设核心原则，补充前瞻性与整体性原则，适配工业园区产业布局动态变化与全流程排放监测需求。

来源：《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）

6.2点位类型及设置

主要内容为本底点位（主导风向上风向，距园区边界≥5km，无本地排放源）、排放点位（大型企业集中区每1km2≥1个，单个排放源厂界上风侧≥200m、下风侧设点）、边界点位（边界外50-100m，间隔1-3km，开阔无遮挡）。

依据来源为结合工业园区“源—场—界”的监测逻辑设计点位类型，本底点位距离要求参考QX/T174对大气本底站的选址距离，排放点位密度结合广西钢铁集团等大型园区的排放强度设定。

来源：《大气成分站选址要求》（QX/T 174-2012）

本章节创新地结合工业园区的地形地貌、排放源分布、气象条件等复杂因素，对监测点位类型及设置进行科学规划。在本底点位设置上，精准规定设置在园区主导风向上风向，距园区边界至少5km，周边无本地排放源，确保获取准确的区域大气本底浓度，为园区排放贡献量核算提供可靠基准。排放点位设置则根据企业规模与排放源特点，在大型企业集中区域每1km2至少1个，单个大型排放源厂界上风侧≥200m、下风侧设点，极大提高对排放源的监测精准度。边界点位设置在园区边界外50-100m，间隔1-3km，位于开阔地带无遮挡，有效监测园区对周边环境的影响。针对工业园区特点的点位布设创新方法，相比传统标准更贴合园区实际监测需求，能更全面、精准地捕捉园区温室气体排放特征。

案例三：广西钢铁工业园区点位布设与应用

该园区按标准要求布设3类点位：本底点位位于园区主导风向上风向6km的农田区域，周边无工业源，监测到区域CO2本底浓度稳定在410-415ppm，为园区排放贡献量核算提供基准值；排放点位在8km2园区内布设8个点位，其中高炉周边点位监测到CO2浓度最高达850ppm（生产高峰期），远高于本底值，精准定位高炉为核心排放源；边界点位沿园区4km周长布设4个点位（间隔1km），其中下风侧边界点位CO2浓度平均430ppm，上风侧边界点位与本底值接近（412ppm），证实园区对下风侧区域存在排放影响。基于这些点位数据，园区制定“高炉富氧喷煤改造”措施，实施后高炉周边排放点位CO2浓度降至780ppm，边界下风侧点位降至422ppm，减排效果显著，体现了标准点位布设的科学性与实用性。

6.3点位确定流程

主要内容为资料收集（近5-10年气象、地理、排放源、现有监测、发展规划数据）、点位初选（GIS技术筛选备选点，数量≥2倍最终点数）、点位优化（数值模拟与统计分析评估敏感性、互补性）、点位确认（实地勘查可达性、电力通信、周边干扰、安全条件）。依据来源为流程参考全球大气观测网点位确定方法，融入数值模拟与实地勘查结合的方式，确保点位科学可行。

7.安装要求

主要内容为站址符合QX/T174；工作环境（干燥清洁无震动，电源带保护，接地电阻<4Ω，电压波动±5%，UPS续航≥1小时，温度25±2℃，湿度≤60%，防雷通风）；样气采集单元（采样口高出冠层30m，管线少接头，备接管平行，过滤器防水防虫）、样气选择单元（管线无吸附，切换无交叉污染）、主机单元（预留10cm散热空间，进气前1-2μm过滤）、标气单元（固定通风，减压阀调压精度±0.1psi）、数据采集单元符合工作环境要求。

依据来源为站址与工作环境要求引自QX/T174、GB/T2887—2011《计算机场地通用规范》，各单元安装细节结合设备厂商安装指南与西南地区山地、高湿的地理气候特点设定，如采样口高度适配山地气流监测。

8.检漏与测试要求

主要内容：系统安装后检漏（样气流经部件无漏气）；高精度测试（流量波动±5%，线性测试5种标气拟合优度≥99.99%，精度测试120分钟标准偏差CO2<0.025×10-6mol/mol，漂移测试24小时偏差CO2<0.1×10-6mol/mol）；中精度测试（流量波动±15%，线性测试3种标气拟合优度≥99.5%，精度测试60分钟标准偏差CO2<0.5×10-6mol/mol，漂移测试12小时偏差CO2<1.0×10-6mol/mol）。

依据来源为检漏要求参考HJ818的密封性检查方法，高精度测试指标引自GB/T34415—2017，中精度测试指标结合中小型园区监测成本与技术可行性调整，平衡精度与经济性。

9.监测站运行维护

主要内容：监测站及附属设备每周巡检（站房无漏水，室内温湿度，UPS续航，消防设施有效）；采样和预处理设备每周维护（过滤器每半年换，采样膜每月换，真空泵每季度查）；分析设备每日查参数（水汽<0.05%），标气瓶每月查压力（一级>500psi）；数据采集设备每日查软件与时钟，每月备份数据。

依据来源：维护频次与要求参考HJ818—2018中5.2.2（分析设备维护）、5.2.3（实验室维护）条款，结合工业园区设备高负荷运行特点，细化过滤器、采样膜等易损件更换周期。

案例四：广西某化工园区采样设备维护

该园区于2024年4月起按该要求维护采样设备：每月更换采样膜时，发现旧膜表面附着大量粉尘（园区化工粉尘较多），若未及时更换，后续1周内采样流量从10.5L/min降至8.8L/min，更换后恢复正常；每季度检查真空泵时，在6月发现一台泵的2μm颗粒过滤器堵塞，导致抽气流量仅9.0L/min，清理过滤器后流量回升至10.2L/min；初级除水装置每周检查，7月某次检查发现温度升至6℃，立即调整至3℃，避免水汽超标（后续监测水汽值稳定在0.03%）。通过严格执行维护要求，该园区采样系统故障频次从每月3次降至每月0.5次，数据获取率从90%提升至95%，验证了标准维护条款的可操作性与有效性。

10.中心计算机室等维护

主要内容为中心计算机室、质量保证实验室及系统支持实验室维护，按HJ818—2018中5.2.3、5.2.4、5.2.5执行。

依据来源为直接引用HJ818—2018相关条款，避免与行业通用标准重复，确保实验室维护要求统一。

11.数据维护

主要内容为数据审核，包括完整性、空间一致性、历史一致性，异常数据如零值、突变值、水汽超标需核查处理；补录气象或通讯问题导致缺失数据需补；数据获取率≥90%（分层采样≥85%），按公式C=（T-Tw）/T×100%计算（T为总运行小时，Tw为故障小时）。

依据来源为数据审核逻辑参考《高精度温室气体二氧化碳浓度自动观测系统建设指南（气测函〔2023〕20号）》，异常数据判定结合园区监测数据实际范围设定，数据获取率要求参考QX/T429—2018的连续性标准。

12.故障响应要求

主要内容为故障24小时内响应，7天内完成维修；简单故障（电源、软件问题）1天内处理，一般故障（通讯、流量问题）3天内处理，复杂故障（核心部件问题）7天内处理。依据来源为参考国内第三方监测机构的故障响应服务规范，结合工业园区对监测数据连续性的需求，按故障难度分级设定时限，平衡维修效率与技术可行性。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 九、实施标准的措施

团体标准《工业园区温室气体连续监测技术规范》发布后，起草单位将积极向各级环境保护主管部门、标准认证服务机构宣传，主要向广西区内所有参与产品碳足迹及中和核算认证机构推荐执行本标准。

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以起草单位主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件，积极向各级环境保护主管部门、标准认证服务机构宣传，向广西区内所有参与产品碳足迹及中和核算认证机构推荐执行本标准，并按标准宣贯培训计划开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让管理人员和技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入相关认证机构组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨。

（四）开展标准实施效果评估

每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会 或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 十、自我承诺

本文件内容和各项指标不低于国家强制性标准，也不存在内容或某项指标低于推荐性国家标准的情况。

# 十一、贯彻标准的要求和措施建议

本标准为团体标准，对温室气体监测服务具有一定的指导作用。为了使本标准在发布后能够落地实施，一是建议相关主管部门应加大标准宣传，可有针对性地开展相关宣贯培训活动，适时现场调查，保证标准科学、合理、有效使用；二是建议各类服务机构应积极贯彻实施本标准，提高温室气体监测服务质量，在实施本标准过程中如有发现新的问题，应主动积极向有关部门提出，根据需要进行相应的调整和修订，使得本标准更好发挥规范指导作用。

团体标准《工业园区温室气体连续监测技术规范》

编制工作组

2025年9月2日