| ICS | 67.050 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 53 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

八角及其制品中莽草酸含量的测定
高效液相色谱法

Determination of shikimic acid content in star anise and its products

High-Performance Liquid Chromatography

（本草案完成时间：2025年12月9日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]、广西壮族自治区药用植物园、广西-东盟食品检验检测中心[国家市场监管总局技术创新中心（天然香料香精）]、广西壮族自治区药品检验研究院、广西舟聪食品有限公司。

本文件主要起草人：陈宇、陈婷婷、卢森华、唐明华、颜其双、周天祥、樊文研、欧敏、王海波、刘珈伶、韦升坚、陈路、张孟丽、黎强、罗玲、丘一仙、韦应、莫贵情、周晓婷、庞小莲、庞桂娇、卢爱玉、徐梦、甘洋萦、张晓娟、黄毅、周永洲、谢少峰、麦荣阳、黄丽芸、黄鑫华、程高波、隆秀华、廖振儒。

八角及其制品中莽草酸含量的测定

高效液相色谱法

范围

本文件规定了八角及其制品中莽草酸含量的测定方法。

本文件适用于八角及其制品中莽草酸含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T  12729.3  香辛料和调味品   分析用粉末试样的制备

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 八角 Star Anise

又称八角茴香，为木兰科植物八角茴香lllicium verum Hook.f的干燥成熟果实。秋、冬二季果实由绿变黄时采摘，置沸水中略烫后干燥或直接干燥。

- 八角制品 Star Anise Products

以八角为唯一或主要原料，经过物理加工、提取或其他工艺制成的，用于调味、增香、医药或化工等用途的各类产品。

原理

试样中的莽草酸经40%（v/v）乙醇加热回流提取，经高效液相色谱仪分离、检测。以色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T  6682 规定的一级水。

试剂

无水乙醇（C2H6O)。

乙腈（C2H3N):色谱纯。

磷酸(H3PO4):优级纯。

溶液配制

40%（v/v）乙醇溶液：量取400mL无水乙醇，用水定容至1 L。

0.1%磷酸溶液：量取1mL磷酸，用水定容至1 L。

标准品

莽草酸（C7H10O5，CAS号：138-59-0）：纯度≥99.0%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

标准溶液配制

莽草酸标准储备溶液（1000 mg/L）：准确称取适量的莽草酸标准物质，用40%乙醇溶液溶解并定容至20mL，于4℃贮存，保存期为6个月。

莽草酸标准工作溶液：准确量取适量莽草酸标准储备溶液，用40%乙醇溶液稀释，依次配制成5mg/L、10mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L、200mg/L、300mg/L、400mg/L的系列标准工作溶液。

根据仪器性能与检测需求，至少设置5个浓度点，并结合实际灵活调整标准系列浓度。

材料

微孔滤膜，0.45 μm，有机相。

仪器和设备

高效液相色谱（HPLC）仪：配有二极管阵列检测器或配有紫外检测器。

分析天平：感量0.01 mg。

数显恒温水浴锅：控温精度±1℃。

高速粉碎机。

分析步骤

试样制备

按GB/T  12729.3 的规定进行分析用粉末试样的制备。

试样溶液的制备

称取试样2 g（精确至0.0001 g），置于150 mL锥形瓶中，精密加入40%乙醇溶液50 mL，称定重量，安装回流冷凝装置，加热至沸并保持回流1小时。冷却至室温后，用相同溶剂补足减失的重量，滤过。精密量取续滤液1.0 mL，置25 mL容量瓶中，加40%乙醇稀释至刻度，摇匀，溶液经0.45 μm微孔滤膜过滤，取续滤液作为试样溶液，待液相色谱测定。

仪器参考条件

色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm，或同等性能的色谱柱。

检测器：二极管阵列检测器或紫外检测器。

流动相：乙腈-0.1%磷酸（2∶98）。

流速：0.6 mL/min。

柱温：30 ℃。

检测波长：210 nm。

进样量：5 μL。

标准曲线的制作

分别精密吸取莽草酸系列标准工作溶液5 μL，注入高效液相色谱仪进行分析（色谱图见附录A.1），以保留时间定性，测定峰面积。以标准系列工作溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线，计算回归方程。

试样溶液的测定

在相同色谱条件下，将待测试样溶液分别注入液相色谱仪进行分析（色谱图见附录A.2），以保留时间定性，根据峰面积外标法定量，根据标准曲线回归方程计算待测试样溶液中莽草酸的浓度。

分析结果的表述

试样中莽草酸的含量按照式（1）计算：

X=c×vm×1000000×100%	()

式中：

X ——试样中莽草酸的含量，单位为百分号（%）；

C ——从标准曲线得到的待测试样溶液中莽草酸的浓度，单位为（μg/mL）；

v ——试样溶液定容体积，单位为毫升（mL）

m ——试样质量，单位为克（g）。

测定结果以两次测定的算术平均值表示,测定结果保留小数点后两位。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立的测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

其他

试样称样量为2g时，莽草酸的定量限为0.1%。

（资料性）
色谱图

莽草酸标准色谱图见A.1，试样色谱图见A.2。

莽草酸标准色谱图

试样色谱图