| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范

Operational specification for nasoenteral tube placement under guidance of an ultrathin visual electronic endoscope

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  人员要求	1

5  置管前评估和准备	1

6  操作方法	2

7  异常情况处理	2

8  置管后护理与维护	3

附录A（资料性）  关键解剖部位图像识别	4

参考文献	6

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西护理学会提出并归口。

本文件起草单位：广西医科大学第一附属医院、首都医科大学宣武医院、中南大学湘雅医院、中山大学附属第一医院、中山大学第一附属医院广西医院、广西医科大学第二附属医院、钦州市第一人民医院、南宁市第二人民医院、贵港市人民医院。

本文件主要起草人：黎秀婵、王军、高辉、李向芝、胡丽军、韦燕蓝、卓新凤、刘雪英、袁启言、李洁、邱雁飞、方建冰、麦惠、赖海燕、马娟、黄晓菲、黄应丽、李耀莉、吕寿强、党翔。

超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作规范

范围

本文件界定了超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作涉及的术语和定义，规定了采用超微可视化电子内窥镜引导进行鼻肠管留置操作的人员要求、置管前评估和准备、操作方法、异常情况处理、置管后护理与维护等内容。

本文件适用于医疗机构对需要进行幽门后肠内营养支持的成年患者在床旁开展超微可视化电子内窥镜引导下的鼻肠管留置操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15982  医院消毒卫生标准

WS/T 313  医务人员手卫生规范

T/CNAS 20  成人鼻肠管的留置与维护

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

超微可视化电子内窥镜  ultrathin visual electronic endoscope

一种用于在置管过程中实时观察上消化道腔内黏膜形态以实现直视下的定位与引导的电子内窥镜。

鼻肠管  nasoenteral tube

一种与超微可视化电子内窥镜系统配合使用的专用鼻肠管。

人员要求

应通过超微可视化电子内窥镜引导下鼻肠管留置操作的专项技术培训并考核合格。

置管前评估和准备

评估

主要评估患者病情、意识状态、吞咽功能、口鼻腔情况、上消化道解剖形态及胃肠道功能等。

准备

设备与材料

超微可视化电子内窥镜系统，包括主机、图像处理器、超细可视化导丝及高清监视器，其中超细可视化导丝应满足以下要求：

- ——外径≤2.4 mm；

- ——长度1358 mm～1442 mm；

- ——具有向上90°、向下90°弯曲功能。

包括鼻肠管、无菌手套、润滑剂（如无菌石蜡油或水溶性润滑凝胶）、无菌生理盐水、注射器、固定敷贴、胃肠动力药等材料。

操作者

操作前应向患者和（或）其受托人说明操作目的、过程、潜在风险及益处，并签署书面知情同意书。

应按WS/T 313的要求进行手卫生。内窥镜插入部及鼻肠管应按产品说明书的要求进行清洁、消毒或灭菌并符合GB 15982的规定。

确认鼻肠管置入食管后遵医嘱静脉推注10 mg～20 mg胃复安。

患者

宜禁食4 h～6 h，胃排空延迟者遵医嘱延长。

初始体位为半卧位或仰卧位，床头抬高30°～45°，胸前铺治疗巾。

清除口鼻腔分泌物。

操作方法

将鼻肠管充分浸泡于无菌生理盐水中。

用无菌润滑剂充分润滑可视化导丝及鼻肠管前端，将可视化导丝置入鼻肠管内，固定导丝。

宜由两人协同操作，一名操作者将鼻肠管从鼻腔轻柔置入，一名负责操控内窥镜主机、导丝、注气。置管过程中应边置管观察图像（2人都应观察），解剖定位特征应由两人共同确认。

置入长度为鼻尖至耳垂距离10 cm～15 cm，根据患者不同情况对应进行以下操作：

若为清醒患者，嘱其保持半坐卧位并配合吞咽动作；

若为昏迷患者，抬起其头部并让下颌紧靠胸部。

鼻肠管置入长度30 cm～40 cm，镜下图像符合食管黏膜特征（见附录A.1）时，可判定鼻肠管进入食管。

继续缓慢推进鼻肠管至长度45 cm～65 cm，镜下图像符合胃体特征（见附录A.2.1）时，可判定进入胃体。

在胃体内，沿胃蠕动方向缓慢推进鼻肠管。间断从鼻肠管侧孔注入空气或生理盐水5 mL～10 mL。镜下可观察到随镜头移动的胃黏膜图像，见附录A.2.2。

镜下可见黏膜由光滑变为网格状或颗粒状时，可判定到达胃窦，见附录A.2.3。

鼻肠管顺着胃蠕动的方向到达幽门口附近，可见一中央开口的环形肌性结构（幽门瓣）。见附录A.5。

继续缓慢送管通过幽门。

继续送管至长度95 cm～100 cm，且随送管移动镜下可见小肠绒毛结构时（见附录A.6），可判定进入小肠。

缓慢退导丝，固定鼻肠管。

喂养前宜行腹部X线检查确定尖端位置。

异常情况处理

镜下图像静止

    - 若在送管过程中，镜下图像停止不动时，应缓慢回退导管直至镜下画面恢复活动。仍未通过幽门则退回胃内，缓慢将导丝伸出导管2 cm～3 cm，弯曲蛇骨固定，用导丝回钩再引导过幽门。

镜下视野不清

确定鼻肠管进入胃内后镜下视野不清时，可通过鼻肠管侧孔注入2 mL～3 mL无菌生理盐水或空气冲洗镜头。

幽门通过困难

将患者调整为右侧卧位，利用重力帮助导管趋向幽门；或在胃窦部将导丝头端轻微弯曲成“J”形，利用导丝的柔性钩住幽门口引导通过。

误入气道

如镜下出现气管环状结构，应立即完全退出，让患者休息后重新操作。

置管后护理与维护

按T/CNAS 20的要求护理与维护。

（资料性）
关键解剖部位图像识别

食管

黏膜呈浅粉色，可见纵行、细密的皱襞，见图A.1

食管

胃体、胃大弯与胃窦

胃体：黏膜皱襞粗大，呈脑回状，黏膜光滑呈红色，有褶皱，见图A.2。

胃体

胃大弯：黏膜呈片状，有层次，见图A.3。

胃大弯

胃窦：黏膜相对光滑，呈网格状或颗粒状凸起，见图A.4。可见胃的蠕动波。

胃窦

幽门

镜下表现为一中央开口的环形肌性结构（幽门瓣），随蠕动周期性地开放与关闭，见图A.5。内镜通过幽门时，可见视野由相对狭窄的环状结构进入开阔区域。

幽门口

十二指肠

黏膜呈天鹅绒样或绒毛状，可见环形皱襞（Kerckring皱襞）。镜下呈“海草样”小肠绒毛结构，见图A.6。

肠粘膜

参考文献

[1]  T/GDNAS 026  鼻肠管置管技术规范

[2]  T/CGSS 036  鼻肠管的电磁导航置管规范

[3]  T/CNAS 20  成人鼻肠管的留置与维护

[4]  邓亚雯,何志丽,陈传希,等.成人超声引导下鼻肠管置管的专家共识[J].现代临床护理,2022, 21(10):1-6.

[5]  Chen Y, Tian X, Liu C, Zhang L, Xv Y, Xv S. Corrigendum: Application of visual placement of a nasojejunal indwelling feeding tube in intensive care unit patients receiving mechanical ventilation. Front Med (Lausanne). 2023;9:1123697. Published 2023 Jan 9.