| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)

Method for evaluating percutaneous absorption of medicalsodium hyaluronate dressings in mice (microplatefluorescence method)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  原理	1

6  试验动物	1

7  试剂和材料	2

8  仪器设备	2

9  试验步骤	2

10  结果判定	4

附录A（资料性）  Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱扫描图及紫外可见光谱扫描图	5

附录B（资料性）  液相色谱、质谱条件	6

附录C（资料性）  砂纸磨皮法	7

附录D（资料性）  标准曲线	8

参考文献	9

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西药师协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区食品药品审评查验中心、广西壮族自治区中医药研究院、广西南宁雅莎医药技术开发有限公司、桂林古方健康医疗科技有限公司、广西药师协会。

本文件主要起草人：蒋受军、韦洁、陆梅元、刘静、陈诚、袁榕穂、黄艳、黄云峰、方雪湾、黄秋燕、陈长艳、李雨洋、卢静、卢羽璇、卢华昌、李星宇、罗璐、洪鸿儒、韦宛伶、石舶汕、袁健童、陈宗妮、孙婕、钱捷豪、麦艳莹、梁东明、梁记敏。

含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)

范围

本文件描述了通过微孔板荧光法对含医用透明质酸钠敷料小鼠体内透皮吸收的评价方法。

本文件适用于创面敷贴、凝胶敷料、液体敷料、膏状敷料等医用透明质酸钠敷料经小鼠体内透皮吸收的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB 14922　实验动物  微生物、寄生虫学等级及监测

GB/T 27825  化学品  皮肤吸收  体内试验方法

YY/T 1571  组织工程医疗器械产品  透明质酸钠

YY/T 1938  医用透明质酸钠敷料

术语和定义

YY/T 1571界定的术语和定义适用于本文件。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

Cy5：花青5荧光染料（Cyanine 5）

DAPI：4’,6-二脒基-2-苯基吲哚（4’,6-Diamidino-2-Phenylindole）

LC-MS/MS：液相色谱-质谱联用（Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry）

OCT：最佳切削温度（Optimal Cutting Temperature）

PBS：磷酸盐缓冲液（Phosphate Buffered Saline）

RFU：相对荧光单位（Relative Fluorescence Unit）

原理

采用Cy5-NHS荧光染料对透明质酸钠进行共价标记，与敷料基质混合制备测试样品。在小鼠非慢性创面皮肤上涂抹样品，分别在不同时间点采集小鼠血清，采用微孔板荧光法定量检测血清中透明质酸钠浓度，结合皮肤组织冰冻切片荧光显微镜观察，综合判断透明质酸钠透皮吸收情况。

试验动物

动物选择

选用符合GB 14922规定的SPF级Balb/c品系小鼠，且周龄为6～8周。

动物数量和性别

动物数量不少于3只，且为雄性。

饲养环境

应符合GB/T 27825的规定。

动物准备

试验开始前，每只动物应做好标记加以区别，并在各自的笼中饲养至少5 d以适应实验室环境。

试剂和材料

除另有说明外，所有试剂应为分析纯试剂，试验用水应符合GB/T 6682 中二级水的要求。

试剂与溶液配制

Cy5-NHS荧光染料：纯度≥95％。

医用透明质酸钠辅料：应符合YY/T 1938的规定。

医用透明质酸钠创面敷料空白基质（不含透明质酸钠）。

乙腈（CH3CN）：色谱纯。

甲酸（HCOOH）：色谱纯。

乙腈溶液（50%）：将乙腈与超纯水按体积比1:1混合制备。

多聚甲醛溶液（4％）。

氨水：取PBS缓冲盐粉末2 g溶解于500 ml超纯水中，使用PH计测定PH，以0.1 mol/L氢氧化钠滴定液调节至PH为8.0，以超纯水定容至2 L，过0.22 μm微孔滤膜，即得。

二甲基亚砜（C2H6OS）。

含DAPI的抗荧光衰减封片剂。

材料

无纺布。

无菌砂纸：粒径为125 μm（120目）。

棕色离心管：1.5 mL、5 mL、15 mL。

384孔黑色酶标板。

OCT冰冻切片包埋剂。

仪器设备

荧光光谱仪：激发波长范围为550 nm～650 nm，发射波长范围为650 nm～750 nm。

多功能检测仪：配置荧光检测模块，激发波长为625 nm，发射波长为660 nm。

研究级倒置荧光显微镜：配备Cy5-NHS激发/发射滤光片（激发波长范围为590 nm～650 nm，发射波长范围为662 nm～738 nm）。

冰冻切片机。

天平：感量为0.01 mg。

液质联用仪。

色谱柱：C18反相色谱柱（2.1 mm×50 mm，4μm）。

高速冷冻离心机：最大转速不低于12 000 rpm，运行温度4℃。

紫外光可见光光谱分析仪：波长范围为200 nm～800 nm

试验步骤

荧光标记及效果评价

将荧光分子通过共价结合的方式标记到透明质酸钠上，宜采用Cy5作为透明质酸钠的荧光标记物。经过分离纯化获得Cy5标记透明质酸钠，经过冻干后，将Cy5标记透明质酸钠冻干粉置于-20 ℃避光保存，备用。宜标记后6个月内用于后续试验。

提供Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱扫描图或紫外可见光谱扫描图，见附录A。

受试物制备

经Cy5荧光标记透明质酸钠，按终产品生产工艺制备成透明质酸钠医用创面敷料受试物。

游离Cy5清除验证

对照品溶液配制

称取Cy5-NHS荧光染料（7.1.1）1.00 mg，置于5 mL棕色离心管中，再加入0.5 mL二甲基亚砜溶液（7.1.9）及1 mL氨水（7.1.8）使其溶解，吸取溶解后的溶液200μL至10 mL容量瓶中，用乙腈溶液（7.1.6）稀释至刻度，作为对照品溶液。

供试品溶液配制

称取适量Cy5标记透明质酸钠冻干粉样品加入水制成终浓度为0.5 mg/mL的溶液，吸取溶解后的溶液200μL至5 mL棕色离心管中，用乙腈溶液（7.1.6）稀释至2 mL，过滤，取续滤液，作为供试品溶液。

空白对照溶液

选择50%乙腈溶液作为空白对照溶液。

测定

按附录B的要求设置液相色谱、质谱条件并进行测定。

结果判定

Cy5标记透明质酸钠供试品图谱中与Cy5-NHS对照品色谱峰保留时间对应处不应检出Cy5染料离子峰（m/z 580、483、482）。

Cy5标记透明质酸钠荧光光谱确认

称取1.00 mg Cy5标记透明质酸钠冻干粉，加入2 mL纯水充分溶解。进行荧光光谱分析：

发射光谱：激发波长640 nm，发射波长扫描范围为650 nm～750 nm；

激发光谱：发射波长660 nm，激发波长扫描范围为550 nm～650 nm。

判定标准：最大激发波长应在640 nm±5 nm，最大发射波长应在660 nm±5 nm，表明荧光标记成功。

定量方法学考察

线性范围、检测限、定量限

用纯水稀释Cy5标记透明质酸钠冻干粉，制备一系列梯度浓度的Cy5标记透明质酸钠供试品溶液。每个浓度各取50μL加入384孔黑色酶标板，平行2孔，采用多动能检测仪以终点法检测荧光强度，以纯水作为空白本底。以lg（浓度）为横坐标，lg（荧光强度）为纵坐标绘制标准曲线（见附录D）。

判定标准：

- 线性范围：相关系数R²应≥0.995；

检测限：空白本底荧光强度对应浓度的3倍；

定量限：空白本底荧光强度对应浓度的10倍。

准确度

取200μL 40μg/mL供试品溶液6份，向每一份中加入100μL 160μg/mL供试品溶液（取一定量的特定浓度的供试品溶液6份，向每一份中加入相应量相应浓度的供试品溶液），混合均匀，取50μL加入384孔黑色酶标板酶标板检测荧光强度，计算加标回收率。

判定标准：平均回收率应在75％～115％之间。

精密度

取80μg/mL供试品溶液，重复取样6次加入384孔黑色酶标板检测荧光强度，计算相对标准偏差（RSD）。

判定标准：RSD应≤10％。

小鼠体内透皮吸收试验

非慢性创面模型的建立

取6～8周龄雄性Balb/c小鼠，采用砂纸磨皮法（见附录C）、微针穿刺法等方法制备非慢性创面模型。

受试物上样及试验时长

应依据终产品说明书确定产品每日累计使用时长，最低试验时长为每日累计使用时长的2倍;如按照说明书使用时间计算出的最低试验时长小于4 h，最低的试验时长宜设定为4 h。最高试验时长不宜超过24 h。宜在试验结束时间点取样，可根据试验时长及具体情况设定期间取样次数。

取透明质酸钠医用创面敷料受试物0.5 mL涂抹或者覆盖于创面皮肤表面，按9.6.2.1试验时间点要求，采集以下生物样本：

- 摘眼球取血，静置40 min后离心取血清；

麻醉处死小鼠，取涂抹受试物的皮肤，用纯水反复冲洗表面残留受试物，采用OCT胶包埋冷冻保存；

取未涂抹受试物的空白小鼠作为对照，按9.6.2.2方法采集血清、皮肤。

受试物检测

定性检测

取OCT胶包埋皮肤，进行冰冻切片，厚度为8 μm～10 μm，用多聚甲醛溶液（4％）（7.1.7）固定15 min，滴加含DAPI的抗荧光衰减封片剂封片（7.1.10），在倒置荧光显微镜下皮肤及皮下组织中Cy5标记透明质酸钠的荧光分布情况（Cy5-NHS：Ex 590 nm～650 nm，Em 662 nm～738 nm，DAPI通道：Ex 330 nm～380 nm，Em 420 nm～470 nm）。

定量检测

取血清各50μL加入384孔黑色酶标板，在相同荧光参数下检测荧光强度，根据标准曲线计算各组血清理论所含透明质酸钠浓度。

试验数据处理与阳性判定

CUT-OFF值计算

计算空白组小鼠血清理论所含透明质酸钠浓度平均值，以3倍的空白组小鼠血清理论所含透明质酸钠浓度平均值作为阳性检出判定的临界值（CUT-OFF值）。

阳性判定

各时间点样本血清浓度若低于CUT-OFF值，判定为透皮吸收阴性（血清学阴性）；若高于或等于CUT-OFF值，判定为透皮吸收阳性（血清学阳性）

结果判定

满足以下所有条件时，判定该含透明质酸钠医用创面敷料在本试验条件下无透皮吸收；任一条件不满足时，判定为有透皮吸收：

所有取样时间点的皮肤各层（表皮、真皮层、皮下组织）均未观察到Cy5标记透明质酸钠的荧光分布；

所有取样时间点的小鼠血清中透明质酸钠换算浓度均低于CUT-OFF值。

（资料性）

Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱扫描图及紫外可见光谱扫描图

Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱分析图见图A.1，Cy5标记透明质酸钠、透明质酸钠原料、Cy5-NHS染料的紫外可见光谱图见图A.2。

1

2

标引序号说明：

1——激发波长；

2——发射波长。

Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱分析图

1

3

2

标引序号说明：

1——Cy5-NHS染料；

2——Cy5标记透明质酸钠；

3——透明质酸钠原料。

Cy5标记透明质酸钠、透明质酸钠原料、Cy5-NHS染料的紫外可见光谱图

（资料性）

液相色谱、质谱条件

液相色谱条件

色谱柱：C18反相色谱柱（2.1 mm×50 mm，4μm）。

流动相A：0.1%甲酸溶液；流动相B：乙腈溶液。

流动相洗脱梯度见表B.1。

流动相洗脱梯度

| 时间time(min) | 流速（mL/min） | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.3 | 95 | 5 |
| 1 | 0.3 | 95 | 5 |
| 3 | 0.3 | 68 | 32 |
| 8 | 0.3 | 55 | 45 |
| 11 | 0.3 | 10 | 90 |
| 13 | 0.3 | 10 | 90 |
| 13.1 | 0.3 | 95 | 5 |
| 15 | 0.3 | 95 | 5 |

柱温：25℃。

进样量：2μL。

质谱条件

离子源：ESI，正离子模式。

毛细管电压：3.2 kV。

扫描方式：目标离子扫描（SIM）。

扫描离子：m/z 580（Cy5-NHS原型）、483（Cy5-NHS碎片）、482（Cy5-NHS碎片）。

鞘气流速：40 mL/min。

辅助气流速：10 mL/min。

辅助气温度：320℃。

（资料性）
砂纸磨皮法

采用异氟烷麻醉小鼠，背部剃毛2 cm×2 cm，用无菌砂纸适度磨擦剃毛区域皮肤，以轻微渗血和红肿为准，建立非慢性创面模型。

（资料性）
标准曲线

标准曲线见图D.1。

标准曲线图

参考文献

[1]  国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].北京：中国医药科技出版社,2025.

[2]  中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程[M].第4版.背景:人民卫生出版社,2019.

[3]  许斌.医院检验科建设管理规范[M].第2版.南京:东南大学出版社,2013:147-154.

[4]  郑兴忠.检验项目cut-off值的设立与验证[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(98):230-231.