团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》（征求意见稿）编制说明

# 一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第三十二批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕300号）文件精神，由广西药师学会提出，广西壮族自治区食品药品审评查验中心、广西壮族自治区中医药研究院、广西南宁雅莎医药技术开发有限公司、桂林古方健康医疗科技有限公司、广西药师协会等单位共同起草的团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》（项目编号：2025-3208）已获批立项。主要起草人姓名及分工情况如下：

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 参与编制标准分工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蒋受军 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 主任/主任药师 | 统筹规范编制工作，组织人员进行规范发布后的宣贯培训 |
|  | 韦洁 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 副主任/副研究员 | 指导规范文本及编制说明编写，质量控制 |
|  | 陆梅元 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 副科长/副主任药师 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 刘静 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/中级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈诚 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/中级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 袁榕穂 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 副主任/副主任药师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄艳 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 副主任/研究员 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄云峰 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 副院长/主任药师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 方雪湾 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 助理研究员 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄秋燕 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 主任药师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈长艳 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 副科长/副主任药师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 李雨洋 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 助理研究员 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 卢静 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 副科长/副主任药师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 卢羽璇 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/初级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 卢华昌 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/初级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 李星宇 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 科长/副主任药师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 罗璐 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/中级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 洪鸿儒 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/初级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 韦宛伶 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/中级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 石舶汕 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/初级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 袁健童 | 广西壮族自治区中医药研究院 | 助理研究员 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈宗妮 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 审查员/中级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 孙 婕 | 广西壮族自治区食品药品审评查验中心 | 办事员/初级 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 钱捷豪 | 广西南宁雅莎医药技术开发有限公司 | 总经理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 麦艳莹 | 广西南宁雅莎医药技术开发有限公司 | 技术负责人 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 梁东明 | 桂林古方健康医疗科技有限公司 | 总经理 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 梁记敏 | 桂林古方健康医疗科技有限公司 | 技术负责人 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |

# 二、制定标准的必要性和意义

当前，全球医用敷料市场规模由111.0亿美元增长至132.8亿美元，预计到2028年，将达到300亿美元以上，年均增长率(CAGR)为6.5%。我国医用敷料市场规模由39.9亿元增长至82.3亿元，复合增速达12.8%，预计2027年将突破979亿元。目前，我国创面敷料产品的国内有效注册数量已超过3000件，且呈现显著增长趋势。在这些产品中，含有透明质酸钠的多功能新型医用创面敷料不断涌现。据东方证券研究所2021年数据显示，透明质酸钠类医用敷料约占据了44%的医用敷料市场，产品数量极其庞大，相关产品注册(备案)的管理和监督也面临较大压力。针对日益增长的透明质酸钠医用敷料市场，2022年国家药监局发布关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告(2022年第103号)，对透明质酸钠的分类管理进行了细致的说明。2023年中国食品药品检定研究院进一步发布《医用敷料类产品分类界定指导原则(征求意见稿)》，针对医用敷料成分是否可被人体全部或部分吸收这一原则，对医用敷料归口三类医疗器械或者二类医疗器械管理进行了明确界定。围绕含透明质酸钠类医用敷料是否产生透皮吸收，将作为分类管理的重要依据，成为注册审评机构必须关注的审评要点。

当前，针对透明质酸钠的医用敷料有大量的的新上市申请和补充申请，按照中检院的指导原则，均需要完善透皮吸收相关研究，明确该产品的分类，以期符合审评端技术点要求。因此，完善透皮吸收研究的方法，不仅是响应国家政策的调整，也将进一步推动透明质酸钠医用敷料类产品实现安全性提升，更好完善审评和监督机制。

因此，制定《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》具有显著紧迫性。该标准将规范含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)，为行业提供透明质酸钠医用敷料透皮评价方法和判定原则的合理参考。

# 三、项目编制过程

## （一）成立标准编制组

团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》项目任务下达后，由广西壮族自治区食品药品审评查验中心牵头组织成立了标准编制组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体编制工作由广西壮族自治区食品药品审评查验中心、广西壮族自治区中医药研究院、广西南宁雅莎医药技术开发有限公司、桂林古方健康医疗科技有限公司组成的标准编制组负责。编制组下设三个小组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组：负责国内外关于含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价(微孔板荧光法)相关文献资料的查询、收集和整理工作，查阅现存关于相关研究以及国内相关标准的制定。

草案编写组：负责标准立项、征求意见、审定、报批等阶段的标准文本及编制说明的起草工作，包括标准制定过程各阶段标准文本及相关材料的修改和完善。

标准实施组：负责团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》标准发布后，组织相关部门等，开展标准宣贯培训会，对标准进行研讨和详细解读，使相关人员了解标准，熟悉标准，并能熟练运用标准；为确保标准的实施效果和综合运用率，对标准实施情况进行总结分析，对标准提出持续改进意见。

- 收集整理文献资料

通过资料收集组对文献资料的收集和整理，草案编写组主要参考了以下国内外相关的标准和期刊书籍：

1.国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].北京：中国医药科技出版社,2025.

2.中华人民共和国卫生部医政司.全国临床检验操作规程[M].第2版.南京:东南大学出版社,1997:341.

3.中华人民共和国卫生部医政司.全国临床检验操作规程[M]-3版.南京:东南大学出版社,2006:573-574.

4.许斌.医院检验科建设管理规范[M].第2版.南京:东南大学出版社,2013:147-154.

5.郑兴忠.检验项目cut-off值的设立与验证[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(98):230-231.

6.GB/T27818-2011《化学品皮肤吸收体外试验方法》

7.GB/T27825-2011《化学品皮肤吸收体内试验方法》

8.《皮肤外用化学仿制药研究技术指导原则(试行)》

（三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

标准编制组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的特色、创新点及关键性内容进行了初步探讨。

经研究，本标准的特色、创新点确定为：

（1）与T/GDMDMA 0029—2023采用体外扩散池法评价透皮吸收不同，本文件建立了小鼠体内非慢性创面模型，在活体动物上直接评价透明质酸钠的透皮吸收行为。具体方法包括：对Balb/c小鼠背部皮肤建立轻微渗血和红肿的非慢性创面模型，将Cy5标记的含透明质酸钠测试敷料涂覆于创面皮肤，分别于给药后0.5 h、1 h、3 h、6 h等不同时间点采集血清进行荧光强度定量检测，同时取皮肤组织进行冰冻切片和荧光显微镜观察。这种体内评价路径能够更真实地模拟产品临床使用情况，反映透皮吸收的实际过程。

（3）本文件采用Cy5-NHS荧光染料对透明质酸钠进行共价标记。Cy5属于近红外荧光染料，发射波长约650～660 nm，具有良好的光稳定性和组织穿透能力，且生物组织在近红外区域的自发荧光较低，有助于提高成像对比度和检测灵敏度。标准中设置了严格的荧光光谱确认步骤：最大激发波长应在640 nm±5 nm，最大发射波长应在660 nm±5 nm，以此确保荧光标记的成功性和一致性。相较于传统的FITC标记，Cy5的近红外特性更适合深层组织和血清样品的检测。

（3）国内并未有从动物活体皮肤组织和血清水平2种维度评价透明质酸钠体内透皮吸收情况(体内荧光法)的强制标准，本研究所采用的定性定量检测方式可以更直观分析标记产品真实透皮吸收情况，多维度共同说明医用敷料产品的透皮特性，通过血液样本检测结果进一步提示产品发挥药理作用的潜在风险，进一步扩展透明质酸钠医用敷料非临床前研究资料的支持数据。

标准的主体内容确定为原理、试剂和材料、仪器设备、试验动物与环境、试验方法、结果判定。

- 调研，形成草案、征求意见稿

2025年10月，标准编制组通过查阅了大量的国内外文献资料，对含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价 (微孔板荧光法)的相关文件进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年11月-2026年5月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价(微孔板荧光法)的内容，并结合含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价(微孔板荧光法)实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》（草案），并将定量检测内容，在广西中医药大学、广西科学院分析测试中心、广西金凯卓一生物科技有限公司进行方法验证。采集不同实验室间的检测线性范围、精密度和定量限。针对动物体内血清定量数据，对各个时间点，各机构之间的血清换算浓度进行统计分析。采用t-检验(t-test)对分析方法间的偏倚显著性进行评估。

2026年6月，标准编制组组织广西壮族自治区食品药品审评查验中心、广西壮族自治区中医药研究院、广西南宁雅莎医药技术开发有限公司、桂林古方健康医疗科技有限公司等单位召开标准研讨会，收集反馈了大量意见，掌握含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价(微孔板荧光法)的基本要求。标准编制组对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》（征求意见稿）及其编制说明。

研讨会照片

研讨会签到表

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

## 1.实用性原则

本文件是在充分收集相关资料，分析当前现状、调研的实际情况，在现有文献中参考与含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价(微孔板荧光法)相关内容的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价 (微孔板荧光法)的需要，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

## 2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价 (微孔板荧光法)相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

## 3.规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

## 4.前瞻性原则

本文件在兼顾当前含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价 (微孔板荧光法)现实情况的同时，还考虑到了含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价(微孔板荧光法)快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对开展含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价 (微孔板荧光法)的指导。

## （二）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

经查询，与“透明质酸钠医用创面敷料透皮吸收”相关的标准有:GB/T 27825-2011《化学品皮肤吸收 体内试验方法》、T/GDMDMA 0029—2023《重组胶原蛋白医用敷料体外透皮吸收评价指南（荧光标记法）》。上述标准采用离体检测透皮吸收含量的方式评价透明质酸钠产品的透皮特性，尚无法真止模拟机体完整皮肤(皮下保存有血液循环)条件下的吸收模式。本项目旨在最大程度贴近医用敷料经皮使用的真实透皮吸收状态，减少因丧失血液循环而引起的检测误差。当前未制定有团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

本标准主要章节内容包括原理、试剂和材料、仪器设备、试验动物与环境、试验方法、结果判定。

标准编制组前期丰富的临床实践及研究情况，为本标准条款要求的确定奠定了坚实基础。本标准具体依据来源说明如下：

（一）原理

采用Cy5-NHS荧光染料对透明质酸钠进行共价标记，与敷料基质混合制备测试样品。在小鼠非慢性创面皮肤上涂抹样品，分别在不同时间点采集小鼠血清，采用微孔板荧光法定量检测血清中透明质酸钠浓度，结合皮肤组织冰冻切片荧光显微镜观察，综合判断透明质酸钠透皮吸收情况。

（二）试验动物

1.动物选择

选用符合GB 14922规定的SPF级Balb/c品系小鼠，且周龄为6～8周。

2.动物数量和性别

动物数量不少于3只，且为雄性。

3.饲养环境

GB/T 27825规定了饲养环境的要求，本标准无特殊要求，因此符合GB/T 27825的规定即可。

4.动物准备

试验开始前，每只动物应做好标记加以区别，并在各自的笼中饲养至少5 d以适应实验室环境。

（三）试剂和材料

除另有说明外，所有试剂应为分析纯试剂，试验用水应符合GB/T 6682 中二级水的要求。

1.试剂与溶液配制

- Cy5-NHS荧光染料，纯度≥95％。

- 医用透明质酸钠辅料：应符合YY/T 1938的规定。

- 医用透明质酸钠创面敷料空白基质（不含透明质酸钠）。

- 乙腈（CH3CN）（色谱纯）

- 甲酸（CH2O2）（色谱纯）。

- 乙腈溶液（50%）：将乙腈与超纯水按体积比1:1混合制备。

- 甲酸溶液。

- 多聚甲醛溶液（4%）。

- 氨水：取PBS缓冲盐粉末（规格2g，Servicebio）溶解于500ml超纯水中，使用PH计测定PH，以0.1mol/L氢氧化钠滴定液调节至PH为8.0，以超纯水定容至2L，过0.22μm微孔滤膜，即得。

- 二甲基亚砜（C2H6OS）溶液。

- 含DAPI的抗荧光衰减封片剂。

- 2.材料

- 无纺布。

- 无菌砂纸：粒径为125 μm（120目）。

- 无菌离心管（1.5 mL、5 mL、15 mL）。

- 384孔黑色酶标板。

- 7.2.5　OCT冰冻切片包埋剂。

（四）仪器设备

- 荧光光谱仪：激发波长范围550 nm～650 nm，发射波长范围650 nm～750 nm。

- 多功能检测仪（配置荧光检测模块，激发波长范围:625 nm，发射波长范围660 nm）。

- 研究级倒置荧光显微镜：配备Cy5-NHS激发/发射滤光片（Ex 590 nm～650 nm，Em 662 nm～738 nm）。

- 冰冻切片机。

- 电子天平：感量为0.01 mg。

- 液质联用仪。

- 色谱柱：C18反相色谱柱（2.1 mm×50 mm，4μm）。

- 高速冷冻离心机：最大转速12 000 rpm以上，运行温度4℃。

- 紫外光可见光光谱分析仪：波长范围200 nm～800 nm

（五）实验步骤

1.荧光标记及效果评价

（1）将荧光分子通过共价结合的方式标记到透明质酸钠上，宜采用Cy5作为透明质酸钠的荧光标记物。经过分离纯化获得的Cy5标记的透明质酸钠,经过冻干后，将冻干粉置于-20 ℃避光保存，用于后续试验。宜标记后六个月内用于后续试验。

（2）提供Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱扫描图（图1）或紫外可见光谱扫描图（图2）。

图1 Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱分析图

图2 Cy5标记透明质酸钠、透明质酸钠原料、Cy5-NHS染料的紫外可见光谱图

2.受试物制备

经Cy5荧光标记的透明质酸钠，按终产品生产工艺制备成的透明质酸钠医用创面敷料受试物。

3.游离Cy5清除验证

（1）对照品溶液配制

精密称取Cy5-NHS荧光染料1.00 mg，置于5 mL离心管中，精密加入0.5 mL二甲基亚砜及1 mL的氨水使其充分溶解，精密吸取上述溶液200μL至10 mL量瓶中，用50%乙腈溶液稀释至刻度，作为对照品溶液。

（2）供试品溶液配制

称取适量Cy5标记透明质酸钠冻干粉样品加入水制成终浓度为0.5 mg/mL的溶液，吸取溶解后的溶液200μL至5 mL棕色离心管中，用乙腈溶液稀释至2 mL，过滤，取续滤液，作为供试品溶液。

（3）空白对照溶液

选择50%乙腈溶液作为空白对照溶液。

（4）测定

按如下的要求设置液相色谱、质谱条件并进行测定：

液相色谱条件：

- 色谱柱：C18反相色谱柱（2.1 mm×50 mm，4μm）。

- 流动相A：0.1%甲酸溶液；流动相B：乙腈。

- 流动相洗脱梯度见表1。

- 柱温：25℃。

- 进样量：2μL。

表1 流动相洗脱梯度

| 时间time（min） | 流速（mL/min） | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.3 | 95 | 5 |
| 1 | 0.3 | 95 | 5 |
| 3 | 0.3 | 68 | 32 |
| 8 | 0.3 | 55 | 45 |
| 11 | 0.3 | 10 | 90 |
| 13 | 0.3 | 10 | 90 |
| 13.1 | 0.3 | 95 | 5 |
| 15 | 0.3 | 95 | 5 |

质谱条件：

- 离子源：ESI，正离子模式。

- 毛细管电压：3.2 kV。

- 扫描方式：目标离子扫描（SIM）。

- 扫描离子：m/z 580（Cy5-NHS原型）、483（Cy5-NHS碎片）、482（Cy5-NHS碎片）。

- 鞘气流速：40 mL/min。

- 辅助气流速：10 mL/min。

- 辅助气温度：320℃。

（4）结果判定

Cy5标记透明质酸钠供试品图谱中与Cy5-NHS对照品色谱峰保留时间对应处不应检出Cy5染料离子峰（m/z 580、483、482）。

4.Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱确认

（1）称取1 mg Cy5标记透明质酸钠冻干粉，加入2 mL纯水充分溶解。进行荧光光谱分析：

a)	发射光谱：激发波长640 nm，发射波长扫描范围650 nm～750 nm；

b)	激发光谱：发射波长660 nm，激发波长扫描范围550 nm～650 nm。

（2）判定标准：最大激发波长应在640 nm±5 nm，最大发射波长应在660 nm±5 nm，表明荧光标记成功。

5.定量方法学考察

（1）线性范围、检测限、定量限

1）用纯水稀释Cy5标记透明质酸钠冻干粉，制备一系列梯度浓度（10μg/mL～640μg/mL）的Cy5标记透明质酸钠供试品溶液。每个浓度各取50μL加入384孔黑色酶标板，平行2孔，采用多功能检测仪以终点法检测荧光强度（激发波长625 nm，发射波长660 nm）。以纯水作为空白本底。

2）以lg（浓度）为横坐标，lg（荧光强度）为纵坐标绘制标准曲线。

3)判定标准：

a)	线性范围：相关系数R²应≥0.990；

b)	检测限：空白本底荧光强度对应浓度的3倍；

c)	定量限：空白本底荧光强度对应浓度的10倍。

（2）准确度

1）取200μL 40μg/mL供试品溶液6份，向每一份中加入100μL 160μg/mL供试品溶液（取一定量的特定浓度的供试品溶液6份，向每一份中加入相应量相应浓度的供试品溶液），混合均匀，取50μL加入384孔黑色酶标板酶标板检测荧光强度，计算加标回收率。

2）判定标准：平均回收率应在75％～115％之间。

（3）精密度

1）取80μg/mL供试品溶液，重复取样6次加入384孔黑色酶标板检测荧光强度，计算相对标准偏差（RSD）。

2）判定标准：RSD应≤10％。

6.小鼠体内透皮吸收试验

（1）非慢性创面模型的建立

取6周～8周龄雄性Balb/c小鼠，腹腔注射戊巴比妥钠麻醉后，固定小鼠，背部剃毛2 cm×2 cm。采用砂纸磨皮法（见附录C）、微针穿刺法等方法制备非慢性创面模型。

（2）受试物上样及试验时长

1）应依据终产品说明书确定产品每日累计使用时长，最低试验时长为每日累计使用时长的2倍;如按照说明书使用时间计算出的最低试验时长小于4 h，最低的试验时长宜设定为4 h。最高试验时长不宜超过24 h。宜在试验结束时间点取样，可根据试验时长及具体情况设定期间取样次数。

2）取透明质酸钠医用创面敷料受试物0.5 mL涂抹或者覆盖于创面皮肤表面，按试验时间点要求，采集以下生物样本：

a)	摘眼球取血，静置40 min后离心取血清；

b)	麻醉处死小鼠，取涂抹受试物的皮肤，用纯水反复冲洗表面残留受试物，采用OCT胶包埋冷冻保存；

3）取未涂抹受试物的空白小鼠作为对照，按以上方法采集血清、皮肤。

（3）受试物检测

1）定性检测

取OCT胶包埋皮肤，进行冰冻切片（厚度为8 μm～10 μm），用4%多聚甲醛溶液固定15 min，滴加含DAPI的抗荧光衰减封片剂封片，在倒置荧光显微镜下皮肤及皮下组织中Cy5标记透明质酸钠的荧光分布情况（Cy5-NHS：Ex 590 nm～650 nm，Em 662 nm～738 nm，DAPI通道：Ex 330 nm～380 nm，Em 420 nm～470 nm）。

2）定量检测

取血清各50μL加入384孔黑色酶标板，在相同荧光参数下（激发波长625 nm，发射波长660 nm）检测荧光强度，根据标准曲线计算各组血清理论所含透明质酸钠浓度。

6.试验数据处理与阳性判定

（1）CUT-OFF值计算

计算空白组小鼠血清理论所含透明质酸钠浓度平均值，以3倍的空白组小鼠血清理论所含透明质酸钠浓度平均值作为阳性检出判定的临界值（CUT-OFF值）。

（2）阳性判定

各时间点样本血清浓度若低于CUT-OFF值，判定为透皮吸收阴性（血清学阴性）；若高于或等于CUT-OFF值，判定为透皮吸收阳性（血清学阳性）。

（七）结果判定

满足以下所有条件时，判定该含透明质酸钠医用创面敷料在本试验条件下无透皮吸收；任一条件不满足时，判定为有透皮吸收：

a)	所有取样时间点的皮肤各层（表皮、真皮层、皮下组织）均未观察到Cy5标记透明质酸钠的荧光分布；

b)	所有取样时间点的小鼠血清中透明质酸钠换算浓度均低于CUT-OFF值。

（八）实验验证数据

1.游离Cy5清除验证

按要求配置对照品溶液和供试品溶液，并按照要求设置液相色谱、质谱条件并进行测定，测定结果见图3-图5。

图3透明质酸钠-Cy5残留检查离子流图

对照品图谱（A）； Cy5标记透明质酸钠供试品图谱（B）

图2透明质酸钠- Cy5残留质谱图

保留时间8.09min处对照品质谱图（A）；Cy5标记透明质酸钠供试品质谱图（B）

图4透明质酸钠- Cy5残留质谱图

保留时间8.09min处对照品质谱图（A）；Cy5标记透明质酸钠供试品质谱图（B）

图5透明质酸钠- Cy5-NHS残留质谱图

保留时间9.50min处对照品质谱图（A）；Cy5标记透明质酸钠供试品质谱图（B）

结论：Cy5标记透明质酸钠供试品图谱（图3）中与Cy5对照品色谱峰保留时间对应处未见杂质峰，表明Cy5标记透明质酸钠供试品溶液中不含有Cy5染料残留。图4-图5表明，Cy5标记透明质酸钠供试品溶液中不含有Cy5游离碎片483.3和原型碎片580.3，符合要求。

2.Cy5标记透明质酸钠的荧光光谱确认

利用荧光光谱仪对Cy5标记后的透明质酸钠的发射波长（图6）和激发波长(图7）分别进行分析。

图6. Cy5标记透明质酸钠的发射光谱

图7.Cy5标记透明质酸钠的激发光谱

结论：图6表明，Cy5标记后的透明质酸钠的发射波长最强吸收为660nm，属于Cy5的发射波长。图7表明，Cy5标记后的透明质酸钠的激发波长最强吸收为640 nm，属于Cy5的激发波长。这表明Cy5染料成功标记到透明质酸钠上，符合要求。

3.定量方法学考察

（1）线性范围、定量限、检测限

以纯水梯度稀释配制Cy5标记透明质酸钠标准溶液（10-640 μg/mL），利用酶标法检测相应浓度透明质酸钠的荧光值，以纯水作为空白本底，对浓度和荧光值分别作log10对数转换，并制作log10（浓度）-log10（荧光值）标准曲线，寻找合适的线性范围，并开展验证。酶标法检测Cy5-透明质酸钠的定量线性范围、定量限、检测限检验数据见表2，机构验证数据见表3、表4、表5。

表2. 酶标法检测Cy5-透明质酸钠的定量线性范围、定量限、检测限

| 进样浓度 (μg/mL) | 荧光值1 | 荧光值2 | 平均荧光值（RFU） | 回归方程 （对数法） | 线性范围 (μg/mL） | 检测限 (μg/mL） | 定量限 （μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水 （空白本底） | 0 | 2 | 1 | Y =0.9872X + 0.4234，R2 = 0.9965 | 10-640 | 1.133 | 3.838 |
| 10 | 32 | 28 | 30 |  |  |  |  |
| 20 | 51 | 41 | 46 |  |  |  |  |
| 40 | 87 | 97 | 92 |  |  |  |  |
| 80 | 201 | 196 | 198.5 |  |  |  |  |
| 160 | 407 | 395 | 401 |  |  |  |  |
| 320 | 801 | 767 | 784 |  |  |  |  |
| 640 | 1641 | 1653 | 1647 |  |  |  |  |

表3  验证机构1 广西中医药大学

| 进样浓度 (μg/mL) | 荧光值1 | 荧光值2 | 平均荧光值（RFU） | 回归方程 （对数法） | 线性范围 (μg/mL） | 检测限 (μg/mL） | 定量限 （μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水 （空白本底） | 0 | 1 | 0.5 | Y = 1.0025X + 0.0259， R2 = 0.9986 | 10-640 | 1.412 | 4.692 |
| 10 | 10 | 13 | 11.5 |  |  |  |  |
| 20 | 20 | 19 | 19.5 |  |  |  |  |
| 40 | 45 | 37 | 41 |  |  |  |  |
| 80 | 83 | 96 | 89.5 |  |  |  |  |
| 160 | 183 | 173 | 178 |  |  |  |  |
| 320 | 360 | 328 | 344 |  |  |  |  |
| 640 | 689 | 675 | 682 |  |  |  |  |

表4  验证机构2 广西金凯卓一生物科技有限公司

| 进样浓度 (μg/mL) | 荧光值1 | 荧光值2 | 平均荧光值（RFU） | 回归方程 （对数法） | 线性范围 (μg/mL） | 检测限 (μg/mL） | 定量限 （μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水 （空白本底） | 1 | 1 | 1 | Y = 0.9783X + 0.2631， R2 = 0.9982 | 10-640 | 1.655 | 5.666 |
| 10 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
| 20 | 34 | 36 | 35 |  |  |  |  |
| 40 | 76 | 73 | 74.5 |  |  |  |  |
| 80 | 148 | 117 | 132.5 |  |  |  |  |
| 160 | 270 | 259 | 264.5 |  |  |  |  |
| 320 | 548 | 526 | 537 |  |  |  |  |
| 640 | 926 | 978 | 952 |  |  |  |  |

表5  验证机构3 广西科学院分析测试中心

| 进样浓度 (μg/mL) | 荧光值1 | 荧光值2 | 平均荧光值（RFU） | 回归方程 （对数法） | 线性范围 (μg/mL） | 检测限 (μg/mL） | 定量限 （μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水 （空白本底） | 1 | 1 | 1 | Y = 1.0248X + 0.3447， R2 = 0.9987 | 10-640 | 1.347 | 4.360 |
| 10 | 19 | 24 | 19 |  |  |  |  |
| 20 | 44 | 55 | 44 |  |  |  |  |
| 40 | 98 | 102 | 98 |  |  |  |  |
| 80 | 208 | 203 | 208 |  |  |  |  |
| 160 | 415 | 435 | 415 |  |  |  |  |
| 320 | 798 | 767 | 798 |  |  |  |  |
| 640 | 1586 | 1606 | 1586 |  |  |  |  |

结论：表2显示，Cy5标记透明质酸钠在10-640 μg/mL 范围内具有较好线性，回归方程为：Y =0.9872X + 0.4234（R2 = 0.9965），三家验证机构R²分别为0.9986、0.9982、0.9987（见表3-表5），均≥0.990，符合要求。

表2显示，本法检测限为2.481μg/mL（3倍空白本底），三家机构分别为1.133、1.655、1.347μg/mL（均低于主验证值）（见表3-表5），符合要求。

表2显示，本法定量限为8.399μg/mL（10倍空白本底），三家机构分别为3.838、5.666、4.360μg/mL（均低于主验证值）（见表3-表5），符合要求。

（2）准确度考察

取200μL 40μg/mL Cy5-透明质酸钠供试品溶液6份,向每一份中加入100 μL 160 μg/mL Cy5-透明质酸钠供试品溶液，混合均匀，吸取50 μL加入酶标板，采用酶标法检测Cy5-透明质酸钠浓度并开展验证。酶标法检测Cy5-透明质酸钠的准确度考察数据见表6，验证机构数据见表7、表8、表9。

表6. 酶标法检测Cy5-透明质酸钠的准确度考察

| 名称 | 取样量（mL） | 40 µg/mL样品量（mL） | 160 µg/mL加入量（mL） | 测得荧光值 | 测得浓度（µg/mL） | 回收率（%） | 平均回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 208 | 83.03 | 105.68 | 84.10 |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 174 | 69.30 | 79.93 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 168 | 66.88 | 75.39 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 191 | 76.16 | 92.80 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 169 | 67.28 | 76.15 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 167 | 66.47 | 74.64 |  |

表7  验证机构1 广西中医药大学

| 名称 | 取样量（mL） | 40 µg/mL样品量（mL） | 160 µg/mL加入量（mL） | 测得荧光值 | 测得浓度（µg/mL） | 回收率（%） | 平均回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 91 | 84.79 | 108.97 | 83.99 |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 73 | 68.05 | 77.60 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 67 | 62.47 | 67.14 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 73 | 68.05 | 77.60 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 72 | 67.12 | 75.85 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 84 | 78.28 | 96.77 |  |

表8  验证机构2 广西金凯卓一生物科技有限公司

| 名称 | 取样量（mL） | 40 µg/mL样品量（mL） | 160 µg/mL加入量（mL） | 测得荧光值 | 测得浓度（µg/mL） | 回收率（%） | 平均回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 117 | 70.00 | 81.26 | 88.72 |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 133 | 79.80 | 99.63 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 119 | 71.23 | 83.55 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 119 | 71.23 | 83.55 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 129 | 77.35 | 95.03 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 124 | 74.29 | 89.29 |  |

表9  验证机构3 广西科学院分析测试中心

| 名称 | 取样量（mL） | 40 µg/mL样品量（mL） | 160 µg/mL加入量（mL） | 测得荧光值 | 测得浓度（µg/mL） | 回收率（%） | 平均回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 196 | 79.51 | 99.08 | 89.30 |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 166 | 67.61 | 76.77 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 171 | 69.60 | 80.50 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 194 | 78.72 | 97.60 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 184 | 74.76 | 90.17 |  |
|  | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 186 | 75.55 | 91.66 |  |

结论：表6显示，酶标法检测Cy5-透明质酸钠浓度的平均回收率为88.98 %，三家机构分别为83.99%、88.72%、89.30%（见表7-表9），均在75%～115%范围内，符合要求

3.3 精密度考察

取80 μg/mL Cy5-透明质酸钠供试品溶液，吸取50 μL加入酶标板，平行点板6次，采用酶标法检测Cy5-透明质酸钠浓度并开展验证。酶标法检测Cy5-透明质酸钠的精密度考察见表10，验证机构验证数据见表11、表12、表13。

表10.  酶标法检测Cy5-透明质酸钠的精密度考察

| 名称 | 进样次数 | 取样量 （mL） | 荧光值 （RFU） | 对应浓度 （µg/mL） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 1 | 0.05 | 188 | 74.95 | 8.43 |
|  | 2 | 0.05 | 203 | 81.01 |  |
|  | 3 | 0.05 | 175 | 69.70 |  |
|  | 4 | 0.05 | 222 | 88.69 |  |
|  | 5 | 0.05 | 200 | 79.79 |  |
|  | 6 | 0.05 | 187 | 74.54 |  |

表11  验证机构1 广西中医药大学

| 名称 | 进样次数 | 取样量 （mL） | 荧光值 （RFU） | 对应浓度 （µg/mL） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 1 | 0.05 | 99 | 92.22 | 6.64 |
|  | 2 | 0.05 | 84 | 78.28 |  |
|  | 3 | 0.05 | 92 | 85.71 |  |
|  | 4 | 0.05 | 99 | 92.22 |  |
|  | 5 | 0.05 | 87 | 81.07 |  |
|  | 6 | 0.05 | 94 | 87.57 |  |

表12  验证机构2 广西金凯卓一生物科技有限公司

| 名称 | 进样次数 | 取样量 （mL） | 荧光值 （RFU） | 对应浓度 （µg/mL） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 1 | 0.05 | 123 | 73.68 | 5.37 |
|  | 2 | 0.05 | 125 | 74.90 |  |
|  | 3 | 0.05 | 137 | 82.26 |  |
|  | 4 | 0.05 | 138 | 82.87 |  |
|  | 5 | 0.05 | 131 | 78.58 |  |
|  | 6 | 0.05 | 139 | 83.49 |  |

表13  验证机构3 广西科学院分析测试中心

| 名称 | 进样次数 | 取样量 （mL） | 荧光值 （RFU） | 对应浓度 （µg/mL） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy5-透明质酸钠 | 1 | 0.05 | 213 | 86.23 | 3.69 |
|  | 2 | 0.05 | 220 | 89.00 |  |
|  | 3 | 0.05 | 235 | 94.91 |  |
|  | 4 | 0.05 | 233 | 94.13 |  |
|  | 5 | 0.05 | 222 | 89.79 |  |
|  | 6 | 0.05 | 220 | 89.00 |  |

结论：表10显示，Cy5-透明质酸钠浓度的RSD值为8.43 %，表明仪器精密度良好，三家机构分别为6.64%、5.37%、3.69%（见表11-表13），均≤10%，符合要求。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、实施标准的措施

团体标准《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收评价方法(微孔板荧光法)》发布后，积极向各级相关行政部门宣传，向检测机构推荐执行本标准。

# 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准

《含透明质酸钠医用创面敷料小鼠体内透皮吸收

评价方法(微孔板荧光法)》

标准编制组

2026年6月29日