| ICS | 67.050 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 30 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

肉桂及其制品中桂皮醛和肉桂酸含量的测定  高效液相色谱法

Determination of cinnamadehyde and cinnamic acid in cinnamon and its products

—High performance liquid chromatography

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2026年7月10日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]、广西-东盟食品检验检测中心[国家市场监管总局技术创新中心（天然香料香精）]、广西壮族自治区药用植物园、广西舟聪食品有限公司。

本文件主要起草人：卢森华、周天祥、莫贵情、卢爱玉、庞桂娇、樊文研、黎强、陈宇、欧敏、王海波、刘珈伶、韦升坚、陈路、张孟丽、庞小莲、徐梦、丘一仙、罗玲、陈婷婷、唐明华、韦应、周晓婷、张晓娟、甘洋萦、李夏、刘佳明、谢少锋、卢如剑、雷玄宸、陈乐琰、许宝霞、邓少珍、程高波、隆秀华、麦荣阳、黄丽芸、张恩蓓、梁培秋、何月文、廖振儒、庞思源。

肉桂及其制品中桂皮醛和肉桂酸含量的测定

高效液相色谱法

范围

本文件规定了肉桂及其制品中桂皮醛和肉桂酸含量的高效液相色谱测定方法。

本文件适用于肉桂及其制品中桂皮醛和肉桂酸含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T  12729.3   香辛料和调味品  分析用粉末试样的制备

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

肉桂   cinnamon

樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥树皮。

肉桂制品  cinnamon products

以肉桂为唯一或主要原料，经过物理加工、提取或其他工艺制成的各类产品。

原理

试样中桂皮醛和肉桂酸经甲醇溶液超声提取，采用高效液相色谱仪分离、检测。以色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682 规定的一级水。

试剂

乙腈（C2H3N）：色谱纯。

甲醇（CH4O）：色谱纯。

磷酸（H3PO4）：优级纯。

溶液配制

甲醇溶液（80％）：量取800 mL甲醇，用水定容至1 L。

磷酸溶液（0.1％）：量取1.0 mL磷酸，用水定容至1 L。

标准品

桂皮醛（C9H8O，CAS号：14371-10-9）：纯度≥99.8％，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

肉桂酸（C9H8O2，CAS号：140-10-3）：纯度≥99.2％，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

标准溶液配制

桂皮醛标准储备溶液（5 000 mg/L）：称取桂皮醛标准物质100 mg（精确至0.01 mg），置于20 mL容量瓶中，用甲醇溶液（5.2.1）溶解并定容至刻度，摇匀，于0 ℃～4 ℃贮存，保存期为6个月。

肉桂酸标准储备溶液（1 000 mg/L）：称取去肉桂酸标准物质20 mg（精确至0.01 mg），置于20 mL容量瓶中，用甲醇溶液（5.2.1）溶解并定容至刻度，摇匀，于0℃～4℃贮存，保存期为6个月。

混合标准中间溶液（桂皮醛、肉桂酸浓度分别为100 mg/L、20 mg/L）：分别准确移取桂皮醛、肉桂酸标准储备液各0.2 mL于10 mL容量瓶中，用甲醇（5.2.1）定容。于0℃～4℃贮存，保存期为3个月。

混合标准系列工作溶液：分别准确移取桂皮醛、肉桂酸混合标准中间溶液各0.01 mL、0.02 mL、0.04 mL、0.1 mL、0.2 mL、0.4 mL、1.0 mL于2 mL容量瓶中，用甲醇溶液（5.2.1）定容至刻度，配制成桂皮醛质量浓度分别为0.5 mg/L、1 mg/L、2 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L、50 mg/L；肉桂酸质量浓度分别为0.1 mg/L、0.2 mg/L、0.4 mg/L、1 mg/L、2 mg/L、4 mg/L、10 mg/L的混合标准系列工作液的混合标准系列工作液。临用现配。

根据仪器性能与检测需求，至少设置5个浓度点，并结合实际灵活调整标准系列浓度。

材料

有机相微孔滤膜：孔径0.22 μm。

仪器和设备

超高效液相色谱仪：配二极管阵列检测器或紫外检测器。

分析天平：感量0.01 mg和0.1 mg。

恒温数控超声清洗器：功率300 W，频率40 kHz。

高速粉碎机。

分析步骤

试样制备

按GB/T  12729.3 的规定执行。

试样溶液制备

称取肉桂或肉桂制品试样2 g（精确至0.001 g），置于100 mL具塞锥形瓶中，加入甲醇溶液（5.2.1）25.0 mL，称定重量，记录，40 ℃下超声40 min，冷却至室温后，称定重量，用甲醇溶液（5.2.1）补足减失的重量（精确至0.01 g），过滤，移取续滤液1.0 mL，置25 mL容量瓶中，加甲醇溶液（5.2.1）稀释至刻度，摇匀，溶液经0.45 μm微孔滤膜过滤，取续滤液备用。

仪器参考条件

色谱柱：C18柱，柱长100 mm，内径2.1 mm，填料粒径1.9 μm，或同等性能的色谱柱。

检测器：二极管阵列检测器或紫外检测器。

流动相：乙腈-磷酸溶液（0.1％）（40∶60），等度洗脱。

流速：0.25 mL/min。

柱温：30 ℃。

检测波长：280 nm。

进样量：1 μL。

标准曲线制作

将桂皮醛和肉桂酸系列标准工作溶液注入高效液相色谱仪进行分析（色谱图见附录A.1），以保留时间定性，测定峰面积。以标准系列工作溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线，拟合线性回归方程，相关系数应≥0.99。

试样溶液测定

在相同色谱条件下，将待测试样溶液分别注入液相色谱仪进行分析，以保留时间定性，根据标准曲线回归方程计算待测试样溶液中桂皮醛和肉桂酸的浓度，外标法定量。

分析结果表述

试样中桂皮醛和肉桂酸的含量按照式（1）计算：

w=c×v1×vm×v2×1000×1000×100%	()

式中：

w——试样中桂皮醛和肉桂酸的含量，单位为质量百分比（%）；

c——从标准曲线得到的待测试样溶液中桂皮醛和肉桂酸的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

v1 ——试样提取液定容体积，单位为毫升（mL）

v2——移取续滤液体积，单位为毫升（mL）

v ——试样溶液定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——试样质量，单位为克（g）；

1 000——换算系数。

测定结果以重复性条件下获得的两次独立的测定结果的算术平均值表示，测定结果保留小数点后两位。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立的测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

定量限

试样称样量为2 g时，桂皮醛和肉桂酸的定量限（LOQ）均为0.07％。

（资料性）
桂皮醛和肉桂酸混合标准溶液色谱图

桂皮醛和肉桂酸混合标准溶液色谱图见A.1。

桂皮醛、肉桂酸混合标准溶液（20 mg/L）色谱图

参考文献

[1]  SN/T 4890—2017  出口食品中姜黄素的测定  高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法