团体标准《胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第十八批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕140号）文件精神，由玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]提出，玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]、广西-东盟食品检验检测中心[国家市场监管总局技术创新中心（天然香料香精）]、广西壮族自治区药用植物园、广西舟聪食品有限公司共同起草的团体标准《胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》（项目编号2025-1807）已获批立项。

为保障标准编制工作的顺利实施，各起草单位联合成立了标准编制工作组，具体分工见表1。

表1：标准编制工作组及责任分工

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈 宇 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 项目统筹、指导项目设计、验收、发布等。 |
| 罗 玲 | 主管药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 韦 应 | 高级工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 陈婷婷 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、标准起草、验证 |
| 庞小莲 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 樊文研 | 主任技师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、指导项目设计 |
| 黎 强 | 主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 指导项目设计 |
| 周天祥 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、指导项目设计 |
| 卢爱玉 | / | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、标准起草、编写编制说明、验收。 |
| 卢森华 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、标准起草、编写编制说明、验收。 |
| 欧 敏 | 研究员 | 药物分析 | 广西药用植物园 | 立项申报、标准起草、发布 |
| 王海波 | 主任药师 | 食品检验 | 广西-东盟食品检验检测中心 | 立项申报、标准起草、发布 |
| 刘珈伶 | 副主任药师 | 食品检验 | 广西-东盟食品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 韦升坚 | 副主任药师 | 食品检验 | 广西-东盟食品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 陈 路 | 副主任药师 | 药物分析 | 广西药用植物园 | 标准实施宣贯、培训 |
| 张孟丽 | 研究员 | 药物分析 | 广西药用植物园 | 标准起草、发布 |
| 唐明华 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 莫贵情 | 高级工程师 | 抽样 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 立项申报、数据资料收集 |
| 丘一仙 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 庞桂娇 | 主管药师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 徐 梦 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 协助标准文本及编制说明的编写 |
| 周晓婷 | 高级工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 张晓娟 | 副主任药师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 甘洋萦 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 麦荣阳 | 主管药师 | 抽样 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 黄丽芸 | 助理工程师 | 财务 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 程高波 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准实施宣贯、培训 |
| 隆秀华 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 李 夏 | 工程师 | 食品药品检验检测 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 刘佳明 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 谢少锋 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 卢如剑 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 邓少珍 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 雷玄宸 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 陈乐琰 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 张恩蓓 | 工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 梁培秋 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 何月文 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 许宝霞 | 助理工程师 | 食品检验 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 标准起草、发布 |
| 廖振儒 | / | 食品生产 | 广西舟聪食品有限责任公司 | 标准实施宣贯、培训 |
| 庞思源 | / | 财务 | 广西舟聪食品有限责任公司 | 标准实施宣贯、培训 |

二、制定标准的必要性和意义

胡椒作为全球重要辛香料作物，其品质核心指标胡椒碱含量的精准测定是保障食品安全、推动产业升级的关键技术支撑。近年来，《国家标准化发展纲要》《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》等政策文件明确提出要强化重点领域标准研制，提升检测技术能力。2023年农业农村部《全国乡村产业发展规划》特别强调要完善特色农产品质量评价体系。制定《胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定》团体标准，既是落实国家标准化战略的具体实践，也是实现胡椒产业高质量发展的重要技术保障。该标准通过建立科学、统一的检测方法，可为产品质量分级、贸易定价、市场监管提供权威技术依据，助力"一带一路"辛香料贸易体系建设。

目前，胡椒碱检测领域存在三大技术痛点：一是现行GB/T 17528-2009标准仅适用于原料胡椒检测，无法满足精深加工产品（如调味酱、预制菜调料包）的复杂基质需求；二是不同检测机构采用前处理方法差异导致结果偏差较大，严重影响贸易公平；三是新兴企业普遍缺乏检测能力建设指导。

随着全球贸易的不断发展和市场竞争的日益激烈，胡椒及其制品的质量问题日益受到关注，准确、高效地测定胡椒碱含量对于保障产品质量、维护消费者权益具有重要意义。然而，目前市场上缺乏统一、规范的检测方法，导致不同检测机构之间的检测结果存在差异，给市场监管和消费者选择带来了困难。因此，制定《胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》团体标准显得尤为紧迫，可系统解决上述问题，建立涵盖原料、半成品、终产品的全产业链检测体系，规范样品前处理关键参数，创新提出经济型检测方案，降低中小企业检测成本，为胡椒产业高质量发展提供坚实技术支撑。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

项目任务下达后，玉林市食品药品检验检测中心作为牵头单位，迅速组织成立了标准编制工作组，联合广西壮族自治区药用植物园、广西-东盟食品检验检测中心等单位的相关专业人员共同参与。

为保障标准编制工作的有序推进，工作组制定了详细的编写方案与进度计划，明确各阶段任务分工与技术路线。根据工作职能需要，设立以下三个专业小组：

1、资料收集组：负责系统检索、整理国内外与“胡椒碱含量测定”及“胡椒碱及其制品”相关的标准文献、研究论文和技术资料，为编制工作提供理论依据和技术参考。

2、草案编写组：负责标准草案、征求意见稿、送审稿及其编制说明的起草与撰写工作，组织内外部征求意见，并根据反馈持续修改和完善标准文本。

3、标准实施组：负责在标准发布后，组织开展面向相关企事业单位的宣贯培训，对标准内容进行专业解读，推动检测方法的规范应用，并跟踪评估标准实施效果，收集反馈意见以供后续修订。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组系统收集了与胡椒碱含量测定相关的各类文献资料，主要包括：

现行的国家标准GB/T 17528-2009《胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》、GB/T 45316-2025《胡椒碱含量的测定 分光光度法》；行业标准QB/T 5221-2018《牙膏中胡椒碱含量的测定方法 高效液相色谱法》，T/CFNA 6502-2024胡椒及其制品中胡椒碱的含量测定。

通过对上述资料的整理与分析，工作组全面掌握了胡椒及其制品中胡椒碱含量测定的研究进展、方法差异与技术要点，为标准编制奠定了扎实的文献基础。

（三）研讨确定标准特色、创新点及主体内容

在充分研究文献资料的基础上，工作组多次召开专题会议，就标准的整体框架、技术路线与核心内容进行深入研讨，明确了以下方向：

1、特色及创新点

（1）适用范围全面拓展，行业覆盖性与实用性大幅提升：现有国标及行业相关检测标准的适用对象多局限于天然胡椒原料，仅能满足初级农产品的胡椒碱检测需求，无法适配当前胡椒深加工产业的发展需求。随着食品工业升级，胡椒粉、胡椒提取物、含胡椒复合调味料等深加工产品已广泛应用于餐饮、食品加工等领域，但目前尚无统一、通用的胡椒碱检测标准对各类胡椒制品进行质量管控。本标准打破传统标准的品类局限，将适用范围从单一胡椒原料全面扩展至胡椒原料、胡椒粉、胡椒提取物、含胡椒复合调味料等全品类胡椒及其制品，实现了胡椒全产业链产品胡椒碱含量检测的全覆盖。有效填补了深加工胡椒制品检测标准空白，能够全方位满足企业生产质控、市场监管、第三方检测等多场景检测需求，大幅提升了标准的通用性、适配性和行业实用价值。

（2）检测技术体系优化升级，高效精准且节能降耗：本标准在继承传统高效液相色谱法检测胡椒碱核心优势的基础上，针对样品前处理、色谱检测核心环节进行系统性优化革新，兼顾检测效率、提取回收率与检测精准度。传统国标方法采用回流提取法，存在操作繁琐、耗时较长、溶剂消耗量大、能耗高的问题。本标准优化前处理工艺，将回流提取法替换为超声提取法，简化实验操作流程、缩短样品预处理时长，同时提升胡椒碱目标物的提取效率与提取回收率，减少检测误差，提升检测结果稳定性。同时，本标准引入超高效液相色谱检测技术完成方法升级，相较于传统高效液相色谱法，该技术色谱分离效能更强、检测灵敏度更高，可有效规避样品基质杂质干扰，精准分离检测胡椒碱成分；且大幅缩短单一样品色谱分析时间，显著提升批量样品检测通量，适配检测机构大批量、常态化检测工作需求。

2、主体内容

标准的主体内容主要包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试剂与材料、仪器和设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度、其他等，构建了完整、规范的方法标准体系。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年5–6月：工作组开展广泛调研，系统梳理国内外相关文献，总结前人研究成果，初步形成标准框架与主要内容安排。

2025年7–9月：在整合参考资料与实际检测需求的基础上，遵循简化、统一、适用的原则，开展方法学研究，并完成团体标准草案的初步编制。

2025年10月-2026年5月：组织开展实验室间方法验证工作，并通过多种渠道征集各方意见。工作组对反馈意见进行逐条研究、多次讨论，不断修改完善标准文本，最终形成《胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》（征求意见稿）及相应的编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

（一）编制原则

### 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析胡椒及其制品中胡椒碱含量测定当前现状，在现有相关胡椒及其制品中胡椒碱含量测定技术要求的基础上，结合编制单位多年相关经验而总结起草的，符合当前胡椒及其制品中胡椒碱含量测定发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

### 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与胡椒及其制品中胡椒碱含量测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3、规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内胡椒及其制品中胡椒碱含量测定现实情况的同时，还考虑到了胡椒及其制品中胡椒碱含量测定快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对胡椒及其制品中胡椒碱含量测定工作的指导。

（二）标准主要章节内容及确定依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合起草单位多年的相关经验和实践验证情况总结进行起草。

（三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

1、与现行法律法规的协调性

本标准的制定严格遵循《中华人民共和国标准化法》的规定，并符合《团体标准管理规定》的相关要求。标准内容遵循标准化工作的基本原理、方法和程序，并符合国家关于食品安全、产品质量等相关法律法规的基本要求，未与任何现行强制性法律法规相抵触。

在技术内容的确定上，本标准遵循了《标准化工作导则》（GB/T 1.1）系列标准的要求，确保标准结构和编写的规范性。标准中规定的胡椒碱含量测定方法，旨在为胡椒及其制品的质量评估提供技术依据，服务于产业发展和市场监管需求，是对现有法律法规体系在技术层面的有效补充和支撑。

2、与现行国家标准、行业标准的协调性

在标准编制过程中，工作组系统分析了与胡椒碱测定相关的现行有效的国家标准和行业标准，确保本标准与现有标准体系良好衔接、协调互补，并在此基础上明确了本标准的定位与特色。

（1）与基础通用标准的协调

本标准方法严格遵循国家标准 GB/T 16631-2008 《高效液相色谱法通则》所确立的基本原则和通用技术要求。在仪器设备、色谱条件设置、系统适用性试验及分析步骤等方面，均与该基础标准保持一致，保证了方法本身的规范性与科学性。

- 与同类产品行业标准的衔接、差异及标准定位

经全国标准信息公共服务平台检索，现行胡椒碱检测相关行业标准共4项：GB/T 17528-2009、GB/T 45316-2025、QB/T5221-2018、T/CFNA 6502-2024，四项现行标准在检测领域、适用基质、技术手段上各有侧重，本标准与4项行标领域划分清晰、技术互补，无适用范围重叠冲突，详细比对详见表 2。

表2：现行同类行业标准与本标准比对关系表

| 标准号与名称 | 适用范围 | 与本标准的比对 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 17528-2009《胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》 | 黑、白胡椒和黑、白胡椒粉及其含油树脂油提产物 | 适用于检测黑、白胡椒原料及其粉末、含油树脂油提产物的胡椒碱，不涵盖胡椒其他制品。本标准覆盖香料胡椒原料及制品，基质范围不同，互为补充；前处理方式采用加热回流3 h，时间成本高，本标准采用超声提取30 min，简化操作步骤，显著提高提取效率。 |
| GB/T 45316-2025《胡椒碱含量的测定 分光光度法》 | 黑、白胡椒和黑、白胡椒粉 | 适用于黑、白胡椒和黑、白胡椒粉检测，不含香料胡椒制品，本标准覆盖香料胡椒原料及制品，基质范围不同，互为补充；采用分光光度法检测，本标准采用高效液相色谱法，可操作性强，存在技术差异；前处理方式采用加热回流3 h，时间成本高，本标准采用超声提取30 min，简化操作步骤，显著提高提取效率。 |
| QB/T 5221-2018《牙膏中胡椒碱含量的测定方法 高效液相色谱法》 | 添加功效原料成分胡椒碱的牙膏产品 | 适用牙膏及牙膏功效成分领域，仅管控牙膏添加功效成分。本标准面向香料产业链原料与深加工产品，应用行业无重叠、领域互补。 |
| T/CFNA 6502-2024胡椒及其制品中胡椒碱的含量测定 | 胡椒原料及其制品 | 采用分光光度法检测，本标准引入高效液相色谱法，可操作性强，方法互为补充；前处理方式采用加热回流3 h，时间成本高，本标准采用超声提取30 min，简化操作步骤，显著提高提取效率。 |

综上所述，本标准的制定严格遵循了国家法律法规与标准化导则，与现行胡椒产品标准协调配套，与相关测定方法标准定位清晰、各有侧重。通过补充优化现行的地方标准并明确与现有国际标准的差异，本标准旨在填补现有标准体系在胡椒及其制品胡椒碱含量检测方法上的空白，运用标准化手段指导生产和市场监管，促进胡椒产业的高质量发展。

五、主要条款的说明

团体标准《胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》的主要章节内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试剂和材料、仪器和设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度、其他。本文件主要内容及依据来源说明如下：

（一）原理

试样中的胡椒碱经甲醇超声提取后，采用高效液相色谱进行分析。目标组分在色谱柱中实现分离后，进入检测器进行检测。通过对比试样与标准品色谱峰的保留时间进行定性分析，并利用外标法进行定量测定。

（二）试剂和材料

1、标准溶液的配制

（1）胡椒碱标准储备溶液（1000 mg/L）

准确称取适量胡椒碱标准物质，用甲醇溶液溶解并定容至20 mL，配制成浓度为1000 mg/L的标准储备溶液。该溶液应于0-4℃条件下避光保存，有效期为6个月。

所用胡椒碱标准物质的纯度应不低于99.0%，或为经国家认证并具有标准物质证书的法定标准物质。

（2）胡椒碱标准工作溶液

准确量取适量胡椒碱标准储备溶液，使用甲醇溶液逐级稀释，配制成浓度分别为0.5 mg/L、1 mg/L、2 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、15 mg/L、20 mg/L、50 mg/L的系列标准工作溶液。

为保障标准曲线的准确性与线性范围，应至少包含5个以上浓度点。实际配制时可根据仪器响应情况及检测要求，对浓度梯度作适当调整。

（三）分析步骤

1、试样溶液制备方法的确定依据

试样溶液制备方法的确定基于系统的方法学考察，分别对提取方法、提取溶剂、溶剂体积分数及提取时间等关键参数进行了优化筛选，具体依据如下：

（1）提取方法的选择

本研究系统对比了三种主流胡椒碱前处理制备工艺，分别为GB/T 17528-2009规定的水浴加热回流提取方法、《中国药典一部》胡椒项下含量测定所用超声提取方法，以及本实验室优化改进的超声提取方法。结果如图1所示，相较于传统水浴回流提取方式，超声提取工艺处理的样品测得胡椒碱含量更高，目标成分提取更充分，因此确定超声提取为最佳提取方式。

图1  提取方法考察结果

（2）提取溶剂的选择

分别以甲醇、乙醇、乙腈作为提取溶剂进行考察。结果如图2所示，提取溶剂为甲醇所测得的胡椒碱含量高于其他溶剂，因此选用甲醇作为提取溶剂。

图2  提取溶剂考察结果

（3）提取溶剂体积分数的优化

进一步对乙醇体积分数（35%、50%、75%、90%、100%）进行系统考察。结果如图3所示，随着提取溶剂体积分数增大，含量也相应的增多，故确定100%甲醇为最佳提取溶剂体积分数。

图3  提取溶剂体积分数考察结果

（4）提取时间的优化

对不同提取时间（15、30、60、90 min）的提取效果进行评价。结果如图4所示，提取30 min即可实现目标成分的高效、充分提取，延长提取时间未显著提高提取效率，故选择30 min为最佳提取时间。

图4  提取时间考察结果

- 溶剂加入量考察

对不同溶剂加入量（10、20、50、100 mL）的提取效果进行评价。结果如图5所示，加入甲醇50 mL的提取含量相较高于其他三种溶剂加入量，故选择50 mL为最佳溶剂加入量。

图5  溶剂加入量考察结果

- 样品取样量考察

对不同样品取样量（0.1、0.2、0.3、0.5 g）的提取效果进行考察。结果如图6所示，在样品取样量为0.2 g时已达到溶剂溶解胡椒碱的饱和状态，含量已至峰值，故选择0.2 g为最佳（6）样品取样量。

图6  样品取样量考察结果

（7）综合上述优化结果，确定试样溶液的制备方法如下：

称取试样0.2 g（精确至0.0001 g），置锥形瓶中，精密加入甲醇50 ml，称定重量，超声处理（功率250 W，频率20 kHz）30 min，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液1 mL，置20 mL棕色量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，0.22 μm微孔滤膜过滤，取续滤液作为试样溶液，待液相色谱测定。

2、仪器参考条件的确定依据

仪器参考条件的确定基于系统的方法学优化研究，分别对检测波长、色谱柱类型、流动相体系、流速、柱温、进样时间和进样量等关键参数进行了全面考察与筛选，具体依据如下：

（1）检测波长的选择

取胡椒碱标准工作溶液，以溶剂为参比，在200-400 nm波长范围内进行紫外扫描。结果如图7所示，胡椒碱在343 nm处具有最大吸收峰，灵敏度高，干扰小，故选定该波长为检测波长。

图7  对照品、供试品全波长扫描色谱图

（2）色谱柱的选择

分别比较了Waters ACQUITY UPLC® BEH C18、Waters ACQUITY UPLC® HSS T3、Waters ACQUITY UPLC®CSHTMC18等多种色谱柱的分离效果。结果如图8所示，Waters ACQUITY UPLC®CSHTMC18色谱柱响应最好，理论塔板数最大，分离度好，杂质较少，且在进低浓度时无分叉现象，故推荐使用该色谱柱作为分析柱。

图8  考察不同类型色谱柱色谱图

（3）流动相的选择

对甲醇-水、乙腈-水等2种流动相体系进行考察。综合分析分离效果、基线稳定性和峰形等因素，最终选择甲醇-水流动相基础上进行优化。为了进一步确定甲醇-水不同比例对色谱图峰形等方面的影响，分别考察了甲醇-水（60：40）、甲醇-水（65：35）、甲醇-水（70：30）、甲醇-水（80：20）。结果如图9所示，在甲醇-水（65：35）时其峰型最好，分离效果最优。因此，选择甲醇-水（65：35）作为流动相。

图9  考察不同流动相色谱图

（4）流速的选择

分别考察了0.2 mL/min、0.25 mL/min、0.3 mL/min流速下的色谱行为。结果如图10所示，流速越大出峰时间越早，而相应的色谱柱压力也增大，综合保留时间和色谱柱压力以及分离效果所得出0.25 mL/min测得的柱效最优，因此选择0.25 mL/min作为最佳流速。

图10  考察不同流速色谱图

（5）柱温的选择

在30℃、35℃、40℃三个柱温条件下进行测试。结果如图11所示，各温度下色谱峰均能达到较好的分离效果，出峰的保留时间稍有差异，为了延长柱子寿命等考虑，最终选用35℃的柱温进行测定。

图11  考察不同柱温色谱图

（6）进样量的选择

对1 μL、2 μL、5 μL等不同进样量进行考察。结果如图12所示，2 μL进样量的色谱图分离效果较差，5 μL进样量的色谱图由于过载而导致峰分叉，1 μL进样量的色谱图分离度、峰型最好。因此，选择进样量1 μL为最佳测定条件。

图12  考察不同进样量色谱图

（7）基于上述系统优化结果，确定仪器参考条件如下：

色谱柱：C18柱，柱长100 mm，内径2.1 mm，粒径1.9 μm，或同等性能的色谱柱；

检测器：二极管阵列检测器或紫外检测器；

流动相：甲醇-水（65∶35）；

流速：0.25 mL/min；

柱温：35°C；

检测波长：343 nm；

进样量：1 μL。

3、标准曲线的制作

分别精密吸取胡椒碱系列标准工作溶液1 μL，注入高效液相色谱仪进行分析（色谱图见图13），以保留时间定性，测定峰面积。以标准系列工作溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线，计算回归方程。

图13 胡椒碱标准溶液色谱图

4、试样溶液的测定

在相同色谱条件下，将待测试样溶液分别注入液相色谱仪进行分析（色谱图见图14），以保留时间定性，根据峰面积外标法定量，根据标准曲线回归方程计算待测试样溶液中胡椒碱的浓度。

图14 试样溶液色谱图

（四）实验室间方法确认

依据方法标准验证要求，组织玉林市食品药品检验检测中心（以下简称玉林中心）、梧州市食品药品检测所（以下简称梧州所）、柳州市质量检验检测研究中心（以下简称柳州中心）及广电计量检测（南宁）有限公司（以下简称广电计量）共4家实验室，开展了实验室间方法确认。验证内容包括方法的线性范围、检出限、定量限、精密度、重复性、准确度（回收率）以及实际样品测定。

1、标准曲线的线性关系

分别精密吸取胡椒碱系列标准工作溶液1 μL，注入高效液相色谱仪进行分析，依据保留时间定性，并测定其峰面积。以标准工作溶液浓度为横坐标、峰面积为纵坐标绘制标准曲线，并计算回归方程。结果如表3所示：4家实验室在各自设定的浓度范围内，胡椒碱均呈现良好的线性关系，相关系数r均大于0.995。

表3：方法标准曲线的相关系数

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 柳州中心 | 广电计量 | 平均值 | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关系数r | 0.99902 | 0.99961 | 0.99964 | 0.99959 | 0.99946 | 0.02 |

2、方法的定量限

定量限采用标准曲线法，根据仪器自动计算选定色谱峰的信噪比（S/N），以S/N≥10且满足定性要求的最低添加样品浓度作为定量限。结果如表4所示：4家实验室测得的胡椒碱定量限平均值为0.05%。按照GB/T 32465-2015化学分析方法验证确认和内部质量控制要求，确定方法定量限为0.05%。

表4：方法的定量限

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 柳州中心 | 广电计量 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信噪比 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 9.4 |
| 定量限（%） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

3、精密度

4家实验室对胡椒碱进行的精密度试验，结果如表5所示：其相对标准偏差（RSD）均≤1%。表明本方法在仪器分析方面具有良好精密度。

表5：方法的精密度的RSD值（单位：%）

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 柳州中心 | 广电计量 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 胡椒制品 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |

4、重复性

4家实验室分别测定6份胡椒及胡椒制品中胡椒碱含量，如表6所示：胡椒中胡椒碱平均含量为5.64%，RSD为0.3%（n=6）；胡椒制品中胡椒碱平均含量为5.60%，RSD为0.5%（n=6）。以上结果均满足方法重复性要求。

表6：方法的重复性试验结果（单位：%）

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 柳州中心 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 5.63 | 5.65 | 5.65 | 5.62 | 5.64 | 0.3 |
| 胡椒制品 | 5.56 | 5.60 | 5.64 | 5.59 | 5.60 | 0.5 |

5、准确度（加标回收率）

4家实验室分别测定了胡椒及胡椒制品中胡椒碱的加标回收率，结果如表7所示：胡椒中胡椒碱的平均回收率为99.1%，RSD为0.82%（n=6）；胡椒制品中胡椒碱的平均回收率为100.0%，RSD为0.45%（n=6）。表明本方法准确度良好，符合相关检测要求。

表7：方法的准确度（加标回收率）试验结果（单位：%）

| 验证机构 | 玉林中心 | 梧州所 | 柳州中心 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 100.2 | 99.3 | 98.6 | 98.3 | 99.1 | 0.82 |
| 胡椒制品 | 99.9 | 100.6 | 100.1 | 99.5 | 100.0 | 0.45 |

6、样品测定

4家实验室分别对12批次胡椒及其制品进行了胡椒碱含量测定，结果如表8所示：所得结果的RSD值介于0.22%至5.31%之间，显示本方法在实际样品测定中具有良好的重现性与适用性。

表8：胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定结果（单位：%）

| 序号 | 名称 | 批号 | 玉林中心 | 梧州所 | 柳州中心 | 广电计量 | 平均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑胡椒 | 2023041401 | 5.61 | 5.69 | 5.69 | 5.62 | 5.65 | 0.69 |
| 2 | 黑胡椒 | 2023041402 | 5.22 | 5.27 | 5.26 | 5.26 | 5.25 | 0.38 |
| 3 | 黑胡椒 | 2023042802 | 5.27 | 5.31 | 5.28 | 5.24 | 5.28 | 0.53 |
| 4 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240813 | 5.48 | 5.53 | 5.52 | 5.50 | 5.51 | 0.37 |
| 5 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240814 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.56 |
| 6 | 白胡椒 | BXH20240725-01 | 5.13 | 5.13 | 5.15 | 5.12 | 5.13 | 0.22 |
| 7 | 白胡椒 | 2024073102 | 5.04 | 5.04 | 5.03 | 5.00 | 5.03 | 0.32 |
| 8 | 白胡椒 | 2024071004 | 5.22 | 5.19 | 5.18 | 5.15 | 5.18 | 0.49 |
| 9 | 胡椒制品（十三香） | 20230919D3 | 0.472 | 0.419 | 0.423 | 0.446 | 0.440 | 5.31 |
| 10 | 胡椒制品（咖喱粉） | 20240626 | 0.782 | 0.768 | 0.766 | 0.774 | 0.772 | 0.98 |
| 11 | 胡椒制品（胡椒粉） | 20240813 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.96 |
| 12 | 胡椒制品（烧烤撒料） | 20240813 | 0.791 | 0.737 | 0.732 | 0.742 | 0.750 | 3.46 |

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《胡椒及其制品中胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法》标准编制工作组

2026年7月10日

附件：实验室间方法确认数据

1、标准曲线的制作

表1-1：玉林中心的标准曲线

| 浓度mg/L | 0.4762 | 0.9523 | 1.9104 | 4.7616 | 9.5232 | 14.2848 | 19.0464 | 47.616 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰面积 | 3.3257 | 7.8408 | 16.7645 | 41.6507 | 92.3083 | 128.7005 | 168.3508 | 456.5349 |
| 标准曲线：Y＝9.6653x-4.6583 |  |  |  |  |  | 相关系数r＝0.99902 |  |  |

表1-2：梧州所的标准曲线

| 浓度mg/L | 0.4805 | 0.961 | 1.922 | 4.805 | 9.61 | 14.415 | 19.22 | 48.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰面积 | 8059 | 16905 | 34225 | 87695 | 191899 | 268311 | 353878 | 941564 |
| 标准曲线：Y=1.96×104x+-5.33×103 |  |  |  |  |  | 相关系数r＝0.99961 |  |  |

表1-3：柳州中心的标准曲线

| 浓度mg/L | 0.4805 | 0.961 | 1.922 | 4.805 | 9.61 | 14.415 | 19.22 | 48.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰面积 | 7574 | 16818 | 33931 | 87124 | 189970 | 269181 | 350206 | 932950 |
| 标准曲线：Y=1.94×104x+-5.00×103 |  |  |  |  |  | 相关系数r＝0.99964 |  |  |

表1-4：广电计量的标准曲线

| 浓度mg/L | 0.4805 | 0.961 | 1.922 | 4.805 | 9.61 | 14.415 | 19.22 | 48.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰面积 | 7758 | 17383 | 34210 | 87207 | 190464 | 268614 | 352832 | 943202 |
| 标准曲线：Y=1.96×104x+-5.84×103 |  |  |  |  |  | 相关系数r＝0.99959 |  |  |

2、定量限

玉林中心：以信噪比S/N=10确定方法定量限，当浓度为0.09523μg/mL时，S/N为9.8，通过计算得出定量限为0.05%。

梧州所：以信噪比S/N=10确定方法定量限，当浓度为0.0961μg/mL时，S/N为9.6，通过计算得出定量限为0.05%。

柳州中心：以信噪比S/N=10确定方法定量限，当浓度为0.0961μg/mL时，S/N为9.3，通过计算得出定量限为0.05%。

广电计量：以信噪比S/N=10确定方法定量限，当浓度为0.0961μg/mL时，S/N为8.9，通过计算得出定量限为0.05%。

3、方法的精密度试验

表2-1：玉林中心的精密度试验结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 102.6158 | 102.9368 | 103.0842 | 103.2519 | 102.7535 | 102.0996 | 102.7903 | 0.4 |
| 胡椒制品 | 102.7535 | 102.0996 | 102.5495 | 101.9408 | 102.3236 | 101.7845 | 102.2419 | 0.4 |

表2-2：梧州所的精密度试验结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 235867 | 235467 | 235609 | 236223 | 237623 | 237471 | 236377 | 0.4 |
| 胡椒制品 | 227307 | 227351 | 226596 | 227262 | 227482 | 226852 | 227142 | 0.4 |

表2-3：柳州中心的精密度试验结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 235146 | 240298 | 239137 | 238117 | 238676 | 239985 | 238560 | 0.8 |
| 胡椒制品 | 226841 | 226483 | 227584 | 227789 | 227638 | 228081 | 227403 | 0.3 |

表2-4：广电计量的精密度试验结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 242989 | 240817 | 242183 | 241051 | 240747 | 242185 | 241662 | 0.4 |
| 胡椒制品 | 228142 | 223670 | 229982 | 229474 | 230749 | 229175 | 228532 | 1.0 |

4、方法的重复性试验

表3-1：玉林中心的重复性试验结果（单位：%）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 5.65 | 5.64 | 5.64 | 5.62 | 5.61 | 5.60 | 5.63 | 0.3 |
| 胡椒制品 | 5.51 | 5.52 | 5.55 | 5.59 | 5.57 | 5.61 | 5.56 | 0.7 |

表3-2：梧州所的重复性试验结果（单位：%）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 5.62 | 5.78 | 5.72 | 5.57 | 5.60 | 5.62 | 5.65 | 1.4 |
| 胡椒制品 | 5.63 | 5.52 | 5.56 | 5.56 | 5.65 | 5.69 | 5.60 | 1.1 |

表3-3：柳州中心的重复性试验结果（单位：%）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 5.64 | 5.69 | 5.66 | 5.65 | 5.63 | 5.62 | 5.65 | 0.5 |
| 胡椒制品 | 5.64 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.65 | 5.70 | 5.64 | 0.5 |

表3-4：广电计量的重复性试验结果（单位：%）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 5.62 | 5.68 | 5.62 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.62 | 0.6 |
| 胡椒制品 | 5.60 | 5.60 | 5.61 | 5.58 | 5.62 | 5.54 | 5.59 | 0.5 |

5、方法的准确度（加标回收率）试验

表4-1：玉林中心的准确度（加标回收率）试验结果

| 样品名称 | 回收率（％） | 平均回收率（％） | 相对标准偏差RSD% |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 100.83 | 100.2 | 1.3 |
|  | 100.63 |  |  |
|  | 99.27 |  |  |
|  | 98.23 |  |  |
|  | 100.36 |  |  |
|  | 101.94 |  |  |
| 胡椒制品 | 99.70 | 99.9 | 0.3 |
|  | 100.04 |  |  |
|  | 100.30 |  |  |
|  | 99.85 |  |  |
|  | 100.19 |  |  |
|  | 99.56 |  |  |

表4-2：梧州所的准确度（加标回收率）试验结果

| 样品名称 | 回收率（％） | 平均回收率（％） | 相对标准偏差RSD% |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 99.83 | 99.3 | 1.2 |
|  | 99.63 |  |  |
|  | 98.11 |  |  |
|  | 97.59 |  |  |
|  | 100.15 |  |  |
|  | 100.42 |  |  |
| 胡椒制品 | 98.86 | 100.6 | 1.1 |
|  | 99.61 |  |  |
|  | 101.58 |  |  |
|  | 101.58 |  |  |
|  | 100.89 |  |  |
|  | 101.37 |  |  |

表4-3：柳州中心的准确度（加标回收率）试验结果

| 样品名称 | 回收率（％） | 平均回收率（％） | 相对标准偏差RSD% |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 100.09 | 98.6 | 1.8 |
|  | 100.16 |  |  |
|  | 96.63 |  |  |
|  | 96.16 |  |  |
|  | 99.31 |  |  |
|  | 99.54 |  |  |
| 胡椒制品 | 97.23 | 100.1 | 1.8 |
|  | 98.70 |  |  |
|  | 101.68 |  |  |
|  | 101.77 |  |  |
|  | 100.72 |  |  |
|  | 100.56 |  |  |

表4-4：广电计量的准确度（加标回收率）试验结果

| 样品名称 | 回收率（％） | 平均回收率（％） | 相对标准偏差RSD% |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡椒 | 98.88 | 98.3 | 1.2 |
|  | 98.95 |  |  |
|  | 96.93 |  |  |
|  | 96.66 |  |  |
|  | 99.06 |  |  |
|  | 99.17 |  |  |
| 胡椒制品 | 100.69 | 99.5 | 1.3 |
|  | 99.42 |  |  |
|  | 98.14 |  |  |
|  | 98.09 |  |  |
|  | 101.35 |  |  |
|  | 99.28 |  |  |

6、样品测定

表5-1：玉林中心的样品测定结果

| 序号 | 名称 | 批号 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑胡椒 | 2023041401 | 5.61 |
| 2 | 黑胡椒 | 2023041402 | 5.22 |
| 3 | 黑胡椒 | 2023042802 | 5.27 |
| 4 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240813 | 5.48 |
| 5 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240814 | 1.48 |
| 6 | 白胡椒 | BXH20240725-01 | 5.13 |
| 7 | 白胡椒 | 2024073102 | 5.04 |
| 8 | 白胡椒 | 2024071004 | 5.22 |
| 9 | 胡椒制品（十三香） | 20230919D3 | 0.472 |
| 10 | 胡椒制品（咖喱粉） | 20240626 | 0.782 |
| 11 | 胡椒制品（胡椒粉） | 20240813 | 1.14 |
| 12 | 胡椒制品（烧烤撒料） | 20240813 | 0.791 |

表5-2：梧州所的样品测定结果

| 序号 | 名称 | 批号 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑胡椒 | 2023041401 | 5.69 |
| 2 | 黑胡椒 | 2023041402 | 5.27 |
| 3 | 黑胡椒 | 2023042802 | 5.31 |
| 4 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240813 | 5.53 |
| 5 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240814 | 1.46 |
| 6 | 白胡椒 | BXH20240725-01 | 5.13 |
| 7 | 白胡椒 | 2024073102 | 5.04 |
| 8 | 白胡椒 | 2024071004 | 5.19 |
| 9 | 胡椒制品（十三香） | 20230919D3 | 0.419 |
| 10 | 胡椒制品（咖喱粉） | 20240626 | 0.768 |
| 11 | 胡椒制品（胡椒粉） | 20240813 | 1.09 |
| 12 | 胡椒制品（烧烤撒料） | 20240813 | 0.737 |

表5-3：柳州中心的样品测定结果

| 序号 | 名称 | 批号 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑胡椒 | 2023041401 | 5.69 |
| 2 | 黑胡椒 | 2023041402 | 5.26 |
| 3 | 黑胡椒 | 2023042802 | 5.28 |
| 4 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240813 | 5.52 |
| 5 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240814 | 1.46 |
| 6 | 白胡椒 | BXH20240725-01 | 5.15 |
| 7 | 白胡椒 | 2024073102 | 5.03 |
| 8 | 白胡椒 | 2024071004 | 5.18 |
| 9 | 胡椒制品（十三香） | 20230919D3 | 0.423 |
| 10 | 胡椒制品（咖喱粉） | 20240626 | 0.766 |
| 11 | 胡椒制品（胡椒粉） | 20240813 | 1.09 |
| 12 | 胡椒制品（烧烤撒料） | 20240813 | 0.732 |

表5-4：广电计量的样品测定结果

| 序号 | 名称 | 批号 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑胡椒 | 2023041401 | 5.62 |
| 2 | 黑胡椒 | 2023041402 | 5.26 |
| 3 | 黑胡椒 | 2023042802 | 5.24 |
| 4 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240813 | 5.50 |
| 5 | 胡椒制品（黑胡椒粉） | 20240814 | 1.46 |
| 6 | 白胡椒 | BXH20240725-01 | 5.12 |
| 7 | 白胡椒 | 2024073102 | 5.00 |
| 8 | 白胡椒 | 2024071004 | 5.15 |
| 9 | 胡椒制品（十三香） | 20230919D3 | 0.446 |
| 10 | 胡椒制品（咖喱粉） | 20240626 | 0.774 |
| 11 | 胡椒制品（胡椒粉） | 20240813 | 1.11 |
| 12 | 胡椒制品（烧烤撒料） | 20240813 | 0.742 |