| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 00/09 |

团体标准

T/GXAS  XXXX—2026

病原体高通量测序数据分析技术规范

HPD - kit评分法

Technical specifications for data analysis of pathogen high-throughput sequencing—HPD-kit scoring method

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会   发布

目   录

前    言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4   分析全流程框架	2

5    技术性能要求	3

6   数据分析性能要求（见附录E）	3

7   云平台分析模块要求	3

8   鉴定评分公式	4

9   结果报告与分级管理	4

10   数据管理与质量监督	5

附录A	6

附录B	7

附录C	9

附录D	9

附录E	10

附录F	12

# 前    言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西医科大学提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西医科大学、广西翰佰尔生物科技有限公司、钦州市第二人民医院、广西壮族自治区疾病预防控制中心、柳州市人民医院、桂林市人民医院、右江民族医学院附属医院、南宁市疾病预防控制中心、防城港市第一人民医院、广西壮族自治区人民医院北院。

本文件主要起草人：胡艳玲、张芷宁、阙腾程、黄丽玲、庞贤武、唐石伏、杨峻、吕建楠、秦剑秋、严芝光、张胜锋、邱洪、周青鸟、李文、陈盘余、李璞、韦华贵、陈兴财、黄银燕、翟励敏、何萍、唐凯玲、马洁、许承琼、罗柳春、黄凯华、莫流芳、吴春凤。

病原体高通量测序数据分析技术规范  HPD-Kit 评分法

范围

本文件确立了基于宏基因组测序（mNGS）的病原体高通量检测数据分析工具包（HPD-Kit）的技术要求，包括分析全流程框架、数据库构建与管理、技术性能指标、云平台分析模块功能、病原体鉴定评分公式、质量控制体系及结果判读规范。

本文件适用于各类型生物医学实验室采用高通量测序法进行病原宏基因组检测的数据分析过程，也可为体外诊断开发商、制造商的相关产品研发、性能验证，以及科研机构的病原体检测研究和诊断机构的临床检测辅助决策提供参考。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

HPD-Kit（Henbio Pathogen Detection Toolkit）

集成标准化非冗余病原体参考基因组数据库、自动化生物信息学分析流程，含质量控制、多步比对验证及结果评分（详见附录A）及多平台部署（本地与云平台）的检测工具包，支持mNGS原始数据的一键式分析，病原体重要性评分，涵盖数据质控、病原体鉴定、结果评估及报告生成全流程。

3.2

宏基因组测序  metagenomic sequencing, mNGS

直接对样本中全部微生物核酸（DNA/RNA）进行无偏倚的高通量测序技术。

3.3

检出限  detection limit, LOD

在95%置信水平下，可稳定检出的病原体最低浓度（病毒：copies/mL；细菌：基因拷贝数/mL或CFU/mL）。

3.4

宿主基因序列去除率  host nucleic acid removal rate

样本经质控后，未比对到宿主基因组的reads数占质控后总 reads 数的比例（%），通过Bowtie2或BBMap比对法评估。

3.5

特异性  specificity

非目标病原体误报率（%），基于BLAST比对（evalue≤1e-5，同源性≥95%）验证。

3.6

非冗余参考基因组  non-redundant reference genome

针对每个物种（以 TaxID 为标识）筛选的唯一参考基因组。

3.7

标准化病原体丰度  normalized Pathogen Abundance,NPA

标准化病原体丰度是指对病原体检测数据校正偏差后得出的相对丰度，用于消除样本差异，便于跨样本和实验比较，更准确反映病原体实际存在水平。

3.8

标准化病原体丰度评分  normalized Pathogen Abundance Score,NPAS

标准化病原体丰度评分，用于评估病原体与感染的相关性。

3.9

碱基覆盖度  base_coverage

参考基因组中被测序reads覆盖的碱基数（无论覆盖深度）与总碱基数之比。

3.10

序列覆盖度  sequences_coverage

参考基因组中被测序 reads 覆盖的序列数（无论碱基覆盖度）与总序列数之比。

3.11

假阳性率  false positive rate

检测结果为阳性但实际未感染该病原体的比例（%）。

3.12

假阴性率  false negative rate

检测结果为阴性但实际感染该病原体的比例（%）。

3.13

重复序列  duplicate reads

测序过程中产生的序列完全相同或高度相似的冗余 reads。

分析全流程框架

系统流程

HPD-Kit 数据分析遵循“质控→去宿主→初步分类（病原体分类详见附录B）→精细比对→相似性验证→评分→报告”的系统流程，旨在从海量测序数据中准确识别与感染相关的病原体。

输入数据格式要求

应为双端或单端 FASTQ 文件，符合 Illumina 等主流测序平台数据格式。

需同时提供原始测序数据及相应的质量信息文件。

核心分析步骤

流程包括6个关键步骤，每一步均明确操作程序、质控判断标准及异常情况处理方式（详见附录C）。

输出结果

生成标准化的 NPAS分级标准评价表（详见附录D）。

附有基于评分的临床处置建议（详见附录D）。

技术性能要求

数据来源

用户自有测序数据。

公共权威数据库（如 NCBI Virus、PHI-base、VEuPathDB、BV-BRC 等）及科学文献中收录的病原体信息（包括分类编号、名称、宿主、致病性等）。

数据整合

对同一分类编号（TaxID）的病原体信息进行合并，删除冗余记录。

依据 TaxID 获取物种级参考基因组的元数据及序列文件。

非冗余筛选

每个物种（对应一个 TaxID）仅保留 1 个参考基因组，筛选优先级依次为：

RefSeq 中标注为“reference genome”的基因组；

若无 RefSeq 记录，则按组装完整度降序选取（Complete > Chromosome > Scaffold > Contig）；

对于变异率较高的物种（如 RNA 病毒、耐药细菌），可根据物种特性增加参考基因组数量（最多不超过 3 个），优先选择代表性变异株及本地流行株的基因组。

索引构建

须构建适用于 Kraken2、Bowtie2、BLAST 等主流分析工具的索引文件，保障分析流程的高效调用与兼容性。

更新频率

病毒数据库：每季度同步更新 NCBI GenBank / GISAID 数据。

细菌、真菌、寄生虫数据库：数据更新延迟不超过 7 天。

新发变异株应在 24 小时内纳入数据库。

非冗余参考基因组数据库需定期进行完整性验证（每年至少1次），确保核心病原体（WHO 优先级清单所列物种）覆盖率≥99%；针对新增病原体，需验证其参考基因组的组装完整性（Contig N50≥5 000 bp）及序列准确性（与模式菌株同源性≥98%）。

数据分析性能要求

见附录E。

云平台分析模块要求

基于容器化和工作流技术的云平台分析模块（代码详见附录F）。

容器化部署：采用 Docker 容器技术集成分析所需的全部工具及依赖环境，确保分析环境的一致性和可复现性。

流程编写与调度：使用 WDL（Workflow Description Language）编写分析流程，并通过 Cromwell 工作流管理系统进行任务调度与执行。

用户交互界面：提供 Web 端交互界面，支持用户上传 FASTQ 格式的测序数据、设置分析参数，并实现一键式启动分析流程。

性能与兼容性：支持单端与双端测序数据输入；具备多样本并行处理能力，允许根据计算资源灵活配置并发任务数。

鉴定评分公式

标准化病原体丰度（NPA）

NPA 用于量化病原体在样本中的相对丰度，计算公式如下：

NPA = unique_kmers × unique_readsgenome_size× sample_total_reads × 109      ··································（1）

式中：

unique_kmers 为样本中检测到的该物种特有 k-mer 数；

unique_reads 为样本中检测到的该物种特有 reads 数；

genome_size 为该物种参考基因组大小；sample_total_reads 为去除宿主后样本的总 reads 数。

8.2  标准化病原体丰度评分（NPAS）

NPAS 用于评估病原体与感染的相关性，结合病例与对照样本的 NPA 值及基因组覆盖信息计算。

若有对照样本，按式（2），若无对照样本，按式（3）。

NPAS = log2NPAtreatNPAcontrol + 1 × base_coverage × sequence_coverage +1 ················（2）

NPAS = log2(NPA_case × base_coverage × sequence_coverage + 1) ··································（3）

式中：

NPA_case为病例样本的NPA值；

NPA_control为对照样本的NPA值；

base_coverage为参考基因组碱基覆盖度（被至少 1 条 read 覆盖的碱基比例）；

sequences_coverage为参考基因组序列覆盖度（被至少 1 条 read 覆盖的序列比例）。

结果报告与分级管理

报告内容

分析报告应至少包含以下内容：

病原体检测结果表：按 NPAS 分值降序排列，列出物种名称、TaxID、unique reads 数、碱基覆盖度、序列覆盖度、NPA 值及 NPAS 值；

结果解读说明：阐述 NPAS 分级的临床意义，建议将排名前十的病原体提交临床医生结合临床表现进一步验证。

分级标准

按照 NPAS 分值及覆盖度指标，对检测出的病原体进行分级，分为“高相关”“中相关”“低相关”等级别，具体阈值见附录D。

数据管理与质量监督

数据管理

所有分析涉及的样本信息应进行去标识化处理。

始测序数据及中间分析数据应安全存储，保存期限不少于 5 年。

涉及人类样本的检测项目须经所在机构伦理委员会审查批准。

应建立数据备份与恢复机制，保障数据完整性与安全性。

质量监督

病原体参考数据库应每年至少更新一次，并由第三方机构（具备相应资质）进行完整性核查。

分析工具及流程版本应定期评审，确保其性能符合技术规范要求。

鼓励用户反馈未收录病原体信息，由开发团队审核后纳入数据库更新，并反馈用户审核结果。

（资料性）
   生物信息学分析流程图

生物信息学分析流程见图A.1。

- 图A.1  生物信息学分析流程图

（资料性）
推荐病原体分类列表（WHO 2024年全球卫生优先病原体清单）

2024年WHO细菌优先病原体清单（BPPL）

清单目标：针对日益严重的抗菌素耐药性问题，指导新型抗生素、诊断工具及疗法的研发重点。

涵盖范围：包含15个属/种的细菌，根据其耐药性带来的公共卫生负担和研发紧迫性分为三个等级。

B.1.1  关键优先级

此等级病原体对“最后防线”抗生素产生耐药，感染后治疗选择极少，构成最迫切的公共卫生威胁：

耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌；

耐第三代头孢菌素肠杆菌；

耐碳青霉烯类肠杆菌；

耐利福平结核分枝杆菌。

B.1.2  高度优先级

此类病原体的耐药感染率高，可导致严重疾病，并加剧医疗系统负担：

耐氟喹诺酮类伤寒沙门氏菌；

耐氟喹诺酮类志贺氏菌；

耐万古霉素屎肠球菌；

耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌 (注：相较于2017年清单，此病原体的优先级已从关键调整为高度)；

耐氟喹诺酮类非伤寒沙门氏菌；

耐第三代头孢菌素和/或氟喹诺酮类淋病奈瑟菌；

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)。

B.1.3  中度优先级

这些病原体存在明确的耐药性威胁，但目前仍有相对较多的治疗选择：

耐大环内酯类A群链球菌；

耐大环内酯类肺炎链球菌；

耐氨苄西林流感嗜血杆菌；

耐青霉素B群链球菌。

B.2  2024年WHO大流行及流行潜力病原体清单

清单目标：识别未来最有可能引发疫情或大流行的病原体，以指导全球在疫苗、治疗和诊断方面的优先研发投资。

主要更新：本次评估了超过30个病毒家族/病原体，关键变化在于更加强调病毒家族/属的广度，而不仅仅是单个病毒物种。

B.2.1  重点病原体家族/群组

主要有：

沙贝冠状病毒属：作为一个完整的病毒属被列入，其中包括已知的SARS-CoV-2、SARS-CoV-1及多种可能从动物溢出至人类的冠状病毒；

梅贝冠状病毒属：同样作为完整属被列入，包含引起中东呼吸综合征的MERS-CoV病毒；

甲型流感病毒：重点关注具有大流行潜力的亚型，报告中特别提及了在禽类及哺乳动物（如美国奶牛）中广泛传播的H5N1等禽流感病毒；

猴痘病毒：鉴于2022年以来的多国暴发，其优先级被提升。

B.2.2  其他重要病原体

主要有：

登革热病毒等虫媒病毒继续被列为重点；

细菌性病原体（如引起霍乱、鼠疫的细菌）被首次明确纳入此份以“大流行潜力”为焦点的评估清单中，强调了其可能造成的全球性卫生紧急事件风险。

（资料性）
分析流程关键步骤及要求

分析流程关键步骤及要求见表C.1。

分析流程关键步骤及要求

| 步骤 | 操作内容 | 质控判据 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质控 | 低质量reads过滤 | 符合第6章技术要求 | 重新质控或排除样本 |
| 去宿主 | 宿主序列去除 | 宿主核酸去除率≥95% | 检查参考基因组完整性 |
| 初步分类 | Kraken2分析 | 符合6.3要求 | 调整参数或数据库 |
| 精细比对 | Bowtie2比对 | MAPQ≥30 | 检查参考基因组质量 |
| 相似性验证 | BLAST验证 | e-value=1e-5 | 手动审核比对结果 |
| 评分报告 | NPAS计算 | 按8.2公式计算 | 复核临界值结果 |

（资料性）
分级标准评价

分级标准评见表D.1。

分级标准评价

| NPAS 得分范围 | 处置建议 |
| --- | --- |
| ＞2.0 （高相关） | 高度提示与感染相关，可用于临床决策 |
| 1.0～2.0 （中相关） | 可能与感染相关，建议结合临床症状复核 |
| 0～1.0 （低相关） | 关联性较低，需进一步验证 |
| ≤0 | 暂不提示与感染相关，建议排除污染因素后复查 |

（资料性）
数据分析性能要求系列表

数据分析性能要求见表E.1。

数据分析性能要求系列表

| 模块 | 指标 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 质量控制 | 低质量 reads 过滤 | 采用 fastp 进行质控；序列中超过40% 的碱基质量＜20、N 碱基数量＞10 或长度＜30 的reads应排除；质控后序列长度＜原始长度80%的reads应排除。 |
| 宿主去除 | 宿主核酸去除率 | 采用 Bowtie2 或 BBDuk 与宿主参考基因组对齐；宿主核酸去除率≥95%；筛选未比对上的 reads 用于后续分析。 |
| 初步分类 | Kraken2 参数与筛选标准 | 采用Kraken2/Kraken2Uniq，参数设置为--report-minimizer-data、minimum-hit-groups=3；保留 reads 数＞10 且（unique k-mer＞800 或 unique k-mer/reads 数＞10）的物种。 |
| 精细比对 | Bowtie2 过滤与质控 | 采用Bowtie2、Komplexity、SAMtools；排除MAPQ＜30的reads；剔除 Komplexity 得分＜0.5 的低复杂度序列；去除重复序列；计算 unique reads 数、基因组覆盖度等信息。 |
| 相似性验证 | BLAST 参数与筛选 | 采用 BLAST，参数设置为evalue=1e-5、max_target_seqs=1；双端测序需双端 reads 同时比对到病原体同一条序列；保留比对质量最高的序列，以其 reads 数作为最终unique reads数 |
| 病原体鉴定 | 病毒 LOD | 结合临床检测的实际应用，划定LOD≤10 copies/mL。 |
|  | 细菌 LOD | LOD≤100基因拷贝数/mL（或 50 CFU/mL）。 |
|  | 真菌 LOD | LOD≤100基因拷贝数/mL（或 50 CFU/mL）。 |
| 病原体验证 | marker基因比对 | 依托非冗余病原体参考基因组数据库，结合物种特异性 marker 基因（如细菌 16S rRNA、真菌 ITS 序列）进行二次比对；验证序列同源性，排除跨物种同源序列导致的假阳性。 |
| 结果评分 | NPAS 排序与验证 | 综合 unique kmers、unique reads、基因组大小、碱基覆盖度、序列覆盖度等指标计算 NPAS 评分；按 NPAS 得分从高到低排序；将排名前十的病原体提交，必要时结合临床症状或其他方法进一步验证。 |

（资料性）
核心分析工具及其运行的原代码

核心的分析工具安装指南（conda 方式）

# 创建conda环境

conda create -n hpd_kit_env python=3.9 -y

conda activate hpd_kit_env

# 安装工具

conda install -y fastp bowtie2 samtools kraken2 blast  # 核心比对/质控工具

pip install komplexity numpy  # 低复杂度过滤+数值计算

conda install -y kronatools  # 可视化工具

Kraken2 候选物种筛选 Python 脚本（简化版）

# 读取Kraken2报告（kraken2_report.txt）

with open("kraken2_report.txt", "r") as f:

for line in f:

parts = line.strip().split("\t")

rank = parts[3]  # 分类级别（S=物种）

reads = int(parts[2])  # reads数

species = parts[5]  # 物种名

taxid = parts[4]  # TaxID

# 条件1：reads数＞10

if reads > 10:

# 统计该物种的unique k-mer数（需从kraken2_raw.txt中提取，此处简化为假设值）

unique_kmer = 1200  # 实际需从raw文件统计

# 条件2：unique k-mer＞800 或 比值＞10

if unique_kmer > 800 or (unique_kmer / reads) > 10:

print(f"{species}\t{taxid}\t{reads}\t{unique_kmer}")

BLAST 双端一致性验证 Python 脚本（简化版）

# 读取BLAST结果（blast_result.txt）

pair_consistency = {}

with open("blast_result.txt", "r") as f:

for line in f:

parts = line.strip().split("\t")

read_id = parts[0]  # 读段ID（如R1为XXX.1，R2为XXX.2）

taxid = parts[4]    # 比对到的TaxID

# 提取配对ID（如XXX.1和XXX.2的共同前缀XXX）

pair_id = read_id.rsplit(".", 1)[0]

if pair_id not in pair_consistency:

pair_consistency[pair_id] = set()

pair_consistency[pair_id].add(taxid)

# 统计双端一致的比例

consistent_pairs = 0

total_pairs = len(pair_consistency)

for taxids in pair_consistency.values():

if len(taxids) == 1:  # 双端比对到同一TaxID

consistent_pairs += 1

print(f"双端一致性比例：{consistent_pairs/total_pairs:.2%}")

NPAS 批量计算 Python 脚本（简化版）

python

运行

import numpy as np

import pandas as pd

# 读取参数表（csv格式，含各物种的参数）

params_df = pd.read_csv("pathogen_params.csv")

# 列

species,taxid,unique_kmers,unique_reads,genome_size,sample_total_reads,npa_control,base_coverage,seq_coverage

# 批量计算NPA和NPAS

results = []

for _, row in params_df.iterrows():

# 计算NPA

npa_case = (row["unique_kmers"] + row["unique_reads"]) / (row["genome_size"] * row["sample_total_reads"])

# 计算NPAS

npas = np.log2((npa_case + 1) / (row["npa_control"] + 1)) + (row["base_coverage"] + row["seq_coverage"]) / 2

# 确定处置建议

if npas > 2.0:

suggestion = "高度提示与感染相关，可用于临床决策"

elif 1.0 <= npas <= 2.0:

suggestion = "可能与感染相关，建议结合临床症状复核"

elif 0 < npas < 1.0:

suggestion = "关联性较低，需进一步验证"

else:

suggestion = "暂不提示与感染相关，建议排除污染因素后复查"

# 保存结果

results.append([row["species"], row["taxid"], row["unique_reads"], f"{row['base_coverage']:.0%}", f"{row['seq_coverage']:.0%}", f"{npa_case:.2e}", f"{npas:.2f}", suggestion])

# 输出结果表

results_df = pd.DataFrame(results, columns=["物种名", "TaxID", "unique reads数", "碱基覆盖度", "序列覆盖度", "NPA值", "NPAS值", "处置建议"])

results_df.to_excel("hpd_kit_results.xlsx", index=False)

print("结果已保存至hpd_kit_results.xlsx")