| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B45 |

团体标准

T/GXAS XXXX—

大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法

Determination of Selenium Forms in Rice by High Performance Liquid Chromatography Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

2026 - 7 - 24发布

2026 - 7 - 24实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 试剂和材料	1

5.1 试剂	1

5.2 试剂的配制	2

5.3 设备	2

6 分析步骤	2

6.1 扦样	2

6.2 样品的制备	2

6.3 试样提取	2

6.4 空白试验	3

6.5 测定	3

7 结果的允许误差精密度	4

8 质量控制	4

9 检出限和定量限	4

附录A  （资料性） LC-ICP/MS法色谱图	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西—东盟食品检验检测中心提出。

本文件由广西物品编码与标准化促进会归口。

本文件起草单位：广西—东盟食品检验检测中心[国家市场监督管理总局技术创新中心（天然香料香精）]、岛津企业管理（中国）有限公司、广西壮族自治区粮油质量检验中心、南宁市食品药品检验所、广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西农业职业技术大学、广西壮族自治区产品质量检验研究院、钦州市检验检测中心。

本文件主要起草人：昝川南、冯婷、谭文慧、朱留超、施杨管、刘常凯、万国越、伍先绍、覃弘毅、彭海亮、王海波、李晓东、何敏、杨方方、陆柔、黄冬、杨晓春、辛丽娜、杨丽雯、杨黎、黄昊、汪修意、董又滋、韦罗璐、韦宇杰、杨慧杰、韦凯春。

大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法

范围

本文件规定了使用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定大米中硒形态的方法。

本文件适用于大米中各硒形态含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1354  大米

GB/T 5491  粮食、油料检验  扦样、分样法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

GB/T 1354界定的术语和定义适用于本文件。

原理

试样中的硒化合物经Tris-HCl缓冲溶液（pH 7.5）和复合酶解溶液提取后，取离心后的上清液，采用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪（HPLC-ICP-MS）进行测定。使用硒的各形态标准物质配制标准溶液进行校准，并采用外标法定量分析。

试剂和材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯或生化试剂。实验用水符合GB/T 6682的要求。

试剂

盐酸（HCl）（含量：36.0％～38.0％）；

蛋白酶K；

灰色链霉菌XIV；

Tris盐酸盐（NH2C(CH2OH)3·HCl）；

甲基-硒代半胱氨酸标准溶液，ρ（MeSeCys）=100 mg/L；

硒代胱氨酸标准溶液，ρ（SeCys2）=100 mg/L；

硒代蛋氨酸标准溶液，ρ（SeMet）=100 mg/L；

硒代乙硫氨酸标准溶液，ρ（SeEt）=100 mg/L；

亚硒酸根标准溶液，ρ（Se(Ⅳ)）=100 mg/L；

硒酸根标准溶液，ρ（Se(Ⅵ)）=100 mg/L。

试剂的配制

Tris-HCl缓冲液（pH=7.5）

准确称取121 g Tris盐酸盐，加入600 mL超纯水中溶解，混匀后使用盐酸调节溶液pH至7.5，最后用超纯水定容至1 L。

复合酶解液

准确称取蛋白酶K和灰色链霉菌XIV各1.0 g，置于100 mL容量瓶中，使用超纯水定容至刻度，混匀，制备成含蛋白酶K和灰色链霉菌XIV各10 mg/mL的复合酶解液。

硒标准储备溶液

准确称取适量甲基-硒代半胱氨酸（MeSeCys）、硒代胱氨酸（SeCys₂）、硒代蛋氨酸（SeMet）、硒代乙硫氨酸（SeEt）、亚硒酸根标准溶液（Se(Ⅳ)）和硒酸根标准溶液（Se(Ⅵ)）6种标准物质，置于同一10 mL容量瓶中。以超纯水溶解并稀释至刻度，制备成浓度为1 mg/L（以Se计）的标准储备溶液。分别准确量取上述标准储备溶液0.010 mL、 0.025 mL、0.05 mL、0.1 mL、0.25 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL，转移至10 mL容量瓶中，以超纯水定容至刻度，制备成硒标准系列工作溶液，其理论浓度依次为1 μg/L、2.5 μg/L、5 μg/L、10μg/L、 25 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L。

设备

使用本标准进行富硒大米中硒形态的分析，所用仪器设备包括：

高效液相色谱仪；

电感耦合等离子体质谱仪；

离心机，最大转速为10000 r/min；

分析天平，感量为 0.001g；

pH 计，精度为 0.01；

移液器，最大取样体积分别为20 µL ，100 µL，1 mL，5 mL；

容量瓶，体积分别为10mL，100 mL，1 L；

超声清洗机；

破壁机；

水系针筒过滤器，滤膜孔径为0.22 µm。

分析步骤

扦样

扦样方法见GB/T 5491。

样品的制备

采集后的样品应在实验室中依次进行风干、粉碎、过筛和密封保存。在样品的采集、运输、制备及保存过程中，应严格避免沾污和待测元素的损失。

试样提取

取采集的富硒大米样品，使用高速破壁机将其粉碎。准确称取粉碎后的样品0.2～1.0 g（精确至0.001g），置于离心管中，加入4 mL Tris-HCl缓冲液（1 mol/L，pH 7.5）和1.0 mL复合酶解液，将离心管置于35℃恒温超声仪中进行酶解提取1 h。提取完成后，取出离心管，在8000 rpm离心10分钟，取上清液；向离心管中加入5 mL Tris-HCl缓冲液，超声振荡3分钟，在8000 rpm离心10分钟，合并两次上清液，经0.22 µm的滤膜过滤后，滤液作为待测样液备用。

空白试验

按照6.3相同的试剂和步骤进行空白试验。

测定

液相色谱参考条件

设备不同，测定条件可能不同。以下测定条件经证实是可行的：

色谱柱：C18柱， 250mm×4.6mm (粒径5μm)，或其他性能相当者；

流动相：0.5 mM四丁基氢氧化铵-25 mM磷酸二氢铵-2%甲醇；

流速：1 mL/min；

柱温： 25℃；

进样量：50 μL。

电感耦合等离子体质谱参考条件

射频功率：1200 W；

采样深度：5 mm；

采集质量数：78Se；

等离子气流速：8 L/min;

载气流速：0.70 L/min；

碰撞气流速：8 mL/min；

积分时间：0.5 s；

数据采集时间：22 min；

采样锥：镍锥；

雾化器：同心玻璃雾化器。

标准曲线的制作

设定仪器最佳条件,待基线稳定后,测定六种硒形态混合标准溶液(100 μg/L),确定各硒形态完全分离后,将硒混合标准系列溶液按质量浓度由低到高分别注入液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪中进行测定,以标准系列溶液中目标化合物的浓度为横坐标,以色谱峰面积为纵坐标,制作标准曲线。标准溶液色谱图见附录A中图 A.1。

将甲基-硒代半胱氨酸[MeSeCys]、硒代胱氨酸[SeCys2]、硒代蛋氨酸[SeMet]、硒代乙硫氨酸[SeEt]、亚硒酸根 [Se(Ⅳ)]、硒酸根 [Se(Ⅵ)] 6种混合标准系列溶液，按质量浓度由低到高分别注入高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱分析系统，测定各标准溶液的相应色谱峰面积。以标准溶液的浓度为横坐标，以对应的峰面积为纵坐标，绘制校准曲线，并得到回归方程。

标准物质的高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱色谱图参见附录A。

试样测定

按照6.5.3相同的方法进行待测试液的测定，得到甲基-硒代半胱氨酸[MeSeCys]、硒代胱氨酸[SeCys2]、硒代蛋氨酸[SeMet]、硒代乙硫氨酸[SeEt]、亚硒酸根 [Se(Ⅳ)]、硒酸根 [Se(Ⅵ)]色谱峰面积。根据校准曲线回归方程，计算试液中甲基-硒代半胱氨酸[MeSeCys]、硒代胱氨酸[SeCys2]、硒代蛋氨酸[SeMet]、硒代乙硫氨酸[SeEt]、亚硒酸根 [Se(Ⅳ)]、硒酸根 [Se(Ⅵ)]的质量浓度。

结果计算与表示

试样中6种硒形态的含量按式(1)进行计算：

(1)

式中：

  - X——样品中各硒化合物的含量，mg/kg；

  - c——样品溶液中各硒化合物的浓度，μg/L；

  - v——样品定容体积，mL；

  - m——样品称样质量，g；

  - k——稀释倍数。

当试验结果小于1.00 mg/kg时，保留小数点后两位；当试验结果大于1.00 mg/kg时，保留三位有效数字。

结果的允许误差精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20％。

质量控制

每10个样品应至少做一个实验室空白，其测定结果应低于方法检出限。

每次分析样品前均应建立校准曲线，其线性相关系数>0.99。分析过程中，应用质控样品确认校准曲线的有效性。

在样品测定过程中，每隔一段时间应注入校准溶液或质控样品进行检查，如测定值与标准值的差值超过标准值的±10%，应重新绘制校准曲线。校准溶液或质控样品的浓度以限量值或被测物接近的浓度为宜。

检出限和定量限

当大米取样量为0.5 g，进样体积为50 µL时，本方法对大米中甲基-硒代半胱氨酸[MeSeCys]、硒代胱氨酸[SeCys2]、硒代蛋氨酸[SeMet]、硒代乙硫氨酸[SeEt]、亚硒酸根 [Se(Ⅳ)]、硒酸根 [Se(Ⅵ)]的检出限分别为0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.006 mg/kg，定量限分别为0.024 mg/kg、0.024 mg/kg、0.024 mg/kg、0.024 mg/kg、0.024 mg/kg、0.018 mg/kg。

A

B

（资料性）
LC-ICP/MS法色谱图

C18柱6种硒形态标准溶液色谱图

标引序号说明 :

1——硒代胱氨酸[SeCys2]；

2——甲基-硒代半胱氨酸[MeSeCys]；

3——亚硒酸根标准溶液[Se(Ⅳ)]；

4——硒代蛋氨酸[SeMet]；

5——硒酸根标准溶液[Se(Ⅵ)]；

6——硒代乙硫氨酸[SeEt]。