团体标准

《大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》

编制说明

（征求意见稿）

团体标准《大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》编制说明

- 标准制定的背景意义

硒是人体无法通过自身合成但必需的微量元素，在抗氧化、免疫调节及甲状腺激素代谢中发挥重要作用，但摄入过量会危害健康，全球约10亿人面临硒营养不良问题，可能引发克山病等疾病。富硒大米作为重要的补硒来源，其安全性取决于硒的形态：无机硒毒性较高，而有机硒生物利用率高且更安全。然而，现行国家标准仅关注总硒含量，缺乏对硒形态进行定性和定量检测，导致潜在健康风险。大米作为广西人民群众日常生活的主食，与人民群众的身体健康息息相关。食用安全、营养的优质富硒大米，有利于提升人们的健康水平。近年来，随着人们对微量元素硒(Se)的深入研究,逐渐认识到硒对人体健康的重要性。硒是人体必需的微量元素之一，它是人体红细胞中的抗氧化剂——谷胱甘肽过氧化酶的重要成分，充足的硒可促使谷胱甘肽过氧化酶有效地将人体内的过氧化氢转变为水；硒还是过氧化歧化酶的成分，这种酶可以消除自由基，使参与人体血压调节的儿茶酚胺保持正常水平；此外，含有硒的多种酶能够调节甲状腺的工作，参与氨基酸和蛋白质的合成。人体缺硒会导致上述人体机能下降，最新的统计数据表明，当人体缺硒时，感染高致病性病毒性疾病的危险会明显增大。据调查，我国缺硒人群很多，通过富硒保健品强化补硒成本太高，一般民众消费不起。而食用比较廉价的富硒大米，对于“缺硒一族”来说，是一种科学补硒的途径。

硒形态检测标准的建立对保障食品安全、完善标准体系至关重要。它能够增强消费者对富硒产品的信任，推动产业规范化发展，助力农民增收和区域经济提升。此外，标准符合国家政策导向（如湖北省富硒产业规划），有助于我国富硒产品突破国际技术壁垒，扩大国际市场影响力，最终实现健康补硒与产业升级的双重目标。

- 工作简况

（一）任务来源

为贯彻落实《财政部 国家粮食和物资储备局关于深入推进优质粮食工程的意见》（财建〔2021〕177号）精神，2021年11月国家粮食和物资储备局印发《优质粮食工程“六大提升行动”方案》(国粮规〔2021〕236号)，国家在“十四五”期间继续深入推进优质粮食工程，部署实施优质粮食工程“六大提升行动”。根据《关于下达2025年第二十六批团体标准制修订项目计划的通知》(桂标促［2025］226号 )文件精神，由广西—东盟食品检验检测中心[国家市场监督管理局总局技术创新中心（天然香料香精）]提出，广西—东盟食品检验检测中心[国家市场监督管理局总局技术创新中心（天然香料香精）]、广西壮族自治区粮油质量检验中心、南宁市食品药品检验所、钦州市检验检测中心、岛津企业管理（中国）有限公司起草的团体标准《大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》（项目编号：2025-2604）获批立项。

（二） 简要起草过程

1.成立标准制定工作组

2025年3月1日-3月31日，标准制定任务下达后，首先确定了工作组的主要组成人员及人员分工，主要由从事标准制修订、检测分析的专业研究人员组成；召开了标准起草会议，项目负责人对标准的立项情况做了详细介绍，制定了标准研制的总体思路和框架。编制组分工情况如表1所示。

表1      编制组分工情况

| 姓名 | 单位 | 从事专业 | 职称或 职务 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昝川南 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 副主任技师 | 主持 |
| 冯婷 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 主管药师 | 方法开发 |
| 谭文慧 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品质量分析 | 工程师 | 标准文本 |
| 朱留超 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | 仪器应用研究 | 应用工程师 | 方法开发 |
| 施杨管 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 检测分析 | 工程师 | 方法开发 |
| 刘常凯 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 高级工程师 | 方法开发 |
| 万国越 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 检测分析 | 工程师 | 参与编制 |
| 伍先绍 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 | 食品检测 | 正高级工程师 | 整体调度 |
| 覃弘毅 | 南宁市食品药品检验所 | 食品检测 | 高级工程师 | 方法开发 |
| 彭海亮 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 | 食品检测 | 高级工程师 | 方法开发 |
| 粟华生 | 广西农业职业技术大学 | 食品药品检测 | 教授 | 参与编制 |
| 王海波 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 主任药师 | 参与编制 |
| 李晓东 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | 质量管理 | 创新中心部长 | 参与编制 |
| 何敏 | 钦州市检验检测中心 | 食品检测 | 高级工程师 | 数据验证 |
| 莫迎 | 广西农业职业技术大学 | 食品药品检测 | 教授 | 数据验证 |
| 杨方方 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 高级工程师 | 参与编制 |
| 陆柔 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 工程师 | 参与编制 |
| 黄冬 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 | 食品检测 | 高级工程师 | 方法开发 |
| 杨晓春 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | 检测分析 | 应用工程师 | 数据验证 |
| 辛丽娜 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 副主任药师 | 参与编制 |
| 杨丽雯 | 钦州市检验检测中心 | 食品检测 | 高级工程师 | 数据验证 |
| 杨黎 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 食品检测 | 副主任药师 | 参与编制 |
| 黄昊 | 南宁市食品药品检验所 | 食品药品检测 | 质控办主任 | 参与编制 |
| 汪修意 | 南宁市食品药品检验所 | 食品检测 | 高级工程师 | 参与编制 |
| 董又滋 | 南宁市食品药品检验所 | 食品检测 | 工程师 | 数据验证 |
| 韦罗璐 | 南宁市食品药品检验所 | 食品检测 | 助理工程师 | 数据验证 |
| 韦宇杰 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 检测分析 | 工程师 | 参与编制 |
| 杨慧杰 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 | 食品检测 | 工程师 | 参与编制 |
| 韦凯春 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 | 食品检测 | 助理工程师 | 参与编制 |

- 查询相关标准和文献资料

2025年4月1日-4月30日，工作组收集相关材料，成立标准起草小组，进行了资料查询、企业调研、检测数据收集，确定标准研制方案和工作计划，编写标准草案及编制说明。

经查询，目前与大米中硒形态测定相关的标准有：国家标准《食品安全国家标准 食品中硒的测定》(GB 5009.93--2017)、国家标准《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》（GB 5009.268-2017）、地方标准《富硒农产品硒含量分类要求》（DB45/T 1061-2014 ）仅能对食品中的总硒进行测定，国内标准《富硒农产品》（GH/T 1135-2017）是用液相-原子荧光联用法测定硒的5种形态，国家标准《富硒稻谷》（GB/T 22499—2008）规定，由富硒稻谷加工成的大米硒含量在0.04～0.30 mg/kg，且总硒含量不分等级，地方标准《天然富硒农产品硒含量鉴别与分类》（DB45/T 2578-2022 ）是采用原子荧光测定总硒和无机硒后相减计算出有机硒含量。

3.建立检测方法，进行实样检测

2025年5月1日-2025年6月30日，工作组按照计划任务书的要求，结合制定标准的要求，研究建立快速检测方法的实验方案。从生产厂家采集富硒大米样品，从种植富硒大米的地域采集富硒大米样品测试分析。

4.形成征求意见稿及编制说明

2025年7月1日-9月30日，工作组查阅、收集和整理了国内外有关研究进展和专利、标准、法规等文献资料。根据实验结果，工作组共同讨论起草形成了《大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》团体标准的技术框架和主要内容，初步形成了标准草案，并经过内部研判、反复讨论，又咨询了行业专家意见，形成征求意见稿。

5.根据征求意见形成送审稿

6.根据审定会专家意见形成报批稿

三、与我国、国内有关法律法规和其他标准的关系

标准所确定的各项技术指标和内容符合我国现行的有关方针、政策，并与相关法律、法规、标准吻合。

本标准颁布实施后，更有利于快速、精准区分无机硒与有机硒含量，避免无机硒超标带来的健康风险，同时为科学补硒提供依据，支持富硒产业高质量发展，提升我国富硒产品的国际竞争力，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾。

目前国内现行标准中测定总硒有GB 5009.93-2017《食品安全国家标准 食品中硒的测定》与GB 5009.268-2025《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》，其他测硒形态相关标准如表2-1和表2-2所示，所测的硒形态为2-5种，本草案中测定的硒形态有6种，较其他标准全面，可作为相关标准的补充。而DB45/T 1061-2014《富硒农产品硒含量分类要求》则是规定了各类农产品总硒含量的指标，并规定了测总硒的检测参考标准。

表2-1 国内现行相关标准的比较

| 标准号 | 标准名称 | 测定的硒形态数量 |
| --- | --- | --- |
| T/DLAS 004-2021 | 富硒农产品中5种硒的测定 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 5 |
| T/SATA 041-2023 | 食品中有机硒含量的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 3 |
| GH/T 1429-2023 | 农产品中五种硒元素形态的测定高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 5 |
| T/GXAS 346-2022 | 花生中硒形态的测定 高效液相色谱-电感 耦合等离子体质谱法 | 5 |
| T/CAB CASA0002-2018 | 富硒农产品中硒代氨酸的测定(高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法（HPLC-ICP-MS）) | 3 |
| NY/T 3556-2020 | 粮谷中硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 2 |
| T/SSX 002-2022 | 谷物中硒代蛋氨酸、硒酸盐和亚硒酸盐的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联法 | 3 |

表2-2 国内现行相关标准的详细比较

| 标准号 | 适用范围 | 硒形态 | 方法 | 样品前处理区别 | 流动相 | 检出限/定量限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH/T 1429-2023 | 农产品 | 亚硒酸根离子、硒酸根离子、硒代胱氨酸、L-硒-甲基硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸 | HPLC-ICP-MS | 酶解提取后，用Sep-Pak C18固相萃取小柱进行样品纯化与浓缩，加水定容至2mL备用 | 1.13g/L柠檬酸二铵的甲醇溶液,调pH至5.3 | 定量限均为0.005mg/kg（以硒计） |
| T/GXAS 346-2022 | 花生 | 硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠 | HPLC-ICP-MS | 酶解提取，过滤备用 | 30mmol/L磷酸二氢钾、0.15%七氟丁酸、2%甲醇 | 硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、甲基硒代-L-半胱氨酸的方法检测限为0.001mg/kg，硒酸钠、 亚硒酸钠的方法检出限为0.002 mg/kg (以Se计)。 |
| 本标准方法 | 大米 | 甲基-硒代半胱氨酸、硒代胱氨酸、硒代蛋氨酸、硒代乙硫氨酸、亚硒酸根、硒酸根 | HPLC-ICP-MS | 酶解提取，过滤备用 | 0.5 mmol/L四丁基氢氧化铵-25 mmol/l磷酸二氢铵-2%甲醇 | 硒酸根定量限为0.020mg/kg，其他5种均为0.027mg/kg。 |

四、国外、国内有关法律、法规和标准情况的说明

该标准为了方便我区建立《大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》方法而制定，项目研究内容符合国内法律、法规和标准要求、未涉及国外有关法律、法规和标准。

五、标准的制定原则

在充分研究与讨论的基础上，制定了标准制定原则：

本标准根据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）的规定要求进行编制，遵循“科学性、适用性、规范性”原则，引用文件完全符合相关的国家标准，所引用的规范性文件都是现行有效，没有违反现行法律、法规和有关国家强制性标准。

六、确定各项技术内容（技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据，与相关标准的对比情况，与国际、国内标准不一致的，应当提供科学依据

目前国内相关标准所检测的硒形态种类的比较如表3所示。本标准草案拟测定的硒形态种类为甲基-硒代半胱氨酸[MeSeCys]、硒代胱氨酸[SeCys2]、硒代蛋氨酸[SeMet]、硒代乙硫氨酸[SeEt]、亚硒酸根 [Se(Ⅳ)]、硒酸根 [Se(Ⅵ)]共6种，覆盖的种类较全面，能够满足检测大米中的硒形态需求。

表3 国内相关标准的硒形态检测比较

| 标准号 | 标准名称 | 涵盖的硒形态 |
| --- | --- | --- |
| T/DLAS 004-2021 | 富硒农产品中5种硒的测定 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 硒代胱氨酸、硒甲基硒代半胱氨酸、亚硒酸盐、硒酸盐和硒蛋白 |
| T/SATA 041-2023 | 食品中有机硒含量的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 硒代胱氨酸(SeCys2)、甲基-硒代半胱氨酸(L-SeMc)、硒代蛋氨酸(SeMet) |
| GH/T 1429-2023 | 农产品中五种硒元素形态的测定高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 亚硒酸根离子、硒酸根离子、硒代胱氨酸、L-硒-甲基硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸 |
| T/GXAS 346-2022 | 花生中硒形态的测定 高效液相色谱-电感 耦合等离子体质谱法 | 硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠 |
| T/CAB CASA0002-2018 | 富硒农产品中硒代氨酸的测定(高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法（HPLC-ICP-MS）) | 三种形态硒代氨酸 |
| NY/T 3556-2020 | 粮谷中硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸 |
| T/SSX 002-2022 | 谷物中硒代蛋氨酸、硒酸盐和亚硒酸盐的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联法 | 硒代蛋氨酸、硒酸盐和亚硒酸盐 |

6.1确认仪器分析参数

表1仪器分析参数

| 参 数 | 参数设定 | 参 数 | 参数设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高频功率 | 1.20 kW | 等离子体气流速 | 8.0 L/min |
| 辅助气流速 | 1.10 L/min | 载气流速 | 0.70 L/min |
| 炬管类型 | Mini炬管 | 雾化器类型 | 同轴 |
| 雾化室 | 旋流 | 雾化室温度 | 5℃ |
| 采样深度 | 5.0 mm | 高频频率 | 27.12 MHz |
| 碰撞气体 | He | 碰撞气流速 | 8 mL/min |
| 池电压 | -70 V | 能量过滤器电压 | 7.0 V |

液 相 条 件 ：

分  析  柱：  Shim-pack GIS C18 4.6 × 250 mm，5µm

柱      温：  40℃

分析流动相：  0.5 mM四丁基氢氧化铵-25 mM磷酸二氢铵-2%甲醇

流      速：  1 mL/min

进  样  量：  50 μL

LC-ICP-MS分析硒形态色谱图如图1所示。

图1 标准溶液中硒形态分析色谱图（1硒代胱氨酸，2甲基硒代半胱氨酸，3亚硒酸根，4硒代蛋氨酸，5硒酸根，6硒代乙硫氨酸）

6.2确认样品前处理方法

称取约0.5克大米样品于15 mL离心管中，加入4 mL Tris-HCl缓冲液（1 mol/L，pH 7.5）和1.0 mL复合酶解液，超声振荡3分钟，于35℃恒温超声仪中进行酶解提取1 h；待样品冷却后，在8000 rpm离心10分钟，取上清液；再次向离心管中加入5 mL Tris-HCl缓冲液，超声振荡3分钟，在8000 rpm离心10分钟，合并两次上清液，经0.22 µm的滤膜过滤后，待测。按照同样方法进行流程空白的实验。大米中硒形态分析色谱图如图2所示。

图2 大米中硒形态分析色谱图

6.3确认实验环境对方法稳定性的影响

考虑到该方法和仪器基于质谱技术，分析过程对于环境的湿度要求并不高，主要评价环境温度对方法稳定性的影响，评价的范围为20℃到30℃。在20、25、30℃三种温度下使用LC-ICPMS对大米样品（DM-4）中硒形态及含量进行检测。分析结果表明大米中的硒形态以硒代蛋氨酸为主，其它形态硒含量在检出限以下。在三种温度下测得的大米中硒代蛋氨酸平均值相近，三组测定结果的相对标准偏差RSD为1.02%，表明实验环境温度对方法稳定性的影响较小。具体分析数据和结果见表2。

表5 方法稳定性评价数据（大米中硒代蛋氨酸含量）

| 平行测定次数 | 温度20℃ |  | 温度25℃ |  | 温度30℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进样量/（µL） | 测得值/（mg/kg） | 进样量/（µL） | 测得值/（mg/kg） | 进样量/（µL） | 测得值/（mg/kg） |
| 1 | 50 | 0.0252 | 50 | 0.0246 | 50 | 0.0256 |
| 2 | 50 | 0.0243 | 50 | 0.0253 | 50 | 0.0251 |
| 3 | 50 | 0.0256 | 50 | 0.0239 | 50 | 0.0236 |
| 4 | 50 | 0.0238 | 50 | 0.0245 | 50 | 0.0247 |
| 5 | 50 | 0.0245 | 50 | 0.0257 | 50 | 0.0258 |
| 6 | 50 | 0.0255 | 50 | 0.0245 | 50 | 0.0244 |
| 7 | 50 | 0.0242 | 50 | 0.0241 | 50 | 0.0253 |
| 8 | 50 | 0.0238 | 50 | 0.0235 | 50 | 0.0242 |
| 9 | 50 | 0.0247 | 50 | 0.0248 | 50 | 0.0247 |
| 10 | 50 | 0.0243 | 50 | 0.0259 | 50 | 0.0255 |
| 测量平均值/（mg/kg） | 0.0244 |  | 0.0247 |  | 0.0249 |  |
| 相对标准偏差RSD（%） | 2.5 |  | 3.1 |  | 2.8 |  |
| 三组测定结果RSD/（%） | 1.02 |  |  |  |  |  |

6.4 确认方法标准曲线和检出限

分别取50 µL空白溶液和4 ng/mL、10 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL、200 ng/mL标准溶液进样，此时硒含量分别为0 ng、0.2 ng、0.5 ng、2.5 ng、5 ng、10 ng，以各硒形态的浓度（ng/mL）作为横坐标，以峰面积的积分值（kcps）为纵坐标绘制标准曲线，进行定量分析。标准曲线方程如表3所示。

使用和样品同样的处理方法进行流程空白的实验，并根据3倍的信噪比（S/N）确定方法检出限。

表6 试验方法标准曲线

| 序号 | 化合物 | 线性范围 | 线性方程式 | 线性相关系数/r2 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硒代胱氨酸 | 0-200 ng/mL | Y=4.045X-0.721 | 0.9991 | 0.40 ng/mL |
| 2 | 甲基硒代半胱氨酸 | 0-200 ng/mL | Y=4.538X-0.627 | 0.9969 | 0.40 ng/mL |
| 3 | 亚硒酸根 | 0-200 ng/mL | Y=3.896X-0.492 | 0.9920 | 0.40 ng/mL |
| 4 | 硒代蛋氨酸 | 0-200 ng/mL | Y=6.223X-0.442 | 0.9998 | 0.40 ng/mL |
| 5 | 硒酸根 | 0-200 ng/mL | Y=6.496X-0.318 | 0.9972 | 0.30 ng/mL |
| 6 | 硒代乙硫氨酸 | 0-200 ng/mL | Y=4.971X-0.196 | 0.9996 | 0.40 ng/mL |

当称样量为0.5克，提取液体积为10 mL时，本方法对大米中甲基-硒代半胱氨酸[MeSeCys]、硒代胱氨酸[SeCys2]、硒代蛋氨酸[SeMet]、硒代乙硫氨酸[SeEt]、亚硒酸根 [Se(Ⅳ)]、硒酸根 [Se(Ⅵ)]的检出限分别为0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.008 mg/kg、0.006 mg/kg，定量限分别为定量限分别为0.027 mg/kg、0.027mg/kg、0.027mg/kg、0.027 mg/kg、0.027 mg/kg、0.020 mg/kg。

6.5 确认分析方法回收率

选择稻米1作为加标基底，并加入低、中、高三种浓度标准溶液，计算流程的加标回收率。

称量约0.5 g的大米置于离心管中，将硒浓度为将硒浓度为1 mg/L、5 mg/L、25 mg/L的硒形态标准溶液100 μL分别加入到样品中，加入4 mL Tris-HCl缓冲液（1 mol/L，pH 7.5）和1 mL复合酶解液，将离心管置于35℃恒温超声仪中进行酶解提取1 h。提取完成后，取出离心管，以8000 r/min 转速离心10 min。取上清液，再向离心管中加入5 mL Tris-HCl缓冲液，超声振荡3分钟，在8000 r/min离心10分钟，合并两次上清液，经0.22 µm的滤膜过滤后，进行硒形态测定，计算加标回收率。分析结果表明，大米样品的加标回收率在87.9%~112.5%，符合检测方法标准要求。

表7 试验方法加标回收率

| 硒形态 | 本底值/（mg/kg） | 加入值/ （mg/kg） | 测量值/ （mg/kg） | 加标回收率/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硒代胱氨酸 | 0 | 0.20 | 0.184 | 92.0 |
|  |  | 1 | 1.048 | 104.8 |
|  |  | 5 | 4.872 | 97.4 |
| 甲基硒代半胱氨酸 | 0 | 0.20 | 0.171 | 85.5 |
|  |  | 1 | 0.962 | 96.2 |
|  |  | 5 | 4.746 | 94.9 |
| 亚硒酸根 | 0 | 0.20 | 0.192 | 96.0 |
|  |  | 1 | 1.120 | 112.0 |
|  |  | 5 | 4.693 | 93.9 |
| 硒代蛋氨酸 | 0.104 | 0.20 | 0.299 | 98.4 |
|  |  | 1 | 1.118 | 101.3 |
|  |  | 5 | 5.037 | 98.7 |
| 硒酸根 | 0 | 0.20 | 0.225 | 112.5 |
|  |  | 1 | 1.083 | 108.3 |
|  |  | 5 | 5.340 | 106.8 |
| 硒代乙硫氨酸 | 0 | 0.20 | 0.189 | 94.5 |
|  |  | 1 | 0.879 | 87.9 |
|  |  | 5 | 4.714 | 94.3 |

6.6 确认方法的精密度

在仪器测定条件相同的前提下，对大米硒质控样品（编号：糙米4）重复检测10次，并计算测定结果的相对标准偏差（RSD）。称取10份约0.5g的样品，按照6.2中所述方法进行样品前处理，使用LC-ICPMS进行硒形态的检测。大米中仅检测到硒代蛋氨酸，其测量结果的相对标准偏差（RSD）为2.5%，表明该实验方法精密度良好。具体测量数据见表5。

表8 方法精密度试验结果

| 序号 | 称样量/（g） | 峰面积/（∑Abs） | 测得值/（mg/kg） | 平均值/（mg/kg） | 标准偏差SD/（%） | 相对标准偏差RSD/ （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.500 | 87.25 | 0.252 | 0.249 | 0.0061 | 2.5 |
| 2 | 0.505 | 83.25 | 0.238 |  |  |  |
| 3 | 0.500 | 84.50 | 0.244 |  |  |  |
| 4 | 0.510 | 87.60 | 0.248 |  |  |  |
| 5 | 0.505 | 89.55 | 0.256 |  |  |  |
| 6 | 0.500 | 85.20 | 0.246 |  |  |  |
| 7 | 0.510 | 88.65 | 0.251 |  |  |  |
| 8 | 0.500 | 89.70 | 0.259 |  |  |  |
| 9 | 0.501 | 86.40 | 0.247 |  |  |  |
| 10 | 0.510 | 89.35 | 0.253 |  |  |  |

6.7 确认方法的准确度

准确度试验使用硒代蛋氨酸标准物质[硒含量为(0.15±0.01) mg/kg](GBW（E）100697)。按照6.2中所述方法进行样品前处理和LC-ICPMS测定，标准物质GBW(E）100697 10次平行测定结果（硒代蛋氨酸）的相对标准偏差为5.0 %，测量平均值为 0.151mg/kg，测定结果均在标准定量值范围内，表明试验方法的准确度良好。具体测量数据见表6。

表9 方法准确度试验结果

| 样品：GBW(E）100697 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平行实验 次数 | 检测结果/（mg/kg） | 平均值/（mg/kg） | 相对标准偏差RSD/（%） |
| 1 | 0.145 | 0.151 | 5.0 |
| 2 | 0.155 |  |  |
| 3 | 0.162 |  |  |
| 4 | 0.143 |  |  |
| 5 | 0.151 |  |  |
| 6 | 0.138 |  |  |
| 7 | 0.154 |  |  |
| 8 | 0.148 |  |  |
| 9 | 0.153 |  |  |
| 10 | 0.160 |  |  |

6.8 确认方法的重复性

重复性是重复条件下的精密度，同一实验室，同一人操作，使用相同的设备，用同样的方法分别获得独立测量结果。对大米2样品重复检测10次，并计算各硒形态含量。大米中仅检测到硒代蛋氨酸，其测定结果的相对标准偏差（RSD）为2.1%，表明实验方法稳定，重复性良好。具体测量数据见表7。

表10 方法重复性试验结果

| 称样量/（g） | 稻米样品(编号：糙米2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硒代蛋氨酸含量/（mg/kg） | 硒代蛋氨酸平均值/（mg/kg） | 相对标准偏差RSD/（%） |
| 0.502 | 0.377 |  | 2.1 |
| 0.506 | 0.360 |  |  |
| 0.501 | 0.377 |  |  |
| 0.504 | 0.361 |  |  |
| 0.503 | 0.372 | 0.371 |  |
| 0.499 | 0.378 |  |  |
| 0.500 | 0.383 |  |  |
| 0.503 | 0.366 |  |  |
| 0.505 | 0.365 |  |  |
| 0.504 | 0.366 |  |  |

6.9 确认方法的重现性

在重现性条件下的精密度，不同实验室，由不同的人员使用不同的设备，用同样的方法测得结果。本方法在两个不同实验室环境以及两名不同实验员操作下，对大米样品（糙米3）进行10次重复试验。两组测定结果中，硒代蛋氨酸的平均值分别为 0.252 mg/kg和  0.256 mg/kg，两组测定结果的相对标准偏差（RSD）分别是2.2 %和 2.1 %；两组测定结果平均值之间的相对相差为 1.5 %。具体测量数据见表8。

表11 方法重现性试验结果

| 样品名称 | 实验室1，人员1 |  | 实验室2，人员2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值/（mg/kg） | 相对标准偏差RSD/（%） | 测得值/ （mg/kg） | 相对标准偏差RSD/（%） |
| 稻米样品 (编号：糙米3) | 0.248 | 2.2 | 0.255 | 2.1 |
|  | 0.255 |  | 0.258 |  |
|  | 0.260 |  | 0.264 |  |
|  | 0.252 |  | 0.256 |  |
|  | 0.254 |  | 0.255 |  |
|  | 0.245 |  | 0.259 |  |
|  | 0.243 |  | 0.248 |  |
|  | 0.257 |  | 0.257 |  |
|  | 0.250 |  | 0.261 |  |
|  | 0.258 |  | 0.246 |  |
| 平均值 | 0.252 |  | 0.256 |  |
| 两组测定结果平均值之间的相对相差/（%） | ( 0.256 – 0.252 )/( 0.256 + 0.252 )/2=1.5 % |  |  |  |

6.10 本方法在不同实验室间的比对

牵头起草单位广西—东盟食品检验检测中心、广西壮族自治区粮油质量检验中心、南宁市食品药品检验所、钦州市检验检测中心、岛津企业管理（中国）有限公司等5家单位进行本方法的实验室间联合验证，每家实验室按照本方法每份样品平行测定10次，大米中硒形态以硒代蛋氨酸为主，其它形态硒在检出限以下。其中硒代蛋氨酸的测量结果如表12所示。5家单位实验室间的变异系数小于7%，说明本方法在各实验室验证均有很好的重复性和再现性。各实验室仪器信息见表10。

表12 各实验室采用标准文件测得的数据统计（硒代蛋氨酸含量，mg/kg）

| 样品 编号 | 实验室1# |  | 实验室2# |  | 实验室3# |  | 实验室4# |  | 实验室5# |  | 平均值 | 变异系数/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值 | 平均值 | 测得值 | 平均值 | 测得值 | 平均值 | 测得值 | 平均值 | 测得值 | 平均值 |  |  |
| 稻米1 | 0.114、0.110、 0.116、0.106、 0.111、0.113、 0.114、0.103、 0.109、0.105 | 0.110 | 0.105、0.109、 0.105、0.116、 0.115、0.110、 0.109、0.105、 0.112、 0.115 | 0.110 | 0.096、0.096、 0.088、0.089、 0.095、0.091、 0.090、0.097、 0.102、0.097、 | 0.094 | 0.106、0.104、 0.100、0.106、 0.101、0.098、 0.101、0.100、 0.097、0.109 | 0.102 | 0.096、0.096、 0.103、0.099、 0.102、0.108、 0.098、0.110、 0.105、0.101 | 0.102 | 0.104 | 6.46 |
| 稻米2 | 0.377、0.360、 0.377、0.361、 0.372、0.378、 0.383、0.366、 0.365、0.366 | 0.371 | 0.340、0.345、 0.363、0.375、 0.371、0.339、 0.367、0.374、 0.379、0.383 | 0.364 | 0.365、0.399、 0.387、0.394、 0.397、0.391、 0.398、0.395、 0.385、0.397 | 0.391 | 0.405、0.391、0.404、0.385、0.394、0.372、0.391、0.377、0.376、0.387 | 0.388 | 0.367、0.390、0.378、0.391、0.394、0.396、0.396、0.385、0.384、0.392 | 0.387 | 0.380 | 3.14 |
| 稻米3 | 0.196、0.206、 0.213、0.205、 0.214、0.199、 0.215、0.203、 0.195、0.201 | 0.205 | 0.200、0.223、 0.217、0.217、 0.223、0.221、 0.215、0.215、 0.227、0.209 | 0.217 | 0.180、0.185、 0.195、0.197、 0.189、0.200、 0.200、0.195、 0.199、0.198 | 0.194 | 0.202、0.199、0.196、0.194、0.195、0.204、0.214、0.206、0.207、0.197 | 0.201 | 0.202、0.198、0.202、0.200、0.207、0.196、0.211、0.203、0.207、0.211 | 0.204 | 0.204 | 4.09 |
| 稻米4 | 0.248、0.255、 0.260、0.252、 0.254、0.245、 0.243、0.257、 0.250、0.258 | 0.252 | 0.254、0.267、 0.258、0.254、 0.259、0.255、 0.258、0.259、 0.250、0.280、 | 0.259 | 0.243、0.260、0.249、0.260、0.255、0.261、0.271、0.280、0.265、0.270 | 0.261 | 0.255、0.258、0.264、0.256、0.255、0.259、0.248、0.257、0.261、0.246 | 0.256 | 0.255、0.265、0.269、0.273、0.280、0.270、0.280、0.275、0.278、0.275 | 0.272 | 0.260 | 2.89 |
| 稻米5 | 0.177、0.175、 0.174、0.177、 0.183、0.181、 0.176、0.178、 0.181、0.174 | 0.178 | 0.165、0.161、 0.169、0.179、 0.180、0.181、 0.179、0.183、 0.180、0.182、 | 0.176 | 0.151、0.158、0.164、0.164、0.159、0.167、0.156、0.165、0.166、0.163 | 0.161 | 0.175、0.175、0.176、0.167、0.170、0.161、0.162、0.176、0.173、0.175 | 0.171 | 0.179、0.172、0.183、0.179、0.177、0.181、0.182、0.179、0.181、0.182 | 0.180 | 0.173 | 4.39 |

表10 各实验室的仪器信息

| 名称 | 广西—东盟食品检验检测中心 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 | 南宁市食品药品检验所 | 广西药品检验研究院 | 岛津企业管理（中国）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-ICPMS | PE Lc-350D | Agilent 1260/7900 | 岛津，ICPMS-2040 | Agilent 1260/7900 | 岛津 ICPMS-2030 |
| 万分之一分析天平 | Precisa ES225SM-DR | 艾德姆 PWC254 | XSE205DU | 梅特勒托利多ML204 | Shimadzu AP225W |

6.11本方法与国家标准方法之间的比对

国家标准无此测定方法。

- 征求意见的采纳情况及审定情况，重大意见分歧的处理结果和依据

无。

八、标准实施建议

建议本标准作为推荐性团体标准。

8.1实施标准的措施

8.1.1宣贯培训安排

对标准执行人员或技术人员宣贯标准适用范围，侧重具体条款解读、操作流程、检测方法和合规要求等关键内容。录制好培训过程，存档变成线上培训资料，可供标准执行者下载播放，完成培训工作。

8.1.2试点先行与推广

该标准为推荐性团体标准，可供科研院校单位或生产企业参考执行。

- 其他需要说明的事项

无。

- 主要参考文献

- 张勇胜, 李仁兰, 刘妍, 等. 硒对人体健康作用的研究进展[J]. 内科, 2018, 13(04): 623-625.

- Liu H L, Wang X Q, Zhang B M, et al. Concentration and distribution of selenium in soils of mainland China, and implications for human health[J]. J Geochem Explor, 2021, 220:106654.

- 朱羽庄, 梅光明, 杨盈悦,等. 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定海产品中5种硒形态的含量[J]. 理化检验-化学分册, 2022, 58(03): 291-298.

- Wang Y D, Wang X, Wong Y S. Generation of selenium-enriched rice with enhanced grain yield, selenium content and bioavailability through fertilization with selenite. Food Chem, 2013, 141(3): 2385-93.

- Hadrup N, Ravn-Haren G. Acute human toxicity and mortality after selenium ingestion: A review. J Trace Elem Med Biol, 2020, 58: 126435.

- 王欣, 幸苑娜, 陈泽勇, 等. 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法检测富硒食品中6种硒形态[J]. 分析化学, 2013, 41(11): 1669-1674.

- 艾春月. 天然茶叶中有机硒形态及其质量标准研究[D]. 南昌大学, 2019.

- 郭金喜, 范田丽, 郭武军, 等. 高效液相色谱-原子荧光光谱法分析新疆（南疆）冻干驴乳粉中硒形态含量[J]. 中国乳品工业， 2021, 49(05): 42-47.

- 李爱民, 范俊楠, 贺小敏, 等. 高效液相色谱-原子荧光光谱法测定土壤中4种有效硒形态[J]. 分析科学学报, 2021, 37(03): 403-407.

- 李红卫, 王开萍, 吴娱, 等. 柱前衍生-反相高效液相色谱法检测富硒米曲霉中有机硒形态[J]. 食品科学, 2015, 36(22): 137-141.

- 唐莹莹, 袁建, 蒋旭玲, 等. 柱前衍生-反相高效液相色谱法研究稻谷中有机硒形态[J]. 粮食与油脂, 2013, 26(12): 26-28.

- 屈明华, 陈雄弟, 倪张林, 等. DRC-ICP-MS法测定土壤硒前处理方法研究[J]. 土壤通报, 2019, 50(03): 698-703.

- 林春花, 谢贤清, 刘德永, 等. 电感耦合等离子体串联质谱与电感耦合等离子体质谱法测定蜂蜜中微量硒的对比研究[J]. 分析科学学报, 2018, 34(05): 596-600.

- 谢倩, 李建洪, 黄文耀, 等. HPLC-ICP-MS测定硒蛋白中硒代氨基酸的方法[J]. 中国卫生检验杂志, 2015, 25(05): 636-638.

- Zhu H, Bierla K, Jin X, et al. Identification of γ-Glutamyl-Selenomethionine as the Principal Selenium Metabolite in a Selenium-Enriched Probiotic, Bifidobacterium longum, by Two-Dimensional HPLC-ICP MS and HPLC-ESI Orbitrap MS. J Agric Food Chem, 2022, 70(22): 6726-6736.

- 曾凤泽, 姚宇泽. 微波辅助酶萃取-高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定灵芝中6种硒形态[J]. 理化检验(化学分册), 2020, 56(11): 1152-1157.

- 陈贵宇, 潘煜辰, 李清清, 等. 高效液相色谱-电感耦合等离子质谱法分析富硒样品中硒的形态[J]. 食品科学, 2018, 39(08): 155-159.

- 曾云想,梁婷婷,汤明河等.超声辅助酶法提取-高效液相色谱-原子荧光光谱联用技术测定大米中6种硒形态[J].分析仪器,2020,(01):20-24.

- 姚真真,哈雪姣,马智宏等.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法检测富硒苹果中5种硒形态[J].食品安全质量检测学报,2018,9(03):475-480.

- 秦冲,施畅,万秋月等.HPLC-ICP-MS法测定富硒小麦中硒的形态[J].食品研究与开发,2019,40(02):140-144.

- 邓银,王君,尚澍等.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱分析富硒大麦茶中总硒及硒形态[J].食品安全导刊,2021,(21):68-70.DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2021.21.040

- 谷伟涛.广西富硒农产品品牌建设发展对策[J].企业科技与发展,2022,(12):159-162.

- 赵彤, 周慧敏, 冮洁. 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法测定香菇中5种硒形态[J]. 理化检验(化学分册), 2020, 56(10): 1113-1117.

- Colović J, Kalinić M, Vemić A, et al. Influence of the mobile phase and molecular structure parameters on the retention behavior of protonated basic solutes in chaotropic chromatography. J Chromatogr A. 2017, 1511: 68-76.

十一、自我承诺

本标准内容和各项指标不低于国家强制性标准。也不存在内容或某项指标低于推荐性国家标准的情况。

《大米中硒形态的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》

团体标准编写小组

2025年 月