团体标准《食糖中二氧化硫的测定 气相色谱法 》（征求意见稿）编制说明

- 项目来源

2023年10月17日，《广西标准化协会关于下达2023年第六十六批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕222号），团体标准《食糖中二氧化硫的测定 气相色谱法》（项目编号2023-6601）获立项。本标准由广西南宁市疾病预防控制中心提出，由广西南宁市疾病预防控制中心、广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西贵港市疾病预防控制中心、广西农投糖业集团股份有限公司共同起草。

- 制定标准的必要性和意义

食糖主要包含白糖、红糖、冰糖三种，其主要成分为蔗糖。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要完善重要农产品供给保障体系和粮食产购储加销体系，夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全，食糖是关系国计民生的战略物资。我国是世界第三生产食糖大国，而广西是中国最大食糖生产区，是国家食糖安全战略主战场。广西糖料蔗种植面积和食糖产量已连续18个榨季占到我国自产糖的60%左右。广西政府印发广西糖业发展“十四五”规划的通知（桂政办发〔2021〕134号），提出广西糖业既面临重大发展机遇，又面临一系列艰巨挑战，肩负维护国家糖业安全重任以及糖区经济稳定和乡村振兴重任，要坚持以高质量发展为统领，主动适应并引领糖业发展新常态，努力做好“降本增效”、“提质发展”两篇文章，实现多重约束下的转型发展。《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发2024年自治区推动糖业高质量发展工作要点的通知》中指出要加快提升糖业高质量发展服务水平，提出要加强糖业检验监测能力建设。因此制定高效、准确的食糖检验标准方法，对于提升食糖品质，推动蔗糖产业高质量发展，具有重要的意义。

在食糖在生产和制作过程中，硫磺作为加工助剂产生二氧化硫用于澄清和脱色，制糖原料及其他加工助剂可能含硫也是导致食糖中存在二氧化硫残留的食品安全问题。据研究显示，二氧化硫对人体的呼吸系统、生殖系统、消化系统、循环系统、神经系统、免疫系统都有不同程度的损害，甚至有致癌作用。因此，食糖中二氧化硫的残留问题一直是我国相关食品药品监管部门控制的重点食品安全问题之一。此外，对于食糖生产企业，食糖中二氧化硫的残留量关系着食糖产品能否通过“绿色食品”认证，拥有更高的市场竞争力。

目前，国内外对食品中二氧化硫残留量的测定方法主要有滴定法、分光光度法、离子色谱法。国内用于测定食糖中二氧化硫的标准GB5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》，该标准中的方法均需对样品进行长时间（30-90分钟）的蒸馏处理，再用滴定法、比色法或离子色谱法测定，费时费力，安全性能低，自动化程度低，无法实现对大批量样品的快速检测。广西全区蔗糖年产量达500万吨以上，低效率的检测方法无疑制约了对食糖生产质量的监控。气相色谱法具有简便快速、灵敏度高，可同时测定有色与无色样品，实现检测过程无人值守等优点，且直接测定二氧化硫气体可避免假阳性结果。气相色谱仪作为检测实验室常规配备的实验仪器，也有利于此方法的推广与应用。目前尚未有气相色谱的标准方法用于食糖中二氧化硫的检测，因此，建立食糖中二氧化硫检测的气相色谱法是非常必要的。此方法不仅能够高效的对食糖产品质量进行监测，同时也有利于扩大食糖食品安全监测的力度，保障食糖食品安全，为食糖产业发展助力。

- 主要起草过程

- 成立标准编制工作组

团体标准制修订计划下达后，广西南宁市疾病预防控制中心、广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西贵港市疾病预防控制中心、广西农投糖业集团股份有限公司成立标准编制工作组，共同研究讨论、确立标准起草编写方案，任务具体落实和分配。

- 调研、收集整理文献资料

标准编制工作组通过走访广西农投糖业集团股份有限公司下属伶俐糖厂，了解食糖制作工艺以及实验室监测产品中二氧化硫的方法。明确标准编制的方向及适用范围。并收集了国内有关食糖中二氧化硫测定的相关文献资料。主要有：

GB 5009.34-2022 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

NY/T 422-2016绿色食品 食糖

GB13104-2014食品安全国家标准 食糖

GBT317-2018白砂糖

《中华人共和国药典》（四部）2020版

- 讨论确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过讨论、研究，标准的主体内容确定为范围、规范性引用文件、原理、试剂及其配制、仪器设备、试样制备与保存、测定步骤、结果计算和表述、精密度、测定低限和回收率。

- 形成草案、征求意见稿

在前期工作的基础之上，通过方法建立、方法优化，按照GB5009.295-2023《食品安全国家标准 化学分析方法验证通则》进行实验室内方法确认，按照科学、适用性等原则编制完成了团体标准《食糖中二氧化硫的测定 气相色谱法》（草案）。并在广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西贵港市疾病预防控制中心实验室进行实验室间方法确认，对标准方法进行最后优化与确定，以满足预期效果。最终形成《食糖中二氧化硫的测定 气相色谱法》（征求意见稿）和编制说明。

- 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规关系，与有关国标、行标的协调情况

本标准制定遵循与《中华人共和国食品安全法》、现行食品安全标准的一致性、协调性的原则。可为GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》以及NY/T 422-2016《绿色食品 食糖》中二氧化硫的检测提供技术支撑。本标准方法使用试剂少，操作程序简易，检测仪器设备实验室普遍配置，具有较强实用性与可操作性。且本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》的规定进行编写，保证标准编写的规范性。

- 主要条款的说明，主要计算指标、参数、试验验证的论述

- 范围

本标准规定了食糖中二氧化硫测定的气相色谱检测方法。

本标准适用于以甘蔗为原料生产的原糖、白砂糖、绵白砂糖、赤砂糖、红糖、方糖、冰糖等。

- 规范性引用文件

依据正文中规范性采纳的标准列出规范性引用文件，排列顺序符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。

- 原理

在密闭的容器和一定温度下，试样中的亚硫酸盐与硫酸溶液发生反应生成二氧化硫，二氧化硫通过顶空进样器导入气相色谱进行分离，电子捕获检测器检测，外标法定量。

化学反应方程式：2H++SO22-=H2O+SO2↑

- 试剂及其配制

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2Na2O8）。

甘露醇（C6H14O6）。

硫酸（H2SO4）：纯度≥98%,优级纯。

无水亚硫酸钠，纯度≥98 %或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

吸收液：称取1 g乙二胺四乙酸二钠与5g甘露醇，用水溶解定容至 1 L。

硫酸溶液（1+1，v/v）：量取50mL硫酸，缓慢加入50mL水中，混匀后冷却至室温备用。

标准溶液：称取0.1 g（精确至0.0001 g）无水亚硫酸钠于100 mL容量瓶中，用吸收液溶解定容至刻度，配制成浓度为1mg/mL的标准溶液，4℃保存。通过对标准容液稳定性的考察，标准溶液4℃保存条件下，配制一周内浓度值下降＜10%，因此规定标准溶液保存期为一周。

亚硫酸钠标准工作溶液：移取适量亚硫酸钠标准溶液（1mg/mL）,用吸收液稀释配制成质量浓度分别为1μg/mL，5μg/mL，10μg/mL，15μg/mL，20μg/mL，25μg/mL的工作溶液，临用现配。

- 仪器设备

气相色谱仪：配备自动顶空进样器，电子捕获检测器（ECD）。

顶空进样瓶：20mL。

分析天平：感量0.001 g和0.000 1 g。

粉碎机。

振荡混匀器。

- 分析步骤

# 6.1 样品前处理

试样制备：取代表性样品约500 g，充分摇匀；块状样品进行粉碎处理。处理后样品装入洁净容器中，密封，于阴凉干燥处保存。

试样溶液的制备：准确称取0.5～1g（精确至0.001 g），置于20 mL顶空瓶中，分别加入10.0 mL吸收液。将加有1.00 mL硫酸溶液的小试管管口朝上放入顶空瓶中，随后立即加盖密封，颠倒振荡混匀，待测。

空白试验：除不加试样外，其他均按试样溶液的制备步骤进行。

# 6.2 仪器参考条件

顶空分析条件选择：通过实验考察样品平衡温度70℃至90℃，平衡时间5min至30min，进样时间0.5min与5min所得到的色谱峰面积与峰型，得到样品平衡温度90 ℃，平衡时间10 min，进样持续时间0.50 min时的二氧化硫色谱峰面积较大，且耗时较短，有利于快速检测的进行。

气相色谱柱选择：分别采用了两种色谱柱进行实验。一种为FAPP毛细色谱柱（30m×0.250mm，0.5μm），一种为GS-GasPro毛细色谱柱（30m×0.320mm，0μm）。通过实验两种色谱柱在相应程序升温条件下的二氧化硫色谱峰的保留时间相近，均能达到快速检测的要求。FAPP毛细色谱柱专为分析有机酸、游离脂肪酸或需要定量酸性杂质的样品而设计。GS-GasPro毛细色谱柱（30m×0.320mm，0μm），采用独特的键合硅胶 PLOT 柱技术，是分析轻质烃和含硫气体分析的最佳选择，具有极高的保留时间稳定性，且不受水分影响。从色谱柱性能上优选GS-GasPro作为本标准方法的检测用色谱柱。

柱温升温程序：初始温度100℃，升温速率50℃/min，升至200℃，保持3min。在此升温条件下色谱峰相应高、峰形好、出峰时间快，适用于快速检测。

载气：氮气，纯度≥99.999%。柱流速：3mL/min；

进样口温度：200℃；

分流比为：10:1；

检测器：电子捕获检测器（ECD），温度300 ℃。

# 6.3 标准曲线制作

分别准确移取10.00mL亚硫酸钠标准工作溶液于6个顶空瓶中，得到顶空瓶中的亚硫酸钠含量分别为10μg，50μg，100μg，150μg，200μg，250μg。将加有1.00 mL硫酸溶液的小试管管口朝上放入顶空瓶中，随后立即加盖密封，颠倒振荡混匀，待测。测得峰面积与对应顶空瓶中亚硫酸钠的含量计算回归方程，在含量10μg～250μg范围内呈线性关系，相关系数为0.9990。

- 结果计算和表述

试样中二氧化硫的含量按式（1）计算

# X=(m1-m0）×0.5079m···············（1）

式中：

# X ——试样中二氧化硫的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

m1——由标准曲线计算得到的上机试样溶液中亚硫酸钠的质量，单位为微克（μg）；

m0——由标准曲线计算得到的上机空白溶液中亚硫酸钠的质量，单位为微克（μg）；

m ——试样质量，单位为克（g）；

0.5079 ——亚硫酸钠与二氧化硫的转换系数。

本实验标准品采用的是亚硫酸钠，根据二氧化硫与亚硫酸钠的分子量比64:126，计算得到二氧化硫与亚硫酸钠的质量换算因子是0.5079。

- 试验验证

按照GB5009.295-2023《食品安全国家标准 化学分析方法验证通则》中的化学分析方法验证一般要求里对代表性食品的选择中指出，实验室内验证时，按照方法适用范围验证代表性食品种类，每个种类至少选择一种食品子类，每个食品子类至少选择一种代表性食品；实验室间验证时，对于方法适用食品种类不超过3个的，应验证全部食品种类。本标只有一个食品种类，即糖类。在糖类的食品子类中挑选了白糖及白糖制品、其他糖和糖浆两个子类中的白砂糖与赤砂糖进行实验室内与实验室间验证实验。在方法等效性验证中要求验证方法至少选择3种代表性样品，固使用白砂糖、赤砂糖与冰糖这3种常见样品进行验证。稳定性验证时，考虑到冰糖与其它砂糖类形态的不同（为大颗粒或块状），固增加了对其稳定性的验证。

8.1 检出限与定量限

采用信噪比法估算检出限。向空白样品基质添加标准溶液，使样品基质中二氧化硫浓度为5mg/kg，连续测定6次，得到色谱峰信噪比。用信噪比均值计算空白样信噪比为3时的添加浓度为估算检出限；以3倍检出限作为估算定量限。经三家单位验证实验，验证结果见表1。南宁疾控与贵港疾控使用的仪器为安捷伦同型号仪器，广西质检院使用的是岛津品牌仪器。两品牌仪器性能上有所差异，岛津品牌的检出限高出安捷伦品牌的很多。考虑到方法使用的适应性，最后将本标准的检出限定为1.4mg/kg，定量限定为4.2mg/kg。

表1 检出限与定量限

| 验证单位 | 基质 | 编号 | S/N | S/N均值 | 检出限（mg/kg） | 定量限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁市疾病预防控制中心 | 白砂糖 | b-1 | 109.8 | 179.8 | 0.1 | 0.3 |
|  |  | b-2 | 230.5 |  |  |  |
|  |  | b-3 | 156.5 |  |  |  |
|  |  | b-4 | 248.7 |  |  |  |
|  |  | b-5 | 160.3 |  |  |  |
|  |  | b-6 | 173 |  |  |  |
|  | 赤砂糖 | h-1 | 79.5 | 94.07 | 0.2 | 0.6 |
|  |  | h-2 | 102.5 |  |  |  |
|  |  | h-3 | 96.5 |  |  |  |
|  |  | h-4 | 99.6 |  |  |  |
|  |  | h-5 | 101.2 |  |  |  |
|  |  | h-6 | 85.1 |  |  |  |
| 广西产品质量检验研究院 | 白砂糖 | b-1 | 5.01 | 5.52 | 1.4 | 4.2 |
|  |  | b-2 | 6.92 |  |  |  |
|  |  | b-3 | 5.71 |  |  |  |
|  |  | b-4 | 5.72 |  |  |  |
|  |  | b-5 | 5.64 |  |  |  |
|  |  | b-6 | 4.13 |  |  |  |
|  | 赤砂糖 | h-1 | 5.84 | 5.61 | 1.4 | 4.2 |
|  |  | h-2 | 4.58 |  |  |  |
|  |  | h-3 | 7.74 |  |  |  |
|  |  | h-4 | 5.19 |  |  |  |
|  |  | h-5 | 5.3 |  |  |  |
|  |  | h-6 | 4.98 |  |  |  |
| 贵港市疾病预防控制中心 | 白砂糖 | b-1 | 228.3 | 240.45 | 0.1 | 0.3 |
|  |  | b-2 | 326.5 |  |  |  |
|  |  | b-3 | 225.9 |  |  |  |
|  |  | b-4 | 182.7 |  |  |  |
|  |  | b-5 | 230.6 |  |  |  |
|  |  | b-6 | 248.7 |  |  |  |
|  | 赤砂糖 | h-1 | 743.3 | 904.42 | 0.07 | 0.2 |
|  |  | h-2 | 773.7 |  |  |  |
|  |  | h-3 | 1000.2 |  |  |  |
|  |  | h-4 | 947.3 |  |  |  |
|  |  | h-5 | 923.5 |  |  |  |
|  |  | h-6 | 1038.5 |  |  |  |

8.2正确度与精密度验证

8.2.1使用标准添加样品进行验证

在标准曲线范围内对白砂糖与赤砂糖样品分别进行低、中、高三个浓度级别的加标回收试验，并重复测定每个级别加标样品6次以评价方法精密度。经三家单位验证实验，得到本标准方法的回收率范围：84%～101% ，重复性相对标准偏差范围：3%～7%。满足GB5009.295-2023对回收率（80%～110%）与重复性相对标准偏差（≤10%）的要求。验证结果详见表2。

表2 回收率与精密度

| 验证单位 | 基质 | 序号 | 加标浓度（mg/kg） | 实测浓度（mg/kg） | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁市疾病预防控制中心 | 白砂糖 | B-1 | 15.1 | 13.5 | 89% | 88% | 5% |
|  |  | B-2 | 15.2 | 14.7 | 97% |  |  |
|  |  | B-3 | 15.2 | 13.3 | 87% |  |  |
|  |  | B-4 | 15.2 | 13.1 | 86% |  |  |
|  |  | B-5 | 15.2 | 12.6 | 83% |  |  |
|  |  | B-6 | 15.2 | 13.1 | 86% |  |  |
|  |  | B-7 | 30.3 | 28.3 | 93% | 95% | 5% |
|  |  | B-8 | 30.4 | 28.2 | 93% |  |  |
|  |  | B-9 | 30.4 | 31.7 | 105% |  |  |
|  |  | B-10 | 30.3 | 29 | 96% |  |  |
|  |  | B-11 | 30.5 | 27.7 | 91% |  |  |
|  |  | B-12 | 30.4 | 29.1 | 96% |  |  |
|  |  | B-13 | 60.6 | 64 | 106% | 98% | 6% |
|  |  | B-14 | 60.6 | 63.1 | 104% |  |  |
|  |  | B-15 | 60.9 | 55.7 | 92% |  |  |
|  |  | B-16 | 60.9 | 55.5 | 91% |  |  |
|  |  | B-17 | 60.6 | 59 | 97% |  |  |
|  |  | B-18 | 60.8 | 60.4 | 99% |  |  |
|  | 赤砂糖 | H-1 | 24.9 | 31.3 | 99% | 98% | 4% |
|  |  | H-2 | 25.4 | 29.8 | 91% |  |  |
|  |  | H-3 | 25.4 | 30.8 | 96% |  |  |
|  |  | H-4 | 24.9 | 29.7 | 93% |  |  |
|  |  | H-5 | 24.2 | 31.7 | 104% |  |  |
|  |  | H-6 | 25.2 | 33.3 | 106% |  |  |
|  |  | H-7 | 48 | 50.8 | 92% | 90% | 5% |
|  |  | H-8 | 50.6 | 54.4 | 94% |  |  |
|  |  | H-9 | 49.7 | 51.2 | 90% |  |  |
|  |  | H-10 | 49.6 | 55.3 | 98% |  |  |
|  |  | H-11 | 50.5 | 48.5 | 83% |  |  |
|  |  | H-12 | 50.8 | 49.9 | 85% |  |  |
|  |  | H-13 | 96.2 | 95.9 | 93% | 90% | 3% |
|  |  | H-14 | 99.7 | 92.5 | 86% |  |  |
|  |  | H-15 | 101.1 | 97.7 | 90% |  |  |
|  |  | H-16 | 99.1 | 94.1 | 88% |  |  |
|  |  | H-17 | 100.9 | 99.4 | 92% |  |  |
|  |  | H-18 | 100.2 | 96.7 | 90% |  |  |
| 广西产品质量检验研究院 | 白砂糖 | B-1 | 14.8 | 14.9 | 101% | 99% | 6% |
|  |  | B-2 | 14.9 | 14.6 | 98% |  |  |
|  |  | B-3 | 14.9 | 15.5 | 104% |  |  |
|  |  | B-4 | 15.2 | 15.6 | 102% |  |  |
|  |  | B-5 | 14.2 | 13.7 | 96% |  |  |
|  |  | B-6 | 15.1 | 13.5 | 89% |  |  |
|  |  | B-7 | 29.9 | 24.4 | 82% | 84% | 7% |
|  |  | B-8 | 27.9 | 26.3 | 94% |  |  |
|  |  | B-9 | 29.6 | 22.2 | 75% |  |  |
|  |  | B-10 | 29 | 26.2 | 91% |  |  |
|  |  | B-11 | 30.2 | 25.5 | 84% |  |  |
|  |  | B-12 | 29.8 | 23.2 | 78% |  |  |
|  |  | B-13 | 60.9 | 52 | 85% | 98% | 7% |
|  |  | B-14 | 59.8 | 67.6 | 102% |  |  |
|  |  | B-15 | 59.1 | 66.2 | 101% |  |  |
|  |  | B-16 | 58 | 59 | 91% |  |  |
|  |  | B-17 | 56.9 | 66.5 | 106% |  |  |
|  |  | B-18 | 58.5 | 67.2 | 104% |  |  |
|  | 赤砂糖 | H-1 | 24.4 | 39.1 | 80% | 87% | 6% |
|  |  | H-2 | 25.3 | 39.9 | 80% |  |  |
|  |  | H-3 | 24.4 | 40 | 84% |  |  |
|  |  | H-4 | 24.7 | 44.3 | 100% |  |  |
|  |  | H-5 | 24 | 37.5 | 75% |  |  |
|  |  | H-6 | 21.3 | 41.5 | 103% |  |  |
|  |  | H-7 | 60.3 | 79 | 99% | 96% | 6% |
|  |  | H-8 | 58 | 78.9 | 102% |  |  |
|  |  | H-9 | 58.5 | 76 | 96% |  |  |
|  |  | H-10 | 58.5 | 77.3 | 99% |  |  |
|  |  | H-11 | 57.3 | 73.3 | 94% |  |  |
|  |  | H-12 | 57.4 | 67.6 | 84% |  |  |
|  |  | H-13 | 109.8 | 132 | 103% | 101% | 7% |
|  |  | H-14 | 111.9 | 142 | 109% |  |  |
|  |  | H-15 | 107.1 | 123 | 97% |  |  |
|  |  | H-16 | 113.2 | 144 | 110% |  |  |
|  |  | H-17 | 112.2 | 122 | 91% |  |  |
|  |  | H-18 | 111 | 128 | 98% |  |  |
| 贵港市疾病预防控制中心 | 白砂糖 | B-1 | 12.6 | 12.7 | 100% | 96% | 7% |
|  |  | B-2 | 12.6 | 11.8 | 93% |  |  |
|  |  | B-3 | 12.6 | 13.6 | 108% |  |  |
|  |  | B-4 | 12.7 | 11.7 | 92% |  |  |
|  |  | B-5 | 12.6 | 11.7 | 93% |  |  |
|  |  | B-6 | 12.7 | 11.7 | 92% |  |  |
|  |  | B-7 | 30.4 | 29.9 | 98% | 91% | 7% |
|  |  | B-8 | 30.5 | 28 | 92% |  |  |
|  |  | B-9 | 30.2 | 27.5 | 91% |  |  |
|  |  | B-10 | 30.5 | 25 | 82% |  |  |
|  |  | B-11 | 30.4 | 25.9 | 85% |  |  |
|  |  | B-12 | 30.4 | 29.6 | 97% |  |  |
|  |  | B-13 | 50.8 | 43.9 | 86% | 95% | 5% |
|  |  | B-14 | 50.6 | 49 | 97% |  |  |
|  |  | B-15 | 50.7 | 49.9 | 98% |  |  |
|  |  | B-16 | 50.4 | 49.2 | 98% |  |  |
|  |  | B-17 | 50.7 | 50 | 99% |  |  |
|  |  | B-18 | 50.3 | 46.2 | 92% |  |  |
|  | 赤砂糖 | H-1 | 25.3 | 45.7 | 97% | 96% | 3% |
|  |  | H-2 | 25.4 | 43.3 | 88% |  |  |
|  |  | H-3 | 25.4 | 47.7 | 105% |  |  |
|  |  | H-4 | 25.2 | 45.4 | 96% |  |  |
|  |  | H-5 | 25.3 | 46.2 | 99% |  |  |
|  |  | H-6 | 25.2 | 44.3 | 92% |  |  |
|  |  | H-7 | 50.5 | 72 | 101% | 95% | 3% |
|  |  | H-8 | 50.8 | 68.5 | 93% |  |  |
|  |  | H-9 | 50.6 | 71.2 | 99% |  |  |
|  |  | H-10 | 50.6 | 66.6 | 90% |  |  |
|  |  | H-11 | 50.5 | 69.3 | 95% |  |  |
|  |  | H-12 | 50.5 | 66.3 | 89% |  |  |
|  |  | H-13 | 102 | 115 | 92% | 95% | 6% |
|  |  | H-14 | 101 | 116 | 94% |  |  |
|  |  | H-15 | 101 | 120 | 98% |  |  |
|  |  | H-16 | 101 | 121 | 98% |  |  |
|  |  | H-17 | 101 | 105 | 83% |  |  |
|  |  | H-18 | 102 | 125 | 103% |  |  |

# 8.2.2 采用质控样品进行验证

通过测定白砂糖中二氧化硫含量质控样品（大连中食国实检测技术有限公司，编号：CFAPA-QC1444A-1）验证方法正确度，得到6次平行独立试验结果见表3。质控样说明书标称指定值为0.262g/kg，标准差为0.062g/kg。根据质控样说明书计算测试结果的“Z-比分数”，得到Z=-0.5，绝对值≤2，测试结果满意。计算结果均值和质控样品指定值的相对偏差为6%，符合GB 5009.295-2023对正确度的要求（-20%～+10%）。

表3 质控样品测定结果

| 测定次数 | 测定结果（g/kg） |
| --- | --- |
| 1 | 0.223 |
| 2 | 0.220 |
| 3 | 0.238 |
| 4 | 0.238 |
| 5 | 0.236 |
| 6 | 0.235 |
| 均值x（g/kg） | 0.232 |
| RSD | 3% |

8.3再现性精密度

三家验证实验室分别对白砂糖、赤砂糖两种典型样品验证低、中、高3个浓度值样品。结果的再现性相对标准偏差为1%～10%，符合GB 5009.295对再现性相对标准偏差的要求（≤15%）。结果详见表4。

表4 再现性精密度结果

| 样品 | 结果（mg/kg） |  |  | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南宁疾控 | 贵港疾控 | 广西质检院 |  |
| 白砂糖-1 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 6% |
| 白砂糖-2 | 23.2 | 20.0 | 19.5 | 10% |
| 白砂糖-3 | 65.5 | 63.7 | 62.6 | 2% |
| 赤砂糖-1 | 38.2 | 33.2 | 35.0 | 7% |
| 赤砂糖-2 | 63.5 | 62.4 | 60.2 | 3% |
| 赤砂糖-3 | 151 | 152 | 149 | 1% |

8.4稳定性实验

取白砂糖、赤砂糖、冰糖样品在室温密封干燥保存，分别在第0、7、15、30天测定二氧化硫结果，测定结果见表5。｜ρ0-ρi｜值均小于在ρ0浓度的扩展不确定度UE，（UE=15%），说明试样在室温条件下密封干燥保存，30天内二氧化硫含量无显著差异。

| 样品类型 | 间隔时长测定值(mg/kg) |  |  |  | ｜ρ0-ρi｜值 |  |  | 在ρ0浓度的扩展不确定度UE，（UE=15%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ0 | ρ7 | ρ15 | ρ30 | ｜ρ0-ρ7｜ | ｜ρ0-ρ15｜ | ｜ρ0-ρ30｜ |  |
| 白砂糖 | 4.80 | 4.55 | 5.08 | 4.91 | 0.25 | 0.28 | 0.11 | 0.72 |
| 赤砂糖 | 20.2 | 18.7 | 19.6 | 20.9 | 1.50 | 0.62 | 0.73 | 3.03 |
| 冰糖 | 23.7 | 23.5 | 21.2 | 22.3 | 0.14 | 2.45 | 1.39 | 3.55 |

表5 稳定性实验结果

8.5 方法等效性

选择3种代表性样品（白砂糖、冰片糖、赤砂糖）采用本方法与GB5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》第一法酸碱滴定法进行关注浓度值的测定。平行测定6次后进行t检验，P值均＞0.05，说明两种方法测定结果没有显著差异，具有等效性。结果详见表6.

表6 方法等效性结果

| 样品基质 | 测定次数 | 测定结果（mg/kg） |  | t检验 P值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气相色谱法 | 酸碱滴定法 |  |  |
| 白砂糖 | 1 | 26.6 | 29.5 | 0.5 | P＞0.05，两者无显著差异 |
|  | 2 | 32.3 | 29.5 |  |  |
|  | 3 | 29.8 | 31.7 |  |  |
|  | 4 | 30.2 | 36.0 |  |  |
|  | 5 | 31.7 | 31.0 |  |  |
|  | 6 | 29.8 | 27.9 |  |  |
| 冰糖 | 1 | 25.3 | 28.4 | 0.9 | P＞0.05，两者无显著差异 |
|  | 2 | 26.5 | 27.8 |  |  |
|  | 3 | 28.2 | 27.0 |  |  |
|  | 4 | 27.8 | 26.3 |  |  |
|  | 5 | 25.9 | 28.5 |  |  |
|  | 6 | 29.5 | 26.3 |  |  |
| 赤砂糖 | 1 | 101 | 104 | 0.1 | P＞0.05，两者无显著差异 |
|  | 2 | 96.8 | 99.1 |  |  |
|  | 3 | 96.8 | 101 |  |  |
|  | 4 | 87.4 | 101 |  |  |
|  | 5 | 100 | 106 |  |  |
|  | 6 | 101 | 101 |  |  |

- 国内外同类标准制订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，截止目前，用于食糖中二氧化硫检测的仅《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》（GB 5009.34-2022）。通过方法等效性实验验证，本方法与国家标准方法测定结果具有一致性，且具有操作简便，快速分析的优点，能满足《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》与《绿色食品 食糖》的中对食糖二氧化硫评价的要求，可作为食糖产品质量监测的检验方法。

- 重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《食糖中二氧化硫的测定 气相色谱法 》标准编制工作组

2024年8月14日