| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

介入手术床单元终末消毒规范

Specification for terminal disinfection of interventional operating table unit

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西医科大学第一附属医院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西医科大学第一附属医院、复旦大学附属中山医院、广西医科大学第二附属医院、广东省人民医院、厦门大学附属心血管病医院、首都医科大学附属北京安贞医院、江西省人民医院、武汉大学人民医院、河南省人民医院、桂林市人民医院、中南大学湘雅二医院、武汉亚洲心脏病医院、南昌大学第二附属医院、北京中医药大学东直门医院、四川省医学科学院·四川省人民医院、吉林大学第一医院、浙江大学医学院第二附属医院、中山大学孙逸仙纪念医院、贵州医科大学附属医院、浙江省人民医院、南华大学附属第一医院、河池市第一人民医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、玉林市第二人民医院、哈尔滨市医科大学附属第一医院、温州医科大学附属第二医院、宁夏医科大学总医院、西安交通大学第一附属医院、兰州大学第一医院、江苏省人民医院、山东第一医科大学第一附属医院、河北省人民医院、上海市第一人民医院、东莞市人民医院、玉林市第一人民医院、广西中医药大学第一附属医院、柳州市中医医院、中山市人民医院、广西医科大学附属武鸣医院、河池市人民医院、右江民族医学院附属医院、梧州市工人医院、柳州市人民医院、崇左市人民医院。

本文件主要起草人：陈务贤、董雪云、朱丽、黄惠桥、詹慧敏、温红梅、付佳青、李高叶、周云英、刘华芬、赵文利、路华、蒋和俊、王英、李颐、李晓明、陈付利、纪天亮、程继芳、李国琪、熊国宝、王成、叶胜、刘凤刚、覃惠云、赵振娟、庞秀清、杜丹、陈延茹、张科静、肖娟、罗海彬、谷志聪、何英、姜松、武振朝、笃明丽、王艳娜、李宏、陈丽霞、王雪娟、梁晓梅、胡华芳、钟海、黄青永、刘凤琴、陆谢娜、覃春雨、黄连欣、容翠月、何祖环、罗秋湖、贾静、黄海奎、任晓碧、崔嘉盛、潘思慧、彭冬梅。

介入手术床单元终末消毒规范

范围

本文件界定了介入手术床单元终末消毒的术语和定义，规定了基本要求、消毒流程及要求、消毒记录的要求。

本文件适用于医疗机构的介入手术床终末消毒。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50333  医院洁净手术部建筑技术规范

WS 310.1  医院消毒供应中心  第1部分：管理规范

WS/T 367—2012  医疗机构消毒技术规范

WS/T 512  医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

术语和定义

WS/T 367界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

介入手术床单元  interventional operating table unit

医院为介入手术室患者提供的用以诊疗的DSA设备、监护仪、除颤仪、地板、输液架、床上用品、医用气体系统及介入治疗辅助设备的总称。

终末消毒  terminal disinfection

感染源离开疫源地后进行的彻底消毒。

[来源：WS/T 367，3.1]

基本要求

医疗机构应根据本规范的要求，结合本单位实际情况，制定科学、可操作的消毒、灭菌制度与标准操作程序，并具体落实。

医疗机构应保持介入手术床单元的清洁。

介入手术操作间宜保持温度21 ℃～25 ℃，湿度30％～60％，有良好的采光及正确的空气流向，应符合GB 50333的要求。

消毒人员应持有健康证，应接受与其岗位职责相适宜的岗位培训，正确掌握包括但不限于以下知识与技能：

介入手术床的清洗、消毒、干燥、监测、放置等的知识与技能；

相关清洗消毒设备的操作规程；

职业安全防护原则和方法；

感染预防与控制的相关知识；

相关的法律、法规、标准、规范。

应配置消毒用物，包括但不限于：

- 清洁消毒工具：紫外线灯、配药桶、刻度量杯（筒）、工具箱、消毒车、擦拭布巾、地巾和地巾杆、盛水容器等；

防护用品：消毒隔离衣、圆帽、医用防护口罩、防护眼罩、手套、胶靴、污物袋、装工作衣的布袋等；

消毒药物：储备经卫生安全评价备案、在有效期内的消毒剂，如含氯泡腾片、过氧乙酸、过氧化氢、碘伏、75％乙醇等。

消毒用物使用方法与注意事项等应遵循产品的使用说明。

其他应符合WS/T 367、WS/T 512的要求。

消毒流程及要求

评估

应确认介入手术床单元完整性及污染程度（污染程度见附录A）（如有肉眼可见的体液、血液、排泄物、分泌物等污染时）。

通过查阅病例感染性检查结果了解感染源种类（如艾滋病、梅毒、乙肝、丙肝等）。

应评估明确消毒范围。

个人防护

消毒人员应穿着消毒隔离衣，佩戴圆帽、口罩。

根据病原体的传播途径和采取的清洁消毒方法选择相应的防护用品，必要时佩戴防护眼罩、N95防护口罩、胶靴、手套：

- 血源性疾病患者：乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）、艾滋病病毒（HIV）、梅毒；

呼吸道疾病患者：病毒引起的流感、新冠病毒感染、麻疹、流行性腮腺炎、风疹、水痘等，细菌引起的流脑、百日咳、白喉等，以及由肺炎支原体引起的肺炎。

配置消毒剂

过氧化物类消毒剂配置应符合WS/T 367—2012中C.9的规定。

含氯消毒剂配置应符合WS/T 367—2012中C.10的规定。

醇类消毒剂配置应符合WS/T 367—2012中C.11的规定。

消毒操作

在实施清洁与消毒时，应设有醒目的警示标志。

布巾、地巾应分区使用。

消毒方法如下。

- 床单、被套、枕套：使用一次性床单、被套、枕套时，应做到一人一换一用。使用可重复使用床单、被套、枕套时，如无感染性疾病污染，应采用一次性塑料医疗包装袋盛装；如有感染性疾病污染，应打包放入双重垃圾袋鹅颈包扎，标注“感染性织物”后由医院洗衣房集中清洁消毒。

床垫、枕芯：如表面无明显体液、血液、排泄物、分泌物等污染时，应用1％～3％过氧化氢或含有效氯500 mg/L消毒剂等进行擦拭消毒床垫表面；如渗透至枕芯，应及时更换。

介入手术床单元表面：

采用湿式清洁；擦拭时应遵循从上到下、从左到右、从轻度污染到重度污染的顺序，应采用“S”形顺序擦拭，擦拭时间应大于30 s；

手术床表面无患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染时，使用清水毛巾擦拭后使用500 mg/L含氯消毒剂湿式擦拭，使用后的毛巾清洁消毒晾干后可重复使用。

手术床表面有患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染时，先用吸附材料清理可见污染物，然后使用清水擦拭，再使用2 000～5 000 mg/L含氯消毒剂擦拭；

渗入床体衔接处缝隙内液体应拆卸后进行单独清洁并消毒。

床架、输液杆、监护仪、DSA设备、监护仪、除颤仪：外表面有体液、血液等污染时，先去除表面存在的污渍，使用清水清洁，再使用75％乙醇或腐蚀性较小的一次性消毒湿巾擦拭消毒，20 min后擦拭消毒第二次。

地板：地面无明显污染时，采用湿式清洁。当地面受到患者血液、体液等明显污染时，先用吸湿材料去除可见的污染物，再清洁和消毒。

全天手术结束后，使用洁净空调、或紫外线灯、或空气消毒器进行消毒。紫外线消毒应符合WS/T 367—2012中C.6的规定。

消毒用具、废弃物处理

清洁工具使用后应及时清洁与消毒，干燥保存，复用处理方式包括手工清洁和机械清洗；清洗与消毒按WS/T 367的规定执行。清洁消毒工具分区放置，采用不同颜色标记，颜色标记参照WS/T 512的规定。

患者生活垃圾与脱卸的一次性使用个人防护用品按医疗废物处理。医疗废物的处置应遵循《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求，规范使用双层黄色医疗废物收集袋封装后按照常规处置流程进行处置。

效果监测

由专人负责质量检测工作，每次清洁消毒后无肉眼可见的污染，每季度进行一次的空气采样培养。

应定期对医用清洗剂、消毒剂、清洗用水、医用润滑剂、包装材料等进行质量检查，检查结果应符合WS 310.1的要求。

介入手术床单元表面、介入手术操作间质量检测应符合WS/T 367规定。

消毒记录

应建立介入手术床终末消毒档案，并妥善保管消毒记录等文件记录。档案和记录保存期限按照国家有关规定执行。

（资料性）
污染程度

污染程度及判断方法见表A.1。

污染程度及判断方法

| 污染程度 | 目测法 |
| --- | --- |
| 轻度污染 | 无肉眼可见的污溅 |
| 中度污染 | 少量（＜10 mL）的污溅 |
| 重度污染 | 大量（＞10 mL）的污溅 |

参考文献

[1]  GB 15982  医院消毒卫生标准