团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2024年第七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕66号），由广西兽医协会提出，广西悦牧生物科技有限公司、防城港市动物疫病预防控制中心和广西壮族自治区动物疫病预防控制中心等单位共同起草的团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（项目编号：2024-0702）获批立项。

二、项目背景及目的意义

- 立项的目的意义与必要性

肠道病毒（Enterovirus，EV）属于微核糖核酸病毒科肠道病毒属成员，根据国际病毒分类委员会（ICTV）最新分类，肠道病毒属包括12个肠道病毒种（A～L）和3个鼻病毒种（A、B、C）。其中E种肠道病毒（EV-E）和F种肠道病毒（EV-F）主要感染牛，G种肠道病毒主要感染猪，H、J种主要感染灵长类动物，I种主要感染单峰骆驼，K、L为新的肠道病毒种。牛肠道病毒（Bovine enterovirus，BEV）为无囊膜单股正链RNA病毒，病毒粒子大小为20 nm～30 nm，具有典型的二十面体结构特征，病毒基因组大小约为7.5 kb。BEV呈世界性广泛流行与分布，并且在众多宿主体内检测到该病毒的特异性抗体，如非洲水牛、黑斑羚、牛、马、狗、猴子、羊驼及人类等。表明BEV感染宿主谱范围较广，且能够感染人类，具有重要公共卫生学意义，应引起足够重视。

1959年，Moll等首次报道BEV感染的病例。随后，全球的科研学者纷纷报道有关BEV感染情况。国内BEV感染属于新发传染病。2011年，中国学者李英利等首次报道从内蒙古某养牛场的牛粪样本中成功分离鉴定出1株BEV流行株，这也是中国第一次有关养牛场中存在BEV感染的报道。2012年，邢泽黎等从长春某牛场发病牛群中分离获得1株E种BEV流行株HY12株，确定了国内牛群存在EV-E感染。2013年，彭小薇等分离到F种BEV。之后，中国山东、北京、吉林、山西、河南等省份地区相继报道BEV感染病例，表明BEV在中国大陆地区已呈现广泛流行的态势。目前，对于BEV发病机制的研究尚处于初步探索阶段，一般认为该病毒在宿主的肠道细胞种繁殖，然后引起病牛轻度腹泻或隐性感染等症状，有时表现为消化系统、呼吸系统和神经系统的症状，在一定条件下引发显著症状。另外，能够从患有睾丸炎、包皮炎、黏膜炎、流产等临床症状的病牛体内分离到BEV。综上表明，肠道病毒感染严重影响牛群的饲料转换率和生产性能，对广西养牛产业的可持续高质量发展造成重大不利影响。因此，迫切需要建立牛肠道病毒的快速、便捷及特异的检测方法，为牛肠道病毒感染的综合防控措施制定提供技术支持。

- 立项的可行性分析

本项目起草单位拥有生物Ⅱ级分子生物学实验室，划分病料处理区、核酸提取区、反应液配制区及核酸扩增区等职能区，配备Ⅱ级生物安全柜、核酸自动抽提仪、实时荧光PCR扩增仪等仪器设备，具备开展动物病毒病原学监测与检测的硬件基础。检测人员均为本科及以上学历，硕士研究生占比超过80%以上，长期从事动物疫病流行病学调查、动物组织样品采集及病原学检测相关业务，具有开展动物病毒病原学基因组序列的比对与分析的能力和经验，曾建立多种不同动物病毒的荧光定量PCR或RT-PCR检测方法及检测标准，在中文核心期刊上发表多篇关于动物病毒检测方法及基因组序列分析的学术论文，具备实施本项目有序开展推进的软件条件。此外，拥有专门配套的动物疫病监测经费，能够保障业务顺利开展。因此，本项目组能够熟练掌握并开展动物疫病的病原学监测与检测相关业务。

- 立项的紧迫性分析

建立特异、便捷、快速的BEV检测方法，是制定BEV综合防控措施的重要基础和前提。目前，针对BEV的检测手段主要有显微镜直接观察、病毒分离鉴定、血清学试验及常规PCR等。2012年，吴丹等建立了牛肠道病毒TaqMan荧光定量RT-PCR检测方法；2015年，朱彤等建立了针对BEV特定基因的RT-PCR和荧光PCR检测方法；2016年，邢泽黎等建立了一种特异性强、敏感性高的双抗夹心ELISA方法。综上，国内外学者针对BEV分别建立了病原学和血清学的诊断方法，但均是针对通用型BEV进行检测，尚无对主要感染牛的E种（1型）和F种（2型）BEV进行检测，而开展动物疫病病病原学调查与诊断，是动物疫病的综合防控措施制定与优化的基础。因此，迫切需对不同基因型的BEV进行检测与临床诊断。

目前，国内针对肠道病毒建立了《出口贝类中肠道病毒EV71的检验方法 实时荧光RT-PCR方法》（SN/T 3631-2013）《国境口岸肠道病毒71型（EV71病毒）实时荧光RT-PCR检测方法》（SN/T 3736-2013）《国境口岸微孔板基因芯片检测方法 第4部分：肠道病毒及肠道病毒71型、柯萨奇病毒A16型》（SN/T 4283.4-2015）《交叉引物恒温扩增检测方法 第7部分：肠道病毒71型》（SN/T 3567.7-2017）等技术标准，尚无针对BEV的任何检测技术标准。本项目通过比对分析E种和F种BEV基因组5′端非编码区（5′UTR）核苷酸序列的共同特征，针对共同保守区域设计特异性检测引物和TaqMan荧光探针，建立E种和F种通用型BEV的实时荧光定量RT-PCR检测方法，不仅能实现对BEV主要基因型的定性检测，还能对病毒核酸进行定量分析，通过收集荧光信号形成典型S型扩增曲线，即可判定BEV检测结果，避免普通RT-PCR扩增凝胶电泳需要人为观察存在误差的干扰。本项目建立的BEV基因通用型实时荧光定量RT-PCR检测方法，具有特异性强、敏感性高及重复性好等优点，可满足BEV流行病学调查与日常监测检测，为BEV综合防控措施的制定提供技术支持。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》项目任务下达后，广西悦牧生物科技有限公司牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责分工，确定工作技术路线，启动标准起草编制工作，具体防城港市动物疫病预防控制中心、广西壮族自治区动物疫病预防控制中心相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关E种和F种牛肠道病毒快速检测的相关技术文献资料。主要有：

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为E种和F种牛肠道病毒实时荧光RT-PCR法涉及的术语和定义、原理、试剂和材料、仪器设备、试验步骤等技术要求。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2024年6月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关牛肠道病毒实时荧光RT-PCR检测方法建立的具体内容，并结合牛肠道病毒实时荧光RT-PCR检测方法实际需要的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（草案）。

2024年7月‒9月，标准编制工作组对前期的研究和数据进了整理并结合前期技术咨询会、征求意见会的内容针对牛肠道病毒测定实时荧光RT-PCR法进行多次讨论、研究，最终形成团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（讨论稿）和编制说明（讨论稿）。

2024年10月，编制小组将团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）向广西壮族自治区动物卫生监督所、广西壮族自治区兽医研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、广西畜牧站、南宁市动物疫病预防控制中心、柳州市动物疫病预防控制中心、梧州市动物疫病预防控制中心、钦州市动物疫病预防控制中心和广西标准化协会等10家单位的10位专家征求意见，共收到意见63条。收到意见后，编制小组对照专家意见，逐条进行讨论，最终确定采纳46条，不采纳17条，经认真修改后形成团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）。

2024年11月，编制小组将团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）初稿上报至广西标准化协会审核。期间，广西标准化协会认真审核，严格把关，从格式到内容多次提出宝贵修改意见，并指导编制小组不断完善标准内容，最终形成团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）终稿，并公开征求社会意见。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析牛肠道病毒的快速检测技术当前现状，调研牛肠道病毒的快速检测技术方法情况，在现有国家、行业标准相关牛肠道病毒测定方法要求的基础上，结合单位和部门多年从业经验而总结起草的。符合当前使用荧光定量RT-PCR方法检测牛肠道病毒的方向与需求，有利于行业的高质量健康发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了不同种牛肠道病毒的检测相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内采用E种和F种牛肠道病毒的快速检测现实检验情况的同时，还考虑到了牛肠道病毒的检测方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对不同种牛肠道病毒检测的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法》主要内容包括E种和F种牛肠道病毒实时荧光RT-PCR法涉及的术语和定义、原理、试剂和材料、仪器设备、试验步骤等技术要求。

- 原理

根据E种牛肠道病毒（BEV-E）和BEV-F基因组序列彼此特异的保守片段，分别设计合成一对特异性引物和一条特异性的荧光双标记TaqMan探针。TaqMan探针两端分别标记一个荧光报告基团和一个荧光淬灭基团。当PCR扩增时，探针被酶切降解，使荧光报告基团和荧光淬灭基团分离，荧光报告基团发出可被仪器接收的荧光信号，通过标准曲线对未知模板进行定量分析。

- 试剂和材料

本标准所用的试剂均为分析纯，实验室用水应符合GB/T 6682的规定。

1.病毒核酸提取试剂盒，选用商品化的病毒核酸提取试剂盒。

2.荧光RT-PCR扩增试剂。根据不同型号的荧光PCR仪，选取合适的实时荧光RT-PCR扩增试剂。

3.引物和探针

针对BEV-E和BEV-F基因组序列的共同保守区域，设计一对检测引物和一条特异性TaqMan探针，预期扩增产物大小为101 bp。

4.质粒提取试剂盒

选用商品化的质粒提取试剂盒。

- 仪器设备

1.生物安全柜：工作吸入风速不低于0.55m/s。

2.荧光PCR仪：控温准确性不高于0.1℃，均一性不高于0.15℃，包含FAM、CY5等滤光片通道。

3.组织研磨仪：研磨过程全封闭，样品之间独立运行，避免交叉污染。

4.台式低温高速离心机：离心力12 000 g及以上。

5.微量可调移液器：2.5 µL、10 µL、100 µL、200 µL和1000 µL等不同量程规格。

6.冰箱：2 ℃～8 ℃和-20 ℃及以下

- 安全要求

兽医实验室生物安全要求应符合GB 19489的规定。

- 样品

样品的采集、保存与运输应符合NY/T 541的规定。

1.样品采集

1.1 拭子/粪便样品采集

无菌采集牛直肠拭子或用棉拭子蘸取新鲜的牛粪便，浸入内含约1 mL 50%甘油-PBS保存液的离心管中，剪去露出管外部分，盖紧离心管盖，标记好编号，密封后冷藏，并于24h内送至实验室立即检测或置-20℃及以下保存3-5天内完成检测。

1.2 组织样品采集

无菌采集牛肠道组织或新鲜肠道内容物置于无菌容器，标记好编号，密封后冷藏，并于24 h内送至实验室立即检测或置-20℃及以下保存3-5天内完成检测。

1.3 全血样品的采集

使用真空管（含EDTA抗凝剂）采集牛全血5 mL及以上，密封后冷藏，并于24 h内送至实验室立即检测或置-20 ℃及以下保存3-5天内完成检测。

2.样品处理

  - 拭子/粪便样品处理

牛直肠拭子或粪便样本高速振荡5min，12 000 r/min离心5min取上清，立即进行BEV核酸提取及检测或-20℃及以下储存备用。

  - 组织样品处理

取适量采集的牛肠道组织或肠道内容物，加入灭菌的0.1 mol/L PBS（pH 7.4）经组织研磨仪处理制成10%组织匀浆液。12 000 r/min离心5min取上清，立即进行BEV核酸提取及检测或-20℃及以下储存备用。

  - 全血样品处理

抗凝全血反复冻融3次后，12 000 r/min离心5min取上清，立即进行BEV核酸提取及检测或-20℃及以下储存备用。

- 试验步骤

1.核酸提取

采用病毒核酸提取试剂盒或核酸提取仪提取样本中的BEV核酸。未能在2h内完成检测的，应置于-20℃及以下保存3天内完成检测。

2. 核酸扩增

2.1 扩增体系

建立20 µL反应体系，扩增体系见表1。

表1 荧光RT-PCR扩增体系

| 试剂 | 体积 |
| --- | --- |
| 荧光RT-PCR一步法扩增酶预混液 | 10 µL |
| BEV-EF上游引物、下游引物（20 pmol/µL） | 各0.5 µL |
| BEV-EF探针（20 pmol/µL） | 0.3 µL |
| 核酸模板 | 2 µL |
| 灭菌双蒸水 | 补足至20 µL |

3.扩增条件

在荧光PCR仪上选取FAM通道，设置反应参数：50℃反转录30min，95℃预变性3min，40个循环（95℃变性15s，60℃退火延伸30s），在每一个循环的60℃时收集FAM通道的荧光信号。

4. 阳性及阴性对照

  - 阴性对照

采用灭菌双蒸水作为阴性对照。

4.2 阳性对照

采用BEV-E和BEV-F阳性病料的核酸作为阳性对照。

- 结果判定

5.1 质量控制

阳性对照的Ct值≤30且出现特异性扩增曲线；阴性对照无Ct值或阴性对照Ct值>35，表明试验成立。

  - 结果判断

待检样品Ct值≤30且出现典型的S型扩增曲线，则判为BEV核酸阳性；待检样品无Ct值或Ct值>30，则判为BEV核酸阴性。

- 试验验证数据

- 特异性数据验证

室温条件下，20µL反应体系中，仅能特异性扩增出E种BEV和F种BEV的cDNA，且Ct值小于35，而不能扩增出牛口蹄疫病毒、牛病毒性腹泻病毒、牛轮状病毒等病毒的DNA或cDNA，说明该标准方法特异性较强。

- 敏感性数据验证

室温条件下，20µL反应体系中，将含有E种BEV特定保守序列的重组质粒标准品和含有F种BEV特定保守序列的重组质粒标准品分别10倍倍比稀释后作为模板，按照本标准的扩增体系检测验证，结果35个循环数以内检测下限值均为10拷贝/微升，说明该标准方法敏感性较高。

- 重复性数据验证

室温条件下，20µL反应体系中，分别对3种不同浓度和不同批次的E种BEV和F种BEV质粒标准品分别进行组内和组间的重复性数据验证，组内与组间分别设置3个重复项验证，结果组内与组间重复性试验Ct值的变异系数均小于2.0 %（表1），说明本标准方法重复性数据验证良好。

表1 组内与组间重复性试验

| 质粒标准品 | 终浓度 （拷贝/微升） | 组内重复性试验Ct值 |  |  | 组间重复性试验Ct值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 x | 标准差 s | 变异系数 CV % | 平均值 x | 标准差 s | 变异系数 CV % |
| p-BEV-E | 7.5×106 | 16.30 | 0.28 | 1.73 | 16.22 | 0.09 | 0.54 |
|  | 7.5×104 | 23.23 | 0.17 | 0.71 | 23.48 | 0.18 | 0.77 |
|  | 7.5×102 | 30.64 | 0.15 | 0.50 | 30.31 | 0.33 | 1.10 |
| p-BEV-F | 7.5×106 | 14.93 | 0.18 | 1.23 | 14.96 | 0.04 | 0.27 |
|  | 7.5×104 | 22.84 | 0.15 | 0.63 | 22.96 | 0.11 | 0.48 |
|  | 7.5×102 | 28.86 | 0.18 | 0.61 | 28.72 | 0.19 | 0.65 |

- 临床应用数据验证

对5份盲样样本分别采用本标准方法及普通PCR方法同时进行检测，结果二者检测结果完全一致，符合率为100 %，说明本标准方法可用于临床诊断检测。

- 实验室间的比对

分别将不同浓度的实验比对样本（编号1-5）分为一式两份，由广西动物疫病预防控制中心和防城港市动物疫病预防控制中心的兽医实验室分别进行组内和组间的检测，检测所用的引物和探针为同批次合成，引物和探针浓度设置相同，反应体系和反应条件一致，比对实验结果。由检测结果得知，阴性、阳性对照均成立的条件下，两个实验室样本的检测Ct值接近，且变异系数控制在2.5%以内，说明本标准方法可用于临床样本的检测。

实验地点

实验日期

实验条件

主要仪器

重复样本孔1

重复样本孔2

重复样本孔3

平均值

标准差

变异系数/%

重复组1

重复组2

重复组3

平均值

标准差

变异系数/%

1

12.077

12.263

12.311

12.22

0.12

1.01

11.798

12.213

12.324

12.11

0.28

2.29

2

18.541

18.725

18.779

18.33

0.38

2.06

18.081

18.766

18.149

18.68

0.12

0.67

3

24.442

25.454

24.869

24.92

0.51

2.04

24.869

25.304

25.151

25.11

0.22

0.88

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

阴性对照

阳性对照

样品编号

组内重复Ct值

0

18.252

广西动物疫病预防控制中心

2024年10月9日

25℃，65%

荧光定量PCR扩增仪、移液器

组间重复Ct值

- 确定依据

分别从特异性数据、敏感性数据、重复性数据、临床应用数据及实验室间比对等方面的实验验证数据来确定本标准方法具有可行性的依据。

- 特异性数据验证。本标准方法仅能检测出E种和F种牛肠道病毒的核酸，而其他动物病毒并不能检测出，说明本标准方法特异性较强；

- 敏感性数据验证。本标准方法在规定扩增循环数内实现检测下限值为10拷贝/微升，高于普通PCR的103拷贝/微升的检测下限，具有敏感性较高的优点；

- 重复性数据验证。设置组内与组间的不同批次的重复性数据验证，结果扩增循环数的变异系数均小于2%，说明本标准方法重复性良好；

- 临床应用数据验证。对临床相同的拭子样本分别采用本标准方法及普通PCR方法同时进行检测，结果二者的检测结果完全一致，符合率为100%，说明本标准方法可应用于临床样本E种和F种通用型牛肠道病毒的检测。

- 实验室间比对验证。由广西动物疫病预防控制中心和防城港市动物疫病预防控制中心的兽医实验室分别对相同的样本进行组内和组间重复性的检测，检测结果符合预期，说明本标准方法可用于临床E种和F种通用型牛肠道病毒的检测。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

截至目前，国内外畜牧兽医行业均无牛肠道病毒基因分型实时荧光定量RT-PCR检测相关的技术标准，国内有出入境检验检疫单位制定的《出口贝类中肠道病毒EV71的检验方法 实时荧光RT-PCR方法》（SN/T 3631-2013）《国境口岸肠道病毒71型（EV71病毒）实时荧光RT-PCR检测方法》（SN/T 3736-2013）《国境口岸微孔板基因芯片检测方法 第4部分：肠道病毒及肠道病毒71型、柯萨奇病毒A16型》（SN/T 4283.4-2015）《交叉引物恒温扩增检测方法 第7部分：肠道病毒71型》（SN/T 3567.7-2017）等技术标准。本标准建立了E种和F种通用型牛肠道病毒的检测 实时荧光定量RT-PCR法，该方法具有特异性强、敏感性高、重复性好，根据扩增曲线和循环数即可判定检测结果等优点，为E种和F种基因通用型牛肠道病毒临床监测检测和流行病学调查提供快速、高效、特异的技术支持。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《E种和F种通用型牛肠道病毒的检测实时荧光RT-PCR法》

标准编制工作组

2024年11月22日