团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《下达2024年第七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕66号）文件精神，由广西兽医协会提出，广西悦牧生物科技有限公司、防城港市动物疫病预防控制中心和广西壮族自治区动物疫病预防控制中心等单位共同起草的团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（项目编号：2024-0703）获批立项。

二、项目背景及目的意义

1.立项的目的意义与必要性

肠道病毒（Enterovirus，EV）属于微核糖核酸病毒科肠道病毒属成员，根据国际病毒分类委员会（ICTV）最新分类，肠道病毒属包括12个肠道病毒种（A～L）和3个鼻病毒种（A、B、C）。其中A～D四种肠道病毒主要感染人，E种肠道病毒（EV-E）和F种肠道病毒（EV-F）主要感染牛，G种肠道病毒主要感染猪，也可以感染羊，H、J种主要感染灵长类动物，I种主要感染单峰骆驼，K、L为新的肠道病毒种，报道较少，也有报道从羊体内检测到EV-E和EV-F。EV感染宿主谱广泛，可感染牛、绵羊、山羊、猪、鹿、羊驼等动物，牛羊感染EV以呼吸道和消化道症状为主，患病动物出现腹泻，脱水严重甚至死亡，是当前导致人类和动物消化系统、神经系统及呼吸系统疾病的重要致病原之一。山羊及绵羊肠道病毒（Caprine/ovine enterovirus，CEV/OEV）是一种新发病原体，主要引起病羊以高热、严重腹泻、流涎等为主要特征的疫病，有时也会表现为脑炎和脊髓炎。羊肠道病毒基因组特征为单股正链RNA病毒，病毒基因组全长约为7.5 kb，其5′端不含有mRNA的帽子结构，ORF编码多聚蛋白前体，3′端含有polyA尾巴。多聚蛋白前体经蛋白酶水解成结构蛋白和非结构蛋白，参与病毒粒子的复制生命周期。

2012年，羊肠道病毒最早于匈牙利被发现并报道，2014年，日本学者从患有腹泻症状的病羊体内检测到CEV，同年，中国学者王明月等从发生严重腹泻和呼吸困难的病羊体内分离到1株CEV。李欣等采用双抗体夹心ELISA方法检测绵羊、山羊的粪便样品，结果绵羊的肠道病毒阳性检出率为58.6 %，山羊的肠道病毒阳性检出率为48.5 %；张群等采用夹心ELISA试剂盒对采自吉林和内蒙古地区的共计1167份粪便样品分别进行小反刍兽疫和CEV检测，结果被检羊群存在较为严重的小反刍兽疫和CEV混合感染。目前，羊肠道病毒已在匈牙利、日本、泰国、中国、英国、德国、奥地利等国家地区被检出。中国吉林、内蒙古、河南、河北、甘肃、青海、山东、宁夏、四川、云南、重庆等地区均存在羊肠道病毒的感染情况，感染率为11.4 %～100 %。以上表明，羊肠道病毒已呈世界性广泛流行与分布，并在中国大陆地区呈大范围的感染趋势，严重危害我国养羊产业高质量健康发展，给广西畜牧业带来巨大经济损失。因此，迫切需要建立羊肠道病毒的快速、便捷及特异的检测方法，为羊肠道病毒感染的综合防控措施制定提供技术支持。

2.立项的可行性分析

本项目起草单位拥有生物Ⅱ级分子生物学实验室，划分病料处理区、核酸提取区、反应液配制区及核酸扩增区等职能区，配备Ⅱ级生物安全柜、核酸自动抽提仪、实时荧光定量PCR扩增仪等仪器设备，具备开展动物病毒病原学监测与检测的硬件基础。检测人员均为本科及以上学历，硕士研究生占比超过80%以上，长期从事动物疫病流行病学调查、动物组织样品采集及病原学检测相关业务，具有开展动物病毒病原学基因组序列的比对与分析的能力和经验，曾建立多种不同动物病毒的荧光定量PCR/RT-PCR检测方法，以及主导或参与制定多项动物病毒病原学的检测标准，并在中文核心期刊上发表多篇关于动物病毒检测方法及基因组序列分析的学术论文，具备实施推进本项目有序开展的软件实力。此外，拥有专门配套的动物疫病监测经费，能够保障业务顺利开展。因此，本项目组能够熟练掌握并开展动物疫病的病原学监测与检测相关业务。

3.立项的紧迫性分析

截止目前，董坤建立了检测羊肠道病毒的RT-PCR检测方法，最低检出限为1.13×103拷贝/微升；鲁海冰建立了双抗体夹心ELISA检测羊肠道病毒抗原的方法。以上方法存在特异性弱、耗时久、人为读取结果产生误差等不足，尚无针对羊肠道病毒的TaqMan实时荧光定量RT-PCR检测方法。TaqMan探针法实时荧光定量检测方法具有特异性强，需3条引物序列均同时与模板特异性结合，才能在扩增酶的作用下实现特异性扩增；敏感性高，在35个扩增循环数内，最低检出限能达到101拷贝/微升；重复性好，组内与组间的重复试验变异系数均能实现小于2 %；耗时短，荧光PCR仪运行1h左右即可判定检测结果。

目前，国内针对肠道病毒建立了《出口贝类中肠道病毒EV71的检验方法 实时荧光RT-PCR方法》（SN/T 3631-2013）《国境口岸肠道病毒71型（EV71病毒）实时荧光RT-PCR检测方法》（SN/T 3736-2013）《国境口岸微孔板基因芯片检测方法 第4部分：肠道病毒及肠道病毒71型、柯萨奇病毒A16型》（SN/T 4283.4-2015）《交叉引物恒温扩增检测方法 第7部分：肠道病毒71型》（SN/T 3567.7-2017）等技术标准，尚无针对CEV/OEV的任何检测技术标准。本项目组通过比对分析基因库中发布的CEV/OEV全基因组序列，针对核苷酸序列保守的区域，采用软件设计一对特异性扩增引物及一条TaqMan双标记探针，建立了CEV/OEV通用型实时荧光定量RT-PCR检测方法，该方法具有特异性强、敏感性高及重复性好等优点，可满足CEV/OEV流行病学调查与日常监测检测，为CEV/OEV综合防控措施的制定提供技术支持，为保障广西养羊产业高质量健康发展保驾护航。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》项目任务下达后，广西悦牧生物科技有限公司牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责分工，确定工作技术路线，启动标准起草编制工作，具体由防城港市动物疫病预防控制中心、广西壮族自治区动物疫病预防控制中心相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关羊肠道病毒快速检测的相关技术文献资料。主要有：

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489实验室 生物安全通用要求

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为通用型羊肠道病毒实时荧光RT-PCR检测的术语和定义、原理、试剂和材料、仪器设备、试验步骤等技术要求。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2024年6月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法的要求，并结合通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（草案）。

2024年7月‒9月，标准编制工作组对前期的研究和数据进行整理并结合前期技术咨询会、征求意见会的内容针对通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法进行多次讨论、研究，最终形成团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（讨论稿）和编制说明（讨论稿）。

2024年10月，编制小组将团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）向广西壮族自治区动物卫生监督所、广西壮族自治区兽医研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、广西畜牧站、南宁市动物疫病预防控制中心、柳州市动物疫病预防控制中心、梧州市动物疫病预防控制中心、钦州市动物疫病预防控制中心和广西标准化协会等10家单位的10位专家征求意见，共收到意见61条。收到意见后，编制小组对照专家意见，逐条进行讨论，最终确定采纳46条，不采纳15条，经认真修改后形成团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）。

2024年11月，编制小组将团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）初稿上报至广西标准化协会审核。期间，广西标准化协会认真审核，严格把关，从格式到内容多次提出宝贵修改意见，并指导编制小组不断完善标准内容，最终形成团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）终稿，并公开征求社会意见。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和参考文献，调研当前羊肠道病毒的快速检测技术基本现状，分析临床上关于羊肠道病毒快速检测技术的迫切需求，在现有国家、行业标准相关羊肠道病毒检测方法要求的基础上，结合单位和部门多年从业经验而总结起草的。符合当前使用荧光定量RT-PCR方法检测羊肠道病毒的方向与需求，有利于推动行业的高质量健康发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了羊肠道病毒的检测相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内采用通用型羊肠道病毒的快速检测现实检验情况的同时，还考虑到了羊肠道病毒的检测方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对通用型羊肠道病毒检测的指导参考。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》主要内容包括羊肠道病毒实时荧光RT-PCR检测的原理、试剂与材料、仪器设备、试验步骤等技术要求。

- 原理

根据CEV/OEV基因组序列的保守片段，设计合成一对特异性引物和一条特异性的荧光双标记TaqMan探针。TaqMan探针两端分别标记一个荧光报告基团和一个荧光淬灭基团。当PCR扩增时，探针被酶切降解，使荧光报告基团和荧光淬灭基团分离，荧光报告基团发出可被仪器接收的荧光信号，通过标准曲线对未知模板进行定量分析。

- 试剂和材料

1.病毒核酸提取试剂盒，选用商品化的病毒核酸提取试剂盒。

2.荧光RT-PCR扩增试剂。根据不同型号的荧光PCR仪，选取合适的实时荧光RT-PCR扩增试剂。

3.引物和探针

针对CEV/OEV基因组序列的保守片段，设计合成一对特异性引物和一条特异性的荧光双标记探针。预期扩增产物大小为101 bp。

4.质粒提取试剂盒

选用商品化的质粒提取试剂盒。

- 仪器设备

1.生物安全柜：工作吸入风速不低于0.55m/s。

2.荧光PCR仪：控温准确性不高于0.1℃，均一性不高于0.15℃，包含FAM等滤光片通道。

3.组织研磨仪：研磨过程全封闭，样品之间独立运行，避免交叉污染。

4.台式低温高速离心机：离心力12 000 g及以上。

5.微量可调移液器：2.5 µL、10 µL、100 µL、200 µL和1000 µL等不同量程规格。

6.冰箱：2 ℃～8 ℃和-20 ℃及以下

- 安全要求

兽医实验室生物安全要求应符合GB 19489的规定。

- 样品

1.样品采集

1.1 拭子/粪便样品采集。

无菌采集羊直肠拭子或新鲜羊粪便，浸入1 mL 50%甘油-PBS保存液中，剪去露出管外部分，盖紧离心管盖，密封后冷藏，并于24h内送至实验室立即检测或置-20℃及以下保存3-5天内完成检测。

1.2 组织样品采集

无菌采集羊肠道组织或新鲜肠道内容物置于无菌容器，密封后冷藏，并于24h内送至实验室立即检测或置-20℃及以下保存3-5天内完成检测。

  - 全血样品采集

使用真空管（含EDTA抗凝剂）采集动物全血2 mL～5 mL，密封后冷藏，并于24h内送至实验室立即检测或置-20℃及以下保存3-5天内完成检测。

2.样品处理

  - 拭子/粪便样品处理

羊直肠拭子或粪便样品高速振荡5min，12 000 r/min离心5min取上清，立即进行CEV/OEV核酸提取及检测或-20℃及以下储存备用。

  - 组织样品处理

取适量采集的羊肠道组织或肠道内容物，加入灭菌的0.1 mol/L PBS（pH 7.4）经组织研磨仪处理制成10%组织匀浆液。12 000 r/min离心5min取上清，立即进行CEV/OEV核酸提取及检测或-20℃及以下储存备用。

  - 全血样品处理

抗凝全血反复冻融3次后，12 000 r/min离心5min取上清，立即进行CEV/OEV核酸提取及检测或-20℃及以下储存备用。

- 试验步骤

1.核酸提取

采用病毒核酸提取试剂盒或核酸提取仪提取样本中的CEV/OEV核酸。未能在2h内完成检测的，应置于-20℃及以下保存。

2. 核酸扩增

2.1 扩增体系

建立20 µL反应体系，扩增体系见表1。

表1 荧光RT-PCR扩增体系

| 试剂 | 体积 |
| --- | --- |
| 荧光RT-PCR一步法扩增酶预混液 | 10 µL |
| CEV上游引物、下游引物（20 pmol/µL） | 各0.5 µL |
| CEV探针（20 pmol/µL） | 0.4 µL |
| 核酸模板 | 2 µL |
| 灭菌双蒸水 | 补足至20 µL |

3.扩增条件

在荧光PCR仪上选取FAM通道，设置反应参数：50℃反转录30min，95℃预变性3min，40个循环（95℃变性15s，60℃退火延伸30s），在每一个循环的60℃时收集FAM通道的荧光信号。

4. 阳性及阴性对照

  - 阴性对照

采用灭菌双蒸水作为阴性对照。

4.2 阳性对照

采用含有CEV/OEV基因组保守序列的重组质粒标准品p-CEV作为阳性对照。

5. 结果判定

5.1 质量控制

阳性对照的Ct值≤30且出现特异性扩增曲线；阴性对照无Ct值或阴性对照Ct值>35，表明试验成立。

  - 结果判断

待检样品Ct值≤30且出现典型的S型扩增曲线，则判为CEV/OEV核酸阳性；待检样品无Ct值或Ct值>30，则判为CEV/OEV核酸阴性。

- 实验验证数据

- 特异性数据验证

室温条件下，20µL反应体系中，阴性及阳性对照成立条件下，仅能特异性扩增出羊肠道病毒的核酸，且Ct值小于35，而不能扩增出羊口蹄疫病毒、小反刍兽疫病毒、羊痘病毒等病毒的DNA或cDNA，说明该标准方法特异性较强。

- 敏感性数据验证

室温条件下，20µL反应体系中，将含有羊肠道病毒基因组保守序列的重组质粒标准品p-CEV10倍倍比稀释后作为模板，按照本标准的扩增体系和扩增方法检测验证，结果检测下限为101拷贝/微升，说明该标准方法敏感性较高。

- 重复性数据验证

室温条件下，20µL反应体系中，对3种不同浓度和不同批次的p-CEV质粒标准品分别进行组内和组间的重复性数据验证，组内与组间分别设置3个重复项验证，结果组内与组间重复性试验Ct值的变异系数均小于2.0%（表1），说明本标准方法重复性数据验证结果良好。

表1 组内与组间重复性试验数据

| 质粒标准品 | 终浓度 （拷贝/微升） | 组内重复性试验Ct值 |  |  | 组间重复性试验Ct值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 x | 标准差 s | 变异系数 CV % | 平均值 x | 标准差 s | 变异系数 CV % |
| p-CEV | 1.5×106 | 16.30 | 0.28 | 1.72 | 16.20 | 0.15 | 0.93 |
|  | 1.5×104 | 23.27 | 0.17 | 0.73 | 23.69 | 0.05 | 0.21 |
|  | 1.5×102 | 30.64 | 0.15 | 0.49 | 30.26 | 0.43 | 1.42 |

- 临床应用数据验证

对5份盲样样本分别采用本标准方法及普通PCR方法同时进行检测，结果二者检测结果完全一致，符合率为100 %，说明本标准方法可用于临床诊断检测。

- 实验室间的比对检测

分别将不同浓度的实验比对样本（编号1-5）分为一式两份，由广西动物疫病预防控制中心和防城港市动物疫病预防控制中心的兽医实验室分别进行同时间的组内检测和不同时间的组间检测，检测所用的引物和探针为同批次合成，引物和探针浓度设置相同，反应体系和反应条件一致，进行实验室间的比对检测。检测结果显示，阴性、阳性对照均成立的条件下，同一编号的样本两个实验室检测的Ct值接近，且变异系数控制在2%以内，说明本标准方法可用于临床样本的检测。

- 确定依据

分别从特异性数据、敏感性数据、重复性数据、临床应用数据及实验室间比对等方面的实验验证数据来确定本标准方法具有可行性的依据。

- 特异性数据验证。本标准方法仅能检测出羊肠道病毒的核酸，而其他动物病毒的核酸并不能检测出，说明本标准方法特异性较强；

- 敏感性数据验证。本标准方法在35个扩增循环数内实现检测下限值为101拷贝/微升，高于普通PCR的103拷贝/微升检测下限，具有敏感性较高的优点；

- 重复性数据验证。设置组内与组间的不同批次的重复性数据验证，结果扩增循环数的变异系数均小于2%，说明本标准方法重复性良好；

- 临床应用数据验证。对临床相同的拭子样本分别采用本标准方法及普通PCR方法同时进行检测，结果二者的检测结果完全一致，符合率为100%，说明本标准方法可应用于临床羊肠道病毒的核酸检测。

- 实验室间比对验证。由广西动物疫病预防控制中心和防城港市动物疫病预防控制中心的兽医实验室分别对相同的样本进行组内和组间的检测，检测结果符合预期，说明本标准方法可用于临床样品羊肠道病毒的核酸检测。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

截至目前，国内外畜牧兽医行业均无羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR检测相关的技术标准，国内有出入境检验检疫单位制定的《出口贝类中肠道病毒EV71的检验方法 实时荧光RT-PCR方法》（SN/T 3631-2013）《国境口岸肠道病毒71型（EV71病毒）实时荧光RT-PCR检测方法》（SN/T 3736-2013）《国境口岸微孔板基因芯片检测方法 第4部分：肠道病毒及肠道病毒71型、柯萨奇病毒A16型》（SN/T 4283.4-2015）《交叉引物恒温扩增检测方法 第7部分：肠道病毒71型》（SN/T 3567.7-2017）等技术标准。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《通用型羊肠道病毒实时荧光定量RT-PCR法》

标准编制工作组

2024年11月22日