团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》（征求意见稿）编制说明

- 一、任务来源、起草单位

根据《广西标准化协会关于下达2024年第三十七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2024〕261号）文件精神，由广西抗癫痫协会提出，广西医科大学第一附属医院、广西医科大学第二附属医院、右江民族医学院附属医院等单位共同起草的团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》（项目编号：2024-3701）已获批立项。

- 二、制定标准的必要性和意义

神经重症医学（neurocritical care medicine）作为新兴的神经病学和神经外科学亚专业，综合神经病学、神经外科学、重症医学、麻醉医学、急诊医学及神经影像、神经介入等多学科知识、技能，为神经系统疾病危重患者提供全面、系统和高质量的医学监护与救治。由于中枢神经系统结构和功能复杂，脑组织耐受缺血缺氧能力差，神经功能评价、监测方法多样，治疗干预手段复杂且有限。因此，神经系统急危症的管理要求更高的紧迫性、统筹性和协调性。

脑电图（electroencephalogram，EEG）通过记录脑内神经元电活动可敏感地反映脑功能的变化，尤其是对脑组织缺血、缺氧、代谢异常等均较敏感，其波幅、频率的变化均与脑组织损害有关，且可实现床旁、长程、重复检测，使用便捷，是目前NICU较为理想的脑功能监测及评价的工具之一。根据全国三级公立医院神经重症住院患者医疗质量现状调查显示，神经重症患者中男性患者占比（58.61%）高于女性患者；以中老年患者为主，平均年龄在58岁。随着神经重症治疗技术的不断发展进步，医疗质量和医疗效率不断提高，神经重症患者住院死亡率由4.56%降至2.42%，同时数据显示神经重症患者年出院人次由25939人次逐年升至47996人次，呈现逐年上升趋势，神经重症已经是一个值得重视的临床和科学问题。经编制组前期调研调查，广西区内三级医院的神经内科年门诊量约6-10万人次左右，平均住院量约为2000-4000人次/年左右。近3年广西医科大学一附院院内重症病房有数量6个，目前能够应用脑电图监测的病房有2个。其中神经内科重症病床13张，出院患者大概有500例/年。可见神经重症患者数量多，脑电图评估脑功能救治技术应用需求大。

通过制定团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》，以标准为抓手，统一规范神经重症患者脑电图评估脑功能的技术实施流程，更好地指导医者实施神经重症患者脑电图评估脑功能技术，为规范神经重症患者脑电图评估脑功能的技术提供有效科学的依据，对提升我国神经重症领域临床研究水平，推动全区神经重症治疗及脑功能评估规范化发展具有重要意义。

- 三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》项目任务下达后，广西医科大学第一附属医院、广西医科大学第二附属医院、右江民族医学院附属医院成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西医科大学第一附属医院、广西医科大学第二附属医院、右江民族医学院附属医院等起草单位组成标准编制工作组，编制工作组下设三个小组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关脑电图评估神经重症患者脑功能技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对脑电图评估神经重症患者脑功能技术研究情况和目前医学界对脑电图评估神经重症患者脑功能技术的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》团体标准发布后，组织相关医院开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对脑电图评估神经重症患者脑功能技术进行实践验证和运用，保证脑电图评估神经重症患者脑功能技术的准确性，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关“脑  功能”相关文献资料。主要有：

《DB22/T 3556—2023  脑小血管病相关认知功能障碍中医诊疗规范》

《T/ZMDS 10013—2022  近红外脑功能成像设备通用技术要求》

《T/JD 0006—2022  强制隔离戒毒人员防复吸脑功能训练系统操作规范》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体脑电图评估神经重症患者脑功能技术的评估设备要求、评估人员要求、评估方法、评估内容及要求、脑电图描述和诊断等要求。

（四）形成草案、征求意见稿

2024年10～11月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对脑电图评估神经重症患者脑功能技术的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2024年11月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关脑电图评估神经重症患者脑功能技术要求，并结合广西医科大学第一附属医院、广西医科大学第二附属医院、右江民族医学院附属医院临床实践研究的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》（草案）。

2024年11月～12月，标准编制工作组深入各医院进行实地调研，并组织相关主管单位等召开标准研讨会，收集反馈了大量意见，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，掌握了脑电图评估神经重症患者脑功能技术的基本情况以及要求，最终形成了团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》（征求意见稿）及其编制说明。

- 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

- （一）编制原则

- 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析脑电图评估神经重症患者脑功能技术当前现状，在现有国家、行业标准相关标准体系要求的基础上，结合广西医科大学第一附属医院、广西医科大学第二附属医院、右江民族医学院附属医院等单位多年的实验研究、实践经验总结起草的。符合当前标准体系建设的相关要求，保证脑电图评估神经重症患者脑功能技术准确性，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

- 2、协调性原则

本文件编写过程中注重与脑电图评估神经重症患者脑功能技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- 3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内脑电图评估神经重症患者脑功能技术实际情况的同时，考虑到脑电图评估神经重症患者脑功能技术发展需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性的条款，作为对脑电图评估神经重症患者脑功能技术发展的指导。

- （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

- （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

经查阅，截至目前，暂无与“脑电图评估神经重症患者脑功能”、“脑电图评估”、“脑电图  评估”、“神经重症”、“脑电图  神经重症”、“神经重症脑电图”、“脑功能评估”、“脑功能  评估” 相关的国家标准、行业标准、地方标准有：

1.《DB22/T 3556-2023脑小血管病相关认知功能障碍中医诊疗规范》规定了脑小血管病相关认知功能障碍的诊断、辨证论治、其他疗法、预防和调护，适用于脑小血管病相关认知功能障碍的中医诊断和治疗。而本标准以脑电图评估神经重症患者脑功能为对象，标准化对象不适用。

2.《T/ZMDS 10013—2022近红外脑功能成像设备通用技术要求》提出了近红外脑功能成像设备的组成，外观和结构、技术参数、软件、连续工作时间、电源电压适用能力、电磁兼容性、环境试验方面的基本要求，以及相应的试验方法，适用于利用近红外光谱技术对大脑皮质表面区域血液中的血红蛋白浓度变化进行多点测量，并呈现脑血氧含量相对变化在大脑皮层分布图像的装置。该标准不涉及脑电图评估神经重症患者脑功能。

3.《T/JD 0006—2022强制隔离戒毒人员防复吸脑功能训练系统操作规范》规定了基本原则、人员要求、场地及设备、训练流程、后续巩固和应急管理的要求。该标准不涉及脑电图评估神经重症患者脑功能。

上述“脑  功能”相关标准不直接涉及脑电图评估神经重症患者脑功能技术，不适用于脑电图评估神经重症患者脑功能。目前尚无脑电图评估神经重症患者脑功能相关的标准，属于标准空白，现行的部分相关标准，不能有效指导脑电图评估神经重症患者脑功能往规范化方向发展。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 五、主要条款的说明

团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》主要章节内容包括脑电图评估神经重症患者脑功能技术的评估设备要求、评估人员要求、评估方法、评估内容及要求、脑电图描述和诊断等要求。

本标准的创新点在于引入了线性及非线性的脑电图分析技术，包括相对频带能量(RBP)、振幅整合脑电图(aEEG)、95%光谱边缘频率、δ与α功率比（DAR）、（θ+δ）与（α+β）功率比（DTABR）、（θ+δ）波病灶侧/病灶对侧的比值[（θ+δ）I/C]、α波病灶侧与病灶对侧功率比值(αI/C)和F3-F4光谱熵、Hurst指数、李亚普诺夫指数、相关维数、近似熵、频谱分析、同步性分析等，这些技术可以更准确地反映神经重症患者的脑功能状态，从而提高评估的准确性和效率。

- 评估设备要求

目前神经重症病房（Neurological intensive care unit，NICU）最常用的神经电生理监测技术是脑电图（electroencephalogram，EEG）、诱发电位（evoked potentials，EP）和肌电图（electromyography，EMG）。EEG主要使用连续脑电图(continuous EEG，cEEG)、定量脑电图(quantitative EEG，qEEG)结合视频脑电图（video electroencephalogram，VEEG）进行。神经重症患者的EEG记录可按照常规10～20系统，安放19～21个记录电极。EEG仪器需要32导或更多通道的放大器。通常使用有同步qEEG(包括振幅整合EEG、功率谱、时频图及爆发-抑制定量分析等项目)的处理和分析软件。

硬件设备中，可移动式或固定式 VEEG 设备均可使用，但可移动式VEEG更适合NICU重症患者的床旁监测。脑电图仪需要同时配备多导生理记录传感器，用于同步记录心电、肌电、呼吸、血氧饱和度等参数。

推荐接入脑电图专用局域网的中央服务器系统，以便实现大容量数据存储和多终端远程访问。如床旁移动式设备无法进行有线网络连接，可使用无线连接。推荐NICU的VEEG数据与院内脑电图室实现远程连接，以实现数据共享并方便双方及时沟通合作。

- 评估人员要求

NICU的脑电图团队应包括具有脑电图专业基础的脑电图医师、NICU医师、脑电图技师和NICU护士。团队人员的工作职责可根据各NICU情况有所调整，但强调应建立规范化的工作流程，以利于脑电图医技人员与NICU医护人员之间密切的沟通合作。

脑电图医师：要求具有执业医师资格，经过系统的脑电图和癫痫专业培训，能独立进行长程VEEG和CEEG监测的操作、阅图和症状学分析，具有对NICU相关脑电图和神经电生理监测的诊断能力，掌握对癫痫发作的观察和处置方法，通过脑电图中级及以上水平考试。

NICU医师：建议NICU配备重点负责CEEG监测的临床医师，应为中级或以上技术职称，具有NICU工作经验，经过系统的脑电图专业培训，并具有至少3个月的CEEG学习经历。具备对定量脑电图（quantitative EEG，qEEG）进行实时分析的能力和对原始脑电图的初步阅图能力。

脑电图技师：要求具有医学教育背景，经过系统的脑电图专业培训，熟练掌握脑电图仪器操作、能及时识别和排除NICU环境中的各种伪差，能够识别危重症患者脑电图常见模式，具备对qEEG进行实时分析的能力。通过脑电图初级及以上水平考试或神经电生理专业（脑电图）技术职称考试。

NICU护士：要求具有NICU的护理工作经验，经过初步的振幅整合脑电图（amplitude integrated electroencephalogram，aEEG）专业培训，基本掌握脑电图仪器的调试、电极安放、参数调整等操作，能及时识别和排除常见伪差。

- 评估前准备

进行评估前，需要开展以下准备工作：

(1)签署脑电图检查的知情同意书。

(2)评估药物对脑电图的影响，包括麻醉镇静药物、抗癫痫药物、抗精神病药物等，必要时检测相关血药浓度。

(3)清洁头皮，必要时剪短头发。

(4)检查头皮是否存在破损或感染，安放电极时需避开。

(5)准备脑电图检测相关物品，包括酒精、磨砂膏、导电膏、棉签、纱布，针极电极安放前需安尔碘消毒皮肤。

(6)选择电极：盘状电极或针极电极。

参数设定：头皮电极间电阻达到最小（1000<电阻<5kΩ)。双侧电极阻抗基本匹配。时间常数通常为0.3s。高频滤波为30-75Hz，低频滤波为0.3-0.5Hz。灵敏度为7μV/mm或10μV/mm,脑死亡判定时2μV/mm。陷波为50Hz。

- 评估方法

1.电极安放

操作人员在安装电极或其他接触患者的操作前应认真洗手或使用快速手消毒液，并对患者头皮进行清洁处理。应使用经过消毒的盘状电极，用导电膏、医用胶纸（布）及弹力帽妥善固定电极。不推荐使用桥式电极或针电极，不推荐使用火棉胶固定。每次记录结束后，应使用流动清水彻底清洗电极，然后用75%酒精或消毒湿纸巾擦拭电极，必要时使用紫外线消毒，以备下一次使用。所有放置在患者病房内的脑电图仪器设备均应定期清洁消杀。

2.电极位置

脑电图记录电极标准化位置的基本原则是左右对称，距离等比例，覆盖大脑半球凸面的主要解剖部位，建立普遍一致并可重复对比的电极位置系统。国际临床神经生理学联合会于1958年制定的国际10～20电极系统至今仍然是应用最为广泛的标准电极位置。对于常规脑电图，10～20电极系统对大多数患者已经足够，同时也兼顾了操作时间、精力和成本方面。对于癫痫的诊断和鉴别诊断，在多数情况下10～20系统的VEEG监测也能满足诊断要求。

若患者头围小，可适当减少记录电极数目，如使用9个或11个脑电记录电极。9个记录电极为10～20系统的Fp1/Fp2、C3/C4、T3/T4、O1/O2和Cz，其中Fp1/Fp2也可改为Fp3/Fp4（位于Fp1/Fp2和F3/F4中间的位置）。11个记录电极是在上述9个电极的基础上增加Fz和Pz。参考电极位于A1和A2。耳垂小的患者，也可用乳突（M1和M2）部位代替。地线（G）位于前额中线或乳突。安放电极时应尽量避开颅骨未闭合部位（如前囟或后囟）、头皮水肿、血肿或头皮破损处，但要注意左右对称并在记录中注明电极位置的调整。常规放置1导心电图、1导肌电图（下颌）、双侧眼动图电极和呼吸传感器。

3.头皮护理

如对患者进行长程脑电图监测，电极很容易压迫损伤局部头皮。护理人员应每12h左右暂时中断记录，将全部电极取下并适当清理头皮，间隔2h后再重新放置电极继续记录，以防止皮肤压伤。如发生皮肤破损应给予适当处理，必要时终止脑电图检查。建议每班有相对固定的护士负责。

4.导联方式

神经重症患者脑电图推荐以同侧耳电极为参考进行记录，以双极导联为主进行脑电图回放分析。耳电极参考在患者记录中非常容易被心电伪差活化，电极数量少且背景电压波动大则容易导致平均参考活化，因此仅在必要时使用参考导联分析。表1所列的导联组合方式基本涵盖了患者脑电图分析的基本需求，如果将所有这些导联方式均编排在脑电图室所使用的仪器内，既可以根据所分析的脑电图特点灵活选用适当的导联方式，又方便在不同脑电图室之间相互交流。对比左右脑区时建议选择双极导联 1；评估半球间同步性、对称性及判断发作起始侧别时建议选择双极导联2或双极导联3。

表1  患者脑电图导联组合

| 编号 | 双极导联1 |  | 双极导联2 |  | 双极导联3 |  | 平均参考导联 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fp1-T3 | 左右颞区 | Fp1-T3 | 左侧半球 | Fp1-T3 | 左侧半球 | FP1-Ave | 左侧半球 |
| 2 | T3-O1 |  | T3-O1 |  | T3-O1 |  | T3-Ave |  |
| 3 | Fp2-T4 |  | Fp1-C3 |  | Fpl-C3 |  | C3-Ave |  |
| 4 | T4-O2 |  | C3-O1 |  | C3-01 |  | O1-Ave |  |
| 5 | Fp1-C3 | 左右旁中线区 | Fz-Cz | 中线 | Fp2-C4 | 右侧半球 | FP2-Ave | 右侧半球 |
| 6 | C3-O1 |  | Cz-Pz |  | C4-O2 |  | T4-Ave |  |
| 7 | Fp2-C4 |  | Fp2-C4 | 右侧半球 | Fp2-T4 |  | C4-Ave |  |
| 8 | C4-O2 |  | C4-O2 |  | T4-O2 |  | O2-Ave |  |
| 9 | T3-C3 | 横联 | Fp2-T4 |  | T3-C3 | 横联 | Fz-Ave | 中线 |
| 10 | C3-Cz |  | T4-O2 |  | C3-Cz |  | Cz-Ave |  |
| 11 | Cz-C4 |  | T3-C3 | 横联 | Cz-C4 |  | Pz-Ave |  |
| 12 | C4-T4 |  | C3-Cz |  | C4-T4 |  | EOG-L | 其他生理监测 |
| 13 | Fz-Cz | 中线 | Cz-C4 |  | EOG-L | 其他生理监测 | EOG-R |  |
| 14 | Cz-Pz |  | C4-T4 |  | EOG-R |  | EKG |  |
| 15 | EOG-L | 其他生理监测 | EOG-L | 其他生理监测 | EKG |  | EMG |  |
| 16 | EOG-R |  | EOG-R |  | EMG |  | Res |  |
| 17 | EKG |  | EKG |  | Res |  |  |  |
| 18 | EMG |  | EMG |  |  |  |  |  |
| 19 | Res |  | Res |  |  |  |  |  |

- 评估内容及要求

1.常规脑电图

短程 VEEG 监测记录时间不超过 4 h，但不应短于 2 h，应至少包括一个完整的清醒-活动睡眠-安静睡眠周期。短程 VEEG 适用于对高危神经重症患者脑电图背景的评估。如背景活动为重度异常，或监测到癫痫发作（包括电发作），应延长 VEEG 监测时间（即进行长程 VEEG 监测），或在短期内进行系列的短程VEEG 复查，以评估病情变化及转归。

长程 VEEG 监测记录时间≥4 h。推荐用于患者发作的诊断和鉴别诊断，以及高危患者重度脑电图异常的持续监测。癫痫发作患者应持续监测到发作消失后12～24 h；脑电图进行性恶化的患者应监测到临床和脑电图状态稳定后 12～24 h，包括改善后的稳定，或稳定在低电压-电静息状态 12～24 h。监测结束时间由 NICU 医生和脑电图医生根据病情和脑电图情况决定。

2.振幅整合脑电图

（1）记录方法

应在 VEEG 监测的基础上同步显示 aEEG 模式，以便根据原始脑电图对 aEEG 出现的可疑图形进行更准确的解读，不宜单独进行 aEEG 监测。理论上，所有电极位点都可在原始脑电图基础上转化为 aEEG 显示出来，推荐采用 C3-Cz 和 C4-Cz 导联显示左右侧的 aEEG，必要时可显示更多导联，但显示全部导联的aEEG 并不能增加更多信息。

（2）aEEG 的实时分析

在 VEEG-aEEG 监测期间，神经重症病房的医生和护士应随时关注 aEEG 的变化趋势，一旦发现aEEG 的下界降至 5 μV 以下，或出现可疑发作期模式，应与脑电图室医技人员联系，及时回看原始脑电记录，以便发现问题及时处置。

3.床旁观察和操作

（1）床旁观察

患者 VEEG 记录中的视频录像难以记录到临床行为的微小变化，因此需要护士或脑电图技师在床旁随时观察并实时标记于脑电图记录中，包括患者的体位变化、肢体运动、面部运动、睁闭眼、护理和治疗操作等事件，并记录各种相关治疗干预的时间和对治疗的反应。

（2）床旁操作

监测中尽可能减少护理操作或相对集中进行医疗护理操作，以减少对脑电图记录的干扰。护士及脑电图技师应及时发现和排除各种伪差。监测期间应在患者平稳睡眠时（一般是在记录结束前）给予声音或触觉刺激，标注刺激内容及时间，观察脑电图对刺激的反应。

- 脑电图描述和诊断

1.基本信息

临床诊断信息可参考脑电图申请单或病历信息，尽可能使用标准化的疾病诊断名称，以便于统计分析。重症患者诊断项目较多，电子报告数据库提供了大多数常见疾病，可选择与脑电图检查目的相关的诊断项目填写。

2.脑电图描述

对神经重症患者脑电图记录的描述应反映患者的基本脑功能状态。应尽可能使用数据库提供的标准化脑电图术语，同时对特殊脑电图现象也需要做出个体化的描述。脑电图报告的描述部分应包括以下项目：清醒-睡眠周期、背景活动、发作间期癫痫样放电、其他特殊异常脑电图、发作事件、发作症状学描述、发作期脑电图描述、对诊断性或治疗性干预的反应。

3.脑电图诊断

神经重症患者脑电图诊断是基于患者的年龄和脑电图特征得出的结论。脑电图诊断应简单明了、主次分明，重点突出。

- 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 七、实施标准的措施

- （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以起草单位主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

- （二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让管理人员和技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，推动广西医疗卫生事业高质量发展。

- （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入区内相关医院组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

- （四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《脑电图评估神经重症患者脑功能技术规范》

标准编制工作组

2024年12月10日