| ICS | 67.040 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 14 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法

Rapid screening of dioctyl terephthalate in edible oil by surface-enhanced Raman spectroscopy

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂和材料	1

6  仪器和设备：	2

7  分析步骤	2

8  结果判定	3

9  质量控制	3

附录A（资料性）  对苯二酸二肼和DOTP修饰产物的表面增强拉曼光谱图	4

附录B（资料性）  快速检测方法性能指标计算表	5

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由防城港市检验检测中心提出和宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：防城港市检验检测中心、武汉食品化妆品检验所、中国检验认证集团广西有限公司、防城港枫叶粮油工业有限公司、广西标准化协会、广西食品药品审评查验中心、广西一东盟食品检验检测中心、湖北工业大学、广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、防城海关综合技术服务中心、防城港澳加粮油工业有限公司、广西港青油脂有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、广西渤海农业发展有限公司、中粮油脂(钦州)有限公司、大海粮油工业(防城港)有限公司、嘉里粮油(防城港)有限公司、海南澳斯卡国际粮油有限公司。

本文件主要起草人：白永庆、方慧文、张璐、侯菲菲、戴大雄、陈军妃、何平、姚成、颜锋、路燕、涂风琴、谢宏昭、段玉林、王海波、王天顺、张科、王澍、陈哲、唐炜轩、陈延伟、苏子华、罗新德、李艳飞、刘有幸、韦晓巨、廖永平、黄永乐、吴志国、王旭红、刘东强、梁丽凡、李伟、武喜东、冯晓、覃刘冬、莫乃静、黄琪喜、王康、黄翠云、黄耀炳、黄萍萍、黄叶欣。

食用油中对苯二甲酸二辛酯快速筛查  表面增强拉曼光谱法

范围

本文件描述了表面增强拉曼光谱快速筛查食用油中对苯二甲酸二辛酯的方法。

本文件适用于食用油中的对苯二甲酸二辛酯的快速筛查，本方法检出限为10 mg/kg。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

采用水合肼将对苯二甲酸二辛酯（DOTP）还原成对苯二酸二肼，进行拉曼光谱扫描。与标准谱图库中的对苯二酸二肼特征拉曼位移进行匹配识别，对样品中的DOTP进行定性判定。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

试剂

氯化钠。

氯金酸（纯度≥99.9％）。

柠檬酸钠（纯度≥99.0％）。

乙醇（色谱纯）。

正己烷。

乙腈。

水合肼（85％）。

标准品

DOTP标准品，CAS：6422-86-2，纯度≥97.0％，或经国家认证并授予标准物质证书的标准品。

对苯二酸二肼标准品，CAS：136-64-1，纯度≥96.0％，或经国家认证并授予标准物质证书的标准品。

溶液配制

氯化钠溶液：准确称取11.7 g氯化钠（5.1.1）于烧杯中，加水溶解，移入200 mL容量瓶中，加水定容至刻度。

氯金酸溶液（0.01 Wt％）：准确称取0.1 g氯金酸（5.1.2）于烧杯中，加水溶解，移入1 000 mL容量瓶中，加水定容至刻度。

柠檬酸钠溶液（1 Wt％）：准确称取0.1 g柠檬酸钠（5.1.3）于烧杯中，加水溶解，移入10 mL容量瓶中，加水定容至刻度。

纳米金溶胶：将100 mL氯金酸溶液（5.3.2）煮沸，一次性快速加入0.75 mL柠檬酸钠溶液（5.3.3）,待溶液变为红棕色后，保持煮沸30 min，冷却，备用。

DOTP标准储备液：准确称取100.0 mgDOTP标准品（5.2.1）于烧杯中，加乙醇（5.1.4）溶解，移入100 mL容量瓶中，加乙醇（5.1.4）定容至刻度，配制成浓度为1 mg/mL的标准储备液。

DOTP标准工作溶液：吸取0.2 mLDOTP标准储备液于50 mL容量瓶中，加乙醇（5.1.4）定容至刻度，配制成浓度为4 µg/mL标准工作溶液。

对苯二酸二肼标准储备液：准确称取10.0 mg对苯二酸二肼标准品（5.2.2）于烧杯中，加乙醇（5.1.4）溶解，移入100 mL容量瓶中，加乙醇（5.1.4）定容至刻度，配制成浓度为100 µg/mL的标准储备液。

对苯二酸二肼标准工作溶液：吸取0.1 mL对苯二酸二肼标准储备液于100 mL容量瓶中，加乙醇（5.1.4）定容至刻度，配成浓度为0.1 µg/mL工作溶液。

仪器和设备：

拉曼光谱仪。稳频激光光源：发射波长为785 nm±1 nm，线宽＜0.1 nm，能量≥250 mW；光谱分辨率≤15 cm-1；光谱响应范围200 cm-1～2 000 cm-1，或大于该响应范围。

电子天平：感量为0.1 mg。

恒温水浴锅：温度精度±1 ℃

YST-36水浴氮吹仪。

高速离心机：最高转速不低于4 000 r/min。

涡旋振荡器。

固相萃取（SPE）装置，SPE柱为SHIMSEN Styra Glass PAEs复合填料玻璃柱(6 mL)。

分析步骤

试样处理

准确称取食用油样品5 g，依次加入3 mL正己烷（5.1.5）和5 mL乙腈（5.1.6），涡旋提取1 min后（必要时重复提取一次），以4 000 r/min离心5 min，取上清液，待净化。

SPE净化

SPE柱中加入15 mL乙腈（5.1.6）活化，弃去流出液；取1 mL待净化液加入SPE柱，再加入2 mL乙腈（5.1.6）洗脱，收集洗脱液，于40 ℃水浴氮吹至近干，用100 µL乙醇（5.1.4）复溶，得到净化液。

DOTP亲水性修饰

移取100 µL净化液（7.2），加10 µL水合肼溶液（5.1.7），于80 ℃水浴反应10 min，40 ℃水浴氮气吹干后用0.3 mL水复溶，得到亲水性修饰后的净化液复溶液，待测。

仪器参考条件

参考条件如下，不同型号仪器，可根据实际情况调节：

激发光源：785 nm；

功率：70 w；

扫描时间：3 s；

测定次数：3次。

测定

分别移取200 µL对苯二酸二肼标准工作溶液（5.3.8）和亲水性修饰后的净化液复溶液（7.3），加入600 µL纳米金溶胶（5.3.4）和200 µL氯化钠溶液（5.3.1），混合均匀，在7.4的条件下测定，获取拉曼光谱图。

质控试验

阳性对照

准确称取空白试样5 g置于玻璃具塞离心管中，加入DOTP标准工作溶液（5.3.6），待测样本浓度调整为10 mg/kg，按照7.1～7.5步骤与样品同法操作。

阴性对照

准确称取空白试样5 g置于玻璃具塞离心管中，不加入DOTP标准工作溶液（5.3.6），按照7.1～7.5步骤与样品同法操作。

结果判定

定性

将测试结果与对苯二酸二肼的拉曼光谱图进行匹配识别，根据谱图633 cm-1±10 cm-1、903 cm-1±10 cm-1、1016 cm-1±10 cm-1、1189 cm-1±10 cm-1、1322 cm-1±10 cm-1和1605 cm-1±10 cm-1处特征拉曼光谱，对样品中的DOTP进行结果判定。当样品的拉曼峰包含1605 cm-1±10 cm-1及其它任意1个特征峰判定为阳性。对苯二酸二肼和样品中DOTP修饰产物的表面增强拉曼光谱图见附录A。

阴性代表该样品不含有DOTP或者低于检出限，阳性则代表该样品含有DOTP且大于等于检出限。

确证

本方法为初筛方法，当检测结果为阳性时，宜用气相色谱质谱法进行确证。

质量控制

灵敏度≥90％；特异性≥90％；假阴性率≤10％；假阳性率应≤5％；性能指标计算方法见附录B中的表B.1。

（资料性）
对苯二酸二肼和DOTP修饰产物的表面增强拉曼光谱图

对苯二酸二肼表面增强拉曼光谱图

见图1。

对苯二酸二肼表面增强拉曼光谱图

DOTP修饰产物表面增强拉曼光谱图

见图2。

DOTP修饰产物表面增强拉曼光谱图

（资料性）
快速检测方法性能指标计算表

表B.1给出了快速检测方法性能指标计算表。

快速检测方法性能指标计算表

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N21 | N.2=N12+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异（x2） | x2=（∣N12-N21∣-1）2/（N12+N21），自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度（p+，％） | p+=N11/N1. |  |  |
| 特异性（p-，％） | p-=N22/N2. |  |  |
| 假阴性率（pf-，％） | pf-=N12/N1.=100-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率（pf+，％） | pf+=N21/N2.=100-特异性 |  |  |
| 相对准确度c（％） | （N11+N22）/(N1.+N2.) |  |  |
| N为任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 |  |  |  |
| a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果。 b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 C为方法的检测结果相对准确性的结果，与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。 |  |  |  |