| ICS | 77.120.99 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. H 64 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

Determination of sulfur content in spodumene and lepidolite concentrates—High frequency combustion with infrared absorption method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂和材料	1

6  仪器和设备	1

7  样品	2

8  试验步骤	2

8.1  仪器准备	2

8.2  空白试验	2

8.3  校正试验	2

8.4  试样分析	2

9  结果计算	2

10  精密度	3

10.1  重复性	3

10.2  再现性	3

11  试验报告	3

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国检验认证集团广西有限公司提出和宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：中国检验认证集团广西有限公司、广西中检检测技术服务有限公司、防城海关综合技术服务中心、广西大学资源环境与材料学院、深圳海关工业品检测技术中心、长沙矿冶院检测技术有限责任公司。

本文件主要起草人：吴雪英、张一炎、钟贵远、兰淑惠、任鹏炜、叶玲玲、黎香荣、魏宗武、冯均利、杨炳红、何昭森、梁海敏。

锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

范围

本文件规定了高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精装中硫含量的方法。

本文件适用于锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定，测定范围（质量分数)：0.002％～0.200％。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样在高频感应炉的氧气流中被加热燃烧，使其中的硫元素转化为二氧化硫。燃烧生成的二氧化硫由氧气流载送，进入红外线分析器的测量室。二氧化硫在7.35 μm波长处具有强烈的特征吸收带，其吸收能量与浓度成正比。通过检测器接收到的能量变化，计算出二氧化硫的浓度，进而确定试样中硫的质量分数。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

高氯酸镁：无水，粒状。

烧碱石棉：粒状。

石英棉。

三氧化硫吸收剂，脱脂棉。

纯铁助溶剂：纯度＞99.8％，粒度＜1.25 mm，碳含量＜0.0005％，硫含量＜0.0005％。

钨助溶剂：碳含量≤0.0008％，硫含量≤0.0005％，粒度0.4 mm～1.0 mm。

陶瓷坩埚：陶瓷坩埚预先在1 000 ℃的箱式马弗炉中灼烧1 h以上，冷却后置于涂油脂的干燥器中保存备用。

坩埚钳。

标准样品：碳、硫含量与待测样品相近的有证标准物质。

氧气：纯度≥99.5％，其它级别的氧气若能获得低且一致的空白时，也可以使用。

动力气源：氮气或压缩空气，氮气纯度≥99.9％，其杂质（水和油＜0.50％）。

仪器和设备

高频感应红外碳硫分析仪。

分析天平：感量＜0.1 mg。

箱式马弗炉：加热温度达1050 ℃。

烘箱、干燥器。

样品

试样粒度≤160 μm。

试样应在105 ℃±5 ℃的烘箱中烘干2 h，置于干燥器中冷却至室温。

试验步骤

仪器准备

分析前用仪器漏气检查程序确定仪器无漏气现象。

仪器充分预热2 h，按使用说明书调试检查仪器，使仪器处于正常稳定状态。

空白试验

依次称取0.5 g纯铁助溶剂和1.5 g钨助熔剂置于陶瓷坩埚内，钳取坩埚置于炉台座上，按仪器说明书操作，分析并读取结果，重复测定至空白值稳定。

校正试验

根据待测试样的含硫量，确定相应的量程及通道，选择3个同类型有证标准物质（待测样品含硫量应落在所选3个有证标准物质含硫量的范围内），依次进行校正试验，确认系统的线性。测定结果波动均应在允许误差范围内，完成校正后，再称取一个标准物质进行分析，确认仪器系统处于正常稳定状态。

试样分析

试料

称取0.20 g样品，精确到0.0 001 g。

测定次数

平行进行2次测定，结果取平均值。

测定

按8.4.1称取样品置于预先处理过的坩埚中，覆盖0.50 g纯铁溶剂和1.50 g钨助溶剂，进行分析测定，仪器自动扣除空白值后，读取硫含量测定结果。

结果计算

试样硫含量按式（1）计算：

ws=m1-m0·cm×10%	()

式中：

ws——试样中硫含量；

m1——试样中硫元素的质量，单位为克（g）；

m0——空白试样中硫元素的质量，单位为克（g）；

c ——质量补偿参数；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

数据处理符合GB/T 8170的规定。硫含量在0.002％～0.10％范围，结果保留2位有效数字；硫含量在0.10％～0.20％范围，结果保留3位有效数字。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5％。重复性限r按表1采用线性内插法或外延法求得。

重复性限

| ws/％ | 0.0050 | 0.082 | 0.102 | 0.152 | 0.196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.0004 | 0.0054 | 0.0068 | 0.0079 | 0.0090 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过在线性限R的情况不超过5％。再现性限R按表2采用线性内插法或外延法求得。

再现性限

| ws/％ | 0.0050 | 0.082 | 0.102 | 0.152 | 0.196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ | 0.0004 | 0.0086 | 0.0134 | 0.0153 | 0.0186 |

试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

试样的详细说明；

本文件编号；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。