团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》（征求意见稿）

编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第二十一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕154号）文件精神，由中国检验认证集团广西有限公司提出，中国检验认证集团广西有限公司、广西中检检测技术服务有限公司、防城海关综合技术服务中心、广西大学资源环境与材料学院、深圳海关工业品检测技术中心、长沙矿冶院检测技术有限责任公司等单位共同起草的团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》（项目编号：2025-2105）已获批立项。

为高质量编制团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓 名 | 职称/职位 | 从事专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴雪英 | 高级工程师 | 检验检测与标准化 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 统筹主持标准编制工作 |
| 张一炎 | 助理工程师 | 检验检测 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训。 |
| 钟贵远 | 高级工程师 | 检验检测与实验室管理 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制。 |
| 兰淑惠 | 高级工程师 | 检验检测与实验室管理 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 任鹏炜 | / | 检验检测与标准化 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 叶玲玲 | 高级工程师 | 检验检测与实验室管理 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 黎香荣 | 正高级工程师 | 检验检测与实验室管理 | 防城海关综合技术服务中心 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 魏宗武 | 副教授 | 材料分析 | 广西大学资源环境与材料学院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 冯均利 | 正高级工程师 | 检验检测与实验室管理 | 深圳海关工业品检测技术中心 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 杨炳红 | 高级工程师 | 检验检测与实验室管理 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 何昭森 | 工程师 | 检验检测 | 防城海关综合技术服务中心 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |
| 梁海敏 | 工程师 | 检验检测与实验室管理 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见。 |

二、制定标准的必要性和意义

2025年我国锂矿找矿取得重大突破，锂辉石型、锂云母型、盐湖型锂矿新增资源量均超千万吨，使我国锂矿储量全球占比由6%提升至16.5%，排名从第六位跃升至第二位。其中，锂辉石、锂云母是自然界中提取锂的主要矿物原料之一，广泛应用于能源、工业等领域，特别是对于锂电新能源产业高质量发展具有重要作用。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，2024年我国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元。消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过645GWh，同比增长48%。2025年2月上海电池材料会议，中国有色金属工业协会会长葛红林表示，2024年中国自产锂资源供应量预计为42万吨，其中锂辉石、锂云母、盐湖和回收的供应量分别为5万吨、15万吨、14万吨和8万吨。到2027年，这些数字预计将分别增长至18万吨、15万吨、24万吨和20万吨，较2024年分别增长260%、0%、71.18%和150%。

然而，锂辉石、锂云母精矿中的硫元素对于产品、环境存在难以忽视的危害，含硫化物在矿石加工过程中挥发至空气中，不仅刺激人体呼吸道，还会加速金属设备的腐蚀‌，含硫矿石废渣（如锂云母提锂渣）露天堆放时，硫以硫酸盐或硫化物形式随雨水淋溶渗入土壤，导致土壤酸化。因此，准确测定锂辉石、锂云母精矿中硫元素含量，对于更好利用锂辉石、锂云母精矿十分有帮助，有助于推动锂电产业高质量发展。

目前对于矿石中硫元素的测定方法主要有燃烧碘量法、硫酸钡重量法和高频燃烧红外吸收法。其中：（1）燃烧碘量法：原理是将矿样灼烧分解为二氧化硫，采用碘化钾溶液吸收，以淀粉为指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定分析硫含量。该方法可用于处理复杂矿种和性质差异较大的样品，但是流程繁琐、测试周期长，难以满足大批量样品测试需求；（2）硫酸钡重量法：原理将矿样用氧化钠-碳酸钠溶液半熔融，将样品中硫转化为可溶性硫酸盐，与氯化钡反应得到硫酸钡沉淀，灼烧称重得到硫含量。该方法检测结果准确度高，抗干扰能力较强，但分析速度较慢，而且只适用于中高硫含量的测定，对于低硫含量样品测定结果误差较大；（3）高频燃烧红外吸收法：原理是将矿样在高温下燃烧得到二氧化硫气体，由氧气输送至红外吸收池，仪器通过对红外能量吸收的测量得到硫含量。该方法测定范围覆盖广，简单高效，自动化程度高，单次分析仅需数分钟，而且封闭式的燃烧系统可以减少有害气体泄露。

燃烧碘量法、硫酸钡重量法测定的时间较长、效率不高，主要应用于实验室，而无法满足工业批量测定的需求。相比较于前两种测定方法，高频燃烧红外吸收法自动化程度高、操作方便、高效快捷同时稳定性、准确性高，高频燃烧红外吸收仪法目前广泛应用于冶金、机械、电子、化工、环保及科研领域，可快速测定金属材料（钢铁、合金、有色金属）、非金属材料（矿石、陶瓷、稀土）、粉末冶金、催化剂、耐火材料等固体样品中痕量至百分含量的碳、硫元素，尤其适用于金属材料质量检测及进出口商检等精准分析场景。因此高频燃烧后红外吸收法已经成为矿产品特别是在锂辉石、锂云母精矿中硫元素的测定的主要方法。

目前还未有关于使用高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫元素含量的相关标准，导致市场上使用高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿硫元素含量存在标准不统一、操作不规范、准确率难以保证等难题，不利于锂矿产业链的发展。

通过制定团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》，以标准为抓手，有助于指导大众和企业准确、高效、便捷的测定锂辉石、锂云母精矿中硫元素含量，满足社会批量测定的需求，推动锂矿产业链高质量发展。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》项目任务下达后，中国检验认证集团广西有限公司成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由中国检验认证集团广西有限公司、广西中检检测技术服务有限公司、防城海关综合技术服务中心、广西大学资源环境与材料学院、深圳海关工业品检测技术中心、长沙矿冶院检测技术有限责任公司等单位负责人组成的标准编制工作组完成。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定的研究情况。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》发布后，组织相关企事业单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫含量进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关“锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法”相关文献资料。主要有：

（1）YS/T 509-2008(所有部分）  锂辉石、锂云母精矿化学分析方法

（2）SN/T 5250-2020  矿产品中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

（3）GB/T 6150.4-2023  钨精矿化学分析方法  第4部分：硫含量的测定  高频感应红外吸收法和燃烧-碘量法

（4）SN/T 5347.1-2021  铬矿石中碳和硫含量测定  高频红外吸收法

（5）YS/T 1115.9-2016  铜原矿和尾矿化学分析方法  第9部分：硫量的测定  高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法

（6）SN/T 4363-2015  铜精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

（三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

1、标准特色和创新点

本标准根据锂辉石、锂云母精矿的特性，使用目前使用最广泛、检测效率和精度都较高的高频燃烧红外吸收法，配置适合锂辉石锂云母精矿硫元素测定的试剂，解决目前高含量缺乏标准物质，标准曲线校正难的问题，实现锂辉石、锂云母精矿中硫含量的准确测定。首次建立锂辉石、锂云母精矿中硫含量的检测方法，填补锂辉石、锂云母精矿中硫含量检测方法的空白，为锂电的国际贸易和生产企业的生产监控提供了技术支撑。

2、主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为试剂和材料、仪器和设备、样品、试验步骤、结果计算、精密度、试验报告。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年7月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫含量的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年8月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫含量要求，并结合高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫含量实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》（草案）。

2025年9月，标准起草工作组到相关单位和科研机构进行调研，开展试验验证。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

### 1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定当前现状，在现有相关高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫含量要求的基础上，结合编制单位多年相关经验而总结起草的，符合当前锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定发展的方向，具有较强的实用性和可操作性。

### 2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

### 3、规范性原则

本文件严格参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

### 4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定现实情况的同时，还考虑到了高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫含量技术快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿中硫含量工作发展的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考相关标准文件并结合起草单位多年的相关经验和实践验证情况总结进行起草。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本编制工作组承诺本标准内容与各项指标不违反相关法律法规要求，且不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准要求。

经查阅，截至目前，暂无《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》标准。

与“锂辉石、锂云母精矿”“硫含量  红外吸收法”相关的标准有：《YS/T 509-2008(所有部分） 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法》规定了锂辉石、锂云母精矿中各成分含量的测定方法，未涉及硫含量的测定方法及高频燃烧红外吸收法。

《SNT 5250-2020 矿产品中硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法》规定了高频燃烧-红外吸收法测定矿产品（铁矿、铅矿、锡矿、锰矿、钼矿、铜矿、钨矿、铬矿）中硫的检测方法，测定范围为0.005%-55.0%，未包含锂辉石、锂云母精矿。

《GB/T 6150.4-2023 钨精矿化学分析方法 第4部分：硫含量的测定 高频感应红外吸收法和燃烧-碘量法》描述了钨精矿中硫含量的测定方法，高频感应红外吸收法测定范围（质量分数）为0.10%-4.00%。

《SNT 5347.1-2021 铬矿石中碳和硫含量测定 高频红外吸收法》规定了高频燃烧红外吸收法测定铬矿中碳和硫含量，硫测定范围为0.001%-0.5%。

《YST 1115.9-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第9部分：硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法》规定了铜原矿和尾矿中硫量的测定方法，高频红外吸收法测定范围为0.10%-18.0%。

《SN/T 4363-2015 铜精矿中硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法》规定了高频燃烧红外吸收法测定铜精矿中硫含量的方法，测定范围为1.00%-40.00%。

综述：在上述相关标准中，均未提及高频燃烧红外吸收法测定锂辉石、锂云母精矿硫含量，目前尚无《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》标准，属于标准空白。

五、主要条款的说明

目前中国检验认证集团广西有限公司拥有2台德国埃尔特的高频红外碳硫仪，目前该设备广泛应用在日常检测工作中，每年完成约1000个各种样品的检测，对高频红外碳硫仪检测方法有着非常丰富实践经验。基于日常检测成熟经验，并在前期收集、学习了大量国内外相关方法研究的文献、标准的基础上，编制组针对锂辉石、锂云母精矿特点，制定了详细的试验方案，并提供样品给相关检测单位进行验证，保证了标准的科学性、可操作性。

团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》的主要内容包括：原理、试剂和材料、仪器和设备、样品、试验步骤、结果计算、精密度。本文件主要内容及依据来源说明如下：

- (一）原理

- 首先利用高频感应炉的高频磁场，让样品高温燃烧将其中各种形态的硫定量转化为SO₂，加热时向炉内持续通入纯净的氧气作为氧化剂同时作为载气。再利用SO₂对特定红外波长（7.35μm）的吸收特性，通过测量吸收能量来精确测定SO₂的浓度。由于SO₂中的硫完全来自于样品，且燃烧和转化过程是定量的，因此通过SO₂浓度计算出的硫质量就是样品中的硫质量，最后换算出样品中硫的百分比含量。

- (二）试剂和材料

- 所需的试剂和材料如下，除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

- 1、高氯酸镁：无水，粒状。

- 2、烧碱石棉：粒状。

- 3、石英棉。

- 4、三氧化硫吸收剂，脱脂棉。

- 5、纯铁助溶剂：纯度＞99.8％，粒度＜1.25mm，碳含量＜0.0005％，硫含量＜0.0005％。

- 6、钨助溶剂：碳含量≤0.0008％，硫含量≤0.0005％，粒度0.4mm～1.0mm。

- 7、陶瓷坩埚：陶瓷坩埚预先在1000℃的箱式马弗炉中灼烧1h以上，冷却后置于涂油脂的干燥器中保存备用。

- 9、坩埚钳。

- 9、标准样品：碳、硫含量与待测样品相近的有证标准物质。

- 10、氧气：纯度≥99.5％，其它级别的氧气若能获得低且一致的空白时，也可以使用。

- 11、动力气源：氮气或压缩空气，氮气纯度≥99.9％，其杂质（水和油＜0.50％）。

- (三）仪器和设备

- 试验所需的仪器和设备如下：

- 1、高频感应红外碳硫分析仪。

- 2、分析天平：感量＜0.1mg。

- 3、箱式马弗炉：加热温度达1050℃。

- 4、烘箱、干燥器。

- (四）样品

- 试样粒度≤160μm，试样应在105℃±5℃的烘箱中烘干2h，置于干燥器中冷却至室温。

- (五）试验步骤

- 1、仪器准备

- 整个测试过程依赖于一个密闭、可控的气体流路（氧气载气→燃烧炉→测量室→排出），任何微小的泄漏都会破坏这个系统的稳定性，分析前应用仪器漏气检查程序确定仪器无漏气现象。同时高频燃烧红外吸收仪是一个非常精密的电子光学设备，让仪器的光学和电子系统达到稳定状态，是确保测量准确的前提，按照说明书操作调试仪器是必要的。

- 表1 仪器测定参考工作条件

| - 工作参数 | - 设定条件 |
| --- | --- |
| - 载气压力/PSI | - 35 |
| - 载气流量/(L/min) | - 3 |
| - 保持时间/s | - 50 |

- 2、空白试验

- 空白试验的核心是测量并扣除所有非样品来源的硫信号，确保结果只反映样品本身的硫含量。在不加入待测样品的情况下，加入与正常分析完全相同种类和数量的助熔剂，进行一次完整的分析测量，测出的硫含量的“空白值”。样品真实硫含量=样品测量总值-空白值。

- 3、校正试验

- 校正试验的核心是建立仪器测量信号（红外吸收强度）与硫含量（浓度）之间的准确对应关系，即绘制校准曲线。选择3个同类型有证标准物质，按照与样品完全相同的分析条件，对这些标准物质进行测量，仪器会记录下每个标准物质对应的硫含量和测量信号值。然后通过线性回归等方法绘制出一条“信号强度-硫含量”的校准曲线，用另外的标准物质去验证这条曲线的准确性，如果验证结果在允许误差范围内，说明校准有效。

- 根据试验要求选用三个锂辉石标准物质GBW07733、GBW07734、GBW07735，含量见表2。

- 表2 选用标样硫含量

| - 标准物质编号 | - 硫含量% |
| --- | --- |
| - GBW07733 | - 0.0070 |
| - GBW07734 | - 0.0050 |
| - GBW07735 | - 0.0060 |

- 4、试样分析

- 4.1试料

- 选择标准物质GBW07735称取0.15g、0.20g、0.25g三个梯度的称样量，精确至0.1mg。将样品置于坩埚内，再覆盖0.5g纯铁助溶剂和1.5g钨助溶剂。按仪器说明书操作，对样品依次进行分析并读取结果。称取0.15g试样时，结果误差偏大；称取0.20g试样时，结果与标值相符；称取0.25g试样时，称样量大导致粉尘试样飞溅，样品燃烧不完全，结果偏低。因此选用0.20g的试样称取量(见表3）。

- 表3 试样称样量选择

| - 样品编号 | - 称样量 | - 硫含量（%） |
| --- | --- | --- |
| - GBW07735 | - 0.15 | - 0.0077、0.0083、0.0075、0.0059、0.0077 |
|  | - 0.20 | - 0.0058、0.0059、0.0056、0.0064、0.0065 |
|  | - 0.25 | - 0.0043、0.0047、0.0058、0.0044、0.0057 |

- 4.2测定次数

- 平行做两份实验，取其平均值，以保证结果准确性。

- 4.3测定

- 称取适当样品置于预先处理过的坩埚中，覆盖0.50g纯铁、1.50g钨助溶剂，进行分析测定，仪器自动扣除空白之后显示硫的百分含量，读取结果。

- 通过选择0.2g～1.0g四个纯铁助溶剂的梯度和0.8g～2.0g四个钨助溶剂的梯度，以GBW07735进行助溶剂用量条件试验。通过试验发现助溶剂加入量为0.5g纯铁助溶剂加1.5g纯钨助溶剂时，硫结果的重复性最好，结果与标值相符，在低于这个用量时，样品出现燃烧不完全，不充分的情况，结果重复性差，波动大，比标值结果低。而高于这个用量时，结果比标值高，由于助溶剂本身也含有一定量的硫元素，助溶剂加入量的多少也会影响测定结果（见表4）。

- 因此在满足保证结果准确性的要求下，选用0.5g纯铁助溶剂加1.5g钨助溶剂这个用量。

- 表4 助溶剂用量选择

| - 样品编号 | - 纯铁助熔剂（g） | - 钨助熔剂（g） | - 硫含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - GBW07735 | - 0.2 | - 0.8 | 0.0049、0.0054 |
|  | - 0.2 | - 1.0 | 0.0054、0.0055 |
|  | - 0.2 | - 1.5 | 0.0061、0.0051 |
|  | - 0.2 | - 2.0 | 0.0038、0.0055 |
|  | - 0.5 | - 0.8 | 0.0067、0.0059 |
|  | - 0.5 | - 1.0 | 0.0094、0.0054 |
|  | - 0.5 | - 1.5 | 0.0057、0.0059 |
|  | - 0.5 | - 2.0 | 0.0061、0.0071 |
|  | - 0.8 | - 0.8 | 0.0038、0.0064 |
|  | - 0.8 | - 1.0 | 0.0063、0.0065 |
|  | - 0.8 | - 1.5 | 0.0087、0.0067 |
|  | - 0.8 | - 2.0 | 0.0073、0.0072 |
|  | - 1.0 | - 0.8 | 0.0068、0.0067 |
|  | - 1.0 | - 1.0 | 0.0067、0.0066 |
|  | - 1.0 | - 1.5 | 0.0066、0.0066 |
|  | - 1.0 | - 2.0 | 0.0064、0.0070 |

- (六）结果计算

硫量以百分含量ws计，数值以%表示，按公式（1）计算：

式中：

  - m1——试料中硫元素的质量，单位为克（g）；

  - m0——空白试料中硫元素的质量，单位为克（g）；

c	——质量补偿参数；

  - m——试料的质量，单位为克（g）。

数据处理应符合《GB 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定》要求。硫含量在0.0020%～0.10%，结果保留2位有效数字；硫含量在0.10%～0.20%，保留3位有效数字。（由于大多数商业仪器直接计算百分含量，包括了对空白和试样重量的校正,因此分析者不进行此类计算）

- (七）精密度

- 1、检出限与检测下限

- 按照方法中规定的仪器条件，将仪器调整到最佳状态，称取0.5g纯铁助溶剂和1.5g钨助溶剂进行空白试验，对检出限进行测定。

- 表5 硫含量的检出限

| - 测定次数 | - 硫含量% |
| --- | --- |
| - 1 | - 0.00043 |
| - 2 | - 0.00042 |
| - 3 | - 0.00040 |
| - 4 | - 0.00047 |
| - 5 | - 0.00042 |
| - 6 | - 0.00043 |
| - 7 | - 0.00047 |
| - 8 | - 0.00045 |
| - 9 | - 0.00044 |
| - 10 | - 0.00044 |
| - 11 | - 0.00045 |
| - 12 | - 0.00041 |
| - 平均值 | - 0.00044 |
| - 标准偏差 | - 0.00002 |
| - 方法检出限 | - 0.00050 |
| - 测定下限 | - 0.00064 |

- 2、正确度

- 称取GBW07734标准物质11份，按确定的测量条件进行独立测定，计算精密度RSD，RSD为2.86%，在规定范围内，详见表6。

- 表6 方法精密度统计

| - 序号 | - 元素 | - 测定值% | - 测定平均值% | - 定值推荐值% | - RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - S | - 0.00486 | - 0.00502 | - 0.0050 | - 2.86 |
| - 2 |  | - 0.00523 |  |  |  |
| - 3 |  | - 0.00485 |  |  |  |
| - 4 |  | - 0.00495 |  |  |  |
| - 5 |  | - 0.00516 |  |  |  |
| - 6 |  | - 0.00503 |  |  |  |
| - 7 |  | - 0.00503 |  |  |  |
| - 8 |  | - 0.00496 |  |  |  |
| - 9 |  | - 0.00501 |  |  |  |
| - 10 |  | - 0.00515 |  |  |  |
| - 11 |  | - 0.00521 |  |  |  |

- 3、实验室内方法精密度

- 采用对标准物质和自配样品进行7份测定，计算精密度RSD数据，根据GB/T 27417-2017《合格评定化学分析方法确认和验证指南》规定，在0.001%、0.01%与0.1%的浓度区间范围内，RSD分别小于7.5%、5.3%和3.8%。精密度数据均在规定范围内，详见表7。

- 表7 精密度统计

| - 序号 | - 样品1 - （GBW07734）% | - 样品2 - % | - 样品3 - % | - 样品4 - % | - 样品5 - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 0.00486 | - 0.0835 | - 0.0974 | - 0.1540 | - 0.1927 |
| - 2 | - 0.00503 | - 0.0857 | - 0.0976 | - 0.1591 | - 0.2015 |
| - 3 | - 0.00523 | - 0.0874 | - 0.0944 | - 0.1616 | - 0.2013 |
| - 4 | - 0.00485 | - 0.0867 | - 0.0961 | - 0.1535 | - 0.2025 |
| - 5 | - 0.00495 | - 0.0856 | - 0.0973 | - 0.1586 | - 0.1953 |
| - 6 | - 0.00516 | - 0.0844 | - 0.0968 | - 0.1553 | - 0.2016 |
| - 7 | - 0.00503 | - 0.0846 | - 0.0950 | - 0.1584 | - 0.1926 |
| - 测定平均值% | - 0.00502 | - 0.0854 | - 0.0964 | - 0.1572 | - 0.1982 |
| - RSD% | - 2.86 | - 1.59 | - 1.30 | - 1.91 | - 2.26 |

- 4、实验室间方法精密度

精密度数据是由6家实验室进行共同试验确定的。实验室代码见表8。每个实验室对不同样品均进行7次独立试验。测量的数据见表9。

- 表8 实验室代码

| 代码 | 实验室名称 | 代码 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 中国检验认证集团广西有限公司 | - 2 | 广西中检检测技术服务有限公司 |
| - 3 | 防城海关综合技术服务中心 | - 4 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| - 5 | 深圳海关工业品检测技术中心 | - 6 | 广西大学资源环境与材料学院 |

- 表9 实验室间方法精密度试验结果

| - 样品号 | - 实验室代号 | - 测定值% |  |  |  |  |  |  | - 测定平均值% | - RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | - 1 | - 0.00486 | - 0.00503 | - 0.00523 | - 0.00485 | - 0.00495 | - 0.00516 | - 0.00503 | - 0.00502 | - 2.86 |
|  | - 2 | 0.00512 | 0.00501 | 0.00493 | 0.00525 | 0.00511 | 0.00508 | 0.00482 | 0.00505 | 2.78 |
|  | - 3 | 0.00508 | 0.00511 | 0.00523 | 0.00504 | 0.00499 | 0.00508 | 0.00517 | 0.00510 | 1.57 |
|  | - 4 | 0.00496 | 0.00487 | 0.00492 | 0.00499 | 0.00483 | 0.0051 | 0.00525 | 0.00499 | 2.90 |
|  | - 5 | 0.00497 | 0.00526 | 0.0052 | 0.00496 | 0.00492 | 0.00486 | 0.00501 | 0.00503 | 2.95 |
|  | - 6 | 0.00515 | 0.00482 | 0.00479 | 0.00496 | 0.00503 | 0.00507 | 0.00497 | 0.00497 | 2.61 |
| - 2# | - 1 | 0.0835 | 0.0857 | 0.0874 | 0.0867 | 0.0856 | 0.0844 | 0.0846 | 0.08541 | 1.59 |
|  | - 2 | 0.0811 | 0.0823 | 0.0796 | 0.0831 | 0.0868 | 0.0852 | 0.0843 | 0.08320 | 2.96 |
|  | - 3 | 0.0783 | 0.0786 | 0.0788 | 0.0763 | 0.0811 | 0.0749 | 0.0797 | 0.07824 | 2.64 |
|  | - 4 | 0.0805 | 0.0792 | 0.0824 | 0.0803 | 0.0776 | 0.081 | 0.0827 | 0.08053 | 2.20 |
|  | - 5 | 0.0822 | 0.0841 | 0.0851 | 0.0813 | 0.0846 | 0.0835 | 0.0819 | 0.08324 | 1.75 |
|  | - 6 | 0.0862 | 0.0843 | 0.0826 | 0.0812 | 0.0806 | 0.0815 | 0.0801 | 0.08236 | 2.66 |
| - 3# | - 1 | 0.0974 | 0.0976 | 0.0944 | 0.0961 | 0.0973 | 0.0968 | 0.095 | 0.09637 | 1.30 |
|  | - 2 | 0.1002 | 0.1049 | 0.105 | 0.1039 | 0.105 | 0.1018 | 0.1031 | 0.10341 | 1.79 |
|  | - 3 | 0.0971 | 0.1044 | 0.0968 | 0.102 | 0.097 | 0.099 | 0.0908 | 0.09816 | 4.42 |
|  | - 4 | 0.1104 | 0.1123 | 0.1088 | 0.1071 | 0.112 | 0.1114 | 0.112 | 0.11057 | 1.77 |
|  | - 5 | 0.1001 | 0.1023 | 0.1045 | 0.0994 | 0.0986 | 0.0981 | 0.1014 | 0.10063 | 2.25 |
|  | - 6 | 0.1052 | 0.1025 | 0.1016 | 0.1024 | 0.1037 | 0.1005 | 0.1013 | 0.10246 | 1.54 |
| - 4# | - 1 | 0.154 | 0.1591 | 0.1616 | 0.1535 | 0.1586 | 0.1553 | 0.1584 | 0.15721 | 1.91 |
|  | - 2 | 0.1582 | 0.1569 | 0.1542 | 0.1577 | 0.151 | 0.1472 | 0.1496 | 0.15354 | 2.83 |
|  | - 3 | 0.1451 | 0.1425 | 0.1486 | 0.1445 | 0.1416 | 0.1481 | 0.1486 | 0.14557 | 2.01 |
|  | - 4 | 0.1529 | 0.1476 | 0.148 | 0.151 | 0.1516 | 0.1527 | 0.1485 | 0.15033 | 1.50 |
|  | - 5 | 0.1546 | 0.1490 | 0.1526 | 0.1543 | 0.1539 | 0.1527 | 0.1513 | 0.15263 | 1.29 |
|  | - 6 | 0.1573 | 0.1565 | 0.1528 | 0.1534 | 0.1542 | 0.1548 | 0.1552 | 0.15489 | 1.04 |
| - 5# | - 1 | 0.1927 | 0.2015 | 0.2013 | 0.2025 | 0.1953 | 0.2016 | 0.1926 | 0.19821 | 2.26 |
|  | - 2 | 0.1945 | 0.1969 | 0.1984 | 0.1909 | 0.1974 | 0.1875 | 0.1997 | 0.19504 | 2.26 |
|  | - 3 | 0.1966 | 0.1931 | 0.1933 | 0.1931 | 0.193 | 0.1884 | 0.1894 | 0.19241 | 1.42 |
|  | - 4 | 0.1975 | 0.1965 | 0.1955 | 0.1964 | 0.1943 | 0.1927 | 0.1945 | 0.19534 | 0.83 |
|  | - 5 | 0.2011 | 0.1921 | 0.1968 | 0.1987 | 0.1976 | 0.1964 | 0.1975 | 0.19717 | 1.38 |
|  | - 6 | 0.1959 | 0.1986 | 0.1978 | 0.1962 | 0.1985 | 0.1938 | 0.1926 | 0.19620 | 1.18 |

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构、单位开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心内容，助力标准实施落地。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构、单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《锂辉石、锂云母精矿中硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》标准编制工作组

2025年9月24日