| ICS | 11.100 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 00 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

肠道菌群移植菌液及胶囊制备质量控制规范

Quality Control specification for the preparation of fecal microbiota transplantation liquid and capsules

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	1

5.1  人员要求	1

5.2  实验室要求	1

5.3  设施设备要求	2

5.4  消毒要求	2

5.5  隔离要求	2

6  供体筛选质量控制	3

6.1  供体年龄及体质指数	3

6.2  供体既往史、个人史	3

6.3  供体心理	3

6.4  辅助检查	3

6.5  供体稳定性、持续性、限时耐受性	3

7  制备过程质量控制	4

7.1  粪便采集	4

7.2  菌液制备	4

7.3  胶囊制备	4

7.4  肠道菌群移植菌液及胶囊质量要求	4

7.5  冻存与复融	5

7.6  肠道菌群移植物配送	5

8  档案记录	5

附录A（资料性）  Bristol粪便性状评估量表	6

参考文献	7

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南宁市医学会提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：南宁市第一人民医院、钦州市第二人民医院、柳州市工人医院、柳州市中医医院（柳州市壮医医院）。

本文件主要起草人：毛燕宁、黄华钦、罗期、欧士钰、王文圣、黄冬梅、张伟伟、唐少波、覃屹、黄钢丁、谢榕、王家旭、滕林华、刘嘉文、黄炎东、朱桂铭、梁玉梅、韦远迷。

肠道菌群移植菌液及胶囊制备质量控制规范

范围

本文件界定了肠道菌群移植的术语和定义，规定了肠道菌群移植菌液及胶囊制备的基本要求、供体筛选、肠道菌群移植菌液制备质量控制、档案记录的要求。

本文件适用于肠道菌群移植菌液及胶囊制备的质量控制。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

肠道菌群移植  fecal microbiota transplantation

将特定的健康人粪便中的功能肠道菌群移植到患者肠道内，重塑失衡的肠道菌群，实现肠道及肠道外疾病的治疗。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CDI：艰难梭菌感染（Clostridium Difficile Infection）

FMT：肠道菌群移植（Fecal Microbiota Transplantation）

基本要求

人员要求

应具备取得准入证的临床执业医师资质的中（副高）级职称以上医师1名，感染科医师1名，专职供体管理人员1名。

实验室应配备实验室主任1名，以及菌液和胶囊制备专业技术人员。

实验室要求

应有二级生物安全防护实验室（P2实验室）及相关实验设备。

应具备检测肠道菌群与代谢物、CDI、耐药菌、新冠病毒核酸检测和人类单基因遗传测序的相关检测能力，如无相关检测条件的单位，应有与具备相关资质的单位合作协议。

成人科室开展儿童FMT治疗，应至少有1名本医疗机构儿科具有专业副主任医师以上专业技术职称的医师参与。

应具有独立的粪便供体库和稳定的供体来源，每个供体需要提供完整的相关资料（包括问卷调查、体检、生活管理等）以及定期检测的结果。

应具备对粪菌液和胶囊内主要成分菌落、主要菌株结构丰度及其主要代谢产物的抽检能力，对耐药菌和致病菌的相关种类和含量有检测能力；并建立条形码标签，在受体治疗过程中的供体个人信息、肠道菌群及代谢产物等信息可溯源至少1年。

实验室布局应符合以下要求：

实验室总面积应＞54 m2，分为粪便采集区、清洗灭菌区、菌液制作区、胶囊制备区和冷冻保存区5个区域，各区域之间通过传递窗传递物品；

粪便采集区面积应≥4 m2；

清洗灭菌区面积应≥10 m2；

菌液制作区面积应≥15 m2；

胶囊制备区面积应≥10 m2；

冷冻保存区面积应≥15 m2。

设施设备要求

应配备低温储存设施、负压隔离器、电子秤和菌液复温装置等设施。

粪便采集区应配备粪便采集马桶等设施。

清洗灭菌区清洗水池、消毒浸泡池、高压蒸汽灭菌锅、紫外灭菌柜和洗眼器等设施。

菌液制作区应配备二级生物安全柜、纯水仪、台式离心机和粪便分析前处理仪等设施，如制作胶囊应配备冻干系统。

胶囊制备区应配备冷冻干燥机和二级生物安全柜等设施。

冷冻保存区应配备4 ℃、-20 ℃、-80 ℃冰箱或冷柜等设施，并需要配备备用电源或者备用线路，保障冷冻保存区停电时间不应超过10 min。

消毒要求

紫外线消毒

应进行日常监测、紫外灯管照射强度监测和生物监测：

日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名；

应对新的和使用中的紫外灯管内进行照射强度监测，新灯管的照射强度应≥100 μW/cm2，使用中灯管的照射强度应≥70 μW/cm2，照射强度监测应每半年进行一次；

必要时进行生物监测，经消毒后的物品或空气中的自然菌应减少90.00%以上，人工染菌杀灭率应达到99.90％。

使用中的消毒剂和灭菌剂

应进行生物和化学监测：

消毒剂每季度监测一次，其细菌含量应＜100 CFU/mL，不应检出致病性微生物；灭菌剂每月监测一次，不应检出任何微生物；

化学监测：应根据消毒、灭菌剂的性能定期监测，如含氯消毒剂和过氧乙酸等，应每日监测；对戊二醛的监测应每周不少于一次；

应同时对消毒和灭菌物品进行消毒和灭菌效果监测，消毒物品不应检出致病性微生物，灭菌物品应检出任何微生物。

压力蒸汽灭菌

应进行工艺监测、化学监测和生物监测：

工艺监测应每锅进行，并详细记录；

化学监测应每包进行，手术包尚需进行中心部位的化学监测。预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前应进行布维-狄克试验（Bowie-Dictest）；

生物监测应每月进行，新灭菌器使用前应先进行生物监测，合格后方可使用；

对拟采用的新包装容器、摆放方式、排气方式及特殊灭菌工艺，应先进行生物监测，合格后方可采用。

隔离要求

实施两级隔离：

一级隔离通过生物安全柜、负压隔离器、正压防护服、手套和眼罩等实现；

二级隔离通过实验室的建筑、空调净化和电气控制系统来实现。

实验室入口处应配备有缓冲间及风淋系统，操作人员进入前应穿隔离衣，佩戴帽子、口罩和手套，操作时应佩戴眼罩。

致病微生物监测实验室地面、台面、各种消毒后物品应每季度进行监测，不应检出致病微生物。

供体筛选质量控制

供体年龄及体质指数

进行肠道菌群移植的患者年龄应在18～25周岁。

体质指数应在18.5 kg/m2～23.9 kg/m2。

供体既往史、个人史

供体既往史筛选包括但不限于以下内容：

近2周未出现胃肠道不适；

近3个月内未使用抗生素、抑酸剂、免疫抑制剂或化疗药等；

无慢性疼痛症状，无消化系统手术史，无传染病史及传染病接触史；

无过敏性疾病、自身免疫疾病、代谢性疾病、心脑血管疾病、神经系统或精神疾病史；

无恶性肿瘤病史；

未接受过静脉注射生长激素、胰岛素或凝血因子等。

供体个人史包括但不限于以下内容：

作息规律，饮食健康，家庭和睦，无不良性交，无吸烟、饮酒、吸毒等嗜好和无药物成瘾；

近6个月未接种过疫苗或参加药物试验；

近6个月未接受纹身或出现皮肤破损；

近6个月无热带地区旅游史；

无胃肠道病变、恶性肿瘤和传染病家族史；

非孕期，非月经期。

供体心理

心理科医师或心理咨询师访谈认定供体心理状态良好。

抑郁自评量表（SDS）、焦虑自评量表（SAS）、匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）等评分正常。

辅助检查

- 应进行以下辅助检查：

血液学检测：血细胞分析、肝肾功能、电解质和C反应蛋白正常；传染性肝炎、HIV、梅毒、EB病毒、巨细胞病毒、新型冠状病毒（COVID⁃19）抗体、线虫、阿米巴等病原检测阴性，应剔除单基因遗传性疾病（尤其注意隐性遗传）致病基因阳性的供体；

粪便检测：常规检查正常，隐血实验阴性，艰难梭菌、弯曲菌、沙门菌、志贺菌、产志贺毒素大肠杆菌及虫卵、囊泡、寄生虫、孢子、诺如病毒、轮状病毒和新型冠状病毒，真菌如白色念珠菌等病原学检测阴性；多重耐药基因（超广谱β内酰胺酶、碳青霉烯酶等）检测阴性；

呼气试验：无小肠细菌过度繁殖，幽门螺旋杆菌阴性；

影像学检查：胸片及腹部超声：

皮肤过敏原检查。

供体稳定性、持续性、限时耐受性

每8周复查5.1、5.2、5.3、5.4的项目，且符合5.1、5.2、5.3、5.4的要求。

每次捐赠的粪便均留样行16S rDNA测序，验证菌群组成及多样性稳定。

供体应保证长期捐赠粪便，至少每周2次，每次应＞100 g。

部分患者存在食物过敏及食物不耐受（如鸡蛋、牛奶等）。根据受体要求，供体需在捐赠粪便前5 d限制食物种类，如该供体不可耐受，则不可作为本次移植的捐赠者。

供体应定期与机构的人员汇报生活、工作、运动、休息等情况。

制备过程质量控制

粪便采集

应采用无菌容器采集，粪便重量应≥100 g，Bristol粪便性状评估（Bristol粪便性状评估量表见附录A）为3～5型大便分方为合格，立即进入菌液制作流程。

菌液制备

每次需取≥100 g粪便与无菌生理盐水以1∶4比例混合，充分搅拌混匀后通过一次性过滤器过滤，从粪便排出体外至菌液制作完成应保证在4 h以内，整个处理过程应在无菌环境下操作。每批次菌液应随机抽取5%进行冻存保留1年，用作治疗后追溯。菌液制作完成后使用无菌注射器抽取放入无菌容器中保存，并加入食用甘油（甘油的量为菌液的5％）为冻存保护剂。置入无菌容器后立即放入-80 ℃冰箱保存，使用前不能将菌液从-80 ℃冰箱中取出。菌液取出后如不能立即使用，需立即保存至-20 ℃冰箱中，如48 h内不使用菌液不能再使用。复温解冻后的菌液需在2 h内使用，如超过2 h不能再使用。

胶囊制备

将7.2制备的菌液经4 ℃离心，去上清液，按照5％的比例加入海藻糖作为冻干保护剂，用振荡器混匀，制成菌悬液预冻。

应迅速将冻结样品移入高压消毒后的容器内，放入真空冷冻干燥机中根据测试过的合理程序进行真空冷冻干燥36 h，将冻干后的菌粉在氮气超净共工作台进行胶囊封装，胶囊采用当前通用的耐酸羟丙甲纤维素胶囊，密封包装后在-80 ℃冰箱中保藏。

肠道菌群移植菌液及胶囊质量要求

外观、性状：通过目测检查产品状态是否光滑、无粘结、变形、渗漏或囊壳破裂现象。

装量：为保证产品均匀、稳定，参照《中国药典》中的要求，根据产品的标示装量设定对应的标准，并进行检测。

崩解时限：如果产品为胶囊应进行崩解时限检查，符合《中国药典》崩解时限检查法中的要求。（崩解时限大于4 h）

每次制作完成的菌液随机抽样，进行致病菌监测、活菌计数及16s rDNA菌群测序，弯曲菌(空肠、结肠、乌普萨拉弯曲菌)、艰难梭菌(毒素 AB)、类志贺邻单胞菌、沙门菌、志贺菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、创伤弧菌、小肠结肠炎耶尔森菌、致泻性大肠埃希菌(EPEC、STEC、大肠埃希菌 O157、EIEC)、隐孢子虫、轮状病毒A群、诺如病毒GI/GⅡ型、腺病毒 F40/41、轮状病毒和新型冠状病毒（SARS⁃CoV⁃2）等病原学检测阴性。多重耐药基因（超广谱β内酰胺酶、碳青霉烯酶等）检测阴性。

肠道菌群移植菌液细菌活性应不低于80％，活菌数应符合表1的要求，同供体、同批次样本，应达到菌群组成一致，6个月内同供体、不同批次样本，应达到菌群组成差异无统计学意义。

制作完成的肠道菌群移植菌液应有独立包装和标签。

制作胶囊时，应取胶囊内容物进行细菌活性监测和活细胞计数，其中细菌活性应不低于70％，活菌数应符合表1的要求，厌氧菌的含量应＞90％。

肠道菌群移植菌液及胶囊活菌数

| 检测方法 | 活菌数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 肠道菌群移植菌液(CFU/mL) | 肠道菌群移植胶囊（CFU/g） |
| 培养法 | ≥1×1011 | ≥1×109 |
| 流式细胞检测 | ≥1×1012 | ≥1×109 |

菌液及肠菌胶囊需检测条件致病菌及其耐药性，铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、屎肠球菌、流感嗜血杆菌、鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌等条件致病菌的相对丰度总和应较低、耐药性检测可以耐药基因检测为主，至少包括万古霉素、糖肽类、碳青霉烯类、β内酰胺类、氨基糖甙类、头孢菌素类、氯霉素类、磷霉素类、膦胺霉素类、林可霉素类、大环内酯类、甲氧西林（青霉素类）、多肽类、多黏霉素类、喹诺酮类、链霉素类、甲氧苄氨嘧啶类、磺胺类、四环素类、杆菌肽类。

当FMT制剂用于免疫力低下患者进行治疗时：

每批次制剂应经过耐药基因检测，要求不能大于1种以上的耐药基因的菌株、其它耐药菌株处于检测下限（检测下限标准：耐药基因检测下限为万分之五，耐药菌检测下限为0.05％）；

对病原体的检测要求更高，应排除非结核分枝杆菌、迟缓爱德华菌等；

应进行巨细胞病毒的筛查；

应排除隐孢子虫、蓝氏贾第鞭毛虫、溶组织内阿米巴、环孢子虫等病原体。

轮状病毒、诺如病毒、腺病毒、肠道病毒、札如病毒、星状病毒的主要病原体，多见于儿童，严重感染会导致死亡，FMT制剂应排除以上病毒。

除了常见的病毒性腹泻相关病毒外，猴痘病毒、新型冠状病毒、EB 病毒应纳入FMT制剂的筛查。

冻存与复融

菌液制备完成后放置于-80 ℃条件下保存，6个月之内使用不影响疗效；如放置于-20 ℃条件下保存，应在1～4周内使用。使用前放置室温复融，6 h内输注；如使用水浴锅复融，水温应≤37 ℃。产品冻存以及使用过程中避免反复冻融。

肠道菌群移植物配送

肠道菌群移植物有效期应在制备后置于-80℃冰箱中保存3个月内，-20°C冰箱中保存14d。应在≤-20 ℃环境下冷链运输。

档案记录

应建立供体档案，不定期对供体进行随访并填写记录。

制备过程应及时、准确、真实、清晰地详细填写记录，并按规定存档、备查，档案应至少保存1年。

（资料性）
Bristol粪便性状评估量表

Bristol粪便性状评估量表见表A.1。

Bristol粪便性状评估量表

| 类型 | 描述 |  |  | 图片 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1型 | 一颗颗硬球（很难通过） |  |  |  |  | 1分 |
| 2型 | 香肠状，但表面凹凸 |  |  |  |  | 2分 |
| 3型 | 香肠状，但表面有裂痕 |  |  |  |  | 3分 |
| 4型 | 像香肠或蛇一样，且表明光滑 |  |  |  |  | 4分 |
| 5型 | 断边光滑的柔软块状 |  |  |  |  | 5分 |
| 6型 | 粗边蓬松块，糊状大便 |  |  |  |  | 6分 |
| 7型 | 水样，不成型，完全液体 |  |  |  |  | 7分 |
| 评分 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | 分值 |  |  |  |

参考文献

- 国家卫生健康委员会医院管理研究所,中华医学会肠外肠内营养学分会,中华医学会肠外肠内营养学分会肠道微生态协作组.肠道菌群移植临床应用管理中国专家共识（2022版）[J].中华胃肠外科杂志,2022,25(9):747-756.DOI:10.3760/cma.j.cn441530-20220725-00324.

[2]  广东省医学会微生态医学分会.肠道菌群移植制剂病原体检测专家建议（2025版）.中华临床感染病杂志（中英文）2025 年6 月第 18 卷第 3 期:182-192.