团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用

技术要求》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位

根据《广西标准化协会关于下达2025年第二批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕19号）精神，由广西增材制造协会提出，南宁市第二人民医院、广西增材制造协会、南宁市增材制造协会、南宁壶兰科技有限公司、华南农业大学、华南理工大学、广西医科大学第一附属医院、广西国际壮医医院、中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院、南宁市第二人民医院机械工程学院、南宁口腔医疗中心、贵港市人民医院、广西美度实业集团有限公司、东莞一迈智能科技有限公司、中立(将乐)数字技术开发有限公司、福建慧思通三维技术股份有限公司、广西富乐科技有限责任公司、广西庆运数字医疗器械有限公司、广西慧思通科技有限公司、广西三集科技有限公司、广西自贸区中立数字科技有限公司、江苏遂人数字技术有限公司、南宁三帝科技有限公司、上海黑焰医疗科技有限公司、浙江德尚韵兴医疗科技有限公司、广西医科大学附属口腔医院等单位共同起草的团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》（项目编号：2025-0203）获批立项。

为高质量编制团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》，成立标准起草小组并进行如下分工:

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁可 | 科室主任/主任医师 | 医学影像学 | 南宁市第二人民医院 | 统筹主持标准编制工作 |
| 龚莫锋 | 无/主管技师 | 医学影像学 | 南宁市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 刘剑伟 | 副院长、科室主任/主任医师 | 骨科学 | 南宁市第二人民医院 | 对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。 |
| 周武艺 | 材料与能源系主任/教授 | 材料学 | 华南农业大学 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 江子聪 | 技术总监/中级 | 机械学 | 东莞一迈智能科技有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 郑华德 | 学院主任/二级教授 | 材料学 | 华南理工大学 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 郭旺 | 无/副教授 | 生物3D打印学 | 广西大学机械工程学院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 凌寿佳 | 无/主任技师 | 医学影像学 | 广西医科大学第一附属医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 李少川 | 学院主任/副教授 | 兽医学 | 华南农业大学 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 文芳芳 | 医务科长/主管护师 | 护理学 | 南宁口腔医疗中心 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 罗家文 | 总经理/中级 | 医学影像学 | 广西庆运数字医疗器械有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 张庆 | 总经理/中级 | 临床学 | 浙江德尚韵兴医疗科技有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 邹泽华 | 总经理/中级 | 机械学 | 广西慧思通科技有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 黄进骏 | 总经理/中级 | 机械学 | 中立(将乐)数字技术开发有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 苏华英 | 总经理/中级 | 机械学 | 广西美度实业集团有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 邹鎇鈁 | 协会 会长、董事长/中级 | 机械学 | 广西增材制造协会、福建慧思通三维技术股份有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 李晓东 | 学院主任/教授 | 材料学 | 广西三集科技有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 韦仁 | 秘书长/正高 | 机械学 | 广西增材制造协会 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 张文捷 | 科室主任/主任医师 | 骨科学 | 广西国际壮医医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 郑深锦 | 无/中级 | 医学影像学 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 罗翔 | 科研科 科长/主任医师 | 骨科学 | 贵港市人民医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 林轩东 | 副秘书长/中级 | 临床学 | 广西增材制造协会 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 陆益栋 | 董事长/高级 | 材料学 | 上海黑焰医疗科技有限公司 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 贺辉 | 科室副主任/副主任 | 骨科学 | 南宁市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 熊凯 | 科室副主任/副主任 | 骨科学 | 南宁市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |
| 张波 | 科室主任/主任医师 | 骨科学 | 南宁市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明编写，组织开展标准征求意见会，协调各单位参与会议。 |

二、制定标准的必要性和意义

增材制造在个性化医疗器械应用范围广泛，面向个性化医疗器械的几何形状设计与制造，是以患者的个性化需求为目的，比如患者某处骨骼出现病症或者缺失需要做替换或修复时，在医疗方案中就会以原骨骼形态为设计原型，获得与原骨骼最为贴近的几何形态，该种方案在口腔矫治器、阻鼾器、手术导板、骨骼关节替换等方面非常适用。另外在骨科植入物或牙种植体应用方面，传统植入体由于其材料本体为金属，其刚度远大于骨组织的本身性能，会产生应力遮挡效应，将导致植入体周边骨组织应力分散，不能很好刺激周边骨组织的生长。增材制造工艺能制作出不同形态的多孔结构，既有足够的强度和刚度，又能保证骨组织的生长。近年来，增材制造技术越来越多的应用在医疗的多个分支学科之中，发展前景越来越广泛。

目前在骨科外固定护具器材方面，固定方式很多，石膏、绷带、夹板、热塑变形高分子材料支具、个性化增材制造护具等样式多种多样。传统的医疗护具基本是由石膏制作的，其缺点是没有弹性，不能调节松紧，舒适度不佳；且整个制作流程比较复杂，因此患者需要等待的时间比较长，而且患者需要亲身长时间地参与到整个制作流程中，这是现有工艺的几个痛点。增材制造护具时，首先对患者的待治疗部位进行三维扫描，更数字化地判断待治疗部位的伤情。借此，可以与患者协商出最佳的治疗方案，再根据三维扫描中的数据，来设计一款有助于患者治疗的护具的三维模型，随后交于增材制造服务的企业进行增材制造。待护具完成后，只需少许的后处理和添加内衬织物，便可让患者穿戴治疗。该工艺解决了传统工艺中对技师的要求，也很大的缩短了制作的周期，同时患者也不需要长时间配合医生参与医疗器械的原型的取型。

广西目前开展增材制造（医学3D打印）的医院有：广西医科大学；广西医科大学第一附属医院；广西医科大学第二附属医院；广西医科大学附属肿瘤医院；广西壮族自治区人民医院；广西医科大学附属埌东医院；广西壮族自治区南溪山医院；南宁市第二人民医院；923医院（原303医院）；贵港市人民医院；梧州市红十字会医院；梧州市工人医院；玉林市骨科医院；桂林181医院；北海市银海区人民医院；百色市人民医院等，以上医院在开展医学3D打印人体模型、手术导板、3D打印骨科植入物、3D打印护具等临床应用，其中广西壮族自治区南溪山医院、贵港市人民医院、南宁市第二人民医院已建设院内增材制造（医学3D打印）并开展临床业务。广西较知名的增材制造（医学3D打印）公司有：南宁三帝科技有限公司，该公司已生产出3D打印人工耳蜗，广西慧思通科技公司具有生产金属3D打印机的能力，因此，广西在增材制造（医学3D打印）应用方面具备生产3D打印机、设计产品、终端应用形成成熟的产业链。

虽然目前国家、行业和各方团体已经制定了一些增材制造相关的标准，但是在具体的产品技术要求方面，还缺乏相应的标准进行规范，特别是增材制造护具方面。个性化产品的生产和使用不仅需要考虑简单的三维结构数据，如包括长度、厚度、宽度，而实际产品的结构形式可能还需要考虑弧度、角度等多个维度的参数。此外，还需要考虑护具使用的材料类型和安全性能等。随着增材制造（3D打印）技术在医疗康复领域的快速发展，个性化护具的设计与制造已成为临床康复的重要组成部分。与传统标准化护具相比，3D打印个性化护具具有精准匹配患者解剖结构、显著提升舒适度、缩短制作周期及实现结构优化等显著优势。然而，该技术在实际应用中也面临着质量控制标准不统一、医工交互流程不规范、材料性能要求不明确等问题，亟需通过标准化手段进行规范。

通过制定团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》，以标准为抓手，统一规范增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用的技术要求，有利于保障和提高个性化医疗护具的技术水平，促进个医疗性化护具材料和工艺的创新，为患者提供更方便、快捷、好用的个性化护具，进一步推动增材制造在医学领域的发展和应用。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》项目任务下达后，南宁市第二人民医院成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由南宁市第二人民医院等起草单位组成标准编制工作组。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求的文献资料的查询、收集和整理工作，对增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求研究成果进行系统总结，查阅目前科学界对增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》发布后，组织增材制造（3D打印）相关单位、医院及企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求进行操作，保证护具质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关增材制造相关文献资料。主要有：

GB/T 45265-2025  下肢假肢增材制造通用技术要求

GB/T 26701-2011  模型产品通用技术要求

QB/T 2862-2007  模型产品通用技术要求

T/QGCML 2011-2023  3D打印机一体式刮板刮除技术要求

YY/T 1845-2022  矫形外科用手术导板通用要求

MZ/T 192-2022  假肢和矫形器定制件 3D打印技术指南

GB/T 35351-2017  增材制造 术语

GB/T 23698-2023  三维扫描人体测量方法的一般要求

GB/T 41428.1-2022  外科植入物 骨关节假体 第1部分：基于膝关节CT数据生成参数化3D骨模型的流程

GB/T 42746-2023 成年人三维足部模型

3D打印在医学领域的应用进展_邓滨

基于增材制造的个性化医疗器械开发_赵增亮

（三）研讨确定标准主体内容、核心内容及创新点

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容界定了增材制造（3D打印）四肢个性化护具技术涉及的术语和定义和缩略语，规定了技术要求、试验方法的要求。适用于增材制造（3D打印）技术生产的医疗康复四肢护具的设计、制造、质检。

本标准的主要核心技术和创新点在于：（1）规定了四肢数据采集过程要求。应根据患者的不同情况，选择适当的位置和角度进行采集，不应遮挡扫描部位，数据采集完整，扫描要求如下：手肘、手腕、手指、胳膊：采用躺姿、坐姿或站姿，手臂自然伸展，手心向上或向下（根据扫描需求）。可将前臂平放在支撑垫或桌面上，肘关节保持轻微弯曲（约90°），若疼痛或活动受限，应用软垫或固定装置辅助稳定。不应佩戴手表、手镯等饰品。脚踝、小腿、大腿、膝盖：采用坐姿或仰卧位，脚自然下垂或平放于扫描台。宜使用支架固定小腿，保持腿部稳定。若需扫描关节活动，应缓慢内翻/外翻（在医生指导下）。腰部（腰椎/骨盆）：采用站立位，自然直立，双臂放松于身体两侧，用于评估脊柱承重状态。采用仰卧位，平躺于扫描台，膝下垫软枕（适用于急性疼痛患者）。如需扫描侧面结构，采用侧卧位，身体保持直线，不应倾斜。穿贴身轻薄衣物，衣物褶皱不应干扰图像。扫描时保持均匀呼吸，不应大幅动作。（2）规定了数字化设计要求：切割、剖面、挖孔、加厚、数字化设计示意图，（3）同时给出了材料要求，原材料：外固定支具具有短周期使用的特性，基于性能和成本的考虑，一般使用PLA、Nylon和PP三种材料，一般需要达到如下性能；并给出了拉伸强度（XY轴）、断裂延长率（XY轴）、拉伸强度（Z轴）、断裂延长率、缺口冲击强度、缺口冲击强度。（4）给出了根据材料吸水性能的差异，打印前需要做烘干出处理。（5）给出了打印要求：设备打印尺寸需≥450 mm（长）×300 mm（宽）×700 mm（高），满足不同部位的打印需求；打印设备需具备单臂打印算法，确保打印效率、打印性能和打印表面满足使用需求；外固定康复支具对于外固定康复支具对于打印效率有极高要求。（6）规定了增材制造护具成品要求，针对3D打印四肢护具，给出了外观要求、尺寸要求、机械性能要求、透气性与轻量化要求。解剖适配性：基于患者3D扫描数据定制，误差控制在±1～2 mm以内，确保与身体轮廓紧密贴合；关键区域（如关节、骨突处）应预留缓冲空间。可调节性：动态支具（如膝关节康复支具）应具备角度调节功能，并标注刻度以指导康复训练；绑带长度、松紧度应适配不同体型，不宜过度束缚或滑动。强度与刚性：应承受日常活动的外力（如拉伸），抗拉强度应≥20 MPa；耐疲劳性：通过循环加载测试（如一千次开合），确保铰链或锁扣不失效。设计镂空结构或透气孔，减少闷热感，透气率需满足长期佩戴需求。产品应轻量化，材料密度控制在1.35g/cm3以内，减少患者负担。

一方面，标准的制定将填补增材制造(3D打印)个性化护具方面的标准空白:另一方面，本标准对护具进行分类，并针对性地提出不同类型护具的设计和技术要求，能够有效规范和提升护具的适用性和安全性，加快患者的康复速度。

（四）调研、形成草案、征求意见稿

2025年3月～2025年4月，标准编制工作组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内文献资料，对增材制造（3D打印）四肢个性化护具技术相关的前人研究成果进行系统总结。调研的同时，广西增材制造协会召集相关人员开展了标准研讨会，对增材制造（3D打印）四肢个性化护具相关文件进行系统总结，标准编制组形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年5月～6月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关增材制造（3D打印）四肢个性化护具技术要求，广西增材制造协会广泛实地调研及查阅资料的基础上，按照简化、统一等原则，编制完成团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》（草案）。

2025年7月～2025年8月，标准编制工作组再次开展研讨会，掌握各方关于增材制造（3D打印）四肢个性化护具的具体指标要求。以草案为基础，提炼核心技术细节，深入广西美度实业集团有限公司、东莞一迈智能科技有限公司、中立(将乐)数字技术开发有限公司、福建慧思通三维技术股份有限公司、广西富乐科技有限责任公司、广西庆运数字医疗器械有限公司、广西慧思通科技有限公司、广西三集科技有限公司等企业进行分组调研，并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。标准编制组进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

- 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

（一）编制原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术当前现状，调研现有的市场情况，在现有国家、行业标准相关增材制造（3D打印）四肢个性化护具技术要求的基础上，结合增材制造（3D打印）四肢个性化护具生产经验、检测结果总结起草。符合当前拟增材制造（3D打印）四肢个性化护具发展的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于提高增材制造（3D打印）四肢个性化护具产品质量和商品经济价值，对推动我区增材制造（3D打印）四肢个性化护具产业健康发展，具实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与增材制造个性化护具相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前增材制造（3D打印）个性化护具技术要求实际情况的同时，还考虑到了增材制造产业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了保持产品特色、前瞻性和先进性条款，作为对增材制造（3D打印）护具产品质量发展的指导。

（二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容参考《GB/T 45265-2025下肢假肢增材制造通用技术要求》等相关标准制定，结合起草单位前期增材制造（3D打印）护具经验总结进行起草。

- （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

经查阅，目前未查到与“增材制造 护具”“3D打印 护具”“个性化护具”相关的标准，与“增材制造 设计”、“护具 技术要求”“增材制造 模型”“增材制造 技术要求”相关的标准有：

《GB/T 37698-2019增材制造 设计 要求、指南和建议》给出了增材制造产品设计的要求、指南和建议。适用于由任何增材制造系统制造的各种产品、装置、系统、组件或零件的设计。

《GB 14866-2023眼面防护具通用技术规范》规定了眼面部防护产品的分类、一般要求、几何光学性能要求、物理光学性能要求、物理和机械性能要求、标识、制造商提供的信息等。适用于生产与生活中用于保护眼部或面部的防护产品或部件。

《MZ/T 192-2022假肢和矫形器定制件 3D打印技术指南》提供了假肢和矫形器定制件3D打印的基本原则、数据获取、设计优化、打印制备、后期处理、验收包装方面的指导及建议,并给出了相关的信息。适用于使用3D打印技术的假肢和矫形器定制件。

《T/CAMDI 110-2023增材制造个性化医用硬质模型》规定了增材制造个性化医用硬质模型(以下简称模型)的定义、设计、制造、质量要求、灭菌与包装、制造商提供的信息等要求。适用于通过增材制造工艺生产,在临床诊过程中用于辅助诊断、术前规划以及手术路径规划等过程的增材制造个性化医用硬质模型。

由上可知，未查到与“增材制造 护具”“3D打印 护具”“个性化护具”相关的标准，目前的标准主要包含增材制造相关的指南和建议，较为相似的《T/CAMDI 110-2023增材制造个性化医用硬质模型》虽然对医用硬质模型提出要求，但未包含护具的内容，因此制定团体标准《增材制造（3D打印）个性化护具技术要求》能够填补增材制造（3D打印）个性化护具方面的标准空白，规范和提高增材制造（3D打印）个性化护具的质量，促进增材制造在医学领域的技术进步和推广应用，推动医疗器械行业的高质量发展。

- 主要条款的说明

团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》规定了增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用的技术要求，描述了相应的试验方法。

（一）术语和定义

增材制造是指以三维模型数据为基础，通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。主要参照引用了《GB/T 35351—2025  增材制造  术语》。界定了四肢个性化护具的术语，主要根据用途和作用部位进行规定，为一种根据患者特定解剖结构、损伤类型及功能需求，通过精准测量、数字化设计（如3D扫描、建模）和先进制造技术（如3D打印）定制而成，专用于上肢（手肘、手腕）或下肢（膝盖、脚踝、小腿、大腿）的保护、支撑、矫正或康复的医疗辅助装置。

- 技术要求

1、四肢数据采集要求（对应标准条款5.1）

数据采集方法和过程要求

标准中规定的三维扫描仪、CT/MRI断层扫描及多角度照片合成等数据采集方法，是基于医疗影像学和三维重建技术的发展现状而确定的。这些方法已在临床实践中得到广泛应用，并证明能够满足个性化护具设计的精度需求。

5.1.1数据采集方法、5.1.2数据采集方式主要参考《GB/T 45265-2025  下肢假肢增材制造通用技术要求》，5.1.3数据采集的过程要求中a)b)e)f)g)主要参照《GB/T 45265-2025  下肢假肢增材制造通用技术要求》，数据采集的过程，针对四肢，前臂、上臂、小腿、大腿应拍摄的图片及患者体位放置，采集前臂、上臂、小腿、大腿时要注意事项和要求；主要根据对相关企业一迈智能调研，给出了以下回答，并根据医工实际经验操作进行规定，见下表。

表1 调研代表性企业反馈情况

|  | 体位 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 手肘、手腕、手指、胳膊 | 躺姿、坐姿或站姿，手臂自然伸展，手心向上或向下（根据扫描需求）。 可将前臂平放在支撑垫或桌面上，肘关节保持轻微弯曲（约90度），避免僵硬，根据康复需求听从医生建议。 | 若疼痛或活动受限，需用软垫或固定装置辅助稳定。 避免衣物遮挡，可卷起袖子或穿无袖衣物。 移除手表、手镯等饰品。 |
| 脚踝、小腿、大腿、膝盖 | 坐姿或仰卧位，脚自然下垂或平放于扫描台。 若需扫描关节活动，可能需缓慢内翻/外翻（需医生指导）。 | 脱鞋袜，暴露脚踝。 使用支架固定小腿，避免腿部晃动。 |
| 腰部（腰椎/骨盆）、颈椎 | 站立位：自然直立，双臂放松于身体两侧，适合评估脊柱承重状态。 仰卧位：平躺于扫描台，膝下垫软枕以减少腰部压力（适用于急性疼痛患者）。 侧卧位：如需扫描侧面结构，身体保持直线，避免倾斜。 | 穿贴身轻薄衣物，避免褶皱干扰图像。 扫描时保持均匀呼吸，避免大幅动作。 |
| 通用原则 | 稳定性：使用固定带、沙袋或支架减少移动，确保扫描清晰。 舒适性：避免疼痛或疲劳，必要时分阶段扫描。 暴露区域：移除遮挡物（衣物、饰品），必要时使用医用贴布固定皮肤褶皱。 医患沟通：提前告知疼痛点或活动限制，由医护人员调整方案。 |  |

针对数据采集过程的要求，需要注重：

无创获取原则：所有采集设备不应对人体产生危害，这符合医疗器械基本安全要求；患者隐私保护：体现了医疗伦理和《个人信息保护法》的基本要求；扫描体位规范：基于人体工程学和康复医学原理，确保采集数据的准确性和代表性。

5.1.4数据精度与格式要求：标准规定四肢表面轮廓数据的精度误差范围为±0.5mm，主要考虑到：临床研究显示，护具与肢体间的间隙大于1mm会导致局部压力集中，可能引起皮肤损伤；而小于0.5mm的精度要求在实际扫描中难以稳定实现，特别是对于活动受限的骨科患者；考虑到患者配合度，标准建议“宜采集1次数据即可”，这是在精度与实操难度间取得的平衡；数据格式采用STL、AMF、IGES等通用格式，确保了数据的可交换性和软件兼容性，这与GB/T 39331《增材制造数据处理通则》的要求保持一致。

因此本标准规定了±0.5mm即可；考虑骨科患者不容易进行扫描配合，扫描一次即可使用；身体不同部位要求基本一致；使用三维扫描仪不需要对特殊部位或特征进行标记；其他应参照《GB/T 45265-2025  下肢假肢增材制造通用技术要求》。

- 2数字化设计要求

根据调研东莞一迈智能科技有限公司等代表性企业实践情况和经验，确定了支具设计一般分为切割、剖面、挖孔（透气）和加厚几个步骤；

标准中规定的切割、剖面、挖孔和加厚等设计要素，是基于临床康复需求和增材制造工艺特点而确定的：

（1）切割：在受伤部位上下8 cm～10 cm位置进行切割：该范围基于生物力学研究，能够提供足够的杠杆支撑力，同时避免对受伤区域造成二次伤害；因此规定了，切割位置（受伤部位上下8cm～10cm）。

- 切割

（2）剖面：主要考虑到剖面设计沿竖向法线直面剖开，便于护具佩戴和调整，特别适用于活动受限患者；因此规定了对支具进行剖面切开，沿竖向的法线进行直面的平分剖开，见图2。其他情况应根据医生建议，如是否需要避开受伤部位等；

- 剖面

（3）挖孔：挖孔要求（横向最长边≤8mm）的尺寸主要为了既能保证足够的透气性，又不会显著影响护具的结构完整性，这与东莞理工学院发布的《增材制造运动头盔缓冲层技术要求》中关于透气孔设计的研究结论相符；因此规定了：应加强护具透气性，形状根据医生建议，可选择圆形、长条形、椭圆形等，横向最长边≤8 mm，其他情况应根据医生建议，如是否需要避开受伤部位等。

- 挖孔

（4）加厚：加厚范围（2mm～3mm）是通过力学测试和临床验证确定的，能够在保证支撑性的同时，控制护具重量，提高佩戴舒适度。支具需要加厚到2 mm～3 mm的厚度，为支具提供支撑性。

- 加厚

给出了数字化设计示意图：常见护具（手肘、手腕、脚踝、小腿（大腿）、腰椎）设计参考图。

- a）手肘            b）手腕             c）脚踝           d）小腿（大腿）

- 常见护具设计参考图

- 数字模型要求主要参照《GB/T 45265-2025  下肢假肢增材制造通用技术要求》进行规定。标准要求进行生物力学设计，包括对承重区域和免荷区域的适配性设计，这是基于：合理的力学分布可以促进损伤修复，避免局部压力过大；拓扑优化技术：通过在外表面设计结构、厚度等方式提升局部强度，该方法在《增材制造运动头盔缓冲层技术要求》中已得到成功应用，实现减重20% 的效果；数字化对线：要求符合GB/T 13461和GB 14722，确保护具与人体力学轴线一致。

- 3.护具增材制造要求

（1）材料要求

原材料：外固定支具具有短周期使用的特性，基于性能和成本的考虑，一般使用PLA、Nylon和PP三种材料，一般需要达到如下性能：

| 测试项目 | 数值 | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度（XY轴） | ≥25Mpa | ISO 527 |
| 断裂延长率（XY轴） | ≥8% | ISO 527 |
| 拉伸强度（Z轴） | ≥20Mpa | ISO 527 |
| 断裂延长率（Z轴） | ≥3.5% | ISO 527 |
| 缺口冲击强度（XY轴） | ≥52KJ/㎡ | ISO 180 |
| 缺口冲击强度（XY轴） | ≥20KJ/㎡ | ISO 180 |

标准表1中规定的材料性能指标是本次编制的核心内容，其依据主要来自：实测数据支撑：根据提供的《Medical-450-一迈PLA-2.65mm拉伸测试报告》和《Medical-450-一迈PLA-2.65mm冲击测试报告》数据：

打印的制备：3D打印产品采用层厚2m，线宽4mm，填充100%的方式3D打印的方式制备。打印机型:Medical-450；材料:PLA-2.65MM、新拆封材料、未烘烤，喷嘴直径:4mm。

拉伸样品数量：对于每一个要求的测试方向，至少应测试三个测试样品。.方法和步骤：7.1 将试样放在夹具中，注意使试样的纵轴与试验机的轴线对齐。均匀和牢固地拧紧夹具，以避免测试过程中试样的滑动和夹具的移动。夹紧压力不应导致试样破裂或挤压样品。7.2 沿其纵轴以恒定速度被拉伸，直到样品断裂或直到应力（载荷）或应变（延伸率）达到某个预定值。

拉伸强度（XY轴）：实测平均值为27.83MPa，高于标准规定的25MPa，表明指标设定合理且留有余地；断裂延长率（XY轴）：实测平均值为10.223%，高于标准规定的8%，说明材料具有足够的韧性。

拉伸强度（Z轴）：实测平均值为23.26MPa，高于标准规定的20MPa，考虑到3D打印各向异性特点，此指标可保障Z轴性能；断裂延长率（Z轴）：实测平均值为4.357%，高于标准规定的3.5%，表明材料在Z轴也具有良好延展性。

打印的制备：3D打印产品采用层厚2m，线宽4mm，填充100%的方式3D打印的方式制备。打印机型:Medical-450；材料:PLA-2.65MM、新拆封材料、未烘烤，喷嘴直径:4mm。

拉伸样品数量：对于每一个要求的测试方向，至少应测试三个测试样品。

方法和步骤：1.将悬臂梁固定在实验台上，并调整好冲击装置的位置。2.在悬臂梁上设置合适的测点，用于记录位移和应力变化，3.开始进行冲击实验，将重锤从一定高度自由落下，冲击到悬臂梁上。4.实时记录悬臂梁的位移和应力变化，并保存数据供后续分

缺口冲击强度（XY轴）：实测平均值为58.065KJ/m²，高于标准规定的52KJ/m²，表明材料抗冲击性能满足要求；缺口冲击强度（Z轴）：实测平均值为24.035KJ/m³，高于标准规定的20KJ/m³，保障了Z轴抗冲击能力。

同时课题组参阅文献研究支持：美国HDIAC机构发布的《Impact Resistance and Performance of Custom-Fit, 3-D-Printed Protective Guards》研究表明，PLA材料在定制防护护具中表现出良好的冲击抵抗性能，与我们的测试结果相互印证。

（2）制作要求：

前处理：根据材料吸水性能的差异，一般打印前需要做烘干出处理；

| 材料 | 烘烤条件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PLA | 55℃，2小时 | 开启真空包装3天以上需要烘烤 |
| Nylon | 100℃，6小时 | 每次打印前均需要烘烤 |
| PP | 70℃，4小时 | 每次打印前均需要烘烤 |

标准中规定的打印工艺参数是基于大量工艺试验和文献研究确定的，烘干前处理要求：不同材料的烘干条件是基于材料特性设定的，PLA：55℃、2小时，是因为PLA玻璃化转变温度约为60℃，此温度既能有效去除水分，又不会导致材料变性；Nylon：100℃、6小时，源于尼龙材料吸湿性强，需要更高温度和更长时间去除水分；PP：70℃、4小时，聚丙烯的吸湿性较低，但仍需适当烘干保证打印质量。

（3）打印：设备打印尺寸需≥450mm（长）*300mm（宽）*700mm（高），以满足不同部位的打印需求；打印设备需具备单臂打印算法，以确保打印效率、打印性能和打印表面满足使用需求；外固定康复支具对于打印效率有极高要求，一般需要满足以下打印时间要求。

| 部位 | 打印时间 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| 手腕 | 15分钟 |  |
| 手肘 | 25分钟 |  |
| 小腿 | 25分钟 |  |
| 大腿 | 30分钟 |  |
| 前胸 | 60分钟 |  |
| 后背 | 90分钟 |  |
| 脚踝 | 35分钟 |  |

打印时间要求：表中规定的各部位打印时间（手腕15min、手肘25min等）是基于：临床应急需求：快速响应患者需求，特别是急性损伤患者；采用单臂打印算法和合理的层厚参数，在保证质量的前提下提高效率；通过多次打印试验确定的时间范围。这些参数与R Discovery上发表的层床研究中关于3D打印参数优化的结论相符，该研究指出层高、喷嘴温度等参数对产品性能有显著影响。

后处理：要求的打磨、内衬和加魔术贴等后处理工序，是为了：（1）确保使用安全：去除毛刺、锐边，避免皮肤划伤；（2）提高舒适度：内衬设计增加缓冲性能，魔术贴便于调节松紧；（3）满足个性化需求：上色和涂装可根据患者喜好定制，但要求材料成分不损害皮肤。

| 打磨 | 内衬 | 魔术贴 |
| --- | --- | --- |

4、增材制造护具成品要求（对应标准条款5.4）

3.4.1 外观与尺寸要求

标准中对护具成品的外观和尺寸要求是基于临床使用需求和人体工效学原理：表面光滑度：内表面需做内衬，无毛刺、锐边，这是防止皮肤损伤的基本要求；结构完整性：无裂缝、气泡或变形，确保支具在受力时不会断裂，这与ISO 6603-2:2023中对刚性塑料冲击行为的要求一致；解剖适配性：误差控制在±1～2mm以内，这是在保证适配精度和考虑制作难度间的平衡；可调节性：动态支具具备角度调节功能，便于康复训练的阶段性调整。

3.4.2 机械性能要求

标准中规定的机械性能要求主要依据：抗拉强度≥20MPa：基于实际测试数据，PLA材料在Z方向的平均拉伸强度为23.26MPa，留有一定安全余量；

耐疲劳性：要求通过循环加载测试（如一千次开合），这与HDIAC研究中关于防护护具耐冲击性的测试方法相呼应；透气性与轻量化：材料密度控制在1.35g/cm³以内，是基于患者长期佩戴的舒适性考虑，同时借鉴了《增材制造运动头盔缓冲层技术要求》中的轻量化设计经验。

3.5 试验方法（对应标准条款6）

主要参考《GB/T 45265-2025  下肢假肢增材制造通用技术要求》，规定的试验方法主要参考了国内外标准和行业通用做法：

材料性能测试：拉伸性能测试参照ISO 527和GB/T 1040，冲击性能测试参照ISO 180和GB/T 1843；成品检验：尺寸检验采用内径尺、卡尺等通用量具，机械性能检验通过护具被动运动、整体着地按压等方式；数据采集检验：采用软件测量工具和软尺工具，结合三维重建技术，确保数据准确性。这些方法与GB/T 44559.1-2024《塑料 硬质塑料冲孔性能的测定》和ISO 6603-2:2023《塑料 硬质塑料穿孔冲击行为的测定》等相关标准保持协调。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

七、实施标准的措施

（一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

（二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入广西各市县开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让主要技术人员掌握技术内容，助力标准实施落地，推动增材制造（3D打印）四肢个性化护具规范化发展。

（三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入广西各市召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

（四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年后，由标准宣贯工作组每年采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并按年发形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《增材制造（3D打印）四肢个性化护具通用技术要求》

标准编制工作组

2025年11月25日