| ICS | 67.050 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 53 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和
双去甲氧基姜黄素含量的测定
高效液相色谱法

Determination of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin in turmeric and its products

High-Performance Liquid Chromatography

（本草案完成时间：2025年12月9日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：玉林市食品药品检验检测中心[广西香料产品质量检验中心（玉林）]、广西-东盟食品检验检测中心[国家市场监管总局技术创新中心（天然香料香精）]、广西壮族自治区药用植物园、广西壮族自治区药品检验研究院、广西舟聪食品有限公司。

本文件主要起草人：卢森华、徐梦、丘一仙、罗玲、颜其双、陈宇、周天祥、樊文研、欧敏、王海波、刘珈伶、韦升坚、陈路、张孟丽、黎强、庞桂娇、韦应、莫贵情、周晓婷、庞小莲、陈婷婷、唐明华、卢爱玉、甘洋萦、黄毅、周永洲、李夏、刘佳明、卢如剑、雷玄宸、张惠苹、陈乐琰、陈凯帆、许宝霞、廖振儒。

姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和

双去甲氧基姜黄素含量的测定

高效液相色谱法

范围

本文件规定了姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定方法。

本文件适用于姜黄及其制品中姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T  12729.3   香辛料和调味品   分析用粉末试样的制备

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 姜黄  Turmeric

为姜科植物姜黄Curcuma longa L.的干燥根茎。冬季茎叶枯萎时采挖，洗净，煮或蒸至透心，晒干，除去须根。

- 姜黄制品  Turmeric Products

以姜黄为唯一或主要原料，经过物理加工、提取或其他工艺制成的，用于调味、增香、医药或化工等用途的各类产品。

原理

试样中的姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素经70%乙醇超声提取，经高效液相色谱仪分离、检测。以色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T  6682 规定的一级水。

试剂

无水乙醇（C2H6O)。

乙腈（C2H3N):色谱纯。

甲醇（CH4O):色谱纯。

乙酸（C2H4O2):优级纯。

溶液配制

70 %（v/v）乙醇溶液：量取700 mL无水乙醇，用水定容至1  L。

4 %乙酸溶液：量取40mL乙酸，用水定容至1  L。

标准品

姜黄素（C21H20O6，CAS号：458-37-7，以下简称CurⅠ）：纯度≥98.0%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

去甲氧基姜黄素（C20H18O5，CAS号：22608-11-3，以下简称CurⅡ）：纯度≥98.0%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

双去氧基姜黄素（C19H16O4，CAS号：24939-16-0，以下简称CurⅢ）：纯度≥95.0%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

标准溶液配制

CurⅠ标准储备溶液（1000mg/L）：准确称取CurⅠ标准物质20mg，用甲醇溶解并定容至20mL，于4℃贮存，保存期为6个月。

CurⅡ标准储备溶液（1000 mg/L）：准确称取CurⅡ标准物质20mg，用甲醇溶解并定容至20mL，于4℃贮存，保存期为6个月。

CurⅢ标准储备溶液（1000 mg/L）：准确称取CurⅢ标准物质20mg，用甲醇溶解并定容至20mL，于4℃贮存，保存期为6个月。

CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ混合标准中间溶液（100mg/L）：分别准确吸取CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ标准储备液各5.0mL于50mL容量瓶中，用甲醇定容。于4℃贮存，保存期为3个月。

CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ混合标准系列工作溶液：分别准确吸取CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ混合标准中间溶液各0mL、0.1mL、0.2mL、0.5mL、1.0 mL、2.0 mL、3.0 mL于50mL容量瓶中，用甲醇定容至10 mL，配制成质量浓度分别为0mg/L、1mg/L、2mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L、30 mg/L的混合标准系列工作液。临用现配。

根据仪器性能与检测需求，至少设置5个浓度点，并结合实际灵活调整标准系列浓度。

材料

微孔滤膜，0.45μm，有机相。

仪器和设备

高效液相色谱（HPLC）仪：配有二极管阵列检测器或配有紫外检测器。

分析天平：感量0.01 mg。

恒温数控超声清洗器。

高速粉碎机。

分析步骤

试样制备

按GB/T  12729.3 的规定进行分析用粉末试样的制备。

试样溶液的制备

准确称取试样0.3g（精确至0.0001g），置于150mL锥形瓶中，精密加入70%乙醇溶液50mL，称定重量，超声50min，冷却至室温后，用相同溶剂补足减失的重量，滤过。精密量取续滤液1.0mL，置5mL容量瓶中，加70%乙醇稀释至刻度，摇匀，溶液经0.45μm微孔滤膜过滤，取续滤液作为试样溶液，待液相色谱测定。

仪器参考条件

色谱柱：C18柱，柱长250mm，内径4.6 mm，粒径5μm，或同等性能的色谱柱。

检测器：二极管阵列检测器或紫外检测器。

流动相：乙腈-4%乙酸（45∶55）。

流速：1.0mL/min。

柱温：30℃。

检测波长：421nm。

进样量：10μL。

标准曲线的制作

分别精密吸取CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ系列标准工作溶液10 μL，注入高效液相色谱仪进行分析（色谱图见附录A.1），以保留时间定性，测定峰面积。以标准系列工作溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线，计算回归方程。

试样溶液的测定

在相同色谱条件下，将待测试样溶液分别注入液相色谱仪进行分析（色谱图见附录A.2），以保留时间定性，根据峰面积外标法定量，根据标准曲线回归方程计算待测试样溶液中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的浓度。

分析结果的表述

试样中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的含量按照式（1）计算：

X=c×vm×1000000×100%	()

式中：

X ——试样中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的含量，单位为百分号（%）；

C ——从标准曲线得到的待测试样溶液中CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的浓度，单位为（μg/mL）；

v ——试样溶液定容体积，单位为毫升（mL）

m ——试样质量，单位为克（g）。

测定结果以两次测定的算术平均值表示,测定结果保留小数点后两位。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立的测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

其他

试样称样量为0.3g时， CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ的定量限均为0.02%。

（资料性）
色谱图

CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ标准色谱图见A.1，试样色谱图见A.2。

CurⅠ、CurⅡ、CurⅢ标准色谱图

试样色谱图