| ICS | 11.100 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 30 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法

Detection of mycoplasma pneumoniae antibodies by acridinium ester chemiluminescent assay

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西预防医学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：南宁市第四人民医院、东莞市人民医院、玉林市第一人民医院、玉林市第二人民医院、广西中医药大学第一附属医院、广西国际壮医医院、柳州市柳铁中心医院、来宾市人民医院、崇左市人民医院、河池市人民医院、柳州市中医医院（柳州市壮医医院）、柳州市妇幼保健院、钦州市第二人民医院、岑溪市人民医院、博白县人民医院、桂林市妇幼保健院、来宾市中医医院、靖西市人民医院。

本文件主要起草人：罗晓璐、罗晓成、陆月禧、黄宛虹、莫伟平、刘泽端、邹光美、罗金、李明芬、韦尚谋、陈翔、罗雪林、黄伟、覃卫洪、彭征、丁燕玲、黄凯华、覃泽义、李金莲、秦文珍、彭秋玲、苏广谢、张泳仪、曾嫚妮、苏振洲、周晓萍、甘丽英、潘刚熙、梁洁琼、卢珮、韦振雷、张红雨、吕晓兰、梁柳、陈娴、朱云柳、李红霞、黄志超、梁显席、磨立达、马联、庞晓泸、闭德武。

肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法

警告：使用本文件的人员应有临床实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件界定了吖啶酯化学发光法的术语和定义、缩略语，描述了吖啶酯化学发光法检测肺炎支原体抗体的方法。

本文件适用于人体血清/血浆肺炎支原体抗体的吖啶酯化学发光法检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27424  合格评定  非可溯源生物质控品质量控制规范

WS/T 661  静脉血液标本采集指南

YY/T 0314  一次性使用人体静脉血样采集容器

YY/T 1225  肺炎支原体抗体检测试剂盒

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

吖啶酯化学发光法  acridinium ester chemiluminescent assay

一种基于化学发光原理，利用吖啶酯作为发光标记物，在特定化学反应条件下产生光信号，实现对目标物质的定量或定性分析的检测技术。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

COI：临界值指数（Cut Off Index）

EDTA：乙二胺四乙酸溶液（Ethylenediaminetetraacetic Acid）

RCF：相对离心力（Relative Centrifugal Force）

RLU：相对发光强度（Relative Light Unit）

原理

采用吖啶酯化学发光法进行检测，样本中肺炎支原体IgM/IgG抗体和超顺磁性微粒上包被的肺炎支原体抗原反应，形成抗原-抗体复合物。在磁场作用下，磁微粒被吸附到反应管壁，未结合的物质被清洗液洗去。加入吖啶酯标记的鼠抗人IgM/IgG抗体进行反应，形成固相包被抗原-抗体-吖啶酯标记的抗抗体复合物。再次清洗。在反应混合物中加入预激发液（过氧化氢）后，吖啶酯在碱性激发液（氢氧化钠）作用下发生氧化反应，产生化学发光，由集光器进行接收，经光电倍增管放大，记录产生的光子能，样本中的肺炎支原体IgM/IgG抗体的量和测定仪光学系统检测到的RLU之间成正比。根据标准曲线，仪器自动计算出待测抗体含量。

仪器和设备

全自动化学发光测定仪。

离心机（RCF：1 200×g～1 700×g）。

医用冰箱（根据保存需求配备冷藏/冷冻式冰箱）。

试剂和材料

警告：激发液中含有氢氧化钠，对人体皮肤、呼吸道和消化道等有腐蚀风险，操作时应做好安全防护措施。

除另有规定外，所用试剂均为分析纯，所有采样管的技术要求应符合YY/T 0314的规定。

试剂盒：市售，2 ℃～8 ℃存放，符合YY/T 1225的规定。组成包括：

试剂1（R1）：肺炎支原体抗原包被的磁微粒，磷酸盐缓冲液，含防腐剂；

试剂2（R2）：鼠抗人IgG/IgM吖啶酯标记物，Tris缓冲液，含防腐剂；

试剂3（R3）：磷酸盐缓冲液，含防腐剂；

校准品（CAL1、CAL2、CAL3）：含有已知浓度肺炎支原体IgM/IgG的溶液，用于建立定量检测的标准曲线，其浓度范围覆盖方法的定量检测范围；

预激发液：过氧化氢（H2O2）溶液；

激发液：氢氧化钠（NaOH）溶液；

清洗液：磷酸盐溶液，含防腐剂。

质控品：按GB/T 27424的要求制备，含有已知浓度肺炎支原体IgM/IgG的溶液，至少包括正常值与异常值两个水平。

反应管。

无抗凝剂的真空采血管。

含抗凝剂的采血管（如含肝素钠、肝素锂、EDTA和柠檬酸钠等抗凝剂采血管）。

促凝管：含促凝剂和分离胶的采血管。

样本采集和处理

静脉血液采集及处理

静脉血液样本的采集和处理参照WS/T 661的要求进行。

血清：用无抗凝剂的真空采血管（7.5）或促凝管（7.7）采集外周血，非抗凝全血样本在室温下放置30 min～60 min，至自然凝固、血块充分收缩，使用离心机（6.2）离心15 min后直接吸取血清进行检测。

血浆：用含抗凝剂的采血管（7.6）采集外周血，抗凝全血样本混匀并经离心机（6.2）离心15 min后直接吸取血浆进行检测。

样本保存

血液样本离心后的血浆/血清样本保存在带盖或其他密闭容器中。保存条件如下：

在8 h内完成检测的，可在室温（20 ℃～25 ℃）下存放；

在8 h内无法完成检测的，放置于2 ℃～8 ℃医用冰箱（6.3）中冷藏保存；

预计超过7 d无法完成检测的，将血清/血浆转移至冻存管保存在-20 ℃或更低温度下冷冻保存；

样本需要运输时，将血清/血浆转移至冻存管低温条件下运输。

冷冻样本在复溶后进行充分混匀。

样本冻融次数不超过3次。

不使用热灭活的样本。

检测程序

检测前准备

仪器准备

按照全自动化学发光测定仪（6.1）操作规程开机，执行自检与初始化。将试剂盒试剂（7.2）、反应管（7.4）等装载至指定位置，并确保余量充足。

试剂与样本准备

将校准品（7.2）、质控品（7.3）及待测样本平衡至室温后方可使用。

标准曲线建立

将已知浓度的肺炎支原体IgM/IgG校准品（7.2）放入全自动化学发光测定仪（6.1），选择需要校准的项目并启动，仪器按检测步骤进行校准，记录RLU。

IgM测试CAL1、CAL2两个浓度校准品（7.2），每个浓度测2次，取RLU均值。

IgG测试CAL1、CAL2、CAL3三个浓度校准品（7.2）的RLU，以浓度为横坐标，RLU为纵坐标，并结合试剂盒的主校准曲线进行绘制校准曲线。

新批号试剂启用时、超过试剂厂商声明的校准效期后、质控失控后、仪器维修后均进行校准。不同批号试剂使用配套校准品，不混用。

检测步骤

将样品放入全自动化学发光测定仪（6.1），并按以下步骤自动进行分析：

加样与第一次孵育：将5 µL样本与95 µL样本稀释液（R3）（7.2）、50 µL包被有肺炎支原体抗原的磁微粒（R1）（7.2）混合并37 ℃孵育10 min，，形成抗原-抗体复合物。

分离与清洗：在磁场作用下，磁微粒被吸附并固定，清洗液（7.2）清除未结合的物质。

加样与第二次孵育：加入100 µL吖啶酯标记的鼠抗人IgM/IgG抗体（R2）（7.2）并37 ℃孵育10 min，形成“抗原-抗体-标记二抗”的复合物。

分离与清洗：再次进行磁性分离与清洗，去除游离的标记抗体。

信号激发与检测：依次加入100 µL预激发液（7.2）与200 µL激发液（7.2），化学发光系统测定反应产生的RLU。

数据处理

使用软件将样本测得的RLU值代入由校准品（CAL1，CAL2、CAL3）建立的标准曲线，计算出样本中肺炎支原体IgM/IgG抗体的浓度。按式（1）计算IgM浓度；通过绘制的标准曲线，依据测定的RLU强度，确定IgG浓度。

COI=RLU×MA×RLUc0+B×RLUc1+C	()

式中：

COI ——IgM浓度；

RLU ——样品相对发光强度，单位为坎德拉（cd）；

M   ——样本检测浓度系数；

A   ——CAL1对应系数；

RLUC0——CAL1相对发光强度，单位为坎德拉（cd）；

B   ——CAL2对应系数；

RLUC1——CAL2相对发光强度，单位为坎德拉（cd）；

C   ——常数0。

结果保留小数点后一位。

结果判定

肺炎支原体IgM结果判定

COI＜0.9时，视为无反应性，提示未感染、感染早期或恢复期。

0.9≤COI＜1.1时，视为灰区，建议复检或动态监测抗体变化。

COI≥1.1时，视为有反应性，提示近期感染（急性感染）。

肺炎支原体IgG结果判定

样本浓度＜24.0 AU/mL时，视为无反应性，提示未感染、感染早期或潜伏期。

24.0 AU/mL≤样本浓度＜36.0 AU/mL时，视为灰区，建议复检或动态监测抗体变化。

样本浓度≥36.0 AU/mL时，视为有反应性，提示既往感染。

结果解释

参见附录A。

质量控制

吖啶酯原料和试剂应储存在避光、低温的环境中，通常为2 ℃～8 ℃。所有从低温环境取出的样本、校准品、质控物等，应平衡至室温至少30 min后进行检测。

环境要求：温度在15 ℃～35 ℃，相对湿度要求在20％～70％RH。

生物安全：本文件涉及传染性生物样本（处理可能含病原体的血清/血浆），应在二级生物安全实验室内开展相关操作，配备手套、口罩和实验服等个人防护装备。

技术人员：应具备医学/检验/生物专业教育背景，取得检验相关资格证书，上岗前应通过培训并考核合格。

室内质控：每个实验室应建立质控均值和可接受的范围，每批次检测样本宜测试一次质控品（7.3）。注意每次校准后应测试一次质控品（7.3），在控后方可检测样本。使用的商业质控品（7.3）或其他合适质控品（7.3）应至少包含两个浓度水平（阴性和阳性），在复溶及保存时遵循供应商的规定。质控结果未落在可接受的范围内时，表明测试结果不可信，不应发送临床检测报告，查找并纠正失控原因，实验室应评估失控之前的临床样本检验结果的有效性。

验证

包括试剂检测性能、方法符合率、检出限、重复性（精密度）、抗干扰能力、生物参考区间等验证，验证方法见附录B。

检测后样本保存与处理

检测后样本宜密封处理后放置2 ℃～8 ℃医用冰箱（6.3）保存7 d。

（规范性）
结果解释

肺炎支原体IgM（MP-IgM）结果解释

无反应性：不能排除感染，感染初期（1 d～3 d）或恢复期（抗体水平下降后），MP-IgM可能为阴性，高度怀疑感染时，需由医生结合病史、临床症状、体征、影像学表现和其他检测结果（如核酸检测）综合判断，必要时复查。

灰区：结果判定为灰区时，提示受检样本中的MP-IgM水平未达到呈反应性的判断标准，实验室宜对该样本进行复查（原样本高速离心15 min后重测）或动态监测抗体变化，或由医生根据受检对象的病史、临床症状、体征、影像学表现和其他检测结果（如核酸检测）综合判断。

有反应性：IgM抗体通常在感染后1周左右出现，3～4周达到高峰，持续2～3个月。结果判定为有反应性时，提示可能为近期感染（急性感染）。

肺炎支原体IgG(MP-IgG)结果解释

无反应性：不能排除感染，感染初期抗体可能为阴性，高度怀疑感染时，需结合病史、临床症状、体征、影像学表现和其他检测结果（如核酸检测）综合判断，必要时复查。

灰区：结果判定为灰区时，提示受检样本中的MP-IgG水平未达到呈反应性的判断要求，实验室宜对该样本进行复查（原样本高速离心15 min后重测）或动态监测抗体变化，或由医生根据受检对象的病史、临床症状、体征、影像学表现和其他检测结果（如核酸检测）综合判断。

有反应性：IgG抗体通常在感染后2～4周出现，可持续数月至数年。结果判定为有反应性时，提示可能为既往感染过肺炎支原体；患者病程中双份血清/血浆（间隔2～4周）MP-IgG抗体水平上升4倍及以上时，提示现症感染或复发感染可能，可结合受检对象的病史、临床症状、体征、影像学表现和其他检测结果（如核酸检测）进行综合判断。

（资料性）
验证方法

试剂检测性能

首次启用检测试剂前应做性能验证。验证的检验程序性能指标应符合产品声明、预期用途、国家/行业标准或相关规定的要求。免疫定性检测分析性能验证内容至少应包括符合率，适用时还应包括检出限、重复性、抗干扰能力、生物参考区间等，保存验证原始数据记录。

方法符合率

选取阴性样本10份（包含至少5份其他标志物阳性的样本）、阳性样本10份（包含至少5份弱阳性样本，1份极高值阳性），共20份样本，候选方法和参比方法均按照患者样本检测程序进行检测，即将本实验室与参比实验室用同一方法对同批样本所测数据进行比较，计算符合率，判断方法在本实验室的可行性。

可接受判断标准为所用制造商检验方法（候选方法）标准。无可用的厂商标准时，可根据实验室检测方法的预期用途制定实验室验证可接受标准。

检出限

根据试剂制造商说明书/厂商声明将已知浓度样本（国家标准物质、国际标准物质、制造商参考品等）进行系列稀释至制造商声明的最低检出限浓度，在不同批内对该浓度样本进行测定（如测定5 d，每天测定4份样本），样本总数不应少于20个，稀释液可根据情况选用厂商提供的稀释液或阴性血清。如果≥95％的样本检出阳性，该浓度即验证为该检测系统的最低检出限。

重复性（精密度）

免疫学定性检验程序以量值或数值形式表达定性结果时，重复性（精密度）验证方法如下：

重复性精密度采用2～3个浓度水平样本，一天内在分析仪上重复检测10～20次，计算变异系数（CV值）。期间精密度为每天1次在分析仪上检测，10～20个工作日完成，计算CV值。

采用2～3个浓度水平样本，每日每个水平在检测系统上重复检测3次，5个工作日完成检测，计算CV值。

重复性精密度＜10％或制造商说明书提供的可接受范围。期间精密度＜15％或制造商说明书提供的可接受范围。

抗干扰能力

应验证与检测对象可能存在交叉反应的物质对检测的影响。通过评价样本中出现如胆红素、血红蛋白、甘油三酯、抗凝剂和常见药物等物质的干扰来检验检测方法的特异性。对于病原体标志物检测，还应验证与检测目标物可能存在交叉反应的其他病原体对检测的影响。

相关物质干扰验证试验：将目标物分别为阴性、弱阳性、阳性不同浓度的5份样本和相应干扰物进行一定比率的混合(混合后的浓度为制造商声明的最高不影响浓度)，加入干扰物质的量应小于样本量的10％(对照组加入等量的健康人阴性血清)，未添加干扰物质的阴性、弱阳性、阳性不同浓度的5份样本作为对照。实验样本和对照样本重复检测至少2次，计算结果并记录。

病原体干扰验证试验：将收集与目标物可能有交叉抗原、易引起相同或相似的临床症状的病原体阳性样本分别加至上述选取目标物分别为阴性、弱阳性、阳性不同浓度的5份样本中，加人干扰物质的量应小于样本量的10％(对照组加入等量的健康人阴性血清)，未添加干扰物质的阴性、弱阳性、阳性不同浓度的5份样本作为对照。实验样本和对照样本重复检测至少2次，计算结果并记录。

判断标准：加干扰物质的阳性组结果和阳性对照组结果之间符合率应≥80％；添加干扰物质的阴性组和阴性对照组结果均为阴性。

生物参考区间

宜使用制造商提供、国家/行业公认的参考范围作为实验室检测项目的生物参考区间。

方法：收集20例符合建立参考范围的样本(排除了影响所研究指标的疾病和有关因素的同质人群)进行检测。

判断标准：≥90％的样本检测结果为阴性时，即可接受该生物参考区间验证。

参考文献

[1]  赵霞，高磊.支原体肺炎患者实验室检验的研究进展[J].现代养生，2024.

[2]  李桦，肖鸽飞，张霞等.三种方法检测肺炎支原体抗体的一致性分析[J].中国实用医药，2020.