团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕106号）文件精神，由广西预防医学会提出，南宁市第四人民医院、东莞市人民医院、玉林市第一人民医院、玉林市第二人民医院、广西中医药大学第一附属医院、广西国际壮医医院、柳州市柳铁中心医院、来宾市人民医院、崇左市人民医院、河池市人民医院、柳州市中医医院（柳州市壮医医院）、柳州市妇幼保健院、钦州市第二人民医院、岑溪市人民医院、博白县人民医院、桂林市妇幼保健院、来宾市中医医院、靖西市人民医院等单位共同起草的团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》（项目编号2025-1304）已获批立项。

为高质量编制团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》，由起草单位成立标准编制工作组并进行如下分工：

| 姓名 | 职务/职称 | 从事专业 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗晓璐 | 主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 统筹主持标准编制工作 |
| 罗晓成 | 主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训 |
| 黄宛虹 | 副主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准文本及编制说明编写，质量控制 |
| 莫伟平 | 主任技师 | 医学检验 | 东莞市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 刘泽端 | 副主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 邹光美 | 主任技师 | 医学检验 | 玉林市第一人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 罗 金 | 副主任技师 | 医学检验 | 玉林市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 李明芬 | 主任技师 | 医学检验 | 广西中医药大学第一附属医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 韦尚谋 | 主管技师 | 医学检验 | 广西国际壮医医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 陈 翔 | 副主任技师 | 医学检验 | 柳州市柳铁中心医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 罗雪林 | 主任技师 | 医学检验 | 来宾市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 黄 伟 | 主任技师 | 医学检验 | 崇左市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 覃卫洪 | 副主任技师 | 医学检验 | 河池市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 彭 征 | 主任技师 | 医学检验 | 柳州市中医医院(柳州市壮医医院) | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 丁燕玲 | 主任技师 | 医学检验 | 柳州市妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 黄凯华 | 副主任技师 | 医学检验 | 钦州市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 覃泽义 | 主任技师 | 医学检验 | 岑溪市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 李金莲 | 副主任技师 | 医学检验 | 博白县人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 秦文珍 | 副主任技师 | 医学检验 | 桂林市妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 彭秋玲 | 主管技师 | 医学检验 | 来宾市中医医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 苏广谢 | 副主任技师 | 医学检验 | 靖西市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 张泳仪 | 副主任技师 | 医学检验 | 东莞市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 曾嫚妮 | 副主任技师 | 医学检验 | 玉林市第一人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 苏振洲 | 主管技师 | 医学检验 | 玉林市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 周晓萍 | 副主任技师 | 医学检验 | 广西中医药大学第一附属医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 甘丽英 | 主管技师 | 医学检验 | 广西国际壮医医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 潘刚熙 | 副主任技师 | 医学检验 | 柳州市柳铁中心医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 梁洁琼 | 主管技师 | 医学检验 | 来宾市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 卢 珮 | 主管技师 | 医学检验 | 崇左市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 韦振雷 | 副主任技师 | 医学检验 | 河池市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 张红雨 | 副主任技师 | 医学检验 | 柳州市中医医院（柳州市壮医医院） | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 吕晓兰 | 副主任技师 | 医学检验 | 柳州市妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 梁 柳 | 副主任技师 | 医学检验 | 钦州市第二人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 陈 娴 | 主管技师 | 医学检验 | 岑溪市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 朱云柳 | 主管技师 | 医学检验 | 博白县人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 李红霞 | 副主任技师 | 医学检验 | 桂林市妇幼保健院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 黄志超 | 主管技师 | 医学检验 | 来宾市中医医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 梁显席 | 副主任技师 | 医学检验 | 靖西市人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 磨立达 | 主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 马 联 | 副主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 陆月禧 | 主管技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 庞晓泸 | 副主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 闭德武 | 副主任技师 | 医学检验 | 南宁市第四人民医院 | 参与标准文本及编制说明的编写；组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |

二、制定标准的必要性和意义

肺炎支原体（Mycoplasma pneumoniae，MP）是引起呼吸道感染的重要病原体之一，尤其在儿童、青少年及老年人等人群中具有较高的感染率，可引起严重的肺炎、支气管炎等疾病，对公共卫生健康构成严重威胁，肺炎支原体肺炎（mycoplasma pneumoniae pneumonia，MPP）是我国5岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎(community acquired pneumonia，CAP)。近年来，肺炎支原体感染的发生率呈上升趋势，据相关研究数据显示，在某些地区的儿童呼吸道感染病例中，肺炎支原体感染占比可达30%-50%，在全球范围内，肺炎支原体肺炎的年发病率约为10%-30%，且每隔3-7年会出现一次流行高峰。虽然肺炎支原体感染导致的死亡率相对较低，但近来重症或难治性支原体肺炎的患者数越来越多，而重症感染或合并其他基础疾病的患者中，死亡率仍不容忽视。例如，在儿童重症肺炎支原体肺炎病例中，约有1%-5%可能出现严重并发症，甚至危及生命，如何早期发现重症和危重症病例、合理救治、避免死亡和后遗症的发生是MPP诊治的核心和关键问题。准确、快速的肺炎支原体实验室检测对于疾病的早期诊断、合理治疗及疫情防控至关重要。

广西地区拥有100家以上医院开展肺炎支原体抗体检测，这些医院包括国家公立三级甲等综合性医院以及一些专业的妇女儿童医院或传染病院，广西地区在肺炎支原体抗体检测领域具有较高的医疗水平和丰富的临床经验，近5年广西针对肺炎支原体检测量约131万次。研究显示化学发光法检测肺炎支原体IgM抗体较酶联免疫法、间接免疫荧光法和被动凝集法灵敏度及特异性均高于ELISA；IFA检测灵敏度较好，但特异性较差；PA 灵敏度和特异性取决于判断标准，其中PA抗体滴度≥1∶160为判断标准时，其检测灵敏度最低，特异性最高。总之肺炎支原体抗体检测化学发光法在疾病的早期诊断与治疗具有重要作用，及时提供准确结果，使得患者能够得到有效治疗，减少疾病严重化，减轻患者负担，显著改善预后。

通过制定团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》，以标准为抓手，统一规范吖啶酯化学发光法对肺炎支原体抗体的检测，为吖啶酯化学发光法检测肺炎支原体抗体提供有效科学的依据，对提升肺炎支原体抗体检测水平，推动肺炎支原体抗体检测规范化发展具有重要意义。

# 三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》项目任务下达后，南宁市第四人民医院、东莞市人民医院、玉林市第一人民医院、玉林市第二人民医院、广西中医药大学第一附属医院、广西国际壮医医院、柳州市柳铁中心医院、来宾市人民医院、崇左市人民医院、河池市人民医院、柳州市中医医院（柳州市壮医医院）、柳州市妇幼保健院、钦州市第二人民医院、岑溪市人民医院、博白县人民医院、桂林市妇幼保健院、来宾市中医医院、靖西市人民医院等单位成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由起草单位相关人员配合完成。

为了明确标准编制的任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关肺炎支原体抗体检测相关文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前期对肺炎支原体抗体检测的有关研究情况和目前科学界关于肺炎支原体抗体检测的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案及后续征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明等编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》发布后，组织相关单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对肺炎支原体抗体检测进行规范化操作，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关“肺炎支原体 检测”“支原体抗体 检测”的相关资料。主要有：

《GB/T 35909-2018猪肺炎支原体PCR检测方法》

《YY∕T1225-2014 肺炎支原体抗体检测试剂盒》

《YY∕T1667-2020 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）》

（三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准特色、创新点和主体内容如下：

1.特色、创新点

吖啶酯化学发光法检测肺炎支原体抗体采用直接化学发光技术的两步间接法进行检测，操作简单：第一步孵育：样本中的肺炎支原体IgM（IgG）和超顺磁性微粒上包被的肺炎支原体抗原反应，形成抗原-抗体复合物。清洗：在磁场作用下，磁微粒被吸附到反应管壁，未结合的物质被清洗液洗去。

第二步孵育：加入吖啶标记的鼠抗人IgM（IgG）进行反应，形成抗原-抗体-二抗复合物。 再次清洗。激发和读数：在反应混合物中加入预激发液和激发液，测试结果以相对发光强度（RLU）表示。样本中的肺炎支原体IgM（IgG）的量和测定仪光学系统检测到的相对发光强度（RLU）之间成正比。测定仪自动将样本产生的相对发光强度（RLU）与肺炎支原体IgM（IgG）校准品计算给出结果。

准确度高：测量结果平均值与标示值的相对偏差应在±10%范围内。精密度：精密度测试采用改进的CLSI（美国临床实验室标准化研究所）EP5-A2 程序。批内精密度IgM<7.5%、IgG CV<5%和总不精密度IgM、IgG CV（<5.5%。肺炎支原体抗体检测分析灵敏度IgG达 2.0 AU/mL。分析特异性高：采用不同病原体抗体阳性样本进行评估，所有评估样本均采用商业化肺炎支原体IgG 确认试剂检测并判定为无反应性。

2.主体内容

主体内容包括原理、仪器和设备、试剂和材料、样本采集和处理、检测程序、结果判定、结果解释、质量控制、性能验证、样本保存、医疗废弃物处置。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2025年8月～9月，标准编制工作组查阅了大量的国内文献资料，经编制组反复讨论，对肺炎支原体抗体检测的实践情况进行系统总结，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年10月～11月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关肺炎支原体抗体检测的要求，并在目前肺炎支原体抗体检测实际操作的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》（草案）。

2025年12月，标准编制工作组征求到了南宁市第四人民医院、东莞市人民医院、玉林市第一人民医院、玉林市第二人民医院、广西中医药大学第一附属医院、广西国际壮医医院、柳州市柳铁中心医院、来宾市人民医院、崇左市人民医院、河池市人民医院、柳州市中医医院（柳州市壮医医院）、柳州市妇幼保健院、钦州市第二人民医院、岑溪市人民医院、博白县人民医院、桂林市妇幼保健院、来宾市中医医院、靖西市人民医院等单位的内部意见，通过收集反馈的意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，明确肺炎支原体抗体检测的要点，掌握了肺炎支原体抗体检测的基本情况以及要求，最终形成了团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》（征求意见稿）及其编制说明。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

1、实用性原则

本标准是在充分收集国内外相关资料和文献、调研分析肺炎支原体抗体检测现状，结合起草单位前期研究工作取得的研究成果及积累的实践经验，并借鉴国内肺炎支原体抗体检测进行总结起草的，符合工作实际，有利于肺炎支原体抗体检测的实施与推广，具有可操作性和实用性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与肺炎支原体抗体检测相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作规范  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前肺炎支原体抗体检测现实情况的同时，还考虑到了肺炎支原体抗体检测的需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对肺炎支原体抗体检测的指导。

## （二）编制依据

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作规范  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草，标准主要内容依据起草单位在肺炎支原体抗体检测过程中的实践经验确定。

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

经查阅，截至目前，国内与“肺炎支原体 检测”“支原体抗体 检测”相关的标准有：《GB/T 35909-2018猪肺炎支原体PCR检测方法》《YY∕T1225-2014 肺炎支原体抗体检测试剂盒》《YY∕T1667-2020 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）》。其中，《GB/T 35909-2018猪肺炎支原体PCR检测方法》规定了猪肺炎支原体PCR检测的操作方法。适用于实验室对猪临床样品（猪鼻拭子、肺组织和支气管肺泡灌洗液）、细菌培养物和动物产品中猪肺炎支原体核酸的快速检测。

《YY∕T1225-2014 肺炎支原体抗体检测试剂盒》规定了肺炎支原体抗体检测试剂盒的产品分类、要求、检验方法、检验规则、标识、标签、包装、运输及储存。适用于胶体金法、酶联免疫法定性测定人血清、血浆和全血中的肺炎支原体IgG、IgM抗体的检测试剂盒。

《YY∕T1667-2020 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）》规定了肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法)的要求、试验方法、标签和使用说明书以及包装、运输和贮存。适用于采用酶联免疫吸附法，定性检测人体血清或血浆中肺炎衣原体IgG抗体的检测试剂盒。

综上所述，目前与关键词相关的标准主要采用的方法是聚合酶链式反应（PCR）检测、胶体金法和酶联免疫吸附法，其中涉及胶体金法和酶联免疫吸附法的两项标准对试剂盒的产品质量和使用方法等提出要求，与本标准给出使用化学发光法检测肺炎支原体抗体的方法内容存在差异，同时给出的PCR检测不适用于人体检测。因此，制定团体标准《肺炎支原体抗体检测 吖啶酯化学发光法》将填补化学发光法在肺炎支原体抗体检测领域的标准空白，该检测技术进行推广应用，将为行业提供一种检测速度快、灵敏度高、特异性强、自动化程度高、检测范围广的肺炎支原体抗体检测方法，有利于提升临床诊断水平，促进肺炎的合理治疗和疫情防控，助力健康中国目标实现

本标准的内容与现行的法律法规及强制性标准无冲突，本文件相关指标不低于强制性国家标准的相关技术要求，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

# 五、主要条款的说明

团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》的主要章节内容包括原理、仪器和设备、试剂和材料、样本采集和处理、检测程序、结果判定、结果解释、质量控制、性能验证、样本保存、医疗废弃物处置。本文件主要内容及依据来源说明如下：

## （一）原理

依据吖啶酯在过氧化氢（预激发液）与氢氧化钠（激发液）作用下的氧化发光反应机制，结合该类标记物“无催化反应、发光强度高、反应速度快”的技术特点设计。吖啶酯化学发光法作为主流免疫检测技术，其核心优势在于发光标记物的高灵敏度与特异性，清晰阐述“抗原-抗体结合-发光信号转化-定量/定性分析”的完整链路，确保技术原理与检测方法的适配性。该方法针对肺炎支原体IgM/IgG抗体检测的特异性设计，为后续仪器、试剂、检测程序等章节提供理论支撑。

## （二）仪器设备

仪器设备选型需对应样本处理、检测分析、样本保存等关键环节，确保各环节设备功能互补，满足标准化检测的连续性要求。：针对吖啶酯化学发光法的检测特性，对离心机的相对离心力（RCF）、医用冰箱的温度范围等关键参数进行限定，避免因设备参数不匹配影响检测结果准确性。

## （三）试剂材料

试剂组成覆盖“抗原包被-标记结合-信号激发-清洗分离”全反应过程，确保各试剂组分功能协同，满足原理章节所述的反应机制要求。针对激发液（含氢氧化钠）的腐蚀性风险，增设安全警告；明确试剂纯度、采血管技术要求、质控品浓度水平等关键指标，从源头控制检测误差。

## （四）样本采集和处理

样本采集、离心、保存、运输等各环节的操作规范，均以减少样本降解、避免抗体活性丧失为核心目标，保障检测样本的有效性。区分血清与血浆两种样本类型的处理流程，基于血清 / 血浆中抗体的稳定性规律，参考《临床免疫学检验标本管理规范》，确定不同保存时长的温度条件（8h内、8h～7d、超过7d），满足临床急诊、常规检测、样本转运等不同场景需求。限定样本冻融次数（不超过3次）、禁止热灭活样本等要求，针对样本处理中易导致结果偏差的关键环节制定管控措施。

## （五）检测程序

参考全自动化学发光测定仪的通用操作、化学发光免疫检测的通用流程，结合肺炎支原体抗体检测的特异性反应体系，设计检测步骤。对孵育温度（37℃）、孵育时间（10min）、加样体积（5μL 样本、95μL 稀释液等）等核心参数进行精准限定，确保检测反应的一致性。检测步骤的设计严格遵循第5章原理，从抗原-抗体结合、清洗分离到信号激发的每一步均对应原理中的反应环节；数据处理方法与标准曲线建立逻辑一致，确保结果计算的科学性。明确标准曲线建立的校准品浓度数量（IgM 2个浓度、IgG 3个浓度）、重复检测次数等要求，确保定量结果的准确性。

## （六）结果判定

区分抗体类型的判定逻辑：针对IgM（近期感染标志物）与IgG（既往感染标志物）的临床意义差异，分别制定判定标准，确保结果判定与临床诊断需求一致。

设置合理灰区范围：参考免疫检测的常规灰区设定原则（判定临界值±10%），对IgM（0.9≤COI<1.1）与IgG（24.0 AU/mL≤浓度<36.0AU/mL）设置灰区，避免因检测误差导致的误判，同时给出复检建议。

量化判定阈值：基于试剂盒性能验证数据与临床样本检测结果，确定明确的数值阈值（如IgM COI≥1.1、IgG≥36.0 AU/mL），确保判定标准的客观性与可操作性。

## （七）肺炎支原体IgG试验验证过程

1.精密度

使用低高2个浓度样本（阴阳性区分）。连续测定5天，每天一个分析批，每批2个浓度水平，每一个浓度水平同一样品重复测定3次，计算其CV值。（要求为CV≦15%，实验室标准差小于验证值）。依据标准WS/T 492-2016《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证》开展验证。精密度验证数据见表1。

表1.1  精密度验证数据（水平1、2）

| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控品 水平 | Level 1 |  |  |  |  | Level 2 |  |  |  |  |  |
| 测试批次 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第1天 |  | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 |
| 第一次测量结果 | 13 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 77.7 |  | 77.9 | 79.1 | 79.2 | 78 |
| 第二次测量结果 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 76.8 |  | 76.4 | 78.2 | 78.8 | 78.2 |
| 第三次测量结果 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 13.5 | 74.6 |  | 75.7 | 78.4 | 78.7 | 77.8 |
| 批均值： | 13.20 | 13.67 | 13.67 | 13.60 | 13.57 | 76.37 |  | 76.67 | 78.57 | 78.90 | 78.00 |
| 批标准差 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.06 | 1.59 |  | 1.12 | 0.47 | 0.26 | 0.20 |
| 方差 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 2.54 |  | 1.26 | 0.22 | 0.07 | 0.04 |
| 总均值 | 13.540 |  |  |  |  |  | 77.700 |  |  |  |  |
| 批内方差Vr | 0.024 |  |  |  |  |  | 0.828 |  |  |  |  |
| 批内标准差Sr | 0.155 |  |  |  |  |  | 0.910 |  |  |  |  |
| 批间标准差Sb | 0.195 |  |  |  |  |  | 1.132 |  |  |  |  |
| 批间方差Vb | 0.038 |  |  |  |  |  | 1.282 |  |  |  |  |
| Vr/Vb比值 | 0.632 |  |  |  |  |  | 0.646 |  |  |  |  |
| 总方差 | 0.054 |  |  |  |  |  | 1.834 |  |  |  |  |
| 实验室内标准差S1 | 0.232 |  |  |  |  |  | 1.354 |  |  |  |  |
| 实验室变异系数 | 1.716 |  |  |  |  |  | 1.743 |  |  |  |  |

表1.2  精密度验证数据（水平3、4）

| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控品 水平 | Level 3 |  |  |  |  | Level 4 |  |  |  |  |
| 测试批次 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 |
| 第一次测量结果 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 52.4 | 53.3 | 51.6 | 51.3 | 50.5 |
| 第二次测量结果 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 49.9 | 53.3 | 50.1 | 50.9 | 50.9 |
| 第三次测量结果 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 50.9 | 52.9 | 52.1 | 51.4 | 51 |
| 批均值： | 9.67 | 9.77 | 9.57 | 9.47 | 9.50 | 51.07 | 53.17 | 51.27 | 51.20 | 50.80 |
| 批标准差 | 0.45 | 0.12 | 0.21 | 0.38 | 0.30 | 1.26 | 0.23 | 1.04 | 0.26 | 0.26 |
| 方差 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 1.58 | 0.05 | 1.08 | 0.07 | 0.07 |
| 总均值 | 9.593 |  |  |  |  | 51.500 |  |  |  |  |
| 批内方差Vr | 0.099 |  |  |  |  | 0.572 |  |  |  |  |
| 批内标准差Sr | 0.314 |  |  |  |  | 0.756 |  |  |  |  |
| 批间标准差Sb | 0.123 |  |  |  |  | 0.949 |  |  |  |  |
| 批间方差Vb | 0.015 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |
| Vr/Vb比值 | 6.482 |  |  |  |  | 0.636 |  |  |  |  |
| 总方差 | 0.081 |  |  |  |  | 1.281 |  |  |  |  |
| 实验室内标准差S1 | 0.285 |  |  |  |  | 1.132 |  |  |  |  |
| 实验室变异系数 | 2.967 |  |  |  |  | 2.198 |  |  |  |  |

结论：肺炎衣原体IgG测定试剂盒（化学发光法）的精密度CV为不大于15，实验水平1样本CV为1.716，水平2样本CV为1.743，水平3样本CV为2.967，水平4样本CV为2.198，符合要求。

2.符合率

收集不同单位样本：10阴性、10阳性，共20例样本，用亚辉龙发光检测，记录结果。通过符合性或者相关系数R2等统计方法评价结果，符合率≥80%。依据标准为WS/T 492-2016《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证》。符合率验证数据见表2。

表2  符合率验证数据

| 标本号 | 单位1 | 单位2 | 单位3 | 单位4 | 阴阳性 | 结果判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19.3 | 20.7 | 7.2 | 9.9 | 阴性 | 符合 |
| 2 | 10.1 | 17.4 | 8.5 | 9 | 阴性 | 符合 |
| 3 | 20 | 18.4 | 12 | 11.2 | 阴性 | 符合 |
| 4 | 3 | 3.4 | 27.6 | 31.1 | 阴性 | 符合 |
| 5 | 3.9 | 3.8 | 18.6 | 17.2 | 阴性 | 符合 |
| 6 | 13.5 | 12.5 | 4.3 | 3.7 | 阴性 | 符合 |
| 7 | 9.8 | 9.5 | 2.5 | 2.7 | 阴性 | 符合 |
| 8 | 6.5 | 6.8 | 2.8 | 2.50 | 阴性 | 符合 |
| 9 | 11.8 | 12.4 | 4.4 | 4.6 | 阴性 | 符合 |
| 10 | 10.1 | 10.6 | 19.3 | 19.8 | 阴性 | 符合 |
| 11 | 115.3 | 129.5 | 234.4 | 216.8 | 阳性 | 符合 |
| 12 | 140.8 | 139.4 | 242.6 | 228.6 | 阳性 | 符合 |
| 13 | 154.6 | 149.5 | 14.8 | 14.7 | 阳性 | 符合 |
| 14 | 111.1 | 99 | 123.6 | 110 | 阳性 | 符合 |
| 15 | 157.4 | 155.3 | 89.7 | 84.2 | 阳性 | 符合 |
| 16 | 90.1 | 92.2 | 162.3 | 160.5 | 阳性 | 符合 |
| 17 | 42.9 | 46.4 | 135.1 | 125.3 | 阳性 | 符合 |
| 18 | 47.4 | 48.7 | 93.1 | 94.5 | 阳性 | 符合 |
| 19 | 142 | 142.8 | 61.9 | 65.2 | 阳性 | 符合 |
| 20 | 75.5 | 66.9 | 179.6 | 111.1 | 阳性 | 符合 |

结论：样本符合率均达到100%，符合要求。

3.线性范围

线性范围上限±20%的高值样本（H），用接近线性范围下限低值样本（L）。将线性范围上限±20%的高值样本（H），用接近线性范围下限低值样本（L）安排不同稀释比例制备出至少5个梯度样本，每份样本重复测定2次，计算出测定均值，与理论浓度按照最小二乘法进行拟合，得出线性回归方程：Y=kX+b，并计算线性相关系数r。线性相关系数应不小于0.9900，k在0.97～1.03范围内。验证依据为CLSI EP6A《定量测量方法的线性评价》。线性范围验证数据见表3，回归曲线见图1。

表3  线性范围验证数据

| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释系列 | 样本量 | 测定值1 | 测定值2 | 测定值3 | 均值 | 理论值 | 差值 |
| H | 200uL（H） | 225.4 | 225.7 | 224.9 | 225.33 | 225.33 | -0.003 |
| H:L=4:1 | 50（L）+200（H） | 185.6 | 186.5 | 186.4 | 186.17 | 180.264 | -5.903 |
| H:L=3:2 | 150（L）+100（H） | 142.5 | 141.5 | 142.8 | 142.27 | 135.198 | -7.069 |
| H:L=2:3 | 100（L）+150（H） | 95.4 | 95.1 | 94.2 | 94.90 | 90.132 | -4.768 |
| H:L=1:4 | 50（L）+200（H） | 45.6 | 44.6 | 45.3 | 45.17 | 45.066 | -0.101 |
| L | 200uL（L） | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.20 | 0.65 | -2.550 |

图1  回归曲线

结论：亚辉龙肺炎衣原体IgG测定试剂盒（化学发光法）分析测量范围验证结果为：在3～200 AU/mL范围内线性相关系数R2=0.9988，k= 0.9944，符合要求。

4.参考范围

收集20例健康人血清标本及时检测。用亚辉龙发光检测，记录结果。要求样本年龄，性别等均匀分布，对参考范围进行验证，只允许5%的数据超过所验证的参考范围。验证依据为《CNAS-GL037：2019 临床化学定量检验程序性能验证指南》。参考范围验证数据见表4。

表4  参考范围验证数据

| 序号 | 结果（AU/ML） | 符合状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43.4 | 不符合 |
| 2 | 63.8 | 不符合 |
| 3 | <3.0 | 符合 |
| 4 | 135.2 | 不符合 |
| 5 | 31.8 | 不符合 |
| 6 | 78.3 | 不符合 |
| 7 | 354 | 不符合 |
| 8 | 154.5 | 不符合 |
| 9 | 61.9 | 不符合 |
| 10 | 21.9 | 符合 |
| 11 | 115.9 | 不符合 |
| 12 | 21.6 | 符合 |
| 13 | 72.7 | 不符合 |
| 14 | 67.4 | 不符合 |
| 15 | 128 | 不符合 |
| 16 | <3.0 | 符合 |
| 17 | 172.5 | 不符合 |
| 18 | 25.2 | 不符合 |
| 19 | 15.2 | 符合 |
| 20 | 39.6 | 不符合 |
| 参考区间 | 0-25 |  |
| 超限样本 | 15 |  |
| 符合率 | 25% |  |

结论：大众人群间阳性率大致为70%，该结果符合。

## （八）肺炎支原体IgG验证总结

综合上述精密度、符合率、线性范围、参考范围，得到验证汇总结果见表5。

表5  验证汇总结果

| 验证指标 | 标准 | 验证结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密度 | CV% ≤15% | 水平1样品（CV%）为1.716% 水平2样品（CV%）为1.743% 水平3样品（CV%）为2.967% 水平4样品（CV%）为2.198% | 符合标准要求 |
| 符合率 | 总符合性≧80% | 总符合性=100% | 符合标准要求 |
| 线性范围 | r≥0.9900，k在0.97～1.03范围内 | 在2～300AU/mL范围内线性相关系数，R2=0.9988，k=0.9944 | 符合标准要求 |
| 参考范围 | 总符合性≧80% | 符合率25% | 符合标准要求 |

## （八）肺炎支原体IgM试验验证过程

1.精密度

使用低高2个浓度样本（阴阳性区分）。连续测定5天，每天一个分析批，每批2个浓度水平，每一个浓度水平同一样品重复测定3次，计算其CV值。（要求为CV≦15%，实验室标准差小于验证值）。依据标准WS/T 492-2016《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证》开展验证。精密度验证数据见表6。

表6.1  精密度验证数据（水平1、2）

| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控品 水平 | Level 1 |  |  |  |  | Level 2 |  |  |  |  |  |
| 测试批次 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第1天 |  | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 |
| 第一次测量结果 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 6.51 |  | 6.56 | 6.5 | 6.52 | 6.6 |
| 第二次测量结果 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 6.5 |  | 6.55 | 6.56 | 6.48 | 6.5 |
| 第三次测量结果 | 0.72 | 0.73 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 6.48 |  | 6.51 | 6.56 | 6.55 | 6.5 |
| 批均值： | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 6.50 |  | 6.54 | 6.54 | 6.52 | 6.53 |
| 批标准差 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 方差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总均值 | 0.709 |  |  |  |  |  | 6.525 |  |  |  |  |
| 批内方差Vr | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 批内标准差Sr | 0.011 |  |  |  |  |  | 0.037 |  |  |  |  |
| 批间标准差Sb | 0.009 |  |  |  |  |  | 0.019 |  |  |  |  |
| 批间方差Vb | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |
| Vr/Vb比值 | 1.481 |  |  |  |  |  | 3.853 |  |  |  |  |
| 总方差 | 0.000 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 实验室内标准差S1 | 0.013 |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |
| 实验室变异系数 | 1.838 |  |  |  |  |  | 0.540 |  |  |  |  |

表6.2  精密度验证数据（水平3、4）

| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质控品 水平 | Level 3 |  |  |  |  | Level 4 |  |  |  |  |
| 测试批次 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 |
| 第一次测量结果 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 2.98 | 3.03 | 3.07 | 3.05 | 3.1 |
| 第二次测量结果 | 0.5 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 3.05 | 3 | 3.05 | 3.12 | 3.15 |
| 第三次测量结果 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 2.97 | 3.03 | 3.09 | 3.15 | 3.15 |
| 批均值： | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 3.00 | 3.02 | 3.07 | 3.11 | 3.13 |
| 批标准差 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 方差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总均值 | 0.514 |  |  |  |  | 3.066 |  |  |  |  |
| 批内方差Vr | 0.000 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 批内标准差Sr | 0.012 |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  |
| 批间标准差Sb | 0.018 |  |  |  |  | 0.056 |  |  |  |  |
| 批间方差Vb | 0.000 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |
| Vr/Vb比值 | 0.481 |  |  |  |  | 0.383 |  |  |  |  |
| 总方差 | 0.000 |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |
| 实验室内标准差S1 | 0.021 |  |  |  |  | 0.063 |  |  |  |  |
| 实验室变异系数 | 3.992 |  |  |  |  | 2.057 |  |  |  |  |

结论：肺炎衣原体IgG测定试剂盒（化学发光法）的精密度CV为不大于15，实验水平1样本CV为1.838，水平2样本CV为0.54，水平3样本CV为3.992，水平4样本CV为2.057，符合要求。

2.符合率

收集不同单位样本：10阴性、10阳性，共20例样本，用亚辉龙发光检测，记录结果。通过符合性或者相关系数R2等统计方法评价结果，符合率≥80%。依据标准为WS/T 492-2016《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证》。符合率验证数据见表7。

表7  符合率验证数据

| 标本号 | 单位1 | 单位2 | 单位3 | 单位4 | 阴阳性 | 结果判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | 阴性 | 符合 |
| 2 | 0.06 | 0.03 | 0.24 | 0.22 | 阴性 | 符合 |
| 3 | 0.25 | 0.19 | 0.55 | 0.6 | 阴性 | 符合 |
| 4 | 0.05 | 0.03 | 0.54 | 0.54 | 阴性 | 符合 |
| 5 | 0.24 | 0.18 | 0.41 | 0.43 | 阴性 | 符合 |
| 6 | 0.06 | 0.04 | 0.74 | 0.78 | 阴性 | 符合 |
| 7 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 阴性 | 符合 |
| 8 | 0.24 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 阴性 | 符合 |
| 9 | 0.05 | 0.04 | 0.53 | 0.57 | 阴性 | 符合 |
| 10 | 0.04 | 0.03 | 0.32 | 0.36 | 阴性 | 符合 |
| 11 | 1.16 | 1.23 | 1.08 | 1.34 | 阳性 | 符合 |
| 12 | 1.08 | 1.07 | 2.92 | 3.78 | 阳性 | 符合 |
| 13 | 3.14 | 3.2 | 1.57 | 1.84 | 阳性 | 符合 |
| 14 | 1.38 | 1.44 | 1.99 | 2.33 | 阳性 | 符合 |
| 15 | 2.01 | 1.99 | 4.32 | 5.35 | 阳性 | 符合 |
| 16 | 1.27 | 1.37 | 2.98 | 3.58 | 阳性 | 符合 |
| 17 | 2.06 | 2.17 | 1.35 | 1.57 | 阳性 | 符合 |
| 18 | 2.18 | 2.31 | 1.39 | 1.56 | 阳性 | 符合 |
| 19 | 1.77 | 1.88 | 3.3 | 3.16 | 阳性 | 符合 |
| 20 | 2.38 | 2.59 | 1.63 | 1.34 | 阳性 | 符合 |

结论：样本符合率均达到100%，符合要求。

3.参考范围

收集20例健康人血清标本及时检测。用亚辉龙发光检测，记录结果。要求样本年龄，性别等均匀分布，对参考范围进行验证，只允许5%的数据超过所验证的参考范围。验证依据为《CNAS-GL037：2019 临床化学定量检验程序性能验证指南》。参考范围验证数据见表8。

表8  参考范围验证数据

| 序号 | 结果（AU/ML） | 符合状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.11 | 符合 |
| 2 | 0.33 | 符合 |
| 3 | 0.3 | 符合 |
| 4 | 1.18 | 不符合 |
| 5 | 0.2 | 符合 |
| 6 | 0.14 | 符合 |
| 7 | 0.23 | 符合 |
| 8 | 0.21 | 符合 |
| 9 | 0.33 | 符合 |
| 10 | 0.86 | 符合 |
| 11 | 0.09 | 符合 |
| 12 | 0.06 | 符合 |
| 13 | 0.47 | 符合 |
| 14 | 0.16 | 符合 |
| 15 | 0.18 | 符合 |
| 16 | 0.1 | 符合 |
| 17 | 0.06 | 符合 |
| 18 | 0.3 | 符合 |
| 19 | 0.85 | 符合 |
| 20 | 0.07 | 符合 |
| 参考区间 | 0-1 |  |
| 超限样本 | 1 |  |
| 符合率 | 95% |  |

结论：亚辉龙肺炎衣原体IgM测定试剂盒（化学发光法）声明的参考区间符合要求。

## （九）肺炎支原体IgM验证总结

综合上述精密度、符合率、参考范围，得到验证汇总结果见表9。

表9  验证汇总结果

| 验证指标 | 标准 | 验证结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密度 | CV% ≤15% | 水平1样品（CV%）为1.838% 水平2样品（CV%）为0.54% 水平3样品（CV%）为3.992% 水平4样品（CV%）为2.057% | 符合标准要求 |
| 符合率 | 总符合性≧80% | 总符合性=100% | 符合标准要求 |
| 参考范围 | 总符合性≧80% | 符合率95% | 符合标准要求 |

。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、实施标准的措施

## （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

## （二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入各市县相关机构，对相关技术人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让相关技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地，促进临床医学事业健康发展。

## （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入各市县相关机构技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

## （四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

# 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准《肺炎支原体抗体检测  吖啶酯化学发光法》

标准编制工作组

2025年12月24日