| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 04 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作规范

Technical operation specification for vibrating mesh nebulizer aerosol inhalation in mechanically ventilated patients

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  基本要求	1

5.1  人员要求	1

5.2  设备要求	1

6  操作流程及要求	1

6.1  操作流程	1

6.2  评估	2

6.3  操作前准备	3

6.4  通气模式与参数设置	3

6.5  振动筛孔雾化装置连接及启动	3

6.6  监测	3

6.7  操作后处理	4

7  不良事件预防及处理	4

7.1  雾化吸入治疗相关不良事件预防及处理	4

7.2  仪器设备相关不良事件及处理	4

附录A（资料性）  改良版Beck口腔评估表（MBOAS）	5

附录B（资料性）  咳嗽能力评分表（CCSS）	6

附录C（资料性）  常用雾化吸入药物的配伍	7

附录D（资料性）  振动筛孔雾化器故障排除指引	8

参考文献	9

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西护理学会提出、宣贯并归口。

本文件起草单位：广西医科大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、南方医科大学珠江医院、广西壮族自治区人民医院、广西医科大学附属肿瘤医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、南宁市第一人民医院、柳州市人民医院、钦州市第一人民医院。

本文件主要起草人：钟博华、黄德斌、彭小贝、鲁枚、黎艳、黄静铭、黄玲、杨小凤、杨青梅、刘远金、谭小丽、易金燕、罗海彬、李周伟、陈国莲、朗秋燕、巫雪花、谭铮可可、李凌锋、苏宝燕、林海成、杨婷、陈彩凤、黄玉莲、覃东华、玉桂青、孔娟子、郑燕梅、韦秋运。

机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作规范

范围

本文件界定了机械通气患者振动筛孔雾化吸入的术语和定义，规定了机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术的基本要求、操作流程及要求、不良事件预防和处理的要求。

本文件适用于机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 313  医务人员手卫生规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

振动筛孔雾化吸入  vibrating mesh nebulizer aerosol inhalation

利用振动筛孔雾化器，将液体药物转化为一定粒径的气溶胶颗粒，经口鼻或人工气道吸入呼吸道和肺部，使药物直接作用于靶位组织，从而发挥局部或全身治疗作用的给药方式。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CSS：咳嗽能力评分表（Cough Strength Score）

MBOAS：改良版Beck口腔评估表（Modified Beck Oral Assessment Scale）

基本要求

人员要求

操作者应经过机械通气、振动筛孔雾化器操作培训。

设备要求

振动筛孔雾化器：应配置一次性无菌雾化杯、T型接头、控制器等。

呼吸机：应配置伺服型加温湿化器及带加热导丝的呼吸机管路，呼吸机呼气端连接呼气端过滤器、呼气端过滤器和管路组件等耗材。

操作流程及要求

操作流程

机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作流程见图1。

评估

操作前准备

通气模式与参数设置

振动筛孔雾化装置连接及启动

操作后处理

监测

机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作流程

评估

适应症与禁忌症

适应症如下：

慢性气道疾病急性发作：重症哮喘、慢性阻塞性肺疾病急性加重、支气管扩张等；

气道损伤性疾病：急性气道梗阻、吸入有毒有害气体或机械性因素造成的气道损伤等；

各系统疾病合并的肺部感染；

其他：喉镜、支气管镜、外科手术及相关检查等。

禁忌症如下：

患者对雾化吸入药物中任一成分过敏；

对振动筛孔雾化器材料过敏；

患者无法耐受。

患者评估

在雾化吸入前，应系统评估患者，评估内容包括：

一般情况：意识状态、配合能力、心理状态、口腔清洁度、口腔黏膜有无真菌感染（改良版Beck口腔评估表（MBOAS）见附录A）等；

生命体征：心率、血压、呼吸、血氧饱和度等；

气道状态：气道分泌物量和性状、咳嗽能力（咳嗽能力评分表（CCS）见附录B）、有无痰液阻塞、支气管痉挛、出血等；

呼吸机模式与参数：通气模式、潮气量、吸气压力、呼气末正压、吸入氧浓度等；

过敏史及雾化药物不良反应史。

药物评估

核对医嘱与药物名称、剂量、浓度、配伍禁忌及有效期，各药物配伍信息应参照药品说明书及《常用雾化吸入药物的配伍》（见附录C）。

宜使用单剂量制剂，混合用药应参照药品说明书规范。不应将非雾化吸入剂型药物用于雾化吸入。

检查药液外观是否澄清、无沉淀或变色。

设备评估

振动筛孔雾化器

检查振动筛孔雾化器组件完整性。

检查控制器指示灯颜色为绿色，确认性能完好。

使用前进行喷雾功能验证 ：加入1 mL～8 mL生理盐水，开启设备确认气溶胶是否均匀。

呼吸机

检查呼吸机管路密闭性，清理管路中的冷凝水及分泌物。

呼吸机报警界限设置。

气道峰压报警：

上限：40 cmH2O；

下限：10 cmH2O。

潮气量报警：

上限：预设潮气量的130％；

下限：≥250 mL（低于解剖死腔量易致CO2潴留）。

呼吸频率报警：

上限：30次/分钟；

下限：8次/分钟。

分钟通气量报警：

上限：预设分钟通气量的130％；

下限：≥4 L/min（保障基本通气需求）；窒息通气时间15 s～20 s。

操作前准备

告知患者振动筛孔雾化吸入的目的、方法及注意事项。

床头抬高 30°～50°，采取健侧卧位。

操作前吸净气道分泌物，必要时行支气管镜吸痰。

遵循“支气管舒张剂→黏液溶解剂或高渗生理盐水→抗生素→激素”联合用药顺序；气道高反应患者雾化前可预吸激素。

妥善固定人工气道。

若患者连接密闭式吸痰装置，振动筛孔雾化吸入时，无需取下。

若患者连接人工鼻，振动筛孔雾化吸入前需暂时移除，治疗后立即重新连接以维持湿化功能。

通气模式与参数设置

病情允许情况下，宜使用自主通气模式；若不耐受，选择压力控制模式；如使用容量控制模式，在≤40 L/min的低流速下可获得更高的药物沉积率。

如无禁忌，雾化吸入时可选择8 mL/kg的理想体重预设目标潮气量；呼吸频率12～15次/min；吸气流速30 L/min～50 L/min；吸:呼比≤1:2；吸气末暂停时间占比20％；呼气末正压 5 cmH2O～10 cmH2O （1 cmH2O=0.098 kPa）。

振动筛孔雾化装置连接及启动

携物品至床旁，再次核对患者身份及药物。

协助患者取舒适体位。

连接一次性无菌雾化杯与T型接头，将控制器与雾化杯连接，将T型接头插入呼吸机加热湿化器进气口。雾化杯的角度应保持芯片在底端，雾化中可轻拍侧壁助雾化充分。

有创机械通气：若呼吸机设置偏置气流，可将振动筛孔雾化器置于加热湿化器进气口处；未设置时，置于吸气肢距Y形管15 cm。

无创机械通气：

若为双支回路，将振动筛孔雾化器放置于面罩处或吸气肢距离Y形管15 cm处；

若为单支回路，将振动筛孔雾化器放置在呼气阀和面罩之间；

应选择无漏气孔的口鼻面罩，并尽可能贴合面部，减少药物外溢刺激。

将药液加入一次性无菌雾化杯，密封盖紧，连接控制器至USB端口，确认连接牢固。

开启雾化器，选择雾化时间模式，确认气溶胶输出正常后开始雾化，不应无液启动。雾化时间不宜超过20 min；使用主动温湿化装置的呼吸机回路时，不宜关闭加热湿化器，可适当增加药量；对于昂贵且热量不稳定的药物，需关闭加热湿化器，但雾化时间不应超过10 min。

根据药物特性，选择适宜溶媒并控制雾化总容量在4 mL～6 mL。

若在30 min内已经完成雾化，应手动对控制器进行关机。

监测

观察患者生命体征、呼吸形态，若出现呼吸困难、气道高反应或血氧饱和度下降等，应及时寻找原因，遵医嘱对症处理。

观察气道分泌物的量、颜色及性状，必要时吸痰。

监测是否出现人机不协调、气道高压或潮气量下降等呼吸机报警，及时处理，必要时遵医嘱使用支气管舒张剂、进行气道引流、调整呼吸机模式或参数等。

无创机械通气患者，保持面罩或鼻罩与患者面部贴合。

监测呼出端过滤器是否潮湿，效能下降，甚至堵塞。必要时更换。

检查筛孔雾化器出口气溶胶生成是否正常，若控制器报警，及时排除故障并处理。（振动筛孔雾化器故障排除指引见附录D。）

操作后处理

振动筛孔雾化吸入结束后，取下药杯用清水彻底冲洗。若设备带自清洁功能，则向药杯加入3 ml生理盐水，选择并启动“自清洁”模式，完成后设备自动关机。

指导患者有效咳嗽；必要时叩背、吸痰。

取下雾化器，关闭控制器开关。

更换过滤器；持续给药时每2 h～4 h更换1次。

雾化结束后，恢复呼吸机原设置。

振动筛孔雾化应专人专用，结束后用灭菌注射用水冲洗、晾干；备用时置于治疗盘，治疗巾每日更换。

雾化结束后加强病房内物体表面的擦拭清洁，增加空气消毒频次或延长消毒时间。

不良事件预防及处理

雾化吸入治疗相关不良事件预防及处理

无创机械通气患者雾化吸入结束后，应及时洗脸、清洁口腔。

雾化吸入治疗中出现口干、恶心、气促、心悸、胸闷等不良反应，应通知医生，并遵医嘱处理。

雾化吸入治疗中出现剧烈咳嗽、喘息加重、震颤、呼吸急促等不适时，应暂停雾化吸入，并通知医生予以相应处理。

仪器设备相关不良事件及处理

加注药液时，注射器不应带针头。

若雾化过程中未使用外部电源，当控制器内置电池电量低时指示灯颜色将会变成蓝色，同时蜂鸣器将会每过2 s发出一次提示音，提醒用户充电，应立即连接外部电源。

（资料性）
改良版Beck口腔评估表（MBOAS）

改良版Beck口腔评估表（MBOAS）见表A.1。

- 表A.1 改良版Beck口腔评估表（MBOAS）

| 部位 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
| 牙齿 | 洁净、无异物 | 有少量菌斑、牙垢、碎屑 | 有部分菌斑、牙垢、碎屑 | 被牙垢，牙菌斑覆盖 |
| 唾液 | 稀薄、水状 | 水状、量多 | 黏稠浓液、缺乏 | 黏稠丝状 |
| 舌头 | 粉红、湿润、平滑、完整 | 舌乳头萎缩、干燥 | 干燥、水肿、舌尖发红破损 | 干燥、水肿、溃疡 |
| 牙龈/口腔黏膜 | 粉红、湿润、平滑、完整 | 苍白、白斑、孤立性病变、干燥 | 红肿 | 干燥、水肿、溃疡发炎 |
| 唇 | 粉红、湿润、平滑、完整 | 发红、轻微干燥 | 干燥、肿胀、出现水泡 | 水肿、溃疡、伴有分泌物 |
| 总分 | 5分 | 6～10分 | 11～15分 | 16～20分 |
| MBOAS评估量表适用范围：吞咽障碍（改良洼田饮水试验亚级及以上患者）鼻饲、人工气道、意识障碍、高热、大手术后、口腔疾病、放化疗、使用激素或免疫抑制剂患者。 MBOAS评估量表中口腔卫生总分为20分，得分越高表示口腔卫生状况越差。 |  |  |  |  |

（资料性）
咳嗽能力评分表（CCSS）

咳嗽能力评分表（CCSS）见表B.1。

- 表B.1 咳嗽能力评分表（CCSS）

| 评分项目 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 咳嗽反射 | 无咳嗽反射 | 仅轻微刺激性咳嗽 | 可咳嗽但不连续 | 可持续咳嗽≥2次 |
| 咳嗽音强度 | 无声或极微弱 | 微弱但可辨 | 中等强度，听诊有明显气流音 | 强而清晰，伴胸腹肌收缩 |
| 咳痰能力 | 无痰排出或需吸痰辅助 | 排出少量痰液 | 可咳出痰液至气管上段 | 能咳出痰液至口腔或管路外 |
| 气道保护性反射（吞咽/呛咳反应） | 无反应 | 轻度呛咳反应 | 明显呛咳，可恢复平稳呼吸 | 有效保护性反射，能自主调节呼吸 |
| 评分结果解释： Ⅰ级（重度受限）：0～3分，咳嗽反射明显减弱或消失，需气道吸痰或机械辅助排痰，暂缓雾化治疗 Ⅱ级（中度受限）：4～6，咳痰无力、排痰不畅，雾化后应配合叩背、吸痰 Ⅲ级（轻度受限）：7～9，能自主咳嗽并部分排痰，可实施常规雾化吸入治疗 Ⅳ级（正常）：10～12，咳嗽有力，能有效排痰，优先选择自主雾化吸入 |  |  |  |  |

（资料性）
常用雾化吸入药物的配伍

常用雾化吸入药物的配伍见表C.1。

- 表C.1常用雾化吸入药物的配伍

| 名称 | 沙丁 胺醇 | 阿福 特罗 | 肾上 腺素 | 福莫 特罗 | 左旋沙 丁胺醇 | 间羟异丙肾上腺素 | 布地 奈德 | 色甘酸 | 异丙托 溴铵 | 乙酰半 胱氨酸 | 多粘 菌素 | 妥布 霉素 | 氯化钠 溶液 | α - 链道酶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙丁胺醇 |  | NI | NI | NI | NI | NI | C | C | C | NI | C | C | NI | X |
| 阿福特罗 | NI |  | NI | NI | NI | NI | C* 1 | NI | C* 1 | C* 1 | NI | NI | NI | X |
| 肾上腺素 | NI | NI |  | NI | NI | NI | NI | C | NI | NI | NI | NI | NI | X |
| 福莫特罗 | NI | NI | NI |  | NI | NI | C | NI | NI | NI | NI | NI | NI | X |
| 左旋沙丁胺醇 | NI | NI | NI | NI |  | NI | C | C* 1 | C* 1 | NI | NI | NI | NI | X |
| 间羟异丙肾上腺素 | NI | NI | NI | NI | NI |  | NI | C | C | NI | NI | NI | NI | X |
| 布地奈德 | C | C* 1 | NI | C | C | NI |  | C | C | C | NI | X | NI | X |
| 色甘酸 | C | NI | C | NI | C* 1 | C | C |  | C | C | NI | X | NI | X |
| 异丙托溴铵 | C | C* 1 | NI | NI | C* 1 | C | C | C |  | C | NI | C | NI | X |
| 乙酰半胱氨酸 | NI | C* 1 | NI | NI | NI | NI | C | C | C |  | C | NI | NI | X |
| 多粘菌素 | C | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | C |  | CD | NI | X |
| 妥布霉素 | C | NI | NI | NI | NI | NI | X | X | C | NI | CD |  | NI | X |
| 氯化钠溶液 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |  | X |
| α-链道酶 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| - C:有临床研究确证特定混合物的稳定性和相容性。 C* 1:来自生产厂家的报告确证特定混合物的稳定性和相容性，在许多情况下，这些例子不适用于综述，通过包装内的说明或与厂家直接沟通确认。 X:有证据确认或建议，特定混合物不能配伍。 NI:评价配伍稳定性证据不充分，除非将来有证据证明可行。 CD:配伍稳定性数据有争议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
振动筛孔雾化器故障排除指引

振动筛孔雾化器故障排除指引见表D.1。

- 表D.1振动筛孔雾化器故障排除指引

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 雾化杯无法喷雾 | 1.未加注药液或水量不足 2.雾化片损坏或堵塞 3.电源未连接或电量不足 | 1.检查并加注1 ml～8 ml生理盐水 2.清洁雾化片或更换配件 3.连接电源或充电，确保指示灯为绿色 |
| 指示灯不亮或显示异常 | 1.电池电量耗尽 2.控制器故障 | 1.连接外部电源充电 2.联系售后服务检修或更换控制器 |
| 喷雾量不足或中断 | 1.药液粘度过高 2.雾化杯和控制器未有效连接 3.雾化片老化 | 1.使用推荐药液，避免高浓度 2.重新连接雾化杯和控制器 3.更换雾化杯或雾化片 |
| 雾化过程中异常噪音 | 1.雾化片松动或异物卡入 2.配件未安装到位 | 1.检查并清洁雾化片 2.重新安装配件，确保接口密封 |
| 连接呼吸机时泄漏 | 1.T型接头未插牢 2.呼吸回路破损 | 1.重新插紧接头并执行泄漏测试 2.更换破损管路 |
| 雾化速率低于标准值 | 1.雾化药液浓度、粘度过高 2.雾化杯性能下降 | 1.选择高性能振动筛孔雾化器，确保复杂制剂仍然有效雾化 2.更换雾化杯 |
| 配件损坏（裂痕、变形） | 1.物理撞击或老化 2.使用非原装配件 | 1.更换损坏配件 2. 仅使用说明书指定配件 |
| 电磁干扰导致设备异常 | 附近有强射频设备（如手机、无线电） | 保持设备与射频设备距离≥1.2 m（80 MHz～800 MHz）或≥2.3 m（800 MHz～2.5 GHz） |

参考文献

[1]  WS/T 367  医疗机构消毒技术规范

[2]  WS/T 509  重症监护病房医院感染预防与控制规范

[3]  T/CNAS 24  成人雾化吸入护理

[4]  T/GDNSA 011  成人机械通气雾化吸入技术规范

[5]  彭杨耀,秦淑文,胡芬,等.成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结[J].护理学杂志,2024,39(11):55-59.

[6]	 丁娟,陈晓丽,肖月,等.成人机械通气患者雾化吸入护理的最佳证据总结[J].中华护理杂志,2024,59(12):1512-1519.

[7]	 中华医学会重症医学分会重症呼吸学组.机械通气患者雾化治疗指南[J].中华重症医学电子杂志, 2021,7(3):193-203.

[8]  中华医学会临床药学分会,中国医药教育协会药事管理专业委员会,临床合理用药专业委员会.雾化吸入疗法合理用药专家共识(2024版)[J].医药导报，2024,43(9):1355-1368.