团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作规范》（征求意见稿）

编制说明

# 一、任务来源、起草单位、主要起草人

根据《广西标准化协会关于下达2025年第三十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2025〕306号）文件精神，由广西护理学会提出，广西医科大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、南方医科大学珠江医院、广西壮族自治区人民医院、广西医科大学附属肿瘤医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、南宁市第一人民医院、柳州市人民医院、钦州市第一人民医院等单位共同起草的团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作规范》（项目编号：2025-1601）已获批立项。主要起草人姓名及分工情况如下：

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 参与编制标准分工情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钟博华 | 广西医科大学第一附属医院 | 护士长/主任护师 | 统筹规范编制工作，组织人员进行规范发布后的宣贯培训 |
|  | 黄德斌 | 广西医科大学第一附属医院 | 护理部副主任/主任护师 | 指导规范文本及编制说明编写，质量控制 |
|  | 彭小贝 | 中南大学湘雅医院 | 护士长/副主任护师 | 负责起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 鲁枚 | 南方医科大学珠江医院 | 护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黎艳 | 广西壮族自治区人民医院 | 主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄静铭 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄玲 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 护士长/主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 杨小凤 | 广西中医药大学第一附属医院 | 护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 杨青梅 | 南宁市第一人民医院 | 护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 刘远金 | 柳州市人民医院 | 护士长/主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 谭小丽 | 钦州市第一人民医院 | 护士长/主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 易金燕 | 广西医科大学第一附属医院 | 副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 罗海彬 | 广西医科大学第一附属医院 | 副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 李周伟 | 广西医科大学第一附属医院 | 护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈国莲 | 广西医科大学第一附属医院 | 护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 朗秋燕 | 广西医科大学第一附属医院 | 副护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 巫雪花 | 广西医科大学第一附属医院 | 副护士长/副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 谭铮可可 | 广西医科大学第一附属医院 | 护士 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 李凌锋 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 苏宝燕 | 广西医科大学第一附属医院 | 副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 林海成 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 杨婷 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 陈彩凤 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 黄玉莲 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 覃东华 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 玉桂青 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 孔娟子 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 郑燕梅 | 广西医科大学第一附属医院 | 副主任护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |
|  | 韦秋运 | 广西医科大学第一附属医院 | 主管护师 | 协助起草规范草案，征求意见稿和规范编制说明，送审稿及编制说明的编写工作 |

# 二、制定标准的必要性和意义

雾化（气溶胶吸入疗法）是将药物制成气溶胶，以气溶胶或雾的形式输送入气道和肺，从而达到治疗疾病或者缓解症状的目的。雾化吸入治疗能直接作用于气道和肺部病灶，改善通气、稀释痰液、局部抗感染，尤其对机械通气患者而言，可有效改善气道湿化与药物沉积率。雾化吸入具有起效迅速、疗效佳、全身不良反应少、不需要患者刻意配合等优势，被国内外广泛应用。雾化治疗时，从气溶胶形成到输送至气道及肺泡，整个过程受到多种复杂因素的影响，其中雾化装置是主要的因素。目前临床上常用的雾化器主要有喷射雾化器、超声雾化器及振动筛孔雾化器三种。振动筛孔雾化器通过压电陶瓷/金属片的高频振动，使液体药物通过多个微小网孔产生气雾剂。其核心原理是利用振动筛网的微孔结构，通过振动将液体转化为气溶胶颗粒。振动筛孔的直径决定了产生的气雾颗粒大小，且可通过调整网孔数量、分布、功率和频率来适应不同药物的物理化学性质。振动筛孔雾化器具有如下优点：（1）高效与低残留：振动筛孔雾化效率（lung deposition rate，肺部沉积率）是三种雾化器中最高的，产生的气溶胶颗粒大小均匀且可控，可使气溶胶能真正到达肺部起效。药液残留量极少，几乎无浪费，对于昂贵药物（如抗生素、某些生物制剂）意义重大；（2）智能便携与静音：设备体积小、重量轻，由电池驱动，真正实现了便携化，患者可以放在口袋里，随时随地进行治疗，极大提高了生活便利性和治疗依从性。工作声音非常小，几乎静音，特别适合夜间使用或用于儿童、婴幼儿，不会引起恐惧；（3）药液兼容性好：不产热，解决了超声雾化器对热敏感药物失活的问题。能有效雾化各种剂型，包括溶液、混悬液（如布地奈德）甚至粘稠的抗生素溶液（如妥布霉素、阿米卡星），是雾化此类复杂药物的首选设备。

为规范机械通气雾化吸入技术的临床应用，避免操作中可能出现的诸多问题。本标准基于JBI循证模式，系统检索并汇总成人机械通气患者雾化吸入的最佳证据，结合临床情景、患者需求和护理判断，制定本土化的标准流程，规范雾化治疗各个环节，确保雾化治疗的同质性、精准性、安全性和有效性。通过审慎、合理地应用证据，为患者提供科学、有效、安全的雾化吸入护理，保障患者治疗规范，提升护理质量。

然而，当前护理人员对机械通气患者振动筛孔雾化吸入的操作掌握不一，存在操作流程差异大、设备使用不规范、药液管理及感染防控不足等问题，直接影响雾化治疗效果及患者安全。循证证据显示，标准化操作可显著提高雾化效率、降低VAP发生率，但目前缺乏统一的技术规范，导致各医疗机构流程差异大。因此，制定科学性、可操作性强的团体标准，已成为提升护理质量的必要措施。

因此，制定《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术规范》具有显著紧迫性。该标准将统一临床操作流程，提升雾化治疗在机械通气患者中的有效性与安全性，降低并发症风险，减少医疗资源浪费，推动重症护理的同质化发展。

# 三、项目编制过程

## （一）成立标准编制组

团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术规范》项目任务下达后，由广西医科大学第一附属医院牵头组织成立了标准编制组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体编制工作由广西医科大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、南方医科大学珠江医院、广西壮族自治区人民医院、广西医科大学附属肿瘤医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、南宁市第一人民医院、柳州市人民医院、钦州市第一人民医院组成的标准编制组负责。编制组下设三个小组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组：负责国内外关于机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作相关文献资料的查询、收集和整理工作，查阅现存关于相关研究以及国内相关标准的制定。

草案编写组：负责标准立项、征求意见、审定、报批等阶段的标准文本及编制说明的起草工作，包括标准制定过程各阶段标准文本及相关材料的修改和完善。

标准实施组：负责团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术规范》标准发布后，组织相关部门、医疗机构等，开展标准宣贯培训会，对标准进行研讨和详细解读，使相关人员了解标准，熟悉标准，并能熟练运用标准；为确保标准的实施效果和综合运用率，对标准实施情况进行总结分析，对标准提出持续改进意见。

- 收集整理文献资料

通过资料收集组对文献资料的收集和整理，草案编写组主要参考了以下国内外相关的标准和期刊书籍：

[1]  T/CNAS 24—2023	成人雾化吸入护理

[2]  T/CRHA 129—2025	儿童雾化吸入疗法护理规范

[3]  T/ZZAS 015—2021	养老机构老人超声雾化吸入服务规范

[4]  雾化吸入疗法合理用药专家共识(2024版)

（三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

标准编制组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的特色、创新点及关键性内容进行了初步探讨。

经研究，本标准的特色、创新点确定为：

1. 振动筛孔雾化装置的评估与操作：明确适用于重症患者的振动筛孔雾化设备的性能参数要求、使用前检查规范，如筛网完好性、设备清洁度、气溶胶产生效率、以及在无创、有创机械通气下的正确连接与启动方法，明确其与呼吸机回路集成时的操作细节，确保气溶胶高效输送。

2. 明确机械通气患者雾化治疗参数：规范治疗前对患者气道状况、呼吸力学、意识水平的评估，雾化器在呼吸机回路中的最佳连接位置及不同通气模式（如VCV、PCV、SIMV、HFO）下的操作要点，确保雾化治疗与呼吸机运行高效协同，提升药物输送效率和治疗安全性。

3. 药液管理与配伍规范：提供基于循证证据的、专用于振动筛孔雾化器的药物选择、溶剂兼容性、推荐浓度与容积范围的指导，确保药液理化特性与设备性能相匹配，避免堵塞筛网并保证雾化效率。

标准的主体内容确定为术语和定义、基本要求、操作流程及要求、不良事件预防和处理。

- 调研，形成草案、征求意见稿

2025年10月，标准编制组通过查阅了大量的国内外文献资料，对机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作的相关文件进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年11月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作的内容，并结合机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术规范》（草案）。

2025年12月，标准编制组组织中南大学湘雅医院、南方医科大学珠江医院、广西壮族自治区人民医院、广西医科大学附属肿瘤医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、南宁市第一人民医院、柳州市人民医院、钦州市第一人民医院等单位召开标准研讨会，收集反馈了大量意见，掌握机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作的基本要求。标准编制组对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术规范》（征求意见稿）及其编制说明。

研讨会照片

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）编制原则

## 1.实用性原则

本文件是在充分收集相关资料，分析当前现状、调研的实际情况，在现有文献中参考与机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作相关内容的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作的需要，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

## 2.协调性原则

本文件编写过程中注意了与机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

## 3.规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

## 4.前瞻性原则

本文件在兼顾当前机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作现实情况的同时，还考虑到了机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对开展机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作的指导。

## （二）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

经查阅，截至目前，与“雾化吸入  护理”“振动筛孔”“振动网孔”相关的标准：《T/CNAS 24—2023	成人雾化吸入护理》《T/CRHA 129—2025	儿童雾化吸入疗法护理规范》《T/ZZAS 015—2021	养老机构老人超声雾化吸入服务规范》，专家共识：《雾化吸入疗法合理用药专家共识(２０２４ 版)》。以上标准与共识的相似点在于均围绕雾化吸入这一主题展开；但侧重点有所不同，《T/CNAS 24—2023成人雾化吸入护理》《T/CRHA 129—2025	儿童雾化吸入疗法护理规范》《T/ZZAS 015—2021	养老机构老人超声雾化吸入服务规范》针对的人群分别是“成人、儿童与老人”；《雾化吸入疗法合理用药专家共识(２０２４ 版)》主要针对临床治疗策略和药物管理。而《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术规范》，虽然研究主题仍是“雾化吸入”，但其针对的人群是“机械通气患者”，且使用的雾化器具是“振动筛孔雾化器”。该雾化器是通过压电陶瓷片的高频振动，使药液穿过细小的筛孔而产生药雾的装置，可以减少超声振动液体产热对药物的影响。筛孔的直径可决定产生药雾颗粒的大小，雾化效率高且残留药量较少（0.1～0.5ml），并具有噪音小、小巧轻便等优点。近几年在重症医学科广泛应用。当前未制定有团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术规范》。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

本标准主要章节内容包括术语和定义、基本要求、操作流程及要求、不良事件预防和处理。

广西医科大学第一附属医院重症医学科成立于2003年，是广西最早成立标准ICU的医院之一，年均收治危重病人7000人次。培养了数名呼吸治疗师，率先在区内在开展振动筛孔（振动网孔）雾化吸入护理，已积累了丰富的经验；服务过数个城市社区，满意度达到95%以上。当前区内三级甲等医院基本均有振动筛孔（振动网孔）雾化吸入护理，预计3年内二级甲等以上医院会全面覆盖。依托广西医科大学第一附属医院重症医学科，本单位每年收治机械通气患者超过1200例，其中接受振动筛孔雾化治疗的患者累计超过200例次/年。通过对不同类型患者开展雾化实践，总结出一套可复制的操作流程。团队成员在振动筛孔雾化与机械通气相关护理领域具有丰富的研究和实践经验，已完成《成人机械通气患者雾化吸入护理最佳证据总结》《成人机械通气患者雾化吸入护理循证实践》，并发表相关学术论文，为标准制定提供了坚实的循证依据。

标准编制组前期丰富的临床实践及研究情况，为本标准条款要求的确定奠定了坚实基础。本标准具体依据来源说明如下：

（一）术语和定义

结合振动筛孔雾化器和雾化吸入的原理明确“振动筛孔雾化吸入”的定义为：利用振动筛孔雾化器，将液体药物转化为一定粒径的气溶胶颗粒，经口鼻或人工气道吸入呼吸道和肺部，使药物直接作用于靶位组织，从而发挥局部或全身治疗作用的给药方式。

（二）基本要求

1.人员要求

未经培训的操作者可能错误连接雾化器（如将其错误地连接在湿化罐位置）、设置错误的驱动气流或呼吸机参数（如未调整为雾化模式），导致药物大量沉积在呼吸机管路中而非患者肺部，治疗无效。因此，操作者应经过机械通气、振动筛孔雾化器操作培训。

2.设备要求

一次性无菌雾化杯、T型接头、控制器等都是振动筛孔雾化吸入正常进行的关键。“一次性无菌雾化杯”的要求至关重要。它直接接触药液和进入呼吸回路的气体，必须无菌以预防呼吸机相关性肺炎（VAP） 。重复使用雾化杯是重大的感染风险源。“T型接头”是连接雾化器与呼吸机管路的专用接口，“控制器”为雾化器提供稳定电能，控制其振动频率，是保证雾化性能稳定、输出持续的关键部件，根据以上提出了振动筛孔雾化器的设备要求。

机械通气患者必须吸入充分湿化加温的气体，以保护气道黏膜功能，但在雾化治疗期间，需临时关闭或绕过湿化器。此时，加热导丝管路的作用是防止因雾化产生的低温饱和气体在管路中形成大量冷凝水，从而避免管路积水、误判潮气量及滋生细菌。呼气端过滤器能有效拦截药物微粒及飞沫，保护昂贵的呼吸机设备免遭损害，并确保监测数据的长期准确性，根据以上提出了呼吸机的设备要求。

（三）操作流程及要求

1.操作流程：主要是依据机械通气患者振动筛孔雾化吸入实际操作流程来确定。

2.评估

（1）适应症

慢性气道疾病急性发作（哮喘、慢阻肺等）：这类疾病急性期存在严重的气道痉挛、炎症和分泌物增多。雾化吸入支气管舒张剂和激素是一线基础治疗。在机械通气下，确保这些药物高效递送至关重要，以降低气道阻力、缓解呼吸机对抗。

气道损伤性疾病（梗阻、吸入性损伤等）：患者气道黏膜受损、水肿，或有毒物残留。雾化吸入激素（减轻水肿）、祛痰药物（如乙酰半胱氨酸，可兼作解毒）等能直接处理局部损伤。这是全身治疗无法替代的局部干预。

各系统疾病合并的肺部感染：主要指针对耐药菌（如铜绿假单胞菌）的吸入性抗生素治疗（如多粘菌素、氨基糖苷类）。雾化给药可以在肺内产生极高的药物浓度，同时显著降低肾毒性、耳毒性等全身副作用，是全身抗生素的重要辅助。

其他（围手术期/操作相关）：在拔管前、或进行气道操作前后，雾化吸入激素或利多卡因等，可以预防或减轻喉头水肿、气道痉挛，提高操作安全性和成功率。这体现了雾化在气道管理中的预防性应用价值。

（2）禁忌症

对雾化吸入药物中任一成分过敏：在机械通气状态下，一旦发生严重过敏反应（如急性支气管痉挛、喉头水肿、过敏性休克），处理将极其困难且危险，可能迅速危及生命。

对振动筛孔雾化器材料过敏：虽然罕见，但雾化杯、管路等塑料组件可能含有某些过敏原（如乳胶等）。对于免疫系统处于应激状态的危重患者，需排除一切可能的过敏源。

患者无法耐受：具体指在雾化过程中，患者出现以下情况：

剧烈的气道痉挛或呛咳，导致血氧饱和度持续下降；

无法解释的血压剧烈波动；

人机对抗显著加剧，危及通气安全；

出现其他生命体征的严重不稳定。

（3）患者评估

通过评估患者的意识状态、配合能力、心理状态，能够清楚患者是否存在意识障碍、是否能够配合治疗、是否存在焦虑、恐惧等，这些会影响给药方式和治疗效果。雾化产生的气溶胶流可能将口腔内的病原微生物（如细菌、真菌）带入下呼吸道，引发新的感染或加重原有感染，因此还需评价口腔清洁度、口腔黏膜有无真菌感染等。

治疗前评估患者心率、血压、呼吸、血氧饱和度，是为了在雾化过程中和治疗后进行对比。

评估气道状态，是为了确保治疗有效且安全的核心。大量、粘稠的痰液会阻挡药物到达气道和肺部靶点，若存在大量、粘稠的痰液，在雾化前需进行有效吸痰，清除主要堵塞，让药物能发挥作用。雾化治疗后，痰液被稀释、松动，需要患者通过咳嗽将其排出，咳嗽能力差的患者可能无法有效排痰，可能导致痰液堵塞加重，甚至引发窒息，对于咳嗽无力的患者，必须提前备好吸痰装置，并在治疗后及时辅助排痰或吸痰。

呼吸机模式、潮气量、气流速度等参数直接影响雾化药物的输送效率和沉积部位，因此，在雾化吸入前需评估以上参数。

(4)药物评估

机械通气患者多为危重症（如 ARDS、慢阻肺急性加重、术后呼吸衰竭），呼吸功能受损严重，且常合并多器官功能障碍。一旦出现药物名称错误、剂量偏差（如支气管扩张剂过量导致心律失常、糖皮质激素剂量不足导致炎症控制不佳），或配伍禁忌（如某些抗生素与支气管扩张剂混合后发生化学变化），不仅会导致治疗失败，还可能直接诱发严重不良反应（如气道痉挛、血压骤降、过敏加重），甚至危及生命。

单剂量制剂的剂量精准，无需手动稀释，可避免因稀释操作导致的剂量偏差；同时，单剂量制剂通常为雾化专用配方，辅料更适合雾化给药，不会对气道造成额外刺激。非雾化剂型的药物颗粒大小、溶解度、释放速度均不适合雾化给药。

澄清、无沉淀、不变色是雾化药液的基本物理要求。若药液出现浑浊、沉淀、变色、分层等现象，可能是由于：药物过期（有效期核查的补充，部分药物虽在有效期内，但储存不当也会变质）、储存条件不当（如温度过高、光照过强、受潮）、配伍后发生物理变化（如溶解度降低导致的沉淀）、包装破损导致的污染。

（5）设备评估

振动筛孔雾化器：雾化杯、连接管、接口等组件若有裂纹、破损或密封不严，会导致药液泄漏、剂量不准，并可能引入病原体，增加呼吸机相关性肺炎（VAP）风险，因此需检查设备及组件完整性。

呼吸机：管路漏气会直接导致送气量不足，潮气量和分钟通气量下降，影响氧合和通气。管路漏气会直接导致送气量不足，潮气量和分钟通气量下降，影响氧合和通气。因此在启动前需要检查呼吸机管路密闭性，清理冷凝水及分泌物。

3.操作前准备

确保患者了解治疗的目的（如化痰、平喘、抗感染等），取得配合，确保治疗安全、有效，操作前需告知患者振动筛孔雾化吸入的目的、方法及注意事项。

30°～50°，有利于膈肌下降、胸腔扩大，改善通气并减少误吸风险。取健侧卧位，使药物借助重力作用，更好地沉积到患侧肺部的支气管，提升局部疗效。

操作前务必吸净气道分泌物，确保气道通畅，避免药物被分泌物阻挡无法到达目标区域。

根据雾化吸入过程，用药顺序应遵循“支气管舒张剂 →黏液溶解剂/高渗盐水→抗生素→激素”的顺序：

（1）支气管舒张剂（如沙丁胺醇）：先扩张气道，为后续药物进入创造通路。

（2）黏液溶解剂（如乙酰半胱氨酸）或高渗盐水：稀释并松动痰液，利于排出。

（3）抗生素（如妥布霉素）：在气道相对清洁通畅后使用，更好地接触黏膜发挥抗感染作用。

（4）激素（如布地奈德）：最后使用，抗炎、降低气道高反应性，并减少前序药物可能引起的刺激。

对于气管插管或气管切开的患者，雾化前需检查并妥善固定人工气道，防止在操作过程中因牵拉导致管路脱出。

若患者已连接密闭式吸痰管，雾化时无需取下该装置。可直接在管路与呼吸机回路之间（通常通过一个额外端口）接入雾化器，实现不中断通气的雾化治疗，减少开放气道带来的污染和缺氧风险。

若患者使用人工鼻（热湿交换器），雾化前必须暂时移除。因为人工鼻会阻挡绝大部分气溶胶颗粒。

雾化治疗后，应立即重新连接人工鼻，以恢复对吸入气体的加温加湿功能，保护气道黏膜。

4.通气模式与参数设置

主要是参考《机械通气患者雾化治疗指南》、《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》来确定。适中的潮气量结合较慢的呼吸频率，可以确保足够的吸气时间用于药物输送，同时避免过高的分钟通气量导致呼气相药物丢失增加，并符合肺保护性通气策略。潮气量（8 mL/kg理想体重）与呼吸频率（12～15次/min）；《机械通气患者雾化治疗指南》明确指出，延长吸气时间（包括吸气末暂停）有利于气溶胶在肺内的沉降。设置I:E比≤1:2并加入适度的吸气末暂停，可以有效增加气溶胶在肺泡区域的停留时间，促进药物沉积。因此参考参考《机械通气患者雾化治疗指南》、《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》来确定通气模式与参数设置。

来源：《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》

5. 振动筛孔雾化装置连接及启动

主要是依据《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》以及起草单位的实际工作经验来确定，根据实际经验给出了振动筛孔雾化装置连接及启动的操作步骤。携用物至床旁，操作前再次核对患者身份（姓名、住院号）及雾化药物，确保无误。

来源：《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》

6. 监测

主要是依据《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》以及起草单位的实际工作经验来确定，振动筛孔雾化吸入过程中，密切观察患者心率、血压、呼吸频率、血氧饱和度(SpO₂)及呼吸形态（有无费力、三凹征）。一旦出现，立即暂停雾化，通知医生，同时排查原因（如痰栓、支气管痉挛、心功能不全等），并遵医嘱处理（如吸氧、用药、调整治疗）。同时需观察痰液的量、颜色（黄、绿、白等）、性状（稀薄、粘稠、结痂），评估感染控制、痰液稀释效果及气道湿化情况。若分泌物增多、粘稠不易排出，应及时按需吸痰，保持气道通畅，确保药物能到达目标区域。

振动筛孔雾化吸入过程中，需关注呼吸机是否出现 “人机对抗”、气道压力升高、潮气量下降等报警。如出现气道压力升高，则可能提示气道痉挛或痰液堵塞，需吸痰，并遵医嘱使用支气管舒张剂；潮气量下降可能与管路漏气（尤其无创通气）、肺顺应性下降有关，需检查管路连接及患者气道状况。

7. 操作后处理

主要是依据《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》以及起草单位的实际工作经验来确定，治疗结束后立即用清水冲洗药杯，可防止残留药液干涸、结晶，堵塞精密的振动筛孔雾化片，是维持设备性能和延长使用寿命的基础步骤。部分高端设备设计有“自清洁”模式，通过高频振动配合生理盐水冲洗，能更彻底地清洁雾化片及药杯内部复杂结构。此操作严格遵循特定设备的生产商指南，确保清洁有效性并避免人为损坏。雾化吸入后，湿化和药物作用可能使痰液松动但尚未排出。指导有效咳嗽、辅助叩背或按需吸痰，是促进分泌物清除、巩固治疗效果、预防肺不张和继发感染的必要后续护理措施。断开设备与电源及呼吸回路的连接，是防止误启动、保障电路安全、便于进行后续清洁和保养的基本安全操作。雾化过程中，部分气溶胶可能随呼气进入呼气端过滤器，导致其阻力增加、潮湿甚至堵塞，影响呼吸机正常工作并增加患者呼吸功。规定更换频率（持续给药时每2-4小时）是基于防止过滤器效能下降的安全时限，确保通气安全。雾化时为优化药物输送所调整的通气模式或参数，可能并非患者基础疾病所需的最佳支持条件。治疗结束后必须及时恢复原有个体化设置，以确保持续、安全、有效的呼吸支持。雾化吸入治疗属于可产生气溶胶的操作，可能增加环境中病原体传播的风险。治疗后加强物体表面（如床头柜、设备表面）的擦拭清洁，并酌情增加空气消毒（如紫外线灯照射、动态空气消毒机运行）的频次或时长，是阻断潜在传播途径、保护其他患者及医务人员的重要环节。

（四）不良事件预防及处理

主要是依据《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》以及起草单位的实际工作经验来确定，分为雾化吸入治疗相关不良事件预防及处理和仪器设备相关不良事件及处理，无创机械通气患者雾化吸入结束后，应及时洗脸、清洁口腔，避免药物残留引起皮肤过敏或口腔黏膜溃疡等。

来源：《成人机械通气患者雾化吸入管理的最佳证据总结》

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、实施标准的措施

团体标准《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作规范》发布后，积极向各级相关行政部门、医疗机构宣传，向所有医疗机构推荐执行本标准。

# 八、其他应当说明的事项

无。

团体标准

《机械通气患者振动筛孔雾化吸入技术操作规范》

标准编制组

2026年2月6日